SPS 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Nr. 18852

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

P A T I K S L I N T A  2019 03 27

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

- Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

- Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

5.  Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15. | Juostelė tracheostominio vamzdelio fiksavimui | Fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro® užsegimais, nealergizuojanti. Galimi ilgiai 355 mm, 470 mm, 520 mm. | Vnt. | 20 000 | Tracheostomy necktapes, VBM Medizintechnik, Nr.40-0005-011 - 355mm Nr.40-0005-033 - 470mm Nr.40-0005-044 - 520mm Katalogai_Nr.15_Nr.40-0005-0xx_1psl. | 5 | 1,66 | 1,743 | 33200,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 1660,00 |
|  | Bendra 15 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 34860,00 |
| 25. | Aukštos tėkmės kvėpavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Nosies kaniulės mažo dydžio | Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu; Su specialia plėvele, kuri mažina kondensatą; Minkštos, lanksčios; Kaniulių vamzdelio ilgis 30-32 cm; Pilnai reguliuojamas galvos dirželis, fiksuojamas virš paciento ausų; Ant paciento kaklo kabinamas reguliuojamo ilgio dirželis su klipsu, kuris fiksuoja kaniulių vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant kaniulių iš nosies; Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis; Konektoriaus, jungiančio vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras - 22mm, vidinis diametras 20mm; Be latekso; Besisukantis aplink savo ašį; Tėkmės diapazonas 10-50 L/min; Pasipriešinimas tėkmei @ 40 L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūrų) – 1,14 kPa (11,6 cm H2O); Techniškai suderintas su Fisher&Paykel aukštos tėkmės drėkintuvu „MR850“ ir „ Airvo 2“ bei prijungiamu kontūru; Naudojamos ≥7 dienos. | Vnt. | 20 | Optiflow™ Nasal Cannula, Fisher&Paykel, OPT842 Katalogai_Nr.25.1-25.3_OPT84x_kaniules_1-2psl. | 5 | 18,70 | 19,635 | 374,00 |
| 25.2 | Nosies kaniulės vidutinio dydžio | Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu. Su specialia plėvele, kuri mažina kondesatą, minkštos, lanksčios. Kaniulių vamzdelio ilgis 31-32cm. Pilnai reguliuojamas galvos dirželis, fiksuojamas virš paciento ausų. Ant paciento kaklo kaklo kabinamas reguliuojamo ilgio dirželis su klipsu, kuris fiksuoja kaniulių vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant kaniulių iš nosies. Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis. Konektoriaus, jungiančio vamzdelį ir kontūrą, diametras turi būti 21-22mm, be latekso, besisukantis aplink savo ašį. Tėkmės diapazonas 5-45 l/min. Techniškai turi būti suderinamas su „Fisher&Paykel“ drėkintuvu „MR850“ Galima naudoti na mažiau 7 dienų. | Vnt. | 400 | Optiflow™ Nasal Cannula, Fisher&Paykel, OPT844 Katalogai_Nr.25.1-25.3_OPT84x_kaniules_1-2psl. | 5 | 18,20 | 19,11 | 7280,00 |
| 25.3 | Nosies kaniulės dideles | Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu. Su specialia plėvele, kuri mažina kondesatą, minkštos, lanksčios. Kaniulių vamzdelio ilgis 22-25cm. Pilnai reguliuojamas galvos dirželis, fiksuojamas virš paciento ausų. Ant paciento kaklo kaklo kabinamas reguliuojamo ilgio dirželis su klipsu, kuris fiksuoja kaniulių vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant kaniulių iš nosies. Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis. Konektoriaus, jungiančio vamzdelį ir kontūrą, diametras turi būti 21-22mm, be latekso, besisukantis aplink savo ašį. Tėkmės diapazonas 5-45 l/min. Prijungus kontūrą, esant 40 l/min tėkmėi, pasipriešinimas tėkmėi – 0,49kPa (5cm H2O). Techniškai turi būti suderinamas su „Fisher&Paykel“ drėkintuvu „MR850“ Galima naudoti na mažiau 7 dienų. | Vnt. | 400 | Optiflow™ Nasal Cannula, Fisher&Paykel, OPT846 Katalogai_Nr.25.1-25.3_OPT84x_kaniules_1-2psl. | 5 | 18,20 | 19,11 | 7280,00 |
| 25.4 | Vamzdelis aukštos tėkmės ventiliacijai per tracheostomą | Skirtas invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu; Su specialia plėvele, kuri mažina kondensatą; Minkštas, lankstus; Vamzdelio ilgis su konektoriumi 38-40 cm; Ant paciento kaklo kabinamas dirželis, kuris prilaiko vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant vamzdelio iš tracheostomos; Komplektuojamas klipsas papildomam vamzdelio tvirtinimu; Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis; Konektoriaus, jungiančio vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras - 22mm, vidinis diametras 20mm; Be latekso; Besisukantis aplink savo ašį; Tėkmės diapazonas 10-60 L/min; Pasipriešinimas tėkmei @ 40 L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) – 0,49 kPa (5 cm H2O); Techniškai suderintas su Fisher&Paykel aukštos tėkmės drėkintuvu „Airvo 2“ ir „MR850“ bei prijungiamu kontūru; Naudojamos ≥7 dienos. | Vnt. | 100 | Optiflow™ Tracheal Direct Conn, Fisher&Paykel, OPT870 Katalogai_Nr.25.4_OPT870_1-2psl. | 5 | 16,90 | 17,745 | 1690,00 |
| 25.5 | Kontūras su dvigubo kaitinimo sistema | Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema – du spiraliniai kaitinimo laidai kontūre. Kontūro atitikimas 1,30-1,31ml/cm H2O. Suspaudžiamas tūris 1ltr. Esant 45ltr/min. tėkmėi, pasiprešinimas įkvėpime 1,90-1,95cm H2O. Kontūro ilgis 145-150cm. Drėkinimo jungties ilgis 48-50cm. Vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Su atžymą įpilamo vandens kiekiui. Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su palstikine adata ( žarnelės ilgis 50-60cm). Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui. Techniškai t.b. suderinamas su „Fisher&Paykel“ drėkintuvo „MR850“ algoritmais. Rinkinis gali būti naudojamas vienam pacientui ne mažiau 7 dienų. | Vnt. | 800 | High Performance Breathing Circuits for Optiflow™, Fisher&Paykel RT202 Nr.25.1-25.3_Nr.25.5_ kaniules_ir_RT202_konturai_1-2psl. | 5 | 24,00 | 25,20 | 19200,00 |
| 25.6 | Kontūras su dvigubo kaitinimo Sistema ir drėkinimo indu | Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu; Kontūre privalo būti du spiraliniai kaitinimo laidai; Kontūro ilgis 180cm; Kontūro jungtis, jungianti kontūrą su aparatu, lašo formos su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu; Fiksavimo mechanizmas su išoriniais išilginiais grioveliais; Su klipsu, fiksuojančiu konūrą norimoje padėtyje; Dviejų dalių jungtys 90º kampu, sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą; Drėkinimo indo jungties ilgis 50cm; Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu; Su atžyma įpilamo vandens kiekiui; Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (žarnelės ilgis 50-60cm); Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui; Techniškai suderintas su Fisher&Paykel aukštos tėkmės drėkintuvu „Airvo 2“; Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥14 dienas. | Vnt. | 400 | Tube and chamber kit for Airvo2, Fisher&Paykel Nr.900PT501 Katalogai_Nr.25.6_900PT501_2psl. | 5 | 59,00 | 61,95 | 23600,00 |
|  | Bendra 25 p.d. suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 59424,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2971,20 |
|  | Bendra 25 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 62395,20 |
| 55. | Rinkinys punkcijai ir drenavimui. | Rinkinys tiesioginei punkcijai ir drenavimui vienmomente "stileto"-"stumk" metodika. Vieno žingsnio drenavimo kateteris; sterilus; Dydis 8-10Fr, ilgis 25 (±1)cm; Pagamintas iš poliuretano; Atsparus užsilenkimams; Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; Pigtail („J“) tipo su nusmailintu kateterio galu; Su didelėm 4-6 ovalo formos šoninėm angom; Saugi fiksacija su siūlu; Komplektuojamas su nuimamu kateterio tiesintuvu; Stiletas-adata matoma ultragarsu; Adatos smailėjantis galas tribriaunis; Adatos dydis17G-18G (1,4-1,29mm); Ištraukiama metalinė kaniulė su male Luer-Lock jungtimi. | Vnt. | 100 | Skater single step drainage catheter, Argon Medical devices, Nr.756508025 Nr.756510025 Katalogai_Nr.55_Nr.7565xx025_2psl | 5 | 41,00 | 43,05 | 4100,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 205,00 |
|  | Bendra 55 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 4305,00 |
| 79. | CPAP kvėpavimo kontūras | Kliniškai švari. Vienkartinė. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso, 1.70m kvėpavimo sistemą sudaro: gofruotas15mm diametro vamzdelis – ilgis 1.20 m; 5mm ID /8mm OD vamzdelis – 0.5m; drėgmės rinktuvas su savaime užsidarančiu dangteliu - 1vnt.; papildoma 0.4m atšaka (22F ir elastinė 9-11mm) – 1vnt. Jungtys: aparato pusėje 22F; paciento pusėje 5mm ID /8mm OD. Gali būti komplektuojama su automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu (gam. kodas 2310000). | Vnt. | 500 | CPAP breathing circuits, Fisher&Paykel, RT124 | 5 | 13,50 | 14,175 | 6750,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
|  | Bendra 79 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 7087,50 |