VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57_)
3 pirkimo dalis.Pulsooksimetrai-2 vnt..

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Privalomi  techniniai parametrai


	Siūlomi techniniai parametrai
	Pastabos

	1.
	Paskirtis
	Pacientų (naujagimių,vaikų ir suaugusiųjų) gyvybinių funkcijų monitoravimui
	Paskirtis
Pacientų (naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų) gyvybinių funkcijų monitoravimui
	

	2.
	Reikalavimai konstrukcijai
	1.Kompaktiškas, pritaikytas nešiojimui, sveriantis iki 210g (±5%)
2. Galimybė pakrauti nuo pakrovėjo stovo
	Konstrukcija
1.Kompaktiškas, pritaikytas nešiojimui, sveriantis 210g.

2. Galimybė pakrauti nuo pakrovėjo stovo
	

	3.
	Ekrane rodoma informacija
	1.Pulso bangos stiprumo indikatorius ne blogesnis negu 3 spalvų, LED

2.Skaitmeninis SpO2 IR ŠSD indikacijos ekranas ne mažiau 3 skaitmenų, ne mažiau 7 segmentų

3. Senkančios energijos indikatorius ne blogesnis negu LED, gintaro spalvos
	Ekrane rodoma informacija
1.Pulso bangos stiprumo indikatorius 3 spalvų, LED

2.Skaitmeninis SpO2 IR ŠSD indikacijos ekranas 3 skaitmenų, 7 segmentų

3. Senkančios energijos indikatorius LED, gintaro spalvos
	

	4.
	Matuojami parametrai
	1.SpO2
2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)
	Matuojami parametrai
1.SpO2

2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)
	

	5.
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:
1)SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą)

2) matavimo paklaida diapazone nuo 70% iki 100%, monitoruojant vaikus ir suaugusius
	0-100%

Ne daugiau kaip ±2 matavimo vienetai(nejudant), ne blogiau  ±3 matavimo vienetai (judant)
	SpO2 matavimo kanalas:
1)SpO2 matavimo ribos 0-100%

2) matavimo paklaida diapazone nuo 70% iki 100%, monitoruojant vaikus ir suaugusius ±2 matavimo vienetai (nejudant), ±3 matavimo vienetai (judant)
	

	6.
	ŠSD matavimas
	Matavimo ribos 18-300 k/min., paklaida ne didesnė negu ±3 kartai/min., naudojant SpO2
	ŠSD matavimas
Matavimo ribos 18-321 k/min., paklaida ±3 kartai/min., naudojant SpO2
	

	7.
	Integruota monitoravimo duomenų atmintis
	Ne mažiau kaip 72 val. trukmės, galimybė perduoti į kompiuterį naudojant
	Integruota monitoravimo duomenų atmintis
72 val. trukmės, galimybė perduoti į kompiuterį
	

	8.
	Maitinimas
	Keturios 1,5V AA tipo baterijos arba per adapterį iš elektros tinklo 220V(±5%), 50 Hz
	Maitinimas
Keturios 1,5V AA tipo baterijos arba per adapterį iš elektros tinklo 220V(±5%), 50 Hz
	

	9.
	Akumuliatorius
	Galimybė dirbti ne mažiau 80val. be išorinio maitinimo
	Akumuliatorius
Galimybė dirbti 80val. be išorinio maitinimo
	

	10.
	Aplinkos darbo sąlygos 
	1.Temperatūros diapazonas ne blogesnis negu-20 iki +50ºC(±5%)
2.Drėgmės diapazonas ne blogesnis negu 10-90%

3.Atsparumas hiperbariniam spaudimui iki 4 atmosferų
	Aplinkos darbo sąlygos
1.Temperatūros diapazonas -20 iki +50ºC

2.Drėgmės diapazonas 10-90%

3.Atsparumas hiperbariniam spaudimui iki 4 atmosferų
	

	11.
	Matmenys (PxAxG)
	7 cm (±5%) x 13.8 (±5%) cm x 3.2 (±5%) cm
	Matmenys (PxAxG) 7 cm x 13.8 cm x 3.2 cm
	

	12.
	Komplektacija
	1.Pulsooksimetras
2.Daugkartinio vartojimo SpO2 matuokliai su jungiamaisiais laidais-Y formos (tinka kūdikiams)-1 vnt.
3.Pakrovėjas pulsooksimetro aparatui –NIMH baterija, tinkama pulsooksimetrui, pakrovėjo blokas, maitinimo laidas, kištukų komplektas.
	Komplektacija:
1.Pulsooksimetras

2.Daugkartinio vartojimo SpO2 matuokliai su jungiamaisiais laidais-Y formos (tinka kūdikiams)-1 vnt.

3.Pakrovėjas pulsooksimetro aparatui –NIMH baterija, tinkama pulsooksimetrui, pakrovėjo blokas, maitinimo laidas, kištukų komplektas.
	

	13.
	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
	Būtina
	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai
	

	14.
	Naudojimo instrukcija
	Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su įranga
	Naudojimo instrukcija Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su įranga
	

	15.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 12 mėn.
	Garantinis laikotarpis 12 mėn.
	


4 pirkimo dalis.Priešpragulinis čiužinys - 3 vnt..

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Privalomi  techniniai parametrai


	Siūlomi techniniai parametrai
	Pastabos

	1.
	Aukštu dažniu suvirintos siūlės
	Būtina 
	Aukštu dažniu suvirintos siūlės
	

	2.
	Nepriklausoma celių konstrukcija, leidžianti pakeisti kiekvieną celę atskirai
	Būtina
	Nepriklausoma celių konstrukcija, leidžianti pakeisti kiekvieną celę atskirai
	

	3.
	Greito oro išleidimo funkcija (CPR)
	Būtina. Išleidžia orą iš visų celių ne ilgiau kaip per 10 sek.
	Greito oro išleidimo funkcija (CPR)
	

	4.
	Maksimaliai leistinas paciento svoris
	Ne mažiau 100 kg.
	Maksimaliai leistinas paciento svoris 101 kg.
	

	5.
	Oro celių skaičius
	Ne mažiau 18
	Oro celių skaičius 18
	

	6.
	Darbo ciklas
	9,5 min. ±5%
	Darbo ciklas 9,5 min.
	

	7.
	Slėgio reguliavimas
	30-80 mmHg ±5%
	Slėgio reguliavimas 30-80 mmHg
	

	8.
	Pripūsto čiužinio išmatavimai
	191 x 88 x 10 cm ±5%
	Pripūsto čiužinio išmatavimai 191 x 88 x 10 cm
	

	9.
	Čiužinio svoris
	Ne daugiau 2 kg.
	Čiužinio svoris 2 kg.
	

	10.
	Valdymo bloko išmatavimai
	12,5 x 8,5 x 25 cm ±5%
	Valdymo bloko išmatavimai 12,5 x 8,5 x 25 cm
	

	11.
	Valdymo bloko svoris
	Ne daugiau 2 kg.
	Valdymo bloko svoris 2 kg.
	

	12.
	Elektros maitinimas
	230V, 50 Hz
	Elektros maitinimas 230V, 50 Hz
	

	13.
	Galingumas
	7W ±5%
	Galingumas 7W
	

	14.
	Triukšmo lygis 
	NC30 ±5%
	Triukšmo lygis NC30
	

	15.
	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
	Būtina
	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai
	

	16.
	Naudojimo instrukcija
	Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su čiužiniais
	Naudojimo instrukcija Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su įranga
	

	17. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
	


