Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ OFTALMOLOGIJAI PIRKIMAS Nr. 18837

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

** PVM tarifas 5 procentai, jeigu nenurodyta kitaip.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis** | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.. | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą | - Medžiaga- hidrofobinis akrilatas, asferinis, turintis filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 11% esant 400±3nm bangos ilgiui. - Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): ne daugiau 11% esant 400nm ilgio bangoms iki 68%±10% esant 475 nm ilgio bangoms. - Ilgis – 12,5mm - 13,0 mm - Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm - Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta. - Asferinės savybės: užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,54 - Laužiamoji galia: ne siauriau +6 iki +30 dioptrijų. - Atraminių elementų forma - „J“ , „C“ arba „ L“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° - Konstrukcija - hidrofobiniai-monolitiniai, be hidrofilinės medžiagos elementų, nefotochrominiai Privalomi reikalavimai: Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Lęšiai teikiami su kasetėmis turimiems chirurginiams instrumentams (sulankstomų lęšių įvedimo švirkštas Monarch III, Alcon), arba su vienkartiniais injektoriais, arba su lęšiais preimplantuotais į injektorių. Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po vokų atplėšimo turi pateikti 4 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (+18 - +22D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių pavydžių. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai, nuo prekių pateikimo ASPĮ. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu: Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga-polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (±5cm), sterilus. | Vnt. | 1750 | Vivinex iSer XY1, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. 1. Medžiaga- hidrofobinis akrilatas, asferinis, turintis filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą. 2. UV spindulių filtravimas: pralaidumas 1,65% esant 400 nm bangos ilgiui. 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) 1,65 % esant 400nm ilgio bangoms iki 73,83% esant 475 nm ilgio bangoms. 4. Ilgis – 13,0 mm 5. Optikos diametras –6,0 mm 6. Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta. 7. Asferinės savybės: užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. 8. Refrakcijos indeksas 1,55 9. Laužiamoji galia: +6 iki +30 dioptrijų. 10. Atraminių elementų forma - „C“ 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° 12. Konstrukcija - hidrofobiniai-monolitiniai, be hidrofilinės medžiagos elementų, nefotochrominiai Intraokuliniai lęšiai be rotacinių skylučių optinėje dalyje. Su UV spindulius sulaikančiu filtru. Intraokuliniai lęšiai pažymėti CE ženklu. Lęšiai preimplantuoti į injektorių. Pateikiami pavyzdžiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po vokų atplėšimo. Straipsnis pateikiamas. Failas: 1 PD Konfidencialu dokumentas.pdf Failas: 1 PD Konfidencialu katalogas.pdf psl. 3, 4, 5 Failas: 1PD straipsnis ISI.pdf Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu BARRIER 903167, Molnlycke Health Care Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm, sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga-polietanas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm., sterilus. Failas: 1PD apklotas.pdf psl. 1, 4, 5. | 5% | 80,40 | 84,42 | 140 700,00 |
| Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 700,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 035,00 |
| Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 735,00 |
| 2. | Silikono aliejus | Ypač grynas intraokulinis silikono aliejus, 100% PDMS (polidimetilsiloksanas). 10ml sterilus švirkštas. Klampumas 4800-5500 mPas. Silikono aliejus turi pasižymėti gera emulsifikcija. | Vnt. | 150 | VRL600 Oxane 5700, Bausch&Lomb Inc. Ypač grynas intraokulinis silikono aliejus, 100% PDMS (polidimetilsiloksanas). 10ml sterilus švirkštas. Klampumas 5000 mPas. Pasižymi gera emulsifikcija. Failas: 2 PD katalogas.pdf psl. 4, 6 | 5% | 38,00 | 39,90 | 5 700,00 |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 985,00 |
| 8. | Hidrodisekcinė kaniulė | Akahoshi modelio arba lygiavertė, 27G x 7/8 (0,4 x22mm), 1,5 mm - 2 mm nuo galo palenkta 45° kampu | Vnt. | 1000 | M3919, Sterimedix Ltd. Akahoshi modelio, 27G x 7/8 (0,4 x22mm), 2 mm nuo galo palenkta 45° kampu. Failas: 8-9 PD katalogas.pdf psl. 4 | 5% | 4,20 | 4,41 | 4 200,00 |
| Bendra suma 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |
| Bendra suma 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 410,00 |
| 9. | Kaniulė - cistotomas | Kaniulė – cistotomas (Formed Capsularhexis Cystotomes) arba lygiavertis 27G x ⅝” 0.4 x 16mm | Vnt. | 1000 | M3000F, Sterimedix Ltd. Kaniulė – cistotomas (Formed Capsularhexis Cystotomes) 27G x ⅝” 0.4 x 16mm Failas: 8-9 PD katalogas.pdf psl. 3 | 5% | 2,30 | 2,42 | 2 300,00 |
| Bendra suma 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 |
| Bendra suma 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 415,00 |
| 20. | Aspiracijos/irigacijos rankenų bimanualinei chirurgijai komplektas vienkartinio naudojimo | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. | Kompl. | 200 | SBS110A, Medicel AG Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45 mm, darbinis antgalis 21 G dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35 mm, darbinis antgalis 21 G dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Failas: 20 PD katalogas.pdf, psl. 4 | 5% | 19,00 | 19,95 | 3 800,00 |
| Bendra suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 |
| Bendra suma 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 990,00 |