TSD-1305, VPP-5947

DEXA įrangos techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Taip, elektros maitinimas iš 230V/50Hz tinklo. Aprašymai psl. Nr. 5 |
| 2. | Darbinės sistemos charakteristikos |  |  |
| 2.1. | Skenavimas dvigubos energijos principu (DXA) | Būtina | Taip, skenavimas dvigubos energijos principu (DXA) Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 2.2. | Maksimali anodinė įtampa | ≥ 100 kV | 140 kV Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 2.3. | Maksimali srovė | ≥ 2.5 mA | 5.0 mA Aprašymai psl. Nr. 3 |
| 2.4. | Skenavimo ilgis | ≥ 1950 mm | 1955 mm Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 2.5. | Skenavimo plotis | ≥ 650 mm | 650 mm Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 2.6. | Laisva vertikali erdvė tarp stalviršio ir detektoriaus paviršių | ≥ 450 mm | 610 mm (136,9 – 7,6 – 68,3 = 61) Aprašymai psl. Nr. 13 |
| 2.7. | Išsklaidytoji spinduliuotė | Ne daugiau 0,01 mGy/h 2 m atstumu nuo rentgeno spindulio centrinės ašies | Taip, 0,01 mGy/h (10µGy/h) 2 m atstumu nuo rentgeno spindulio centrinės ašies. Aprašymai psl. Nr. 4 |
| 3. | Tyrimo tipai |  |  |
| 3.1. | Viso kūno tyrimas | Būtina viso kūno tyrimas | Taip, viso kūno tyrimas Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 3.2. | Stuburo L1 – L4 dalies tyrimas | Būtina stuburo L1 – L4 dalies tyrimas | Taip, stuburo L1 – L4 dalies tyrimas. Aprašymai psl. Nr. 5 |
| 3.3. | Šlaunikaulio proksimalinės dalies tyrimas | Būtina šlaunikaulio proksimalinės dalies tyrimas | Taip, šlaunikaulio proksimalinės dalies tyrimas. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 3.4. | Dilbio tyrimas | Būtina dilbio tyrimas | Taip, dilbio tyrimas. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 4. | Mechaninės sistemos charakteristikos |  |  |
| 4.1. | Maksimali leistina apkrova | ≥ 220 kg | 227 kg Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 5. | Vaizdo imtuvo (detektoriaus) charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Kanalų skaičius | ≥ 64 | 128 kanalai Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 6. | Technologo darbo vietos charakteristikos |  |  |
| 6.1. | Darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Taip, gamintojo sukomplektuota darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 6.2. | Spausdintuvas | Spalvotas | Taip, spalvotas spausdintuvas. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 6.3. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist funkcija) | Būtina galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist funkcija) | Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist funkcija) Aprašymai psl. Nr. 146 |
| 6.4. | Informacijos išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Būtina informacijos išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Taip, informacijos išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) Aprašymai psl. Nr. 146 |
| 7. | Programinės įrangos charakteristikos |  |  |
| 7.1. | Tyrimo vertinimo programos |  |  |
| 7.1.1. | Viso kūno programa su kūno sudėties analize ir visceralinių riebalų vertinimu | Būtina viso kūno programa su kūno sudėties analize ir visceralinių riebalų vertinimu | Taip, viso kūno programa su kūno sudėties analize ir visceralinių riebalų vertinimu. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.2. | AP (priekinė-nugarinė) stuburo programa | Būtina AP (priekinė-nugarinė) stuburo programa | Taip, AP (priekinė-nugarinė) stuburo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.3. | LAT (šoninė) stuburo programa | Būtina LAT (šoninė) stuburo programa | Taip, LAT (šoninė) stuburo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.4. | Dilbio programa | Būtina dilbio programa | Taip, dilbio programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.5. | Abiejų klubų programa | Būtina abiejų klubų programa | Taip, abiejų klubų programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.6. | Proksimalinio šlaunikaulio programa | Būtina proksimalinio šlaunikaulio programa | Taip, proksimalinio šlaunikaulio programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.7. | Mažo tankio stuburo ir klubo programa | Pageidautina mažo tankio stuburo ir klubo programa. | Taip, mažo tankio stuburo ir klubo programa. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.8. | Protezuoto klubo vertinimo programa | Būtina protezuoto klubo vertinimo programa | Taip, protezuoto klubo vertinimo programa. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.9. | Ortopedinio kelio programa | Pageidautina ortopedinio kelio programa | Nėra. |
| 7.1.10. | Skoliozinio stuburo programa | Pageidautina skoliozinio stuburo programa | Taip, skoliozinio stuburo vertinimo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.11. | Pediatrinio viso kūno programa su kūno sudėties analize | Būtina pediatrinio viso kūno programa su kūno sudėties analize | Taip, pediatrinio viso kūno programa su kūno sudėties analize Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.12. | Pediatrinio stuburo programa | Būtina pediatrinio stuburo programa | Taip, pediatrinio stuburo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.13. | Pediatrinio klubo programa | Būtina pediatrinio klubo programa | Taip, pediatrinio klubo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.1.14. | Naujagimių viso kūno programa su kūno sudėties analize | Būtina naujagimių viso kūno programa su kūno sudėties analize | Taip, naujagimių viso kūno programa su kūno sudėties analize Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.2. | Automatinė kokybės kontrolės programa | Būtina automatinė kokybės kontrolės programa | Taip, automatinė kokybės kontrolės programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.3. | Automatinė tyrimo atlikimo kokybės įvertinimo programa | Būtina automatinė tyrimo atlikimo kokybės įvertinimo programa | Taip, automatinė tyrimo atlikimo kokybės įvertinimo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.4. | Šlaunikaulio lūžio rizikos nustatymo programa | Būtina šlaunikaulio lūžio rizikos nustatymo programa | Taip, šlaunikaulio lūžio rizikos nustatymo programa Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.5. | Stuburo slankstelio lūžio analizė su pilvo aortos kalcifikacijos aptikimo funkcija | Pageidautina stuburo slankstelio lūžio analizė su pilvo aortos kalcifikacijos aptikimo funkcija | Taip, stuburo slankstelio lūžio analizė su pilvo aortos kalcifikacijos aptikimo funkcija Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 7.6. | Funkcija, leidžianti tyrimo metu pakartotinai nustatyti tiriamos zonos poziciją nekeičiant paciento padėties | Pageidautina funkcija, leidžianti tyrimo metu pakartotinai nustatyti tiriamos zonos poziciją nekeičiant paciento padėties | Taip, funkcija, leidžianti tyrimo metu pakartotinai nustatyti tiriamos zonos poziciją nekeičiant paciento padėties. Aprašymai psl. Nr. 50, 51 |
| 7.7. | Šviesumo/kontrasto keitimas vaizdų kokybės optimizavimui | Būtina šviesumo/kontrasto keitimas vaizdų kokybės optimizavimui | Taip, šviesumo/kontrasto keitimas vaizdų kokybės optimizavimui. Aprašymai psl. Nr. 48 |
| 7.8. | Ataskaitų formavimas | Būtina ataskaitų formavimas | Taip, ataskaitų formavimas. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 8. | Lazerinis pozicionavimo įrenginys | Būtina lazerinis pozicionavimo įrenginys | Taip, lazerinis pozicionavimo įrenginys. Aprašymai psl. Nr. 5, 10 |
| 9. | Fantomas(-ai) kokybės kontrolei atlikti | Būtina fantomas(-ai) kokybės kontrolei atlikti | Taip, fantomas kokybės kontrolei atlikti. Aprašymai psl. Nr. 11 |
| 10. | Prietaisas, informuojantis apie įrangos skleidžiamą spinduliuotę radiologinės procedūros metu | Būtina prietaisas, informuojantis apie įrangos skleidžiamą spinduliuotę radiologinės procedūros metu | Taip, prietaisas, informuojantis apie įrangos skleidžiamą spinduliuotę radiologinės procedūros metu Aprašymai psl. Nr. 8 |
| 12. | Priedai | Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą. | Taip, į įrangos komplektą įena visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą. Tiekėjo patvirtinimas |
| 12. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Taip, pateikiama CE ženklą liudijančio dokumento kopija. Aprašymai psl. Nr. 170-175 |
| 13. | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėnesiai. Tiekėjo patvirtinimas |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Taip, kartu su įranga pateikiama: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Derinimo/kalibravimo instrukcijos Tiekėjo patvirtinimas |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip, įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjo patvirtinimas |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Taip, vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Tiekėjo patvirtinimas |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo | Taip, užtikrinama galimybė įsigyti siūlomos prekės originalias dalis 10 metų nuo instaliacijos t.y. 8 metai nuo suteikiamos 24 mėn. garantijos termino pabaigos. Pridedamas gamintojo patvirtinimas. Aprašymai psl. Nr. 169 Tiekėjo patvirtinimas |