## lapas
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas | Kiekis | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kaina EUR (be PVM) | PVM suma
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo. | [6 empty] | 1.05
1 | Hipoalerginės chirurginės pirštinės
1.1 | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros; Vidus lubrikuotas sintetiniu polimeru, todėl ypač lengvai maunasi. Pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau nei 0,21 mm.; Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Dydžiai:
1.1.1 | 6.5 | iki 500 porų
1.1.2 | 7 | iki 1500 porų
1.1.3 | 7.5 | iki 2000 porų
1.1.4 | 8 | iki 1200 porų
1.1.5 | 8.5 | iki 300 porų
1.1.6 | 9 | iki 300 porų
1.2 | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo, be pudros, pirštinių ilgis ne mažiau 280mm; išorinis sluoksnis - lateksas, vidurinis - latekso ir nitrilo mišinys, vidinis sluoksnis - sintetinis (nitrilinis); vidinis sluoksnis lubrikuotas, lengvai maunasi, didelis pirštų galų jautrumas - pirštinės storis ties pirštų galais - 0,17mm ± 0,01 mm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama, rankogalis su susisukusiu krašteliu, turi išilginius įspaudus, todėl gerai priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu.
1.2.1 | Nr. 6,5 | iki 200 porų
1.2.2 | Nr. 7 | iki 1200 porų
1.2.3 | Nr. 7,5 | iki 2400 porų
1.2.4 | Nr. 8 | iki 2400 porų
1.2.5 | Nr. 8,5 | iki 600 porų
1.2.6 | Nr. 9 | iki 300 porų
Viso 1 dalis
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
2 | Intubacinis pravedėjas su spindžiu: vidinis diametras 3,2mm, išorinis 5,0mm, intubacijos metu galima nenutraukiant oksigenuoti ligonį bei atsiurbinėti iš trachėjos; į komplektą įeina konektorių rinkinys; graduotas kas 1cm, 830mm ilgio | iki 5 vnt
3 | Sistema su davikliu tiesioginiam spaudimo (arterinio, centrinio veninio ir kt.) matavimui, tinkanti prie skyriuje naudojamų monitorių BeneView T5/T8. | iki 30 vnt
Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
4 | Manžetės naujagimiams AKS matuoti, tinkančios ligoninės turimam monitoriui "Intellivue" MP Neontal
4.1 | Nr. 1 ( 3,1 - 5,7 cm) | iki 20 vnt
4.2 | Nr. 2 ( 4,3 - 8,0 cm) | iki 30 vnt
4.3 | Nr. 3 ( 5,8 - 10,9 cm) | iki 30 vnt
4.4 | Nr. 4 ( 7,1 - 13,1 cm) | iki 30 vnt
4.5 | Nr. 5 (10,0-15,0 cm) | iki 20 vnt
Viso 4 dalis
5 | Dujų vamzdelis naujagimiams. Dydis F18, skaidrus, rentgenokontrastinis | iki 1200 vnt
6 | Vienkartinės priemonės ligoninės turimai CPAP sistemai "Sindi":
6.1 | Kvėpavimo kontūrai, tinkantys naudoti su ligoninės turimu drėkintuvu PMH1000 WILAmed; | iki 20 vnt
6.2 | Generatoriai ligoninės turimai CPAP sistema "Sindi" | iki 60 vnt
6.3 | Nosinės kaukės, 3 dydžių:
6.3.1 | mikro | iki 10 vnt
6.3.2 | mažos | iki 30 vnt
6.3.3 | vidutinės | iki 20 vnt
6.4 | Nosinės kaniulės, 3 dydžių:
6.4.1 | mikro | iki 10 vnt
6.4.2 | mažos | iki 30 vnt
6.4.3 | vidutinės | iki 20 vnt
6.5 | Kepurėlės generatoriams tvirtinti 3 dydžių;
6.5.1 | mikro | iki 10 vnt
6.5.2 | mažos | iki 30 vnt
6.5.3 | vidutinės | iki 20 vnt
Viso 6 dalis
7 | SO2 (deguonies saturacijos) davikliai, naujagimiams, ligoninės turimam "Masimo SET" aparatui. | iki 50 vnt
8 | Silikoninis pilvo sienos defekto Silo maišas. Sukurtas pakopiniam silo įgimto naujagimių pilvo sienos defekto uždarymui; silo uždarymo sistema padeda išvengti peritoneumo skysčių netekimo ir užteršimo bakterijomis; permatomas silikonas leidžia nuolatos sekti žarnų būklę; atviras galas sutvirtintas silikono elastomero vamzdeliu, kurio viduje yra nerūdijančio plieno spyruoklė; distalinis galas sutvirtintas tinkleliu; sudėtyje nėra latekso | iki 5 vnt
9 | Temperatūros daviklio fiksatorius. Apvalios formos; dydis: diam 2,5cm; paviršius padengtas auksine folija; hidrokoloidiniu pagrindu (pateikti patvirtinančius dokumentus); išliekantis ant odos ≥5 dienos (pateikti patvirtinančius dokumentus); klijuojamas; hipoalerginis; be latekso, be DEHP; atsparus drėgmei ir karščiui; nuimant nelieka ant odos | iki 800 vnt.
Vakuuminė šlapimo ėminių paėmimo sistema
10 | Vakuuminė šlapimo ėminių paėmimo sistema
BENDRIEJI REIKALAVIMAI VAKUUMINIAI SISTEMAI:
1. Sistema yra nedaloma bei privalo būti tarpusavyje suderinta. Sistemos elementai turi būti vieno gamintojo (tarpusavio suderinamumą būtina pagrįsti gamintojo dokumentais) arba, siūlant skirtingų gamintojų sistemos elementus, būtina pateikti visų siūlomų prekių gamintojų dokumentus ir suderinamumo atliktų bandymų protokolus, patvirtinančius ir įrodančius sistemos elementų suderinamumą.
2. Mėgintuvėliai yra vienkartiniai, su tiksliai dozuotu vakuumu
3. Mėgintuvėliai yra su saugiu personalui kamšteliu
4. Su saugiu personalui hemorepelentiniu kamšteliu
5. Atitinkantys tarptautinį spalvinį ženklinimą (pagal ISO 6710 standartą)
6. Mėgintuvėliai yra sterilūs – (SAL – sterilumo užtikrinimo lygmuo – 10⁻⁶ ar geresnis)
7. Turintys CE sertifikatą (pagal IVDD 98/79/EC).
8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimo kopiją, suteikiančią teisę platinti jo gaminius (jeigu tiekėjas nėra siūlomų prekių gamintojas)
10 | Vakuuminė šlapimo ėminių paėmimo sistema:
10.1 | Vakuuminis mėgintuvėlis mikrobiologiniam šlapimo tyrimui 8 – 10ml, su konservantu, apsaugančiu nuo bakterijų peraugimo 48 val. kambario temperatūroje | iki 4000 vnt | 5% | 0.24 | 960 |  | 4000 | 0.22857 | 914.2857 | 45.7143
10.2 | Vakuuminis mėgintuvėlis urinalizei su konservantu (be gyvsidabrio priemaišų) 8 – 10 ml, apsaugantis nuo bakterijų peraugimo iki 72 val. kambario temperatūroje | iki 18000 vnt | 5% | 0.24 | 4320 |  | 18000 | 0.22857 | 4114.2857 | 205.7143
10.3 | Šlapimo paėmėjas, pritaikytas vakuuminiam mėgintuvėliui | iki 4000 vnt | 5% | 0.13 | 520 |  | 4000 | 0.12381 | 495.2381 | 24.7619
10.4 | 3L graduotas 24 val. šlapimo rinkimo konteineris su adapteriu vakuuminiam mėgintuvėliui | iki 10 vnt | 5% | 3.05 | 30.5 |  | 10 | 2.9048 | 29.0476 | 1.4524
10.5 | Šlapimo surinkimo indelis, 120ml, graduotas su adapteriu vakuuminiam mėgintuvėliui, su etikete užrašui | iki 22000 vnt | 5% | 0.26 | 5720 |  | 22000 | 0.24762 | 5447.619 | 272.381
| Viso 10 pozicija |  |  |  | 11550.5 |  |  |  |  | 550.0238
Kitos medicininės priemonės
11 | Skysčių surinkimo maišas artroskopijoms: sterilus; apklotas pagamintas iš tvirto polietileno; skirtas sterilių procedūrų metu; turi dvi elastines angas su 5cm kiauryme; dydis 60x120cm; apklotas tvirtinasi lipniais kampais, turi skysčių nuleidimo kranelį | iki 10 vnt
12 | Vienkartinis O2 įsisavinimo sensorius polisominografijai (Embla aparatui, 1 įpakavime - 25 vnt.) | iki 15 įpak
13 | Vienkartinė ventrikulinė adata (intrakranijinė): graduota cm; buka, su viena šonine skyle; "luer-lock" galu, sterili
13.1 | 12G - 92mm | iki 60 vnt
13.2 | 12G - 95mm | iki 60 vnt
13.3 | 10G - 96mm | iki 60 vnt
Viso 13 dalis
14 | Elektrodai skirti monitoruoti EEG sąmonės būklės įvertinimui. Aukštos kokybės elektrodai skirti ligoninės turimam "Danmeter" firmos aparatui, monitoravimo procedūrų valdymas - kartu su elektrodais pateikti licencijos numerį skirtą atlikti numatomą monitoravimo sesijų kiekį, komplektacija - hermetiškame maišelyje turi būti ≥3vnt. elektrodų ir priemonė odai paruošti (odos gremžtukas), CE ženklinimas | iki 100 vnt
15 | Specialus veido rėmelis su keičiamais vienkartiniais veido skydeliais, tinka naudoti su akiniais, respiratoriais, chirurginėmis kaukėmis, nevaržo judesių, pagaminta iš poliesterio. Komplektą sudaro 1 rėmelis ir 50 skydelių. | iki 30 kompl
16 | Silikoninis vožtuvas su silikonine manžetine tarpine trokarui (laparaskopiniams instrumentams)
16.1 | 6mm skersmens | iki 120 vnt
16.2 | 11mm skersmens | iki 120 vnt
16.3 | 13,5mm skersmens troakaro multifunkciniams vožtuvui | iki 5 vnt
Viso 16 dalis
17 | Balnelis: išorinei 5mm skersmens movai (laparaskopiniams instrumentams) | iki 50 vnt
18 | Tarpinė: išorinei 5mm skersmens movai (laparaskopiniams instrumentams) | iki 30 vnt
19 | Skysčių surinkimo sistema: sterili; uždara; skaidrus skysčių surinkimo maišelis su prailginimo linija; su atbulinės tėkmės vožtuvu; tūris ne mažiau 1000ml; prailginimo linijos segtukas tvirtinti prie apklotų | iki 100 vnt
20 | Adata su 5 mikronų mikrofiltru kaniulėje, sterili, 18G, ilgis: iki 4cm | iki 100 vnt
21 | Termodiliucijos kateteriai tinkantys Picco sistemai (femoralinei a.): | iki 15 vnt.
dvikanalis termodiliucijos kateteris, skirtas femoralinei arterijai (PiCCO sistemai),
intravaskuliarinis kateterio dydis: skersmuo 1,7 mm, ilgis – 20cm,
kateteris pagamintas iš: poliuretano, rentgenokontrastinis, neturintis latekso;
termistorius 5 mm nutolęs nuo distalinio kateterio galo.
audinių dilatatoriaus dydis: skersmuo 1,7 mm, ilgis 17 cm
pravedėjas: 0,025” su J-formos galiuku
18G ir 20 G kaniulės
arterijos spaudimo linija – ilgis 150 cm
3 kraniukai
injektato temperatūros sensorius.
22 | Širdies minutinio išstumiamo tūrio ir kitų širdies darbą charakterizuojančių parametrų davikliai tinkantys Pulsioflex Proaqt sistemai: | iki 15 vnt.
jungiamas prie bet kokio arterinio kateterio,
daviklis su integruotais LED diodais, rodančiais daviklio būklę.
23 | Adata skirta tuščiosios venos kateterizavimui. Sterili, kaniulė pagaminta iš polipropileno, išorinis diametras 2,35 mm, vidinis diametras 1,80 mm, ilgis 80 mm, kamštukas su hidrofobiniu filtru, dydis 14G | iki 50 vnt.
24 | Smėlio laikrodžiai 3 min. | iki 10 vnt
25 | Specialus šepetėliai endoskopinių instrumentų valymui:
25.1 | artroskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.) | iki 5 rink.
25.2 | laparoskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.) | iki 5 rink.
25.3 | choledochofibroskopui (ligoninės turimam) OLYMPUS BW-7B, BW15SH | iki 3 vnt
25.4 | intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) OLYMPUS BW-15B, MH-507 | iki 3 vnt
25.5 | intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) Karl Storz 11302BD2 | iki 3 vnt
Viso 25 dalis
26 | Valymo pasta: distalinių ir proksimalinių linzių, lanksčių optinių endoskopų paviršių valymui, 5g | iki 20 vnt
27 | Instrumentų alyva: šarnyrinių dalių sutepimui, 50ml buteliukas | iki 2 vnt
28 | Liubrikantas endoskopinių kranelių sutepimui ir sandarinimui, 3g | iki 5 vnt
29 | Universalus purškiklis turintis valymo ir liubrikacijos savybių, skirtas instrumentų sriegių priežiūrai | iki 5 vnt
30 | Tepalas motorinėms sistemoms tepalinėje po 50ml | iki 5 vnt
31 | Vieliniai šepetėliai elektrokaustikos instrumentų priežiūrai | iki 36 vnt
32 | Ligatūrinė viela, skirta žandikaulio sutvirtinimui esant lūžiams, veido žandikaulio deformacijoms, taisymams-korekcijai
32.1 | 0,40 mm/16. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio | iki 20 pak
32.2 | 0,50 mm/20. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio | iki 10 pak
Viso 32 dalis
33 | Tarpinių rinkinys ligoninės turimam Karl-Storz TEO instrumentui | iki 3 rink.
34 | Antibakterinis ir antivirusinis filtras. Paskirtis - skirtas atvirai plaučių funkcijai tirti. Matmenys Ø 90 mm, ilgis 80 mm. Svoris - apie 32 g. Klasė - II a (MDD 93/42 EEC). Filtravimas - bakterijų ir virusų >99,99℅. Pasipriešinimas - < 0,039 kPa/l*s, esant 1 l/s. Efektyvus nejautrus tūris - < 50 ml. Korpuso medžiaga - polistirenas (PS). Filtro medžiaga - 100℅ poliesteris (PE) elektrostatinis. Filtro plotas - apie 57 cm2. Darbinė temperatūra - nuo -30°C iki +70°C. Laikymo trukmė - 3 metai originalioje pakuotėje. | iki 5000 vnt.
35 | Buteliai stikliniai infuzinių tirpalų gamybai 200ml | iki 500 vnt
36 | Maišiukai vaistų fasavimui, popieriniai
36.1 | 12x20cm | iki 600 vnt
36.2 | 15x25 cm | iki 600 vnt
Viso 36 dalis
37 | Stikliniai piltuvėliai viršutinis diametras 5cm-20cm, apatinis diametras 5-10mm | iki 2 vnt
38 | Gumytės vidaus paruošų butelių aprišimui | iki 6 kg
39 | Guminiai kamščiai infuziių tirpalų gamybai buteliams 200ml uždaryti | iki 500 vnt
40 | Metaliniai gaubteliai infuzinių tirpalų gamybai buteliams 200ml, skirti uždaryti tarą prieš sterilizaciją | iki 500 vnt
41 | Pergamentinis popierius vidaus paruošų aprišimui | iki 6 kg
42 | Grūstuvė porcelianinė ilgis 18-22cm su porcelianine piestele (grustuku) Ø 6-7cm miltelių gamybai | 1 vnt