23 pirkimo dalis. Endoskopų plovimo mašina -1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Plovimo dezinfekavimo įrenginys skirtas automatiškai plauti ir dezinfekuoti lanksčius endoskopus. | Plovimo dezinfekavimo įrenginys skirtas automatiškai plauti ir dezinfekuoti lanksčius endoskopus. | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 2 psl |
| 2. | Standartinės ciklo fazės | - Sandarumo testas; - Plovimas; - Dezinfekcija; - Skalavimas; - Džiovinimas arba išpūtimas aukštu slėgiu. | 1. Sandarumo testas; 2. Plovimas; 3. Dezinfekcija; 4. Skalavimas; 5. Išpūtimas aukštu slėgiu | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN/ 3,4 psl |
| 3. | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius | Ne mažiau 2 vnt. | 2 vnt. | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN/ 1psl |
| 4. | Nepriklausomai veikiančių plovimo-dezinfekavimo kamerų skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. | 2 vnt. | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 4 psl |
| 5. | Pakrovimas iš mašinos viršaus, dangčio atidarymas su kojiniu jutikliu | Būtina | Pakrovimas iš mašinos viršaus, dangčio atidarymas su kojiniu jutikliu | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 1 psl ir 3 psl |
| 6. | Atskira kamera kiekvienam endoskopui | Būtina | Atskira kamera kiekvienam endoskopui | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 4 psl |
| 7. | Tinklelis smulkiems aksesuarams | Būtina, 2 vnt. | Tinklelis smulkiems aksesuarams, 2vnt. | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN/ 5 psl |
| 8. | Plovimo kanalų skaičius | Ne mažiau 7 | 7 kanalai | 23 p.d. aprašymas Nr. 3 EN/ 1 psl |
| 9. | Vienos kameros talpa | Ne daugiau 10 L | 6 L | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 2 psl |
| 10. | Endoskopo įdėjimo vieta | Spiralinis vamzdelis, skirtas endoskopo darbinės dalies įdėjimui. | Spiralinis vamzdelis, skirtas endoskopo darbinės dalies įdėjimui. | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 3 psl |
| 11. | Endoskopo darbinė dalis ciklo metu turi nesiliesti prie kameros sienelių ir prie pačio endoskopo | Būtina | Endoskopo darbinė dalis ciklo metu nesiliečia prie kameros sienelių ir prie pačio endoskopo | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 3 psl |
| 12. | Bendra standartinio ciklo trukmė | Ne daugiau nei 25 min. | 22 min | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 4 psl |
| 13. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo ciklai | Mašina turi turėti du vienas nuo kito nepriklausomus ciklus. Bet kuriuo metu galima pradėti ciklą vienoje iš kamerų nepriklausomai nuo to , kokia ciklo fazė yra kitoje kameroje. | Mašina turi du vienas nuo kito nepriklausomus ciklus. Bet kuriuo metu galima pradėti ciklą vienoje iš kamerų nepriklausomai nuo to , kokia ciklo fazė yra kitoje kameroje. | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 3 psl |
| 14. | Kiti parametrai: | 1. Būtini parametrai stebėjimui: temperatūros kontrolė, ploviklio kontrolė, dezinfekavimo kontrolė, cirkuliacijos slėgis. | Parametrai stebėjimui: temperatūros kontrolė, ploviklio kontrolė, dezinfekavimo kontrolė, cirkuliacijos slėgis. | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 4 psl |
|  |  | 2. Proceso jutikliai turi užtikrinti temperatūros kontrolę, ploviklio ir dezinfekavimo srauto valdymą, plovimo kanalų srauto valdymą, ir purkštuvo valdymą | Proceso jutikliai užtikrina temperatūros kontrolę, ploviklio ir dezinfekavimo srauto valdymą, plovimo kanalų srauto valdymą, ir purkštuvo valdymą | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 4 psl |
|  |  | 3. Nuolatinis endoskopų nuotekio testas | Nuolatinis endoskopų nuotekio testas | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN / 1psl |
|  |  | 4. Po dezinfekcijos ciklo skalavimo vanduo apdorojamas integruotu 0,2 µm steriliu antibakteriniu arba lygiaverčiu filtru | Po dezinfekcijos ciklo skalavimo vanduo apdorojamas integruotu 0,2 µm steriliu antibakteriniu filtru | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 1 psl |
|  |  | 5. Cheminės ir terminės savidezinfekcijos programos | Cheminės ir terminės savidezinfekcijos programos | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 3 psl |
| 15. | Plovikliai ir dezinfektantai: | 1. Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui ne daugiau 35 ml | Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui 31 -33 ml | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN / 2 psl |
|  |  | 2. Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui ne daugiau 90 ml | Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui 87-89 ml | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN / 2 psl |
|  |  | 3. Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgšties pagrindu arba analogiška. | Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgšties pagrindu | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 4 psl |
| 16. | Elektros instaliacija | 220-240 V, 50 Hz | 220-240 V, 50 Hz | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
| 17. | Energijos sąnaudos | Ne daugiau 3500W | 3500W | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 1 psl |
| 18. | Vandens sunaudojimas ciklui | Ne daugiau 40 L | 35 L | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
| 19. | Reikalavimai tiekiamam vandeniui: | 1. Vandens slėgis ne siauresnėse ribose nei 2,5-4 bar | 2,5 – 4 bar | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
|  |  | 2. Maksimalus vandens kietumas 5º dH | Maksimalus vandens kietumas 5º dH | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 2 psl |
|  |  | 3. Galimybė pridėti vandens minkštinimo sistemą | Galimybė pridėti vandens minkštinimo sistemą | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 10 psl |
| 20. | Įrenginio būsenos indikatoriai | Įmontuoti šviesos diodai, rodantys proceso būseną | Šviesos diodai, rodantys proceso būseną | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 3 psl |
| 21. | Galimybė praplėsti funkcionalumą | Esant poreikiui galimybė praplėsti funkcionalumą pajungti ne mažiau nei 3 bekanalius endoskopus vienoje kameroje tuo pačiu metu | Galimybė praplėsti funkcionalumą pajungti 3 bekanalius endoskopus vienoje kameroje tuo pačiu metu | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 2 psl |
| 22. | Vidinis terminis spausdintuvas | Būtina | Vidinis terminis spausdintuvas | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 4 psl |
| 23. | Galimybė integruoti brūkšninių kodų skaitytuvą vartotojo ir endoskopo registravimui | Būtina | Galimybė integruoti brūkšninių kodų skaitytuvą vartotojo ir endoskopo registravimui | 23 p.d. aprašymas Nr. 2 EN/ 4 psl |
| 24. | Naudotojo sąsaja | Ne mažesnis nei 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas | Naudotojo sąsaja 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
| 25. | Galimybė įsigyti procesų valdymo programą, skirtą saugoti dezinfekcijos duomenis | Būtina | Galimybė įsigyti procesų valdymo programą, skirtą saugoti dezinfekcijos duomenis | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 4 psl |
| 26. | Matmenys : | 1. Plotis: 940 ± 10 mm | 941 mm | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
|  |  | 2. Gylis: 750 ± 10 mm | 750 mm | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
|  |  | 3. Aukštis: 1030 ± 10 mm (su pakeltu dangčiu 1580 ±10 mm) | 1033 mm (1580 mm su pakeltu dangčiu) | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
|  |  | 4. Svoris: ne daugiau 200 kg | 200 kg | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
| 27 | Papildoma įranga | Jungtys įvairių gamintojų lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai įstaigoje turimiems endoskopams | Jungtys įvairių gamintojų lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai įstaigoje turimiems endoskopams | 23 p.d. aprašymas Nr. 4 EN / 1psl |
| 28 | Standartų atitikimas | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartams | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 | 23 p.d. aprašymas Nr. 1 EN/ 5 psl |
| 29. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | CE sertifikatas | 23 p.d. CE sertifikatas |
| 30. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 31. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |  |