Dentsply Sirona

ProTaper Gold® Treatment G>

Tik dantų naudojimui

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS** A04092XXGXX03 - A04102XXGXX03 - A04112XXGXX03

PROTAPER GOLD® INSTRUMENTAI ENDODONINIAM GYDYMUI

ProTaper Gold® formavimo failai (SX, S1, S2) \* ProTaper Gold® apdailos failai (F1, F2, F3, F4, F5) su kintamu kūgiu nuo 5 iki 9%, darbinis ilgis 25mm.

**SUDĖTIS**

Šių instrumentų pjovimo dalis yra pagaminta iš nikelio-titano lydinio.

**NAUDOJIMO NUORODOS** Šie prietaisai turi būti naudojami tik klinikoje ar ligoninėje, kvalifikuotų vartotojų. Taikymo sritis: dentino pašalinimui ir šaknies kanalo formavimui.

**KONTRAINDIKACIJOS**

ProTaper Gold® failai, kaip ir visi mechaniniu būdu valdomi šaknies kanalų instrumentai, neturėtų būti naudojami sunkių ir staigių apikalių kreivių atvejais dėl padidėjusios atskyrimo rizikos.

**ĮSPĖJIMAI**

Šis produktas turi nikelio ir neturėtų būti naudojamas asmenims, kuriems yra žinomas alerginis jautrumas šiai medžiagai

**ATSARGUMO PRIEMONĖS**


* Tiesioginė prieiga yra tinkamo šaknų kanalo gydymo sąlyga, ProTaper Gold® failai nėra išimtis.
* Daugkartinio naudojimo dezinfekcijos ir pakartotinio sterilizavimo ciklai gali padidinti failų atskyrimo riziką.
* Šie instrumentai neturėtų būti panardinti į natrio hipochlorito tirpalą
* Prietaiso perdirbimas: atlikite 7 dalyje pateiktus perdirbimo nurodymus
* Prietaisai dažnai išvalykite fleitą, patikrinkite, ar nėra iškraipymų ar nusidėvėjimo požymių, pvz.
* Dažnai drėkinkite, apibendrinkite ir drėkinkite kanalą per visą procedūrą, minimaliai naudodami kiekvieną failą.
* „ProTaper Gold®“ failai turėtų būti naudojami tik kanalo regionuose, kuriuose yra patvirtintas ir atkuriamas slinkties kelias. Sukurkite atkuriamąjį slankiojo kelio taką, naudodami mažiausią ISO 015 dydį.
* Naudokite „Shaping Files“ („S1“, „S2“ ir „SX“) su valymo funkcija, kad būtų galima pasiekti tiesią liniją.
* Naudokite apdailos rinkmenas (F1, F2, F3, F4 ir F5) be valymo veiksmų.
* Naudokite tinkamus apdailos failus, kad pasyviai sektumėte kanalą iki darbinio ilgio, ir tada nedelsdami pasitraukite.

ProTaper Gold®“ failai gaminami naudojant procesą, kurio rezultatas yra aukso išvaizda. Dėl šio patentuoto apdorojimo „ProTaper Gold®“ failai gali būti šiek tiek išlenkti. Tai nėra gamybos defektas. Nors failą galima lengvai ištaisyti tik pirštais, prieš naudojimą failą ištiesinti nereikia. Kai patenka į kanalą, „ProTaper“ auksas? failas seka anatomiją.

Visada naudokite minimalų apiškinį slėgį. Niekada nekelkite bylos žemyn kanalu.

Siekiant optimalaus naudojimo, rekomenduojama naudoti sukimo momento valdymo įtaisus.

ProTaper Gold® sukamieji failai gali būti naudojami esant variklio apsisukimų dažniui nuo 250 iki 350 aps./min. Rekomenduojami variklio nustatymai:



Pirmiau pateiktoje lentelėje nurodyti greičio ir sukimo momento nustatymai yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno vartotojo pasirinkimo ir variklio pajėgumų.

**NEPALANKIOS REAKCIJOS**

ProTaper Gold® failai, kaip ir visi mechaniniu būdu valdomi šaknies kanalų instrumentai, neturėtų būti naudojami sunkių ir staigių apikalių kreivių atvejais dėl padidėjusios atskyrimo rizikos.