- 5 priedas. Techniniai reikalavimai defibriliatoriui, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Techninių reikalavimų atitikimas, nuorodos į gamintojo tinklalapį, reklamines brošiūras (priedo pav., psl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matuojami parametrai EKG, SPO2, CO2, temperatūra, neinvazinis kraujospūdis, invazinis kraujospūdis | Matuojami parametrai EKG, SPO2, CO2, temperatūra, neinvazinis kraujospūdis, invazinis kraujospūdis Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| 2 | Defibriliatoriaus darbo režimai: - Rankinė defibriliacija; - neinvazinis širdies stimuliavimas; - automatinis AED, gyvybinių funkcijų monitoravimas | Defibriliatoriaus darbo režimai: - Rankinė defibriliacija; Prekių aprašymas psl. Nr. 2 - neinvazinis širdies stimuliavimas; Prekių aprašymas psl. Nr. 2 - automatinis AED, gyvybinių funkcijų monitoravimas Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| 3 | Neinvazinio širdies stimuliavimo srovė reguliuojama ne daugiau nei 1 mA žingniais | Neinvazinio širdies stimuliavimo srovė reguliuojama 1 mA žingniais Prekių aprašymas psl. Nr. 11 |
| 4 | Defibriliavimo energija nuo ≤2 iki ≥270 J | Defibriliavimo energija nuo 1 iki 360 J Prekių aprašymas psl. Nr. 4 |
| 5 | Defibriliatoriaus įsikrovimas iki 200 J ne daugiau nei 5 s | Defibriliatoriaus įsikrovimas iki 200 J mažiau nei 3 s Prekių aprašymas psl. Nr. 12 |
| 6 | Defibriliatoriaus būsenos indikatorius, nusakantis personalui apie defibriliatoriaus techninį stovį, kai jis yra išjungtas | Defibriliatoriaus būsenos indikatorius, nusakantis personalui apie defibriliatoriaus techninį stovį, kai jis yra išjungtas Prekių aprašymas psl. Nr. 14 |
| 7 | Integruotas vidinis ataskaitų spausdintuvas | Integruotas vidinis ataskaitų spausdintuvas Prekių aprašymas psl. Nr. 15 |
| 8 | Spalvotas ekranas ne mažesnis nei 8,3 colio | Spalvotas ekranas 9 coliai Prekių aprašymas psl. Nr. 1 |
| 9 | Maitinimas iš elektros tinklo ir baterijos | Maitinimas iš elektros tinklo ir baterijos Prekių aprašymas psl. Nr. 1 |
| 10 | Ataskaitos duomenų perdavimas į įstaigos personalinį kompiuterį. Suderinimo darbus atlieka tiekėjas montažo metu. Pirkėjas suteikia prieigą. | Ataskaitos duomenų perdavimas į įstaigos personalinį kompiuterį. Suderinimo darbus atlieka tiekėjas montažo metu. Pirkėjas suteikia prieigą. Prekių aprašymas psl. Nr. 16 |
| 11 | Atitinka vibracijos ir atsparumo vieną iš kategorijų: - MIL-STD-810F 514.5; Truck Restrained Cargo) - MIL-STD-810F 514.5 Category: 9 (Helicopter) | Atitinka vibracijos ir atsparumo vieną iš kategorijų: - MIL-STD-810G 514.6 Category: 14 (Helicopter) Prekių aprašymas psl. Nr. 16 |
| 12 | Garantija ne mažiau 2 metai | Garantija: 2 metai |
| 13 | Svoris ne daugiau 8 kg pilnai sukomplektuoto | Svoris 4,3 kg pilnai sukomplektuoto Prekių aprašymas psl. Nr. 1 |
| 14 | Tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą parduoti ir aptarnauti defibriliatorių Lietuvos teritorijoje | Tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą parduoti ir aptarnauti defibriliatorių Lietuvos teritorijoje Gamintojo gamintojo EN Gamintojo gamintojo LT |
| 15 | Tiekėjas pristato visas reikiamas priemones (ne mažiau kaip po vieną komplektą), kad pademonstruoti matuojamus parametrus ir defibriliavimo režimus: - neinvazinio kraujospūdžio manžetės didelio, vidutinio dydžio, vaikiška; - SPO2 daviklis suaugusiam ir vaikui; - elektrodai suaugusiam pacientui ir vaikui. | Tiekėjas pristato visas reikiamas priemones (po vieną komplektą), kad pademonstruoti matuojamus parametrus ir defibriliavimo režimus: - neinvazinio kraujospūdžio manžetės didelio, vidutinio dydžio, vaikiška; Prekių aprašymas psl. Nr. 18,21 - SPO2 daviklis suaugusiam ir vaikui; elektrodai suaugusiam pacientui ir vaikui. Prekių aprašymas psl. Nr. 19,20, 23 |