## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių histologijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
6 | Diagnostinės priemonės, skirtos darbui su automatizuota histologijos ir citologijos dažymo sistema ( 6 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
Bendrieji reikalavimai
Reikalavimai tiekėjo vadybai : Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Reikalavimas: pareikalavus pirkimo komisijai pateikti stiklelių pakuotę kokybei įvertinti.
6.1 | Dengiamieji stikleliai I . | iki 20000 vnt. | vnt. | 21 | 0.11616 | 2323.2 | Thermo AP Coverslip Hoppers for ClearVue Coverslippers, 24x40mm, #1.5 Fasuotė: 1000 vnt.
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 40 mm, storis 0,16 – 0,19mm. Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą.Fasuotė 1000 vnt.
6.2 | Dengiamieji stikleliai II . | iki 20000 vnt. | vnt. | 21 | 0.11616 | 2323.2 | Thermo AP Coverslip Hoppers for ClearVue Coverslippers, 24x50mm, #1.5 Fasuotė: 1000 vnt.
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 50 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
6.3 | Dengiamieji stikleliai III . | iki 100000 vnt. | vnt. | 21 | 0.11616 | 11616 | Thermo AP Coverslip Hoppers for ClearVue Coverslippers, 24x55mm, #1.5 Fasuotė: 1000 vnt.
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 55 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
| Viso 6 pozicija |  |  |  |  | 16262.4
7 | Diagnostinės priemonės, skirtos darbui su automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema (7 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
Bendrieji reikalavimai
Pirkimo komisijai pareikalavus per 3 darbo dienas privaloma pateikti pavyzdžius originaliose pakuotėse suderinamumo su prietaisu įvertinimui.
7.1 | Konteineriai imunohistochemijos reagentams | iki 170 vnt. | vnt. | 21 | 9.68 | 1626.24 | Biogenex OptiMiser Reagenzienfläschchen Fasuotė: 24 vnt.
Skirtas visiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu. Konteineris turi būti suderinamas su ligoninės turima automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema Biogenex i6000. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad priemonė yra išbandyta ir suderinta su sistema Biogenex i6000. Konteineris turi būti sudarytas iš 3 dalių: 1) dangtelio, reikalingo, kad reagentas neišsipiltų, 2) laikiklio, reikalingo įsistatyti buteliuką su reagentu į dažymo sistemą, 3) buteliuko, reikalingo reagento laikymui, kurio dugne yra nuolydis reagentams subėgti tam, kad užtikrinti viso reagento sunaudojimą per tyrimą. Matmenys (plotis x aukštis x storis) 40 x 55 x 17 mm. talpa: 20ml. Fasuotė: siūlomų konteinerių kiekis turi būti ne mažesnis nei 20 vienetų.
7.2. | Dozavimo sistemos antgaliai | iki 16 000 vnt. | vnt. | 21 | 0.10769 | 1723.04 | DCS Innovative Diagnostik-Systeme i6000 pipette tips Fasuotė: 1000 vnt.
Antgaliai turi būti skirti visiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu. Darbinio tūrio intervalas nuo 100 iki 1000 µl; antgaliai ne sterilūs. Antgaliai turi būti suderinami su ligoninės turimos automatizuotos audinių patologijos tyrimų sistemos Biogenex i6000 dozavimo sistema. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad priemonė yra išbandyta ir suderinta su sistema Biogenex i6000. Fasuotė: ne daugiau kaip 1000 antgalių.
7.3. | Teigiamai įkrauti imunohistocheminiai objektiniai stiklai | iki 4000 vnt. | vnt. | 5 | 0.21875 | 866.25 | Thermo Menzel Menzel SuperFrost Plus Fasuotė: 72 vnt.
Stiklelių viename krašte turi būti baltai dažytas matinis laukelis, iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku ir žymėti stiklelių žymėjimo automatu abiejose matinio lauko pusėse). Stiklelių matmenys - dydis 75x25 mm, storis 1 mm, su 90º kampais, neperdengti popierėliais. Privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kurio cheminė sudėtis: SiO2 ≥72%; Na2O ≥14%; CaO ≥6%; MgO ≤4,50%; Fe2O3 ≤0,03%. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio. Pageidaujama pakuotė ne mažiau nei 50 vnt. Reikalavimas: pareikalavus pirkimo komisijai pateikti stiklelių pakuotę kokybei įvertinti.
| Viso 7 pozicija |  |  |  |  | 4215.53
8 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (5 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 12.1 | Bio-optica Post Box for 5 slides, with pressure closure Fasuotė: 10 vnt.
Pastaba : Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.