10. PIRKIMO DALIS – IMUNOFERMENTINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIAUS (1 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO

10. Automatinio imunofermentinių tyrimų analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija (1 vnt.)

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius).

| Eil.Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | ALEGRIA, Pilnai automatinė analitinė sistema, Orgentec 2016 m. | Orgentec Brošiūra_LT_1.1psl. |
| 2. | Reikalavimai pilnai automatiniam imunofermentinių tyrimų analizatoriui | Galintis atlikti iki 30 skirtingų tyrimų vienu kartu. | iki 30 skirtingų tyrimų vienu kartu. | Orgentec Brošiūra_LT_2.2psl. |
| 3. | Tyrimų metodikos | Kiekybinis autoantikūnų aptikimo procesas pilnai automatizuotas, kiekvienas mėginys patvirtinamas atskira kontrole | Kiekybinis autoantikūnų aptikimo procesas pilnai automatizuotas, kiekvienas mėginys patvirtinamas atskira kontrole. | Orgentec Brošiūra_LT_3.2psl. |
| 4. | Tyrimų atlikimo sparta | Ne mažiau 30 tyrimų per 2 valandas | Ne mažiau 30 tyrimų per 2 valandas | Orgentec Brošiūra_LT_4.1psl. |
| 5. | Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema | Būtina | Yra | Orgentec Brošiūra_LT_5.2psl. |
| 6. | Integruotas spausdintuvas su galimybe prijungti išorinį spausdintuvą. | Būtina | Yra | Orgentec Brošiūra_LT_6.3psl. |
| 7. | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c. | Būtina | Yra | Išrašas iš Serviso Manualo_7.12psl. |
| 8. | Analizatoriaus komunikacija | Analizatorius privalo turėti vienkryptę arba dvikryptę komunikaciją su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Yra | Orgentec Brošiūra_LT_8.3psl. |

- Įranga turi būti ne senesnė nei 4 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.

-Tiekėjas turi instaliuoti analizatorių ir paruošti darbui bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.

- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje.

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.