Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

ULTRAGARSINĖS DIANGNOSTINĖS SISTEMOS (ECHOSKOPO) CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją. Prekių aprašymas 1 psl Nr. 81-94.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjo patvirtinimas

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjo patvirtinimas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | Mindray Resona I8 | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 1. |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais | Mobili, su ratukais [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 70. |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |
| 2.1. | Pilvo ertmės | Būtina | Pilvo ertmės [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 2. |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina | Skydliaukės [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 50. |
| 2.3. | MSK | Būtina | MSK [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 2. |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina | Kraujagyslių [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 2. |
| 2.5. | Krūtų | Būtina | Krūtų [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 51. |
| 3. | Sistemos ergonomika: |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | ≥ 30° | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija 90° | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 4. |
| 3.2. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn / žemyn | Būtina | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn / žemyn. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 3, 4. |
| 3.3. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | ≥ 54.61 cm (21.5") | Vaizdo monitoriaus įstrižainė 60,45 cm | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 3. |
| 3.4. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu[taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 70. |
| 3.5. | Fizinė skaitinė-raidinė klaviatūra | Būtina | Fizinė skaitinė-raidinė klaviatūra [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 4. |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 4. |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | ≥ 26.41 cm (10.4”) | Valdymo monitoriaus įstrižainė. 33.78 cm | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 4. |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina | Lietimui jautrus valdymo monitorius. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 4. |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos: |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis. 40 cm | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 7. |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ≤ 1.5 iki ≥ 18.0 MHz | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas. Nuo 1.2 iki 23 MHz | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 22, 25. |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | ≥ 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius 5 | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 4. |
| 6. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: |  |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina | B režimas [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 6. |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 2, 79. |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 7. |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 8. |
| 6.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 8. |
| 6.6. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas 2. PRF ≥ 1.0 – 23.0 KHz. | 1. Būtina 2. Būtina | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas [taip] 2. PRF 0.7– 23.1 KHz. | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 8. |
| 6.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 8, 75. |
| 6.8. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 6, 77. |
| 6.9. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“). [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 14. |
| 6.10. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 13. |
| 6.11. | Panoraminių vaizdų režimas | Būtina | Panoraminių vaizdų režimas. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 13, 78. |
| 6.12. | Adatos vizualizacijos režimas | Būtina | Adatos vizualizacijos režimas. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 3. |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; | Būtina | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 5. |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; | Būtina | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 8, 74. |
| 8. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |
| 8.1. | Konvekcinis daviklis |  | Konvekcinis daviklis SC5-1Ns [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 22, 23 |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ≤ 1.5 MHz iki ≥ 6.0 MHz | Darbinis dažnių diapazonas nuo 1.2 iki 6.0 MHz | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 23. |
| 8.1.2 | Vieno kristalo technologija | Būtina | Vieno kristalo technologija [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 5, 23. |
| 8.1.3. | Vaizduojamas kampas | ≥ 70º | Vaizduojamas kampas 73º | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 23. |
| 8.2 | Linijinis daviklis L14-3Ws |  |  |  |
| 8.2.2 | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ≤ 5.0 MHz iki ≥ 16.0 MHz | Darbinis dažnių diapazonas nuo 3.0 iki 18.0 MHz | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 25. |
| 8.2.3. | Daviklio paviršiaus plotis | ≥ 37 mm | Daviklio paviršiaus plotis 50.8 mm | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 25. |
| 9. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |
| 9.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist). [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 21. |
| 9.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI formatus ir juos išsaugoti. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 21. |
| 9.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 21. |
| 10. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė | Išorinės jungtys: 1. USB [taip] 2. LAN [taip] 3. HDMI[taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 27. |
| 11. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis 100-240V (Reikalavimuose esantis 230V reikalavimas patenka į mūsų siūlomos įrangos techniniuose dokumentuose nurodytas elektros energijos ribas) 50/60Hz elektros tinklas | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 3. |
| 12. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 27. |
| 13. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Komplektuojamas terminis spausdintuvas. [taip] | Prekių aprašymas 1 psl Nr. 27. |
| 14. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Nauja ir nenaudota; 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [taip]; 2. Pagaminta [2025m.]. | Tiekėjo patvirtinimas |

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________