pasiūlymo 1 priedas

„Medicinos reikmenys ir priemonės“

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėnesių kiekis | 1 vnt. įkainis Eur be PVM* | Suma Eur be PVM * | PVM tarifas 5% | Suma Eur su PVM ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hemostatinė medžiaga retas tinklas | vnt. | 400 | 7,90 | 3160,00 | 5% | 3318,00 |

Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 3318,00 (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika) Eur ir 00 ct., kur PVM sudaro 158,00 Eur.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėnesių kiekis | 1 vnt. įkainis Eur be PVM* | Suma Eur be PVM * | PVM tarifas 5 % | Suma Eur su PVM ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Pjovėjai atviroms operacijoms |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Linijinis tiesus pjovėjas atviroms operacijoms | vnt. | 24 | 55,00 | 1320,00 | 5% | 1386,00 |
| 14.2 | Kasetė linijiniam pjovėjui | vnt. | 108 | 74,00 | 7992,00 | 5% | 8391,60 |

Bendra 14 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 9777,60 EUR (devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni Eur ir 60 ct), kur PVM sudaro 465,60 Eur.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėnesių kiekis | 1 vnt. įkainis Eur be PVM* | Suma Eur be PVM * | PVM tarifas % | Suma Eur su PVM ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Endoskopinis išvaržų siuvimo aparatas | vnt. | 36 | 235,00 | 8460,00 | 5% | 8883,00 |

Bendra 23 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 8883,00 EUR (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur ir 00 ct), kur PVM sudaro 423,00 Eur.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėnesių kiekis | 1 vnt. įkainis Eur be PVM* | Suma Eur be PVM * | PVM tarifas % | Suma Eur su PVM ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Ultragarsiniam generatoriui GEN 11 PRIEDAI |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Žnyplės (harmoninės) laparoskopinės | vnt. | 72 | 420,00 | 30240,00 | 5% | 31752,00 |
| 47.2 | Laidas ultragarsinėms replėms | vnt. | 10 | 1800,00 | 18000,00 | 21% | 21780,00 |

Bendra 47 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 53532,00 EUR (penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du Eur ir 00 ct.), kur PVM sudaro 5292,00 Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) .......pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka ...pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hemostatinė medžiaga retas tinklas | Hemostatinė medžiaga retas tinklas 5 x 7,5 ±0,5cm - hemostatikas iš oksiduotos celiuliozės (arba lygiavertis). Visiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min. Baktericidinis vietinis poveikis prieš gram- ir gram+ mikroorganizmus, įskaitant aerobus ir anaerobus. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Medžiaga tinkama repozicionuoti po sąlyčio su krauju. Sterili. Hemostatinės medžiagos savybės turi būti kliniškai ištirtos. Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos ≥60 mėnesių. | Hemostatinė medžiaga retas tinklas 5 x 7,5 ±0,5cm - hemostatikas iš oksiduotos celiuliozės. Visiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min. Baktericidinis vietinis poveikis prieš gram- ir gram+ mikroorganizmus, įskaitant aerobus ir anaerobus. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Medžiaga tinkama repozicionuoti po sąlyčio su krauju. Sterili. Hemostatinės medžiagos savybės yra kliniškai ištirtos ir paminėtos daugelyje mokslinių studijų. Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 60 mėnesių. | Surgicel Original, kodas 1903SK, Johnson&Johnson, JAV Brošiūra Surgicel. |
| 14 | Pjovėjai atviroms operacijoms |  |  |  |
| 14.1 | Linijinis tiesus pjovėjas atviroms operacijoms | 1. Sterilus vienkartinis linijinis pjovėjas. 2. Siūlės ilgis 61±1 mm. 3. Pjovimo ilgis 58±1 mm. 4. Tarpinio uždarymo pozicija (patogesniam audinių pozicionavimui). 5. Suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje. 6. Galimybė iššauti instrumentą iš abiejų pusių. 7. Tinka kasetėms su 6 eilėmis kabučių. 8. Kasetė su galimu pasirinkti kabučių aukščiu (suformuotos kabutės aukštis 1,5; 1,8; 2,0 mm). | Sterilus vienkartinis linijinis pjovėjas. Siūlės ilgis 61 mm. Pjovimo ilgis 58 mm. Tarpinio uždarymo pozicija (patogesniam audinių pozicionavimui). Suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje. Galimybė iššauti instrumentą iš abiejų pusių. Tinka kasetėms su 6 eilėmis kabučių. Kasetė su galimu pasirinkti kabučių aukščiu (suformuotos kabutės aukštis 1,5; 1,8; 2,0 mm). | Produkto kodas NTLC55, Johnson & Johnson, JAV Brošiūra "NTLC", psl. 2 |
| 14.2 | Kasetė linijiniam pjovėjui | Su peiliu. Siūlės ilgis 61±1 mm. Pjovimo ilgis 58±1 mm. 6 eilės titano plieno mišinio 3 D formos kabučių su pasirenkamu kabutės aukščiu (suformuotos kabutės aukštis 1,5; 1,8; 2,0 mm) vienoje kasetėje. | Su peiliu. Siūlės ilgis 61 mm. Pjovimo ilgis 58 mm. 6 eilės titano plieno mišinio 3 D formos kabučių su pasirenkamu kabutės aukščiu (suformuotos kabutės aukštis 1,5; 1,8; 2,0 mm) vienoje kasetėje. | Produkto kodas SR55, Johnson & Johnson, JAV Brošiūra "NTLC", psl. 2 |
| 23 | Endoskopinis išvaržų siuvimo aparatas | 5 mm skersmens. Ilgis 340-345 mm. Skirtas išvaržos tinklelio prišaudymui. Tinka 5mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Rotuojama 3600. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės. Rezorbcijos trukmė - 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas 25-30 kabutėmis. | 5 mm skersmens. Ilgis 340 mm. Skirtas išvaržos tinklelio prišaudymui. Tinka 5mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Rotuojama 3600. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės. Rezorbcijos trukmė - 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas 25-30 kabutėmis. | Produkto kodas STRAP25, Johnson & Johnson, JAV Brošiūra "SECURESTRAP", psl. 6 |
| 47 | Ultragarsiniam generatoriui GEN 11 PRIEDAI |  |  |  |
| 47.1 | Žnyplės (harmoninės) laparoskopinės | Su rankine aktyvacija. Sterili. Su indikatorine sistema. | Su rankine aktyvacija. Sterili. Su indikatorine sistema. Ilgis 36 cm. Rotacija 360 laisnių Skirtas koaguliuoti kraujagyslėms iki 5mm. Darbinė dalis lenkta. Prietaisas matuoja varžą tarp audinių, tokiu būdu generatorius reguliuoja paduodamą enegijos kiekį į prietaisą koaguliacijos metu. | Produkto kodas HAR36, Johnson & Johnson, JAV Brošiūra "Energy", psl. 2 |
| 47.2 | Laidas ultragarsinėms replėms | Laparoskopinėms replytėms. Autoklavuojamas. | Skirtas laparoskopinėms žnyplėms poz. 47.1. Autoklavuojamas. | Produkto kodas HP054, Johnson & Johnson, JAV Brošiūra "Energy", psl. 3 |

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, taip pat ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

| Viešųjų pirkimų specialistė |  |  | Rasa Indilaitė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |