Paaiškinimas

2020 m. sausio 16 d.

Vilnius

Kam: Antakalnio poliklinikai

Dėl mikroskopo LABOMED

Atsakydami į Jūsų prašymą patikslinti techninę specifikaciją pranešame:

Kadangi Jūsų pateikta pirkimui techninė specifikacija yra sudaryta pagal LEICA gamintojo odontologinio mikroskopo teikiamus duomenis, todėl ne visi parametrai (neįtakojantys darbo kokybės) kitų gamintojų, tame tarpe ir LABOMED, nėra nurodomi dokumentacijoje. Mes konkursui pateikėme viešai prieinamą informaciją ir niekur neskelbiamą, dėl parametro nereikšmingumo, pačių išmatuotą stereo bazės matmenį.

- Dėl spausdinimo klaidos nurodant mikroskopo pado matmenis.

Esate teisūs, kad mikroskopo pado matmenys yra 580 mm x 560 mm. Šis siūlomas parametras pilnai atitinka Jūsų keliamą reikalavimą.

- Dėl stereo atstumo.

Kaip minėta aukščiau gamintojai (išskyrus LEICA) įprastai nenurodo šio darbo kokybės neįtakojančio parametro, nes visiems mikroskopams jis yra apie 24 mm. Mes atlikome tikslius matavimus Jums siūlomo mikroskopo LABOMED PRIMA DNT ir gavome stereo atstumą 24mm. Žr. Prisegtą nuotrauką

- Dėl vaizdo transliavimo internetiniu tinklu.

Kaip paminėta aukščiau, LABOMED viešai skelbia informaciją savo tinklapyje apie video vaizdo transliavimo galimybę su siūloma/naudojama kamera https://www.labomedeurope.com/en/a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685-a612099-685.html

Žr.Paveikslėlį žemiau

Pasiūlytas parametras dėl transliavimo internetiniame tinkle atitinka Jūsų reikalavimus.

Pagarbiai,

Kęstutis Sirgedas