Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti.

- Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus;

- Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius);

- Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo;

- Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos;

- Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis;

- Siūlomi baldai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatus pagal išvardintas normas ar joms lygiavertes. Visi baldai turi būti atsparūs drėgnam valymui su dezinfektantais.

- Visiems techninėje specifikacijoje nurodytiems konkretiems matmenims taikoma paklaida: +/-10mm, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

PASTABA: Pirkimo dokumentuose (tame tarpe techninėje specifikacijoje) pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, modeliai ir šaltiniai gali būti pakeisti lygiaverčiais produktais, atitinkančiais reikalavimus.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Prekės aprašymas | Siūlomų prekių parametrai, jų reikšmės ir patvirtinantys dokumentai* bei prekių modeliai ir gamintojai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Kušetė | 1 vnt. | 1. Apžiūros kušetės tipas: trijų dalių apžiūros kušetė: a) nugaros – 1 dalis b) sėdimoji – 1 dalis c) kojų/galvos – 1 dalis 2. Apžiūros kušetės rėmas: 1) Pagamintas iš plieno # 2) Dažai: padengti milteliniu būdu 3. Apžiūros kušetės maksimali saugi apkrova: ≥ 240 kg. 4. Apžiūros kušetės paviršius: 1) viršus pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės 10 mm, ±5 mm 2) putplasčio užpildu 40 mm, ±5 mm 3) aptrauktas antimikrobiniu vinilu, atsparus ugniai, valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. 5. Apžiūros kušetės paviršiaus vinilo savybės (būtina): a) vandeniui nepralaidi b) atspari ugniai c) atsparumas valymo ciklams- ne mažiau nei 150000 ciklų d) antibakterinė 6. Apžiūros kušetės vinilo spalva: galimybė rinktis ne iš mažiau nei 15 atspalvių 7. Apžiūros kušetės išmatavimai: Ilgis: 1) Bendras ilgis 1960 mm (±15 mm) 2) Nugaros dalies ilgis – 830 mm (±15 mm) 3) Sėdimosios dalies ilgis – 430 (±15 mm) 4) Kojų dalies ilgis – 700 mm (±15mm) 8. Plotis: 650 mm (±15 mm) 9. Aukštis (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas): 450-980 mm. 10. Apžiūros kušetės aukščio reguliavimas: 1) Elektros pavaros pagalba 2). Rankiniu pulteliu. 11. Apžiūros kušetės ratukų įtraukimo į rėmą sistema: 1) Ratukai įtraukiami svirtelių pagalba; 2) Keturios ratukų įtraukimo svirtelės sumontuotos rėmo išorėje 12. Apžiūros kušetės nugaros ir kojų/galvos dalys turi antiprispaudimo sistemą 13. Nugaros atramos atlenkimo kampas (ne siauresnis už nurodytą): aukštyn: 00 iki 800 14. Kojų/galvos atramos atlenkimo kampas ne siauresnis už nurodytą: 1) aukštyn: 00 iki 750 2) žemyn: 00 iki -250 15.Kojų/galvos atramos dalyje, anga kvėpavimui (Būtina) 1) Atidarom/uždaroma 16. Nugaros ir kojų/galvos dalies kampo keitimas atliekamas: 1) mechaniniu(rankiniu) būdu 2) dujinės spyruoklės pagalba 17. Priedai: Popieriaus ritinėlio laikiklis 18. Įrenginys turi atitikti šiuos sertifikatus: ISO 14001, ISO 9001, 93/42/EEC, IEC 60601-1, IEC 60601-2- 38, EN 60601-:2006+A12:2014, BS EN 1921-1 19. Garantinis laikotarpis: ne mažiau 60 mėnesių | Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 1. Apžiūros kušetės tipas: trijų dalių apžiūros kušetė: a) nugaros – 1 dalis b) sėdimoji – 1 dalis c) kojų/galvos – 1 dalis Atitikmuo dokumente: Deklaracija puslapis: 1. 2. Apžiūros kušetės rėmas: 1) Pagamintas iš plieno # 2) Dažai: padengti milteliniu būdu Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1; 3. Apžiūros kušetės maksimali saugi apkrova: 240 kg. Atitikmuo dokumente: Spalva puslapis: 1; deklaracija, puslapis: 1. 4. Apžiūros kušetės paviršius: 1) viršus pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės 10 mm, 2) putplasčio užpildu 40 mm, 3) aptrauktas antimikrobiniu vinilu, atsparus ugniai, valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Atitikmuo dokumente: Spalva puslapis: 1; 5. Apžiūros kušetės paviršiaus vinilo savybės (būtina): a) vandeniui nepralaidi b) atspari ugniai c) atsparumas valymo ciklams 150000 ciklų d) antibakterinė Atitikmuo dokumente: Spalva puslapis: 1; 6. Apžiūros kušetės vinilo spalva: galimybė rinktis iš 15 atspalvių Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 7. Apžiūros kušetės išmatavimai: Ilgis: 1) Bendras ilgis 1960 mm 2) Nugaros dalies ilgis – 830 mm 3) Sėdimosios dalies ilgis – 430mm 4) Kojų dalies ilgis – 700 mm Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 8. Plotis: 650 mm Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 9. Aukštis reguliavimo ribos: 450-980 mm. Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 10. Apžiūros kušetės aukščio reguliavimas: 1) Elektros pavaros pagalba 2). Rankiniu pulteliu. Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 11. Apžiūros kušetės ratukų įtraukimo į rėmą sistema: 1) Ratukai įtraukiami svirtelių pagalba; 2) Keturios ratukų įtraukimo svirtelės sumontuotos rėmo išorėje Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 12. Apžiūros kušetės nugaros ir kojų/galvos dalys turi antiprispaudimo sistemą Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1. 13. Nugaros atramos atlenkimo kampas: aukštyn: 00 iki 800 Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1 14. Kojų/galvos atramos atlenkimo kampas: 1) aukštyn: 00 iki 750 2) žemyn: 00 iki -250 Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1 15.Kojų/galvos atramos dalyje, anga kvėpavimui – yra 1) Atidarom/uždaroma Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1 16. Nugaros ir kojų/galvos dalies kampo keitimas atliekamas: 1) mechaniniu(rankiniu) būdu 2) dujinės spyruoklės pagalba Atitikmuo dokumente: instrukcija kušetė, puslapis: 1 17. Priedai: Popieriaus ritinėlio laikiklis Atitikmuo dokumente: sertifikatai, puslapis: 1; sertifikatai2, puslapis: 1 Įrenginys atitinka šiuos sertifikatus - ISO 14001, - ISO 9001, - 93/42/EEC, - IEC 60601-1, - IEC 60601-2- 38, - EN 60601-:2006+A12:2014, - BS EN 1921-1 19. Garantinis laikotarpis: suteikiama 60 mėnesių |

*Siūlomos prekės atitikimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr, kuriame aprašytas parametras; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei yra).