## Sheet1
Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis (Vnt. Iki) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR su PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
1 | Endoskopinės submukozinės rezekcijos (ESD) peiliai
1.1 | Priemonės endoskopinei mukozektomijai (submukozinei disekcijai): Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai ilgas. Vienkartinis, lenktos formos (“s” formos). Vieno iš peiliukų galas bukas (“L” formos) apsaugai nuo gleivinės perforacijos. Peiliukai pagaminti iš plastiko, kurio vidiniame paviršiuje yra metalinis elektrodas, koaguliuoti audiniams. Darbinis ilgis 1800 mm. Peiliukų ilgis 7 mm, maksimalus atsidarymas 8 mm, apsukamas 180 laipsnių. Minimalus endoskopo kanalo diametras 2,8 mm. | 10 | Info kataloge | 0.05 | 285 | 299.25 | 2992.5 | Sumitomo Bakelite Co., Ltd (Japonija)
1.2 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai. Vidutinio ilgio. Vienkartinis, lenktos formos (“s” formos). Vieno iš peiliukų galas bukas (“L” formos) apsaugai nuo gleivinės perforacijos. Peiliukai pagaminti iš plastiko, kurio vidiniame paviršiuje yra metalinis elektrodas, koaguliuoti audiniams. Darbinis ilgis 1800 mm. Peiliukų ilgis 6 mm, maksimalus atsidarymas 6 mm, apsukamas 180 laipsnių. Minimalus endoskopo kanalo diametras 2,8 mm. | 10 | Info kataloge | 0.05 | 301 | 316.05 | 3160.5 | Sumitomo Bakelite Co., Ltd (Japonija)
1.3 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai. Trumpas. Vienkartinis, lenktos formos (“J” formos). Peiliukai pagaminti iš plastiko, kurio vidiniame paviršiuje yra metalinis elektrodas, koaguliuoti audiniams. Darbinis ilgis 195 mm ir 230 mm. Peiliukų ilgis 3,5 mm, maksimalus atsidarymas 4,5 mm, apsukamas 180 laipsnių. Minimalus endoskopo kanalo diametras 2,8 mm. | 10 | Info kataloge | 0.05 | 335 | 351.75 | 3517.5 | Sumitomo Bakelite Co., Ltd (Japonija)
| Viso 1 pozicija | [5 empty] | 9670.5
8 | Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys, specialios konstrukcijos dalinai ir pilnai dengti stentai pagerinantys tulžies pratekėjimą. Pagamintas iš nitinolio (nikelio- titano lydinio). Dvigubo pynimo, stento akučių dydis ne daugiau 2mm. Stentas turi buti dalinai dengtas arba pilnai dengtas pagal poreikį. Dalinai arba pilnai dengti stentai turi būti padengti silikono ir politetrafluoroetileno plėvelių kombinacija. Stentas turi turėti 6 išilginius griovelius per visą stento ilgį. Stento stabilumui užtikrinti abiejuose galuose stentas išplatėja. Pilnai dengtas stentas distaliniame gale stentui pašalinti turi turėti ant trikampio karkaso pritvirtinta “laso siūlą”. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm ir 10 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 3 abiejuose galuose. | 8 | Info kataloge | 0.05 | 555 | 582.75 | 4662 | S&G Biotech (Pietų Korėja)
9 | Transanalinis žarnų nepraeinamumo gydymo rinkinys. Rinkinį sudaro dekompresinis kateteris su integruotu balionėliu, 22 F, 1200 mm ilgio, atviru galiuku, keturios šoninės skylės, balionėlio tūris 30 ml. 0,052” viela pravedėja, 3000 mm ilgio, dilatatorius atverti striktūrai 8 F, 2000 mm ilgio. Dilatatorius striktūros išplėtimui 26 F, 1000 mm ilgio su rentgenokontrastiniu galiuku. | 4 | Info kataloge | 0.05 | 250 | 262.5 | 1050 | Create Medic (Japonija)
10 | Antgaliai endoskopams gleivinės rezekcijai. Minkštos ir kietos modifikacijų. Įvairių formų (nupjovimo kampo). Angalio galiukas iš endoskopo išsikiša 12 mm, 4 mm kieto tipo antgaliams. 6 mm, 6 mm viršutinė dalis, 3.5 mm apatinė dalis minkšto tipo angaliams. Su “top” “bottom” šoninėmis angomis. | 10 | Info kataloge | 0.05 | 24 | 25.2 | 252 | Sumitomo Bakelite Co., Ltd (Japonija)
11 | Plastikiniai kandikliai. Skirtingų dydžių-universalus suderinamas su 8.0-12.0 mm endoskopu, angos skersmuo 18 mm, vidutinio- suderinamas su 4.9-8.0 mm endoskopu, angos skersmuo 13.0 mm, mažas-suderinamas su 4.9-6.0 mm dydžio endoskopu, angos skersmuo 11 mm. Turi integruotą liežuvio supresorių, kurio apatinis paviršius distaliniame gale yra su pakilimu, kad būtų lengviau įvesti endoskopą, ilgis nuo kandiklio priekinės dalies iki galo ne mažiau 6.0 mm. Dantims sukasti paviršius dengtas silikonu, kad tvirtai fiksuoti kandiklį. Priekiniame paviršiuje turi dvi šonines ertmes seilėms ištraukti. Tvirtinimo juostelė permatoma, su skylutėmis tiksliam fiksavimui ant kandiklio esančių tvirtinimo kabliukų. | 5 | Info kataloge | 0.05 | 10 | 10.5 | 52.5 | TOP Corporation (Japonija)
12 | Žarnų nepraeinamumo gydymo rinkinys. Vienkartinis. Rinkinį sudaro dekompresinis kateteris su vienu arba dviem balionėliais. Kateteris su vienu balionėliu turi vieną rentgenokontrastinį žymeklį, su dviem balionėliais du rentgenokontrastinius žymeklius. Tarp balionėlių esanti kateterio dalis su aspiracinėmis skylėmis. Distalinis kateterio galas su aspiracinėmis skylėmis. Kateterio diametrai 12 F, 14 F, 16 F, 18 F, 20 F, ilgiai 1800mm, 2400mm, 3000mm, balionėlių pripildymo tūris 15mm, 30mm, 60mm. Kateterio įvedimo rankenoje yra 3 portai (balionėliams užpildyti su ventiliu, orui išeiti, žarnų turiniui ištraukti) | 4 | Info kataloge | 0.05 | 250 | 262.5 | 1050 | Create Medic (Japonija)
13 | Balionėlių akmenims šalinti iš tulžies latakų komplektas. Specialios “P” formos 200 cm ilgio, tinka endoskopui 3,7/3,2 mm kanalu, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 6,5 Fr, proksimalinio-7Fr. (“High flow” tipas) ir 6,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 11 mm/15 mm/18,0 mm diametrų, vienu rinkinyje esančiu švirkštu, sugraduotu pagal išpučiamo balionėlio diametrą. Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėm žymėm, skopuojant, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“ įleidžiamu per pravedėjo kanalą instrumento distaliniame gale. | 3 | Info kataloge | 0.05 | 125 | 131.25 | 393.75 | Zeon Medical (Japonija)
14 | Endoskopiniai audinių pakėlimo klipai su rankena
14.1 | Endoskopinės gleivinės rezekcijos ir audinių pakėlimo klipais rinkinys. Rankena. Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, jo ilgis 2300 mm; 1950 mm; 1650 mm ± 5 mm (rankena). Galima rotuoti 360 laipsnių kampu aplink savo ašį. Galima kontroliuoti klipo užsidarymo kampą, prieš jį pilnai uždarant (atverti/priverti). Maksimalus išorinis diametras 2,6 mm, tinka endoskopams 2,8 mm kanalu. | 1 | Info kataloge | 0.05 | 480 | 504 | 504 | Zeon Medical (Japonija)
14.2 | Vienkartiniai klipai su tempimo spyruokle, endoskopinei gleivinės rezekcijai atlikti. Klipai naudojami su daugkartinio naudojimo rankena. Klipo kojelės skirtingo ilgio, atsidarymo diametras 10 mm; 11 mm; 6 mm. Spyruoklės ilgis 5 mm, kilpelės jungiančios klipą su spyruokle diametras 4 mm. Klipai paruošti uždėjimui „konteineriuke“. Klipai supakuoti dėžutėse po 10 vnt. | 20 | Info kataloge | 0.05 | 75 | 78.75 | 1575 | Zeon Medical (Japonija)
| Viso 14 pozicija | [5 empty] | 2079
32 | Sterili, vienkartinė viela. Pagaminta iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) 0,025 “ ir 0,035 ̈ skersmens, 450 (±2)cm ilgio, įvairaus stangrumo- standartinė, kieta (“Hard”), ypatingai kieta (“ultrahard”). Galiukas labai minkštas, pagamintas iš uretano ar analogiškos medžiagos, jame integruotas wolframo ar analogiško lydinio 3 mm ilgio rentgenokontrastinis žymeklis. Vielos paviršius cirkuliariai padengtas teflonine vija ir sudaro “W” formos vielos paviršių, dėl to sumažinama trintis su endoskopo paviršiumi. Hidrofilinė danga 50 mm ir 70 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu arba “J” tipo galiuku. pakuotėje. | 12 | Info kataloge | 0.05 | 80 | 84 | 1008 | Piolax Medical (Japonija)
33 | Endoskopiniai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento ilgiai nuo 60 mm iki 140 mm. Stento diametrai nuo 18 iki 24 mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 80 cm, 150 cm ir 220 cm, diametras 10 F ir 12 F . Stentas abiejuose galuose išplatėjantis. Stentas turi būti įvairių modifikacijų. 1- Nedengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose. 2- nedengtas dviejų tinklo sluoksnių, ne mažiau 6 rentgenožymeklių po 3 abiejuose galuose. 3- vienguba silikonine plėvele dengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose, galai nedengti. 4- tarp dviejų stento tinklo sluoksnių integruota silikono plėvelė, ne mažiau 6 rentgenožymeklių po 3 abiejuose galuose, galai nedengti. | 8 | Info kataloge | 0.05 | 530 | 556.5 | 4452 | S&G Biotech (Pietų Korėja)
34 | Endoskopiniai prievarčio-dvylikapirštės žarnos stentai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento ilgiai nuo 60 mm iki 140 mm. Stento diametrai nuo 18 iki 30 mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 80 cm ir 150 cm, diametras 10 F. Stentas abiejuose galuose išplatėjantis. Stentas turi būti įvairių modifikacijų.1- Nedengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose. 2- nedengtas dviejų tinklo sluoksnių, ne mažiau 6 rentgenožymeklių po 3 abiejuose galuose. 3- vienguba silikonine plėvele dengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose, galai nedengti. 4- tarp dviejų stento tinklo sluoksnių integruota silikono plėvelė, ne mažiau 6 rentgenožymeklių po 3 abiejuose galuose, galai nedengti. | 8 | Info kataloge | 0.05 | 530 | 556.5 | 4452 | S&G Biotech (Pietų Korėja)
35 | Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys nedengti stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Dvigubo pynimo. Stento akučių dydis ne daugiau 2 mm, sumažinant audinių peraugimo galimybes. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 cm, 70 cm ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm, 10 mm ir 12 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 2 abiejuose galuose ir viduryje. | 8 | Info kataloge | 0.05 | 445 | 467.25 | 3738 | S&G Biotech (Pietų Korėja)
37 | Kraujavimo stabdymo hemostatiniais klipais rinkinys. Rankena. Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, jo ilgis 2300 mm; 1950 mm; 1650 mm ± 5 mm (rankena). Galima rotuoti 360 laipsnių kampu aplink savo ašį. Galima kontroliuoti klipo | 1 | Info kataloge | 0.05 | 480 | 504 | 504 | Zeon Medical (Japonija)
38 | Vienkartiniai klipai kraujavimo stabdymui. Klipai naudojami su daugkartinio naudojimo rankena. Klipo kojelės skirtingo ilgio, atsidarymo diametras 10 mm; 11 mm; 6 mm. Klipai paruošti uždėjimui „konteineriuke“. | 120 | Info kataloge | 0.05 | 14.5 | 15.225 | 1827 | Zeon Medical (Japonija)
39 | Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys, specialios konstrukcijos pilnai dengti stentai, atsparūs persilenkimui ir pasižymintys antimigracinėm savybėm. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Specialaus “gofruoto” pynimo, kuris užtikrina stento elastingumą. Pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas distaliniame ir proksimaliniame galuose, stentui pašalinti turi turėti “laso siūlą”. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 cm ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm ir 10 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 2 abiejuose galuose ir viduryje. | 8 | Info kataloge | 0.05 | 555 | 582.75 | 4662 | S&G Biotech (Pietų Korėja)