Medicininės įrangos pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

3 pirkimo dalis . Plyšinė lempa-1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo-apšvietimo modulis žemiau mikroskopo | Tipas: stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo. | Gamintojas Topcon, Japonija, katalogo Nr. SL-2G. Žr. Bukletas.pdf 1 psl. |
| 2. | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis | Mikroskopas: Galileo tipo, konvergencinis. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 3. | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10 ± 1 x, 15 ± 1 x, 25 ± 1 x. | Padidinimai: 3 perjungiami: 10x, 16x, 25x. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 4. | Apžiūros laukas | Prie 10 ± 1 x - ≥ 22 mm, Prie 15 ± 1 x - ≥ 14 mm, Prie 25 ± 1 x - ≥ 8 mm, | Apžiūros laukas: Prie 10x – 22,50 mm; Prie 15,98x – 14,10 mm; Prie 25,53x – 8,80 mm. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 5. | Okuliarai | ≥ 12 x | Okuliarai 12,5x. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 6. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei - 5,0 D iki +3,0 D | Okuliarų dioptrijų reguliavimas: Diapazone –5,0D ÷ +3,0D. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 7. | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0 - 14 mm, nuosekliai keičiamas | Plyšio plotis: Diapazone 0-14 mm, nuosekliai keičiamas. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 8. | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1 - 14 mm, nuosekliai keičiamas | Plyšio ilgis: Diapazone 1-14 mm, nuosekliai keičiamas. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 9. | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1 - 14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3 ± 0,1 mm/ 1 ± 0,1 mm/ 5 ± 0,5 mm/ 10 ± 1 mm/ 14 ± 1 mm | Plyšio diametras: Diapazone 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3 mm/1 mm /5 mm /10 mm /14 mm. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 10. | Plyšio sukimas | Nuo 0° iki 180° su horizontalia skenavimo galimybe | Nuo 00 iki 1800 su horizontalia skenavimo galimybe. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 11. | Šviesos šaltinis | LED | Šviesos šaltinis : LED | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 12. | Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Galimybė užsakyti ateityje | Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20o kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu (galima) užsakyti ateityje. | Žr. Bukletas.pdf 3 psl. |
| 13. | Filtrai | Būtini: mėlynas ir beraudis | Filtrai: mėlynas ir Beraudis. | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 14. | Komplekte su oftalmoskopiniu lęšiu, 1 vnt. | Pagamintas iš mineralinės medžiagos (stiklo), padengto daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. Dinaminis žiūros laukas ≥ 95°, statinis žiūros laukas ≥ 80°, didinimas ≥ 0,90 x, lazerinio taško dydis 1,05 ± 0,05 x, darbinis atstumas 8 ± 0,1 mm | Komplekte su oftalmoskopiniu lęšiu, 1 vnt.: Pagamintu iš mineralinės medžiagos (stiklo), padengto daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. Dinaminis žiūros laukas 97°; Statinis žiūros laukas 81°; Didinimas 0,93 x; Lazerinio taško dydis 1,08 x; Darbinis atstumas 8 mm. | Žr. Bukletas.pdf 4, 5 psl. |
| 15. | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais | Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais | Žr. Bukletas.pdf 6 psl. |
| 16. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | Pridedama atitikties deklaracija. | Žr. Atitikties deklaracija.pdf |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Kartu su įranga pateikiamos instrukcijos: anglų ir lietuvių kalbomis. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Garantija 24 mėn. |  |