2

1 PRIEDAS

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė, nurodant atitiktį ir katalogo/  bukleto/ brošiūros/ aprašymo  puslapio Nr. (pateiktuose katalogo / bukleto / brošiūros puslapyje pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo parametro punktą  jos atitinka)

	1.
	Taikymo sritys
	1. Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai
2. Akušeriniai tyrimai
3. Ginekologiniai tyrimai
4. Pilvo organų tyrimai
5. Skydliaukės tyrimai
6. Kraujagyslių tyrimai
	1. Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai
2. Akušeriniai tyrimai
3. Ginekologiniai tyrimai
4. Pilvo organų tyrimai
5. Skydliaukės tyrimai
6. Kraujagyslių tyrimai
(“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2-3psl.)

	2.
	Sistemos parengimo darbui trukmė 
	≤ 60 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai
	60 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	3.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 40 cm
	40 cm (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	
	
	
	

	4.
	Pagrindinis vaizdo monitorius 
	
	

	4.1.
	Įstrižainė
	≥ 21.5 colių 
	21.5 colių (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	4.2.
	Monitoriaus skiriamoji geba
	≥ 1,920 x 1,080 (16:9)
	1,920 x 1,080 (16:9) (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	4.3.
	Monitoriaus vaizdo apžiūros kampas
	≥ 178°
	178° (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	4.4.
	Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina
	Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	4.5.
	Monitoriaus alkūnės pasukimo kampas
	≥ 180°
	180° (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	
	
	
	

	5.
	Sistemos valdymo ekranas
	
	

	5.1.
	Integruotas, sensorinis 
	Būtina
	Integruotas, sensorinis (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	5.2.
	Įstrižainė
	≥ 10.4“
	10.4“ (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.) 

	5.3.
	Skiriamoji geba
	≥ 1024 x 768
	1024 x 768(“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	5.4.
	Valdymo ekrano pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina
	Valdymo ekrano pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 1-2 psl.)

	
	
	
	

	6.
	Skenavimo režimai:
	
	

	6.1.
	B režimas
	Būtina
	B režimas (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	6.2.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas
	Būtina
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 6 psl.)

	6.3.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas
	Būtina
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe
	Būtina
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	6.5.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais
	Būtina
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais („Kraujotakos vaizdavimas GAMINTOJO PAAIŠKINIMAS.pdf“) ir (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	6.6.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas
	Būtina
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	6.7.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas
	Būtina
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 4 psl.)

	6.8.
	Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu
	Būtina
	Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	6.9.
	Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono vaizdai vienu metu
	Būtina
	Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono vaizdai vienu metu (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	
	
	
	

	7.
	Pagrindinės techninės charakteristikos:
	
	

	7.1.
	Dinaminis diapazonas
	≥ 250 dB
	250 dB (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	7.2.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau 40 cm
	40 cm (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	7.3.
	Maksimalus kadrų dažnis
	2D režime ≥ 2300 Hz/FPS

CF režime ≥ 530 Hz/FPS
	2D režime ≥ 2300 Hz/FPS

CF režime ≥ 530 Hz/FPS (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 3 psl.)

	7.4.
	Ne mažiau 4 aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams 
	Būtina
	4 aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	
	
	
	

	8.
	Kartu su prietaisu komplektuojami davikliai
	
	

	8.1.
	Konveksinis daviklis:
	
	Konveksinis daviklis: (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.1.1.
	Dažnio diapazonas ne daugiau kaip nuo 1 iki ne mažiau kaip 6 MHz
	Būtina
	Dažnio diapazonas nuo 1 iki 6 MHz (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.1.2.
	Elementų skaičius ne mažiau 192
	Būtina
	Elementų skaičius 192 (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.1.3.
	Vaizdavimo kampas ne mažiau 60°
	Būtina
	Vaizdavimo kampas 60° (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.1.4. 
	Garantija 
	Ne mažiau 36 mėn.
	36 mėn.

	8.2.
	endokavitarinis daviklis transvaginaliniams  tyrimams
	
	endokavitarinis daviklis transvaginaliniams  tyrimams (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.2.1.
	Endokavitalinio daviklio dažnis ≤ 3 MHz, viršutinė daviklio dažnio riba ≥ 10 MHz
	Būtina
	Endokavitalinio daviklio dažnis  3 MHz, viršutinė daviklio dažnio riba 10 MHz (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.2.2.
	Elementų skaičius ne mažiau 192
	Būtina
	Elementų skaičius 192 (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.2.3.
	Vaizdavimo kampas ne mažiau 175°
	Būtina
	Vaizdavimo kampas 230° (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 7 psl.)

	8.2.4.
	Garantija 
	Ne mažiau 36 mėn.
	36 mėn.

	
	
	
	

	9.
	Pacientų duomenų archyvas
	
	

	9.1
	Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui
	Būtina
	Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	9.2
	Vidinio kietojo disko struktūra ir talpa
	HDD 1TB
	HDD 1TB + SSD 120 GB (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 2 psl.)

	9.3
	Saugojimų vaizdų talpa
	170 000 nuotraukų be kompresijos

1 350 000 nuotraukų su JPG kompresija
	170 000 nuotraukų be kompresijos

1 350 000 nuotraukų su JPG kompresija (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 6 psl.)

	9.4
	Įrašymas į USB atmintines
	Būtina
	Įrašymas į USB atmintines (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 11 psl.)

	
	
	
	

	10.
	Saugumas ir duomenų perdavimas
	
	

	10.1
	Galimybė gydytojams turėti asmeninį prisijungimą prie prietaiso
	Būtina
	Galimybė gydytojams turėti asmeninį prisijungimą prie prietaiso („Atskiras prisijungimas.pdf“)

	
	
	
	

	11.
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas
	Būtinas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas (“Katalogas KONFIDENCIALU.pdf”, 11 psl.)

	12.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)
	Būtinas 
	Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) („Ultragarso CE KONFIDENCIALU.pdf“)

	13.
	Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	Būtina
	Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.

	14.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesiai
	24 mėn.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​

________________________

