1.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1vnt.

Panaudai siūlomas analizatorius turi būti ne senesnis kaip 3 metai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją, kur pažymėtas psl. Nr. ir pažymėta parametro atitikimo reikšmė (1, 2, 3 ...) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiriamų parametrų skaičius | ne mažiau 18 | Panaudai siūlomas automatinis hematologinis analizatorius MEK-6500K su priedais -1 kompl. Gamintojas Nihon Kohden, Japonija. 19 parametrų (žiūrėkite prietaiso MEK-6500/6510K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 4, 6 |
| 2. | Analizuojami parametrai: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW arba RDW-CV ir RDW-SD, PDW, MPV, PCT, MVP, PDW monocitai (#, %) arba viduriniosios ląstelės (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV ir RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, MVP, PDW monocitai MO (#,%), limfocitai LY (#,%), granuliocitai Gr (#,%) (žiūrėkite prietaiso MEK-6500/6510K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 4, 6 |
| 3. | Parametrų variacijos koeficientai (CV): | WBC ≤ 3,5 RBC ≤ 2 Hgb ≤ 1.5 MCV ≤ 1.5 Plt ≤ 4.0 | WBC 2 RBC 1.5 Hgb 1.5 MCV 1.5 Plt 4.0 (žiūrėkite MEK-6500 naudojimo instrukcijos skyrių 10.29) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7 |
| 4. | Mėginio tūris: | pilnam kraujui ne daugiau 40 mikrolitrų | pilnam kraujui 30 mikrolitrų (žiūrėkite prietaiso MEK-6500/6510K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 5 |
| 5. | Mėginio tipas | kapiliarinis ir veninis kraujas | Bendras kraujas, tiek kapiliarinis, tiek veninis (žiūrėkite prietaiso MEK-6500/6510K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1 |
| 6. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau nei 40 tyrimų per val. | 60 tyrimų per valandą (žiūrėkite prietaiso MEK-6500/6510K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2 |
| 7. | Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą (vyro, moters, vaiko), bei rezultatų spausdinimas to tipo normos ribomis. | Būtina | Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą (vyro, moters, vaiko) iki 9 tipų bei rezultatų spausdinimas su to tipo normos ribomis. (žiūrėkite MEK-6500 naudojimo instrukcijos skyrių 3.16) |
| 8. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Būtina | Analizatoriuje yra integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija (žiūrėkite prietaiso MEK-6500/6510K bukletą) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1 |
| 9. | Ekranas | analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus ekranas. | analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus ekranas. (žiūrėkite MEK-6500 naudojimo instrukcijos skyrių 1.3) |
| 10. | Vidinė analizatoriaus atmintis | ne mažiau 200 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų | 400 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų (žiūrėkite MEK-6500 naudojimo instrukcijos skyrių 1.4) |
| 11. | Komplektacija | Su išoriniu adatiniu arba lazeriniu spausdintuvu ir brūkšninių kodų skaitytuvu skirtu paciento ID nuskaityti | Su išoriniu adatiniu spausdintuvu Epson LQ-350. |
| 12. | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į įstaigoje naudojamą IS | Būtina | Yra integruota jungtis RS232 (žiūrėkite MEK-6500 naudojimo instrukcijos skyrių 1.7) 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8 |
| 13. | Tiekėjas įsipareigoja šalinti gedimus bei atlikti profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visą prietaiso eksploatacijos laikotarpį | Būtina | Tiekėjas įsipareigoja šalinti gedimus bei atlikti profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visą prietaiso eksploatacijos laikotarpį |
| 14. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą. | Būtina | CE pateikiamas |
| 15. | Pagaminimo metai | Būtina | 2019 |