UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515 I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8  5) 233  82  58, faks., (8  5) 213  55  58, el. p. adm@medpro.lt, www.medpro.lt

LSMUL Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

## DĖL LIGONIŲ ŠILDYMO SISTEMOS PIRKIMO

2014-12-15 Nr.  14/305

Vilnius

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Medicinos projektai“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | I.Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 125224854, LT252248515 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A. s. LT58 7044 0600 0499 9501 , Bankas AB SEB b.k. 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Direktorius Arūnas Daraganas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Administratorė Edita Štuopienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Pardavimų padalinio vadovas Saulius Lapinskas |
| Telefono numeris | 8 5 2338258 |
| Fakso numeris | 8 5 2135558 |
| El. pašto adresas | info@medpro.lt |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt nei EUR (be PVM) | Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM) | Kaina Lt bei EUR be PVM | Kaina Lt bei EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ligonių šildymo sistema | Alpha, gamintojas: Inditherm, Jungtinė Karalystė | 1 | Vnt. | 11.739,52 Lt 3.400,00 Eur | 14.204,82 Lt 4.114,00 Eur | 11.739,52 Lt 3.400,00 Eur | 14.204,82 Lt 4.114,00 Eur |
|  |  |  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  | 11.739,52 Lt 3.400,00 Eur | 14.204,82 Lt 4.114,00 Eur |

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Atitikimas specialiesiems reikalavimams ligonių šildymo sistemai (1 vnt.)

Siūloma ligonių šildymo sistema Alpha su čiužiniu OTM1, gamintojas Inditherm, Jungtinė Karalystė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui | - Šildomas elektra (su integruotu šildymo elementu) - Pritaikytas operacinėms - Neperšlampantis - Lankstus - Dezinfekuojamas - Pralaidus rentgeno spinduliams | - Šildomas elektra (su integruotu šildymo elementu) - Pritaikytas operacinėms - Neperšlampantis - Lankstus - Dezinfekuojamas - Pralaidus rentgeno spinduliams |
| 2. | Čiužinio matmenys | Ilgis 1900 +/- 100 mm, plotis 550 +/- 50 mm | Ilgis 1900 mm, plotis 585 mm |
| 3. | Čiužinio tvirtinimas | Turi tikti standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinama už stalo šonuose esančio bėgelio specialių tvirtinimo kilpų pagalba | Tinka standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinama už stalo šonuose esančio bėgelio specialių tvirtinimo kilpų pagalba |
| 4. | Valdymo bloko tvirtinimas | Būtinas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo ar kitokios vamzdinės konstrukcijos | Integruotas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo |
| 5. | Šildytuvo valdymas | Mikroprocesorinis | Mikroprocesorinis |
| 6. | Šildymo elementas | Vienalytis specialus polimeras (arba lygiavertė medžiaga), nepaliekantis pėdsako rentgeno grafinių tyrimų metu (pralaidus rentgeno spinduliams) | Šildymo elementas yra vienalytis rentgeno spinduliams pralaidus polimeras |
| 7. | Temperatūros palaikymo ribos | Nuo < 37C iki 40-43C | Nuo 37C iki 40C |
| 8. | Temperatūros nustatymo paklaida | < 1°C | 1°C |
| 9. | Temperatūros kontrolė čiužinyje | Integruoti į čiužinį temperatūros davikliai | Integruoti į čiužinį temperatūros davikliai |
| 10. | Palaikomos čiužinio temperatūros indikavimas | Būtinas | Čiužinio temperatūra indikuojama valdymo bloko ekrane |
| 11. | Perspėjimo signalas ir automatinis šildytuvo išjungimas, viršijus maksimalią leistiną temperatūrą | Būtina | Automatinis šildymo nutraukimas prie 43C |
| 12. | Nepertraukiamo darbo trukmė | Neribojama | Neribojama |
| 13. | Aantipragulinės šildymo čiužinio savybės | Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote | Integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote |
| 14. | Slėgio paskirstymas | Ne daugiau kaip 350 g/m2 | 305 g/ m2 |
| 15. | Garantijos laikotarpis | ≥1 metai | 1 metai |
| 16. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją | Pateikiama CE sertifikato kopija |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba |

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymas | 3 | Pasiūlymas |
| 2 | Kvalifikaciniai dokumentai | 13 | Kvalifikaciniai dokumentai |
| 3 | Tender Authorisation Letter 14 | 1 | Tender Authorisation Letter 14 |
| 4 | VertimasAutorizacija2014 | 1 | VertimasAutorizacija2014 |
| 5 | CE Certificate | 3 | CE Certificate |
| 6 | VertimasCEsertifikatas | 2 | VertimasCEsertifikatas |
| 7 | Alpha-Brochure | 8 | Alpha-Brochure |
| 8 | IndithermInstr | 15 | IndithermInstr |
| 9 | VertimasAlpha | 5 | VertimasAlpha |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Administratorė; Edita Štuopienė. |