Sutarties 1 priedas

DUJŲ ANALIZATORIAUS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Dujų analizatorius, BVPŽ kodas: 38431100-6.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Dujų analizatorius skirtas nustatyti analizuojamų dujų koncentracijas suskirstant į atskirus komponentus.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, KURIAS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKES:

3.1.1. Europos direktyva ATEX 2006/95/EC ir 94/9/EC. Techniniai reikalavimai arba lygiaverčio teisės akto reikalavimus.

3.1.2. LST EN IEC 60079-15:2019 Sprogiosios atmosferos. 15 dalis. Įrangos apsauga, naudojant "n" apsaugą arba lygiaverčio teisės akto reikalavimus.

3.1.3. Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC.  EN352-3:2002. Techniniai reikalavimai, arba lygiaverčio teisės akto reikalavimus.

3.1.4. Europos direktyva 2014/32 / ES dėl matavimo priemonių išsamiai nurodomi esminiai reikalavimai, kuriuos gaminys turi atitikti, kad gamintojas galėtų ženklinti CE ženklu.

  - DUJŲ ANALIZATORIAUS SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS.

3.2.1. Pilnai sukomplektuotas dujų analizatorius privalo turėti: akumuliatorių, akumuliatoriaus pakrovėją (tinkantį perkamo dujų analizatoriaus įrenginio akumuliatoriaus įkrovimui), laidą ir programinę įrangą duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį, analizuojamas dujas nustatančius  jutiklius. Visi priedai turi būti tarpusavyje suderinti ir skirti naudoti kartu.

3.2.2. Dujų analizatoriaus darbo aplinkos temperatūra ne mažesniame diapazone negu -20°C ÷ +30°C.

3.2.3. Turi būti galimybė nustatyti pavojaus signalų ribas, esant dujų nukrypimui nuo normos, turi suveikti šviesos, vibracinis ar garsinis pavojaus signalai.

3.2.4. Dujų analizatorius turi matuoti nuo 1 iki 6 dujų vienu metu: CO, CO2, H2S, NH3, O2, LEL koncentraciją ore, nepertraukiamai rodyti visų 6 dujų koncentraciją LCD ekrane.

3.2.5. Dujų analizatorius turi turėti ne mažesni kaip 2 metų garantinį laikotarpį nuo jų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.2.6.  Matavimo duomenys turi būti fiksuojami prietaiso vidinėje atmintyje, prietaisas turi turėti galimybę būti prijungtas prie kompiuterio duomenų nuskaitymui.

3.2.7. Prietaiso darbo laikas nuo pakraunamo akumuliatoriaus - ne mažiau 8 val.

3.2.8. Dujų analizatorius turi būti nešiojamas, pritaikytas dirbti lauko sąlygomis.

3.2.9. Dujų analizatoriaus masė turi būti ne didesnė kaip 900 g.

3.2.10. Dujų analizatorius turi veikti be jokių papildomų eksploatacinių medžiagų.

3.2.11. Dujų analizatorius pritaikytais Windows operacinėms sistemoms, tiekėjas privalo pateikti visus reikalingus priedus, jei tokių reikia, duomenų perkėlimui.

3.2.12. Dujų analizatoriaus visiems 6 sensoriams turi būti atliktas kalibravimas ir jo metrologinė patikra.

3.2.13. Dujų analizatoriaus visi 6 dujų sensoriai turi turėti ne mažesni kaip – 12 mėn. garantinį laikotarpį nuo jų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.2.14. Tiekėjas (be papildomo mokesčio, 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpyje po prekių pristatymo) turi apmokinti užsakovo darbuotojus, ar pateikti mokamąją medžiagą kaip naudotis įranga.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Siūlomos prekės techninį aprašymą arba kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams lietuvių kalba.

4.1.2. Užpildytą techninės specifikacijos 1 priedą  „Prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PREKĖMIS Į SANDĖLĮ:

4.2.1. Naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

4.2.2. Dujų analizatoriaus metrologinio patikrinimo patvirtinantį dokumentą.

PRIEDAI. 1 Priedas Prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.