# 7.2. (I) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 3 vnt.

(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 7. 2. dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

SIŪLOMAS BIOMAXIMA, BM URI_500 -3 vnt.

| Eil. Nr.: | # Techniniai parametrai/specifikacija | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles. | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles. BM URI_500 brošiūra_LT._1. |
| 2 | Matavimo metodas | Atspindžio fotometras. | Atspindžio fotometras. BM URI_500 brošiūra_LT._2. |
| 3 | Matavimo pajėgumas | Ne mažiau 520 tyrimų / val. | 520 tyrimų / val. BM URI_500 brošiūra_LT._3. |
| 4 | Atmintis | Iki 5000 tyrimų rezultatų. | 5000 tyrimų rezultatų. BM URI_500 brošiūra_LT._4. |
| 5 | Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje. | Būtina. | Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje. BM URI_500 brošiūra_LT._5. Išrašas iš Manualo_LT._5.(11psl.) |
| 6 | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus. | nuskaitant brūkšninius kodus. Išrašas iš Manualo_LT._6. |
| 7 | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas. | Būtina. | Optinė-elektroninė jutiklių sistema. Automatinis testinis tyrimas. Išrašas iš Manualo_LT._7._(5psl.) Išrašas iš Manualo_LT._7._(6psl.) |
| 8 | Tiriamų parametrų skaičius | 10 parametrų. | BM URI (10) - 10 parametrų. BM URI_500 brošiūra_LT.8. |
| 9 | Tiriami parametrai | Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai | Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. BM URI_500 brošiūra_LT.9. |
| 10 | Kokybės kontrolė | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. QC Šlapimo kontrolės aprašymas. |
| 11 | Kalibravimas | Automatinė savikalibracija. | Automatinė savikontrolė (savikalibracija). BM URI_500 brošiūra_LT._11. |
| 12 | Rezultatų pateikimas | SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. | SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Išrašas iš Manualo_LT._12_(10psl.) |
| 13 | Rezultatų spausdinimas | Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio. | Vidinis terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio. BM URI_500 brošiūra_LT._13. |
| 14 | Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms | Būtina | Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms. Išrašas iš Manualo_LT._14._(9psl.) |
| 15 | Jungtys | RS 232, paralelinė, barkodui. | RS 232, standartinė 25, PS/2 prievadas barkodų skaitytuvui. BM URI_500 brošiūra_LT._15. |
| 16 | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčiu ryšiu. | Būtina | Analizatorius turi jungtis ir gali būti jungiamas į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčiu ryšiu. BM URI_500 brošiūra_LT._16. |
| 17 | Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas. | Būtina | Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas pridedami. |