7.2. (III) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 3 vnt.

(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 7. 2. dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

SIŪLOMAS BIOMAXIMA, BM URI_200 – 3 vnt.

| Eil. Nr.: | # Techniniai parametrai/ specifikacija | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles. | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles. BM URI_200 brošiūra_LT._1. Išrašas iš Manualo_LT._1._(2.psl.) |
| 2 | Matavimo metodas | Atspindžio fotometras. | Atspindžio fotometras. BM URI_200 brošiūra_LT._2. Išrašas iš Manualo_LT._2._(2.psl.) |
| 3 | Matavimo pajėgumas | Ne mažiau 60 tyrimų/ val. | 60 tyrimų / val. BM URI_200 brošiūra_LT._3. Išrašas iš Manualo_LT._3._(2.psl.) |
| 4 | Atmintis | Iki 1500 tyrimų rezultatų | 4000 tyrimų rezultatų. BM URI_200 brošiūra_LT._4. Išrašas iš Manualo_LT._4._(2.psl.) |
| 5 | Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje. | Būtina. | Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje. Išrašas iš Manualo_LT._5._(2psl.) |
| 6 | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus. | Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus. Išrašas iš Manualo_LT._6._(2psl.) |
| 7 | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas. | Būtina. | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas. Išrašas iš Manualo_LT._7._(6psl.) |
| 8 | Tiriamų parametrų skaičius | 10 parametrų. | 10 parametrų. BM URI_200 brošiūra_LT._8. Išrašas iš Manualo_LT._8._(2psl.) |
| 9 | Tiriami parametrai | Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai | Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. BM URI_200 brošiūra_LT._9. Išrašas iš Manualo_LT._9_(2psl.) |
| 10 | Kokybės kontrolė | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. QC Šlapimo kontrolės aprašymas. |
| 11 | Kalibravimas | Automatinė savikalibracija. | Automatinė savikalibracija – savitikra. Išrašas iš Manualo_LT._11._(2.psl.) |
| 12 | Rezultatų pateikimas | SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. | SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Išrašas iš Manualo_LT._12._(2 ir 7psl.) |
| 13 | Rezultatų spausdinimas | Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio. | Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio. BM URI_200 brošiūra_LT._13. Išrašas iš Manualo_LT._13._(2.psl.) |
| 14 | Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms | Būtina | Integruota atliekų plokštelė šlapimo mėginių pertekliui šalinti. Išrašas iš Manualo_LT._14._(6psl.) |
| 15 | Jungtys | RS 232, paralelinė, barkodui. | RS 232, paralelinė, barkodui. BM URI_200 brošiūra_LT._15. Išrašas iš Manualo_LT._15._(2psl.) |
| 16 | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčiu ryšiu. | Būtina | Analizatorius turi jungtis ir gali būti jungiamas į įstaigoje esančią ESIS dvikrypčiu ryšiu. |
| 17 | Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas. | Būtina | CE sertifikatas pridedamas. |