## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
34 | PiCCO kontroliuojantys komplektai: | iki 15 vnt | 5% | 239.4 | 3591 | Pulsion Medical Systems
turintis slėgio keitiklį su makro nuokrypiu, smaile, eilės užraktu, nuleidimo prietaisu (tėkmės greitis 3ml/h);
trijų padėčių čiaupas, injekcinė temperatūros jautriuoju/priėmimo elementu;
150cm raudona arterinio spaudimo linija;
115cm mėlyna centrinio veninio spaudimo linija;
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu
Terminio skiedimo kateteris:
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu;
4F, intravaskulinis 8cm ilgis daviklis 20G cannula, "J" pajungimo laidas
Terminio skiedimo kateteris:
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu;
4F, intravaskulinis 22cm ilgis daviklis 20G cannula, "J" pajungimo laidas, talpos praplėtimas
35 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai | iki 50 vnt | 5% | 36.75 | 1837.5 | Stryker EMEA Supply Chain Services B.V.
49 | Vienkartiniai paklotai pacientų šildymui. Vienkartinio naudojimo neaustinio pluošto ir polipropileno paklotai. Apklotai sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. Tai užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą net ir toliausiai nutolusiose apklotų dalyse. Sudėtyje nėra latekso. Pralaidūs rentgeno spinduliams. Uždaromos žarnos prijungimo ertmės (jungtis). Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. Paklotai turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Apkloto vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. Apklotai tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu „Bair Hugger“. |  |  |  |  | 3M Company
49.1 | Visą kūną dengiantis apklotas. Apklotą sudaro kanalų sistema, kuri užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą. Žarnos prijungimo vieta yra apkloto apatinėje dalyje per vidurį, virš pėdų. Apklotas sukonstruotas taip, kad pėdas dengianti sritis nebūtų aktyviai šildoma tam, kad apsaugoti nuo galimo terminio sužalojimo periferijoje (apatinėse galūnėse). Apkloto viršuje integruotos papildomos klostės padeda fiksuoti apklotą pečių srityje. Apkloto išmatavimai: 213 x 91 ± 5 cm | iki 20 vnt | 5% | 15.75 | 315
49.2 | Viršutinės kūno dalies apklotas skirtas naudoti operacijos metu. Apklotą sudaro kanalų sistema kuri dengia viršutinę juosmeninę dalį, rankas, kaklą ir galvą. Apklote integruotos 2 uždaromos žarnos prijungimo ertmės, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės. Apkloto dalyje, ties kaklo sritimi, yra 2 atviros angos, kurios leidžia papildomai šildyti kaklo (stambiąsias venas) ir galvos sritį. Apklotas turi integruotas juosteles rankų srityje, kad būtų galima fiksuoti apklotą aplink paciento ranką po pripūtimo. Apklote integruotas skaidraus plastiko apklotas galvos sričiai, kuris padeda išlaikyti šilumą intubuoto paciento galvos srityje ir leidžia stebėti paciento būklę. Apklotas juosmeninėje srityje turi lipnią juostele, kurios pagalba apklotas fiksuojamas reikiamoje pozicijoje ir išvengiama oro pūtimo (oro srauto) link operacinio lauko. Apkloto išmatavimai : 188 x 61 ± 5 cm. Galvos apkloto dydis: 61 x 61 ± 5 cm | iki 20 vnt | 5% | 18.9 | 378
49.3 | Viso kūno paklotas skirtas naudoti chirurginių intervencijų metu. Paklotas stačiakampio formos ir yra tiesiamas po pacientu. Pakloto centrinė dalis ploksčia, be oro kanalų. Oro srautas link paciento paskirstomas per periferinius kanalus (kanalus esančiu pakloto kraštuose). Paklotas turi lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti paklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo. Paklotas turi drenavimo angas išdėstytas per visą paklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Paklotas turi vieną žarnos prijungimo ertmę, esančią pakloto apačioje. Apkloto išmatavimai : 188 x 91± 5 cm | iki 100 vnt | 5% | 31.5 | 3150
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.