## Sheet1
	Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas				Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Orientacinis kiekis metams	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR (su PVM)	Viso kaina EUR (su PVM)	Gamintojas
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
	Kitos medicininės priemonės
1	Pusiau automatinė "giljotinos" tipo biopsinė šaudyklė kasos ir kepenų biopsijoms: sterili, vienkartinė, sudaryta iš adatos su išpjova, kaniulės, korpuso ir Luer kepurėlės. Adata su echo markeriu bei punkcijos gylio centrimetrinėmis atžymomis kas 1cm. Būtina galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis biopsinius stulpelius. Biopsijos stulpelių ilgiai: 15mm ir 22mm. Valdoma 1 ranka. Adatos ilgiai: 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250 ir 300mm. Adatos diametrai: 16, 18 G
1.1	16G	iki 60 vnt
1.2	18G	iki 50 vnt
	Viso 1 dalis
2	Laikiklis, svirtiniu jungikliu, wl padengtas E-Z pjovimo elektrodas (monopoliarinis pjovimo elektrodas su laidu), vienkartinis, sterilus	iki 1000 vnt
3	Preparatas onkocitologinių tepinėlių fiksacijai 100ml flakone	iki 10 fl
4	Vienkartiniai indai su dangteliu medicininėms pavojingoms atliekoms, geltonos spalvos, su nustatytos formos etikete, dangtelyje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso
4.1	500ml	iki 500 vnt
4.2	1000ml	iki 4000 vnt
4.3	2000ml	iki 7000 vnt
4.4	3000ml	iki 2500 vnt
4.5	4000ml	iki 950 vnt
4.6	5000ml	iki 300 vnt
4.7	7000ml	iki 200 vnt
4.8	10000ml	iki 50 vnt
4.9	12000ml	iki 50 vnt
4.10	15000ml	iki 50 vnt
	Vienkartiniai indai adatoms, dangtelyje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso
4.11	5 ltr - ne mažiau 37 cm aukščio	iki 30vnt
4.12	6 ltr - ne mažiau 48 cm aukščio	iki 150 vnt
4.13	7 ltr - ne mažiau 52 cm aukščio	iki 20 vnt
	Viso 4 dalis
5	Biopsinės vienkartinės adatos pritaikomąjai kepenų, kasos biopsijai. Ilgis 20cm.					M.D.L. S.r.l. (Italija)
5.1	G14	iki 20 vnt	5	23,10	462,00	PD0(T)1420
5.2	G16	iki 60 vnt	5	23,10	1.386,00	PD0(T)1620
5.3	G18	iki 15 vnt	5	42,00	630,00	PC01820
	Viso 5 dalis				2.478,00
6	Biopsinė vienkartinė adata ligoninės turimam PRO-MAG ultra automatic biopsy instrum.aparatui. Adatos ilgis 16 cm. Diametras G 18.	iki 50 vnt	5	26,25	1.312,50	M.D.L. S.r.l. (Italija)/ MGP1816
7	Vienkartinis kandiklis spirometrui: vienkartinis, iš balto kartono, ilgis 65mm, išorinis plotis 30mm, įpakavimas dėžutėje 500 vnt.	iki 20 dėž
8	Džigli pjūklo pratrauktuvas, nerūdijančio plieno, 33cmx0,5cm, suapvalintu galu, su kabliuku džigli pjūklui užkabinti	iki 20 vnt
9	Vienkartinis inkstų formos indas, pagamintas iš kartono, ilgis 22cm ± 2 cm.	iki 25000 vnt
10	Skysčių surinkimo maišas: medžiaga sterili; pagamintas iš skaidrios, tvirtos medžiagos; turi lipnų kraštą maišo fiksacijai; dydis 40x30cm; leistinas nuokrypis ± 2cm.	iki 4000 vnt
11	Skysčių surinkimo maišas artroskopijoms: sterilus; apklotas pagamintas iš tvirto polietileno; skirtas sterilių procedūrų metu; turi dvi elastines angas su 5cm kiauryme; dydis 60x120cm; apklotas tvirtinasi lipniais kampais, turi skysčių nuleidimo kranelį	iki 10 vnt
12	Pasta polisomnografinių tyrimų elektrodų tvirtinimui 114g (Polyoxyethylene 20 cetyl ether, water, glycerin, calcium karbonate, 1,2 propanediol, potasium chloride, gelwhite, sodium chloride, polyaxyethylene 20 sorbitol, methylparaben, propylparaben)	iki 15 fl
13	Žele polisomnografinių tyrimų elektrodų tvirtinimui 114g (Aluminum Oxide, 1,2 propanedroli, sodium polyacrylate, methylparaben, propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5)	iki 15 tub
14	Vienkartinis O2 įsisavinimo sensorius polisominografijai (ligoninės turimam Embla aparatui, 1 įpakavime - 25 vnt.)	iki 15 įpak
15	Vienkartinės priemonės plazmoforezės procedūroms atlikti. Į komplektą įeina: centrifūgos varpas; plazmos surinkimo maišas su NaCl linija; paciento magistralė; antikoguliacinis tirpalas ACDA 500ml	iki 120 kompl
16	Trikampio formos monopoliariniai elektrodai konizacijoms, vienkartiniai:
16.1	13x15x120mm, Ø2,4mm	iki 10 vnt
16.2	16x18x120mm, Ø2,4mm	iki 10 vnt
16.3	13x20x120mm, Ø2,4mm	iki 10 vnt
16.4	20x20x120mm, Ø2,4mm	iki 10 vnt
	Viso 16 dalis
17	Vienkartinės sternalinės adatos: sterilios, rankena adaptuota plaštakai, reguliuojamas dūrio gylis	iki 150 vnt
18	Dviejų švirkštų injekcinė sistema skirta ligoninės turimam branduolinio magnetinio rezonanso diagnostiniam aparatui "Magnetom Area": sterili, vienkartinė, dviejų švirkštų injekcinė sistema, kurią sudaro 2 švirkštai - 65ml ir 115ml, aukšto slėgio Y tipo prailginimo linija 250cm, 2 smeigės.	iki 250 vnt
19	Vienkartinė transferinė adata - sujungėjas citostatikų skiedimui. Vienkartinio naudojimo, sterilus sujungėjas, pagamintas iš plastiko, iš abiejų pusių didelio spindžio plastikinės adatos, kurios sujungia skiediklį su citostatiku ir neleidžia patekti į aplinką lakiems citostatikų garams	iki 8000 vnt
20	Skustuvai: patogi rankena leidžia kontroliuoti plaukų šalinimo plotą ir efektyviai pašalinti plaukus. Prisitaiko prie natūralių kūno kontūrų, todėl procedūra tampa saugesnė ir efektyvesnė. Peiliukas pagamintas iš platinos dengto kokybiško nerūdijančio plieno. Peiliukai nedirgina odos ir apsaugo nuo pjautinių žaizdų. Peiliukai yra higieniški, šukos esančios ant peiliuko leidžia palaikyti jo švarą ir neužkemša peiliuko skutimosi putomis ir plaukais. Peiliukas veikia gerai ir be skutimosi putų. Skustuvas yra ekologiškas, plastiko dalis sveria 3,63g ir gali būti perdirbamas. Perdengtas platinos disko svoris 0,28g.	iki 1000 vnt
21	Vienkartinis dantų šepetėlis. Vienkartinis, kliniškai švarus, skirtas sunkios būklės ligoniams, su minkštais atraumatiniais šereliais, šėreliai išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir korpusas, šepetėlyje yra jungtis kapsulei pritvirtinti, kapsulė gali būti užpildoma burnos skalavimo ar bet kokiu kitu ligoninėje burnos higienos priežiūrai naudojamu skysčiu, komplekte yra speciali jungtis kapsulei užpildyti, lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje, su galimybe atsiurbti-piršto kontrolė, supakuota po 1vnt.	iki 1100 vnt
22	Elektrodai skirti monitoruoti EEG sąmonės būklės įvertinimui. Aukštos kokybės elektrodai skirti ligoninės turimam "Danmeter" firmos aparatui, monitoravimo procedūrų valdymas - kartu su elektrodais pateikti licencijos numerį skirtą atlikti numatomą monitoravimo sesijų kiekį, komplektacija - hermetiškame maišelyje turi būti ≥3vnt. elektrodų ir priemonė odai paruošti (odos gremžtukas), CE ženklinimas	iki 100 vnt
23	Suaugusiųjų pacientų identifikavimo apyrankė. Pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, švelnūs odos nedirginantys kraštai, su praplatėjimu ir kartono juostele duomenų užrašymui, tvirtas ir patikimas užsifiksuojantis plastikinis užsegimo mechanizmas, apyrankės neįmanoma atsegti (apyrankė nuimama ją nukerpant), ilgis 24-25cm. Pasižymi dideliu atsparumu muilo, dezinfekcinių ir kitų skusčių veikloje. Didelio tempiamojo stiprio ir vienkartinio tvirtumo, atsparios atsitiktiniam pertraukimui	iki 85000 vnt
24	Kitos vienkartinės higieninės priemonės:
24.1	Vienkartiniai polietileniniai užvalkalai pagalvėms, 60x70cm	iki 2000 vnt
24.2	Įvalkalai čiužiniams su gumele:
24.2.1	100x200cm	iki 2000 vnt
24.2.2	90x210cm	iki 7000 vnt
24.3	Vienkartinė higieninė patalynė: taupi alternatyva įprastinei patalynei trumpo gulėjimo trukmės skyriuose; melsvos, žalsvos spalvos; į komplektą įeina: pagalvės užvalkalas 60x80cm, antklodės užvalkalas 140x190cm, paklodė 140x240cm	iki 10000 vnt
24.4	Higienis rulonas: neaustinės medžiagos ruloninės paklodės, pagamintos iš minkštos, nedirginančios odos medžiagos. Ne daugiau 60 cm pločio ir 100 m ilgio rulonas.	iki 70 vnt
24.5	Higienis rulonas: neaustinės medžiagos ruloninės paklodės, pagamintos iš minkštos, nedirginančios odos medžiagos. Ne daugiau 80 cm pločio ir 100 m ilgio rulonas.	iki 50 vnt
	Viso 24 dalis
25	Specialus veido rėmelis su keičiamais vienkartiniais veido skydeliais, tinka naudoti su akiniais, respiratoriais, chirurginėmis kaukėmis, nevaržo judesių, pagaminta iš poliesterio. Komplektą sudaro 1 rėmelis ir 10 skydelių.	iki 30 kompl	21	15,00	450,00	Plasser (Turkija)/ FPV1
26	Aukšto slėgio švirkštų sistema automatiniam kontrastinės medžiagos įvedimui KT tyrimo metu, tinkama ligoninės turimam Medrad Stellant injektoriui. Komplekte: du švirkštai "A" ir "B", talpa po 200ml. Į komplektą įeina T jungtis, J tipo greito įsiurbimo kieta žarnelė, greito įsiurbimo adata. Sistema sudaryta taip, kad atliekant procedūrą švirkštų tūrinys apsaugotas nuo susimaišymo tarpusavyje.	iki 600 vnt
27	Angografinis švirkštas medral Mark 7 150 ml. Komplektuojamas su papildomu J formos vamzdeliu	iki 100 vnt
28	Filtrai aukšto slėgio insufliacijai su ISO jungtimi, tinka naudoti kai maksimalus dujų insufliacijos greitis 30 l/min. Atsparus vandeniui paviršius iš abiejų pusių. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Turi tikti ligoninės turimai Karl Storz aparatūrai ( Endofliator, Thermofliator).	iki 300 vnt
29	Trišakiai kraneliai aukšto slėgio infuzijoms, suderinami su aukštu slėgiu (iki 35bar/500psi), su užsukama vyr. Luer jungtimi	iki 200 vnt
30	Skysčių surinkimo sistema: sterili; uždara; skaidrus skysčių surinkimo maišelis su prailginimo linija; su atbulinės tėkmės vožtuvu; tūris ne mažiau 1000ml; prailginimo linijos segtukas tvirtinti prie apklotų	iki 100 vnt
31	Siurbiamasis dantų šepetėlis. Gaminio sudėtyje nėra latekso, vientisas, be šerelių, galvutė iš silikono. Lengvai tvirtinasi prie standartinės atsiurbimo sistemos. Supakuota po 1 vnt.	iki 1300 vnt
32	Sigmoskopo vienkartiniai antgaliai / Vienkartinis; / Skaidrus; / Pagamintas iš termoplastiko; / Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; / Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; / Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; / Ilgis 250 ± 5 mm. / Skersmuo 20 ± 2 mm.	iki 1000 vnt
33	Proktoskopo vienkartiniai antgaliai / Vienkartinis; / Skaidrus; / Pagamintas iš termoplastiko; / Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; / Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; / Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; / Ilgis 130 ± 5 mm / Skersmuo 20 ± 2 mm	iki 100 vnt
34	Anoskopo vienkartiniai antgaliai / Vienkartinis; / Skaidrus; / Pagamintas iš termoplastiko; / Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; / Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; / Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; / Ilgis 80 ± 5 mm / Skersmuo 20 ± 2 mm.	iki 300 vnt
35	Vienkartinio naudojimo, guminiai žiedai hemorojiniams mazgams rišti. Be latekso, išorinis skersmuo 4.8mm, vidinis skersmuo 1.8mm	iki 200 vnt.
36	Adata su 5 mikronų mikrofiltru kaniulėje, sterili, 18G, ilgis: iki 4cm	iki 100 vnt
37	Arterinio kraujo spaudimo matavimo kamera tiesioginiu būdu	iki 250 vnt
38	Centrinės venos kateterizavimo rinkinys, dviejų kanalų, sterilus.	iki 15 vnt
	Sudėtis:
	V tipo adata,
	atspari persilenkimui styga, pagaminta iš Nitinolo 0,89x50-70 mm,
	Luer-lock švirkštas 5 ml,
	skalpelis,
	kateteris 15-30 cm ilgio, su prailginimo linija, dvigubais sparneliais kateterio fiksavimui prie odos ir 2 atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais,
	EKG kontrolės laidas, tinkantis Certodyn adapteriui,
	16/16 G.
39	Termodiliucijos kateteriai tinkantys Picco sistemai (femoralinei a.):	iki 15 vnt.
	dvikanalis termodiliucijos kateteris, skirtas femoralinei arterijai (PiCCO sistemai),
	intravaskuliarinis kateterio dydis: skersmuo 1,7 mm, ilgis – 20cm,
	kateteris pagamintas iš: poliuretano, rentgenokontrastinis, neturintis latekso;
	termistorius 5 mm nutolęs nuo distalinio kateterio galo.
	audinių dilatatoriaus dydis: skersmuo 1,7 mm, ilgis 17 cm
	pravedėjas: 0,025” su J-formos galiuku
	18G ir 20 G kaniulės
	arterijos spaudimo linija – ilgis 150 cm
	3 kraniukai
	injektato temperatūros sensorius.
40	Širdies minutinio išstumiamo tūrio ir kitų širdies darbą charakterizuojančių parametrų davikliai tinkantys Pulsioflex Proaqt sistemai:	iki 5 vnt.
	jungiamas prie bet kokio arterinio kateterio,
	daviklis su integruotais LED diodais, rodančiais daviklio būklę.
41	Adata skirta tuščiosios venos kateterizavimui. Sterili, kaniulė pagaminta iš polipropileno, išorinis diametras 2,35 mm, vidinis diametras 1,80 mm, ilgis 80 mm, kamštukas su hidrofobiniu filtru, dydis 14G	iki 50 vnt.
42	Diagnostinės juostelės. Testo juostelė skirta kokybiniam ketoninių kūnų nustatymui šlapime, tinka savarankiškam testavimui. Dėžutėje 50 vnt.	iki 15 dėž.
43	Prausimosi pirštinė, prisotinta natūralaus pH prausiklio, prausiklis tampa aktyvus jį sudrėkinus, matmenys: 16cmx25cm, storis 5mm, folijos pakuotėje 20 vnt.	iki 45000 pak.
44	Adata skirta visų rūšių insulino injektoriams, sterili. Adatos storis 0,25 - 0,23 mm; Įpakuota bliseryje arba lygiavertėje pakuotėje. Pakuotėje - 100 vnt.
44.1	6 mm 31G	iki 7 pakuočių
44.2	8 mm 31G	iki 8 pakuočių
	Viso 44 dalis

	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.