2020 m. rugpjūčio __ mėn. __ d. etaloninio slėgio kalibratoriaus pirkimo-pardavimo sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ETALONINIS SLĖGIO KALIBRATORIUS

a) Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos siekia įsigyti etaloninį slėgio kalibratorių (1 vnt.), kuris privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1.	Automatinis nešiojamas slėgio kalibratorius su integruotu slėgio generatoriumi, skirtas atmosferos (barometrinio) slėgio sąlygų sukūrimui bei valdymui.
1.2.	Slėgio kalibratorius turi turėti visus reikalingus komponentus autonominiam momentinių atmosferos slėgio sąlygų (verčių) nustatymui, valdymui (keitimui) bei sukurtų slėgio sąlygų indikacijai. / Turi būti galimybė taikyti iš anksto sudaromas atmosferos slėgio sąlygų valdymo užduotis ir tvarkaraščius (angl. schedule). Užduoties vykdymo metu buvusių sukurtų sąlygų duomenys turi būti saugomi vidinėje atmintyje, su galimybe perkelti į kompiuterį.
1.3.	Slėgio kalibratorius turi turėti įkraunamą bateriją, kurios veikimo laikas – ne mažiau 6 val., pilno įkrovimo laikas – ne daugiau 6 val.
1.4.	Slėgio kalibratorius turi būti komplektuojamas su baterijos įkrovikliu, jungtimi kompiuteriui prijungti, programine įranga (jei reikalinga) duomenų perkėlimui.
1.5.	Slėgio kalibratorius turi turėti dėklą (krepšį) saugiam jo transportavimui naudojimo metu.
1.6.	Tiekėjas privalo siūlomai įrangai nurodyti gamintojo ir produkto pavadinimą, pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomo produkto specifikacijomis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo įrodymus, kad visi siūlomos įrangos komponentai yra gaminami ir bus pateikti. Visi įrangos elementai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos.
2.	SLĖGIO KALIBRATORIUS SU INTEGRUOTU SLĖGIO GENERATORIUMI
2.1.	Įranga turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:
2.1.1.	Tipas	Automatinis, nešiojamas
2.1.2.	Sukuriamas / matuojamas slėgis	Barometrinis
2.1.3.	Matavimo ribos	800..1100 hPa
2.1.4.	Matavimo vienetai	hPa
2.1.5.	Tikslumas	≤ 0,01 % per visą skalę
2.1.6.	Stabilumas	≤ 0,005 % per visą skalę
2.1.7.	Skiriamoji geba	0,01 hPa
2.1.8.	Temperatūros kompensavimas	0..+50 ºC
2.1.9.	Sandara	Integruota elektroninė pompa ir precizinis slėgio reguliatorius; pompos tarnavimo laikas – ne mažiau 100000 ciklų
2.1.10.	Stabilaus slėgio indikatorius	Indikatorius, kai pasiektas nustatytas slėgis stabilizuojasi
2.1.11.	Apsauga nuo užteršimo	Turi būti apsauga nuo kietųjų dalelių ir kitokio užteršimo
2.1.12.	Apsauga nuo nesandarumo	Galimybė atlikti nesandarumo testą rankiniu arba automatiniu būdu
2.1.13.	Apsauga nuo sugadinimo	Slėgiui viršijus kalibratoriaus galimybių ribas
2.1.14.	Valdymas	Autonominis
2.1.15.	Programuojamos užduotys	≥ 50 įsimenamų užduočių, iki 15 slėgio taškų užduotyje.
2.1.16.	Išvestis	Skaitmeninė, matavimai rodomi ekrane, galimybė išsaugoti vidinėje atmintyje, galimybė perkelti į aptarnavimo terminalą.
2.1.17.	Vartotojo sąsajos kalba	Anglų
2.1.18.	Kompiuterio sąsaja	USB (gali būti perėjimas)
3.	APLINKOS SĄLYGOS
3.1.	Įrangos eksploatavimo aplinkos temperatūra: ne mažiau nei 0..+50°C.
3.2.	Įrangos eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė: ne mažiau nei 0..90%.
3.3.	Įrangos eksploatavimo aplinkos slėgis: ne mažiau nei 860..1060 hPa.
4.	TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
4.1.	Kartu su preke turi būti pateikta įrangos vartotojo instrukcija, apimanti bendrą įrangos aprašymą, valdymą, priežiūros procedūras.
4.2.	Visa dokumentacija turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis.
5.	ĮRANGOS KALIBRAVIMAS
5.1.	Pateikiama įranga turi būti kalibruota, pilnai apimant įrangos matavimo ribas.
5.2.	Kalibravimo sertifikatas pateikiamas anglų arba lietuvių kalba.
5.3.	Kalibravimo sertifikate turi būti nurodyta išplėstinė neapibrėžtis (angl. expanded uncertainty), aprėpties daugiklis (angl. coverage factor) k=2, pasikliautinumo lygmuo (angl. coverage probability), sietis (angl. traceability). Sietis turi būti perduota kalibravimo būdu nepertraukiama seka su SI.
6.	GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1.	Visai pateiktai įrangai turi būti suteikta mažiausiai 24 mėnesių garantija.

PASTABA. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius gamintojus, medžiagas, tipus, prekės ženklus ir pan. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija (pagrindimas), iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomi gamintojai, medžiagos, tipai, prekės ženklai ir pan. yra lygiaverčiai reikalaujamiems.

___________________