## specifikacija
| Medicinos prietaiso defibriliatoriaus pirkimas Nr. 1465 |  |  |  | Pirkimo dokumentų priedas Nr. 1
1. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
2.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę (gaminį, medžiagą ir kt.) privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė (gaminys, medžiaga ir kt.) yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (katalogo numeris, pasiūlymo puslapis) | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Bendra kaina be PVM
Defibriliatorius BeneHeart D3, Mindray |  |  |  | Vnt. | 1 | 3982.1 | 3982.1
1. | Defibriliacinio forma | Bifazinė laužyta banga. | Bifazinė laužyta banga Prekių aprašymo psl. 2
2. | Voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą (arba su elektros srovės kontrole) | Būtina | Voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą Prekių aprašymo psl. 8
3. | Bifazinio energijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 2 iki 200 J | Bifazinio energijos nustatymo ribos nuo 1 iki 360J Prekių aprašymo psl. 2
4. | Defibriliatoriaus darbo režimai:
4.1. | Nesinchronizuota defibriliacija | Būtina. | Nesinchronizuota defibriliacija Prekių aprašymo psl. 4
4.2. | Sinchronizuota kardioversija | Būtina. | Sinchronizuota kardioversija Prekių aprašymo psl. 2
4.3. | Automatinio defibriliavimo režimas | Būtina. | Automatinio defibriliavimo režimas Prekių aprašymo psl. 2
4.4. | Išorinė širdies stimuliacija | Būtina. | Išorinė širdies stimuliacija Prekių aprašymo psl. 2
5. | Automatinio defibriliavimo režimas | Būtina. | Automatinio defibriliavimo režimas Prekių aprašymo psl. 2
5.1. | Garsinė bei vaizdinė automatinio defibriliavimo patariamoji funkcija su elektrokardiografijos (EKG) morfologijos analizavimo sistema (analizės trukmė ne ilgesnė kaip 10 s). | Būtina. | Garsinė bei vaizdinė automatinio defibriliavimo patariamoji funkcija su elektrokardiografijos (EKG) morfologijos analizavimo sistema (analizės trukmė 3-10 s). Prekių aprašymo psl. 15, 16, 17
6. | Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti automatiniame ir rankiniame režimuose | Būtina. | Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti automatiniame ir rankiniame režimuose Prekių aprašymo psl. 14
7. | Defibriliacijos iškrovų skaičius, naudojant 200 J energiją, iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) | Ne mažiau kaip 50 iškrovų. | 200 defibriliacijos iškrovų, naudojant 360 J energiją, iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus Prekių aprašymo psl. 1, 2
8. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 200 J energijos (su pilnai pakrautu akumuliatoriumi) | Ne daugiau kaip 7 s.. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė 3 s. iki 200 J energijos Prekių aprašymo psl. 2
9. | Automatinis defibriliacijos krūvio neutralizavimas | Būtinas | Automatinis defibriliacijos krūvio neutralizavimas Prekių aprašymo psl. 9
10. | Daugkartiniai universalūs defibriliacijos elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai | Būtina (1 komplektas). | Daugkartiniai universalūs defibriliacijos elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 komplektas) Prekių aprašymo psl. 22
11. | Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai skirti defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui | Būtina (1 komplektas aparato išbandymui). | Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai skirti defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui (1 komplektas) Prekių aprašymo psl. 23
12. | EKG kabelis
12.1. | Nemažiau trijų derivacijų EKG kabelis | Būtina (1 vnt.). | Trijų derivacijų EKG kabelis 1 vnt. Prekių aprašymo psl. 26
12.2. | Nemažiau penkių derivacijų EKG kabelis | Būtina (1 vnt.). | Penkių derivacijų EKG kabelis 1 vnt. Prekių aprašymo psl. 25
13. | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | Įstrižainė ne mažiau kaip 140 mm. | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas, įstrižainė 177,80 mm. Prekių aprašymo psl. 1
14. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius | Ne mažiau kaip 2 kreivių.. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius 3 Prekių aprašymo psl. 1
15. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 120 minučių. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus 360 minučių Prekių aprašymo psl. 1
16. | Monitoruojami parametrai:
16.1. | EKG su galimybe keisti monitoriuje atvaizduojamos EKG mastelį priklausomai nuo priimamo signalo stiprumo. | Būtina. | EKG su galimybe keisti monitoriuje atvaizduojamos EKG mastelį priklausomai nuo priimamo signalo stiprumo Prekių aprašymo psl. 2
16.2. | SPO2 monitoravimas | Būtina. | SPO2 monitoravimas Prekių aprašymo psl. 2
16.3. | Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) ne siauresnės kaip nuo 30 iki 300 k/min ribose | Būtina. | Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) nuo 15 iki 300 k/min ribose Prekių aprašymo psl. 10
17. | Spausdintuvas integruotas į defibriliatorių, rašantis realaus laiko EKG. EKG rašymo greitis 25 mm/s. | Būtina. | Spausdintuvas integruotas į defibriliatorių, rašantis realaus laiko EKG. EKG rašymo greitis 25 mm/s. Prekių aprašymo psl. 2, 3
18. | Aparate integruotos vidinės atminties talpa | Ne mažiau kaip 50 EKG kreivių ir įvykių atmintis.. | Aparate integruotos vidinės atminties talpa su 1000 EKG kreivių ir įvykių atmintimi Prekių aprašymo psl. 2
19. | Aliarmų vaizdiniai bei garsiniai pranešimai skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais | Būtina. | Aliarmų vaizdiniai bei garsiniai pranešimai skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais Prekių aprašymo psl. 11, 12
20. | Širdies stimuliatoriaus charakteristikos:
20.1. | „Demand“ ir „fixed“ stimuliacijos režimai | Būtina. | „Demand“ ir „fixed“ stimuliacijos režimai Prekių aprašymo psl. 13
20.2. | Monofazinėstimuliacinio forma | Būtina. | Monofazinė stimuliacinė forma Prekių aprašymo psl. 13
20.3. | Stimuliacijos dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 50 iki 150 impulsų per minute. | Stimuliacijos dažnio nustatymo ribos nuo 30 iki 210 impulsų per minute Prekių aprašymo psl. 13
20.4. | Stimuliavimo srovės stiprumo nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 8 iki 200 mA.. | Stimuliavimo srovės stiprumo nustatymo ribos 0 iki 200mA Prekių aprašymo psl. 13
21. | Maitinimas | 1. 220V±10%, 50Hz elektros tinklas; | 1. Nuo 100 iki 240V±10%, 50Hz elektros tinklas Prekių aprašymo psl. 1 2. Vidinis akumuliatorius. Prekių aprašymo psl. 1
2. Vidinis akumuliatorius.
22. | Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį | Būtina. | Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį, naudoijant USB flash Prekių aprašymo psl. 2
23. | Prietaiso svoris su baterijomis ir daugkartiniais defibriliacijos elektrodais | Ne daugiau kaip 7,2 kg. | Prietaiso svoris su baterijomis ir daugkartiniais defibriliacijos elektrodais 6,1 kg Prekių aprašymo psl. 1
Bendra kaina be PVM | [6 empty] | 3982.1
PVM suma | [6 empty] | 836.24
Bendra kaina su PVM | [6 empty] | 4818.34