# PREKĖS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRKIMO OBJEKTAI

1 pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.) Sūkurinių srovių guolių ritinėlių kontrolės defektoskopas.

BVPŽ kodas 38431300-8.

# PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKIMO SRITIS

  - Guolių ritinėlių techninių charakteristikų kontrolė.

  - Užtikrinti kokybišką guolių ritinėlių defektų nustatymą ir nenutrūkstamą aširačių išsamiosios patikros procesą.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

    - 1520 (1524) mm pločio vėžės prekinių vagonų aširačių su ašidėžėmis remonto ir techninės priežiūros instrukcijos 310/V reikalavimų vykdymas (21 skyriaus 21.1.2. punktas ir 21.1 lentelės 2.7. punktas) (techninės specifikacijos 2 priedas);

    - Remontuojamų vagonų aširačių detalių ir sudedamųjų dalių neardomųjų bandymų taisyklės. Specialieji reikalavimai PR NK V.2 instrukcijos 302/V reikalavimų vykdymas (techninės specifikacijos 3 priedas);

3.1.3 Defektoskopas turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/ IR NORIMAS REZULTATAS

    - Defektoskopas skirtas guolio Nr. 2726, naudojamo prekinių vagonų ašidėžių mazguose, ritinėlio paviršių defektų aptikimui;

    - Defektoskopas turi užtikrinti defektų aptikimą ritinėlio cilindriniame ir galiniuose paviršiuose automatiniu režimu;

    - Defektoskopas turi užtikrinti automatinį ritinėlių suskirstymą į ,,brokuotus“ ir ,,tinkamus“;

    - Naudojama elektros tinklo įtampa – 220 V ±10%;

3.2.4. Dažnis – 50 Hz ±0,5%;

    - Aplinkos oro temperatūra defektoskopo eksploatacijos metu – nuo +5°C iki +40°C;

    - Nepertraukiamo darbo laikas, ne mažesnis kaip 12 val.

    - Minimalūs aptinkamų defektų matmenys ritinėlio paviršiuose:

      - plotis – 0,002 mm;

      - gylis – 0,02 mm;

      - ilgis–3,0mm;

    - Ritinėlių įkrovimas į defektoskopą turi būti atliekamas kasete, kurioje sudėti vieno guolio ritinėliai (15 ritinėlių). Ritinėliai turi būti tikrinami automatizuotai. Patikrinus tinkami patenka į kasetę, brokuoti  - į brokuotų ritinėlių lataką;

    - Vieno komplekto (15 ritinėlių) defektoskopavimo trukmė – ne daugiau kaip 5 minutės;

    - Defektoskopo atmintyje kaupiamų duomenų apie defektoskopuotus ritinėlius skaičius turi būti ne mažiau kaip 400 ritinėlių;

    - Turi būti galimybė defektoskope mygtukais įvesti ir saugoti atmintyje šiuos minimalius duomenis:

      - vagono numerį,

      - tikrinamo guolio gamyklinį Nr.,

      - tikrinamo ritinėlio parametrus,

      - tikrinamo guolio gamybos metus,

      - gamyklos-gamintojos kodą,

      - defektoskopuotojo asmeninį numerį,

      - defekto tipą ir išvadą apie defektą (kai ritinėlis brokuojamas vizualiai apžiūrėjus);

    - Tikrinant ritinėlius defektoskopas atmintyje turi automatiškai fiksuoti:

      - tikrinimo datą ir laiką,

      - defekto signalo lygį,

      - defekto tipą,

      - išvadą apie defektą,

    - Defektoskopo sudėtis:

      - Automatizuotas sūkurinių srovių guolių ritinėlių defektoskopas (1 vnt.);

      - Standartinis gamintojo pavyzdys su dirbtiniais defektais (1 kompl.);

      - Valdymo pultas (1 vnt.);

      - Kabelis duomenims įrašyti į kompiuterį, arba duomenų perdavimas bevieliu ryšiu (bluetooth ar kitu lygiaverčiu duomenų perdavimo ryšiu) (1 vnt.);

      - Akumuliatorinė baterija (valdymo pulto) (1 vnt.);

      - Adapteris akumuliatorinės baterijos įkrovimui (1 vnt.);

      - Kasetė ritinėliams (32x52 mm, talpa-15 vnt.) (2 vnt.);

      - Latakas brokuotiems ritinėliams (1 vnt.);

      - Programinė įranga (kompaktiniame diske) (1 vnt.);

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Defektoskopo sudėtinės dalys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos;

    - Defektoskopą pirkėjo įmonėje pritaikyti, sumontuoti, sukalibruoti (suderinti), paleisti ir išbandyti tiekėjas turi savo lėšomis ir jėgomis, panaudojant tam būtinas medžiagas ir atsargines dalis. Šių darbų kaina turi būti įskaičiuota į įrenginio pardavimo kainą. Įvykdžius šiuos reikalavimus, turi būti surašytas perdavimo – priėmimo aktas;

    - Defektoskopas turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. (iki pristatymo datos);

    - Tiekėjas turi savo lėšomis apmokyti užsakovo personalą (ne mažiau kaip 2 darbuotojus) savarankiškai eksploatuoti defektoskopą, atlikti defektoskopo aptarnavimą, vykdyti techninę priežiūrą. Personalo apmokymas įforminamas abiejų šalių pasirašytu užsakovo personalo apmokymo aktu. Įrenginys nebus priimtas kol nebus pasirašytas apmokymo aktas;

    - Pasirašius sutartį, per 10 (dešimt) darbo dienų tiekėjas pateikia komunikacinių taškų (elektros, suspausto oro) prijungimo reikalavimus (el. kabelių kiekis, vamzdžių diametras, slėgis) ir schemą;

    - Pristatytas defektoskopas turi turėti patikros liudijimą, galiojančiu ne mažiau 11 mėn.

# DOKUMENTAI,	REIKALAUJAMI	PIRKIMO	OBJEKTO	TECHNINIŲ	SAVYBIŲ	IR	KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU

    - Užpildyta „Sūkurinių srovių guolių ritinėlių kontrolės defektoskopo pirkimo palyginamoji lentelė“ (techninės specifikacijos 1 priedas);

    - Dokumentai, patvirtinantys siūlomo defektoskopo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, brėžiniai, techninių parametrų aprašymai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų sertifikatas ar pažyma ir/ar  bandymo protokolai) ar nuorodos į viešai gamintojo skelbiamą informaciją).

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS AR DARBUS

    - Pateikiama atitikties deklaracija ar kitas dokumentas, įrodantis, kad defektoskopas turi CE ženklą pagal Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (2016 m. lapkričio 3 d. Nr. A1-587) reikalavimus.

    - Eksploatavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalba);

    - Techninis pasas (originalo ir lietuvių kalba);

    - Standartinio gamintojo pavyzdžio su dirbtiniais defektais pasas;

    - Programinės įrangos eksploatavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalba);

    - Sūkurinių srovių guolių ritinėlių defektoskopo patikros metodika;

    - Defektoskopo metrologinės patikros sertifikatas (galiojantis ne trumpiau kaip 11 mėn.).

Techninės specifikacijos 1 priedas

1 p.o.d. - Sūkurinių srovių guolių ritinėlių kontrolės defektoskopo pirkimo palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tikslūs siūlomos prekės parametrai | Dokumento pavadinimas ir numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sūkurinių srovių guolių ritinėlių kontrolės defektoskopas |  | Tiekėjas nurodo gamintoją, modelį ir pagaminimo metai | Pildo tiekėjas |
|  | Naudojama elektros tinklo įtampa | 220 V ±10% | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
|  | Dažnis | 50 Hz ±0,5% | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
|  | Aplinkos oro temperatūra defektoskopo eksploatacijos metu | nuo +5°C iki +40°C | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
|  | Nepertraukiamo darbo laikas | Ne mažesnis kaip 12 val. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 6. | Minimalūs aptinkamų defektų matmenys ritinėlio paviršiuose | plotis – 0,002 mm; gylis – 0,02 mm; ilgis – 3,0 mm; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 7. | Ritinėlių įkrovimas į defektoskopą turi būti atliekamas kasete kurioje sudėti vieno guolio ritinėliai (15 ritinėlių). | Ritinėliai turi būti tikrinami automatizuotai. Patikrinus tinkami patenka į kasetę, brokuoti į brokuotų ritinėlių lataką. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 8. | Vieno komplekto (15 ritinėlių) defektoskopavimo trukmė | Ne daugiau kaip 5 minutės. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 9. | Defektoskopo atmintyje kaupiamų duomenų apie defektoskopuotus ritinėlius skaičius | Ne mažiau kaip 400 ritinėlių | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |