Pirkimo dokumentų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

INBIO OU

(Tiekėjo pavadinimas)

Inbio OÜ, Akadeemia tee 15, Talinas 12618, Estija; Įmonės kodas: 10565826, PVM mokėtojo kodas: EE100573110, Tel.: +372 6204350,  Faksas: +372 6204358, el. paštas: inbio@inbio.ee

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKTI

ĮVAIRIUS MEDICINOS PRIETAISUS

2015-05-28 Nr. 1

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | INBIO OU |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Akadeemia tee 15, Talinas 12618, Estija |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Rūta Kondratienė |
| Telefono numeris | +372 6204350, mob.: +370 626 523 82 |
| Fakso numeris | +372 6204358 |
| El. pašto adresas | inbio@inbio.ee |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje : |
| --- | --- | --- |
| 1. | Memmert Inkubatoriai katalogas ( orig.kopija) |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, prekės gamintojas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | *PVM dydis % | *Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medicininis šaldytuvas | 1 | Vnt. | 4437,45 |  | 4437,45 |

1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su *PVM (žodžiais): keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni  Eurai, keturiasdešimt penki eurocentai.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir *PVM, kuris sudaro 0 Eur.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, prekės gamintojas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | *PVM dydis % | *Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Bendra kaina, Eur (be PVM) | *Bendra kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Termostatai (inkubatoriai kultūrų auginimui) |  | . |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tipas Nr.1 | 2 | Vnt. | 1423,42 |  | 1423,42 | 2846,84 | 2846,84 |
| 2.2 | Tipas Nr.2 | 1 | Vnt. | 1133,32 |  | 1133,32 | 1133,32 | 1133,32 |
| Viso suma 2 pirkimo daliai: |  |  |  |  |  |  | 3980,16 | 3980,16 |

2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su *PVM (žodžiais):  trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt  Eurų, šešiolika eurocentų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir *PVM, kuris sudaro 0 Eur.

PASTABA. * PVM -  Kadangi  Inbio OU yra  užsienio  įmonė,  Registruota Estijos Respublikoje, tiekėjui taikomas 0% PVM tarifas vadovaujantis Tarybos Direktyvos 2006/112/EB 138 str. 1 d.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 1. Naudingoji kameros talpa | 1381 litrų | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1,2 psl., kat. kodas : PR 1400, nuoroda į el. katalogą : http://www.arctiko.com/Default.aspx?ID=464&GroupID=GROUP14&ProductID=PROD51&PID=724 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 2. Šaldytuvo orientacija | Vertikalus | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 3. Temperatūra kameroje | Reguliuojama diapazone nuo +1°C iki +10°C | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“,1, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 4.Mikroprocesorinis valdymas | Būtina ( Yra) | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 5. Skaitmeninis ekranas | Būtina (Yra) | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 6. Šaldymo kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Su 6 lentynomis, tvirtinimo aukštis reguliuojamas. | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1,2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 7. Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 8. Integruotas duomenų kaupiklis | Būtina ( Yra) | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 9. Duomenų perdavimas | Integruota USB sąsaja ryšiui su kompiuteriu : RS 232 , RS 485 | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 10. Aliarmų sistema | Su autonominiu elektros maitinimu. Yra akustiniai ir vizualūs aliarmai, kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema, kai dingsta elektros maitinimas, kai per ilgai atidarytos durys. | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 11. Naudojimo saugumas | 3 lygių apsaugos slaptažodžiai - taip | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 12. Techninės galimybės aliarmo signalo distanciniam perdavimui | Yra | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 13. Priverstinė oro cirkuliacija kameroje tiksliam temperatūros pasiskirstymui užtikrinti | Priverstinė oro cirkuliacija kameroje tiksliam temperatūros pasiskirstymui užtikrinti | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 14. Vidinis kameros apšvietimas | Vidinis kameros apšvietimas - yra | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 15. Durys permatomos, pagamintos iš stiklo | Durys permatomos, pagamintos iš stiklo - taip | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 16. Durys su užraktu | Durys su užraktu - taip | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1,2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 17. Elektros energijos sąnaudos | 8,13 kWh/24 h | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 18. Triukšmo lygis | ne daugiau 55Db -taip | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 2 psl., kat. kodas : PR 1400 |
| 1. | Medicininis šaldytuvas | 19. Gabaritai (plotis, gylis, aukštis) | Gabaritai (plotis, gylis, aukštis) : 1440x860x1997 | ,,Medic. Šaldytuvo aprašymas Arctico PR 1400 ( pažymėti parametrai ) orig.kop.“, 1 psl., kat. kodas : PR 1400 |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| 2. 1 | Termostatai (inkubatoriai kultūrų auginimui) Tipas Nr. 1 | - Tūris | 108 litrai | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 2, kat.kodas: IN110, nuoroda į prietaiso aprašymą : http://www.memmert.com/products/incubator/incubators-models/models/IN110/ |
|  |  | 2. Temperatūros diapazonas | 5-80ºC | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 2, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 3. Temperatūros nustatymo paklaida | 0,1ºC | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 4. Temperatūros tikslumas bet kuriame kameros taške | 0,1 ºC | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 5. Elektroninis valdymas ir kontrolė | Elektroninis valdymas ir kontrolė- taip | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 6. Vidaus kamera ir lentynos | Pagaminti iš nerūdijančio plieno - taip | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 2, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 7. Natūrali oro cirkuliacija kameroje | Natūrali oro cirkuliacija kameroje - taip | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 8. Dvigubos durys | Dvigubos durys -yra | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN110 |
|  |  | 9. Komplekte turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos | Komplekte yra dvi lentynos | ,,Termostato IN110 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 2, kat.kodas: IN110 |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| 2.2 | Termostatai (inkubatoriai kultūrų auginimui) Tipas Nr. 2 | - Tūris | 53 Litrai | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 2, kat.kodas: IN55, nuoroda į prietaiso aprašymą: http://www.memmert.com/products/incubator/incubators-models/models/IN55/ |
|  |  | 2. Temperatūros diapazonas | 5-80 ºC | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 2, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 3. Temperatūros nustatymo paklaida | 0,1ºC | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 4. Temperatūros tikslumas bet kuriame kameros taške | 0,1ºC | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 5. Elektroninis valdymas ir kontrolė | Elektroninis valdymas ir kontrolė - taip | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, 2, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 6. Vidaus kamera ir lentynos | Pagaminti iš nerūdijančio plieno | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, 2, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 7. Natūrali oro cirkuliacija kameroje | Natūrali oro cirkuliacija kameroje - taip | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, 2, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 8. Dvigubos durys | Dvigubos durys - taip | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, 2, kat.kodas: IN55 |
|  |  | 9. Komplekte turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos | Komplekte yra dvi lentynos | ,,Termostato IN55 Memmert aprašymas ( angl. k.), pažym. param.“, psl. 1, 2, kat.kodas: IN55 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inbio įgaliojimas R.Kondratienei | 1 |
| 2. | Pažyma iš Estijos Ekonominių veiklų registro dėl Inbio OU ekonom. veiklų ( orig.kopija ) | 1 |
| 3. | Pažyma iš Estijos Ekonominių veiklų registro dėl Inbio OU ekonom. veiklų ( vert. LT ) | 1 |
| 4. | Pažyma iš Estijos Informacinių sistemų ir bausmių registro dėl gen. Vadovės Miina Martin, buh. Tarmo Kivi, Inbio OU bausmių regsitre nebuvimo ( orig.kopija ) | 3 |
| 5. | Pažyma iš Estijos Informacinių sistemų ir bausmių registro dėl gen. Vadovės Miina Martin, buh. Tarmo Kivi, Inbio OU bausmių regsitre nebuvimo ( vert. LT ) | 3 |
| 6. | Arctico įgaliojimas Inbio OU ( orig.kopija ) | 1 |
| 7. | Memmert įgaliojimas INBIO OU( orig.kopija ) | 1 |
| 8. | Arctico prietaisų CE atitiktiesz deklaracija ( orig.kopija ) | 1 |
| 9. | Arctico prietaisų CE atitiktiesz deklaracija ( vert. LT ) | 1 |
| 10. | Memmert prietaisų CE atitiktiesz deklaracija ( orig.kopija ) | 1 |
| 11. | Memmert prietaisų CE atitiktiesz deklaracija ( vert. LT) | 1 |
| 12. | Arctico Medicin. šaldytuvo aprašymas PR 1400 (orig. kopija) pazym. patram. | 2 |
| 13. | Arctico Medicin. šaldytuvo aprašymas PR 1400 ( vert. LT) pazym. patram. | 2 |
| 14. | Memmert inkubatoriaus IN110 aprašymas (orig. kopija) pažym. Param. | 2 |
| 15. | Memmert inkubatoriaus IN110 aprašymas (vert. LT) | 2 |
| 16. | Memmert inkubatoriaus IN55 aprašymas (orig. kopija) pažym. Param | 2 |
| 17. | Memmert inkubatoriaus IN55 aprašymas (LT) pažym. Param | 2 |
| 18. | Memmert inkubatorių katalogas (orig.kopija) |  |
| 19. | Memmert Tech. serviso sertifikatas INBIO OU inžinieriui Taavi Tameveski ( orig.kopija) | 1 |
| 20. | Arctico Tech. Serviso sertifikatas INBIO OU inžin. Alvar Oja ( orig.kopija) | 1 |

| Inbio OU produktų vadovė |  |  |  | Rūta Kondratienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIVALOMA: Dėl reikalaujamų pateikti pasiūlyme dokumentų, įrodančių parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, bei CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijos pateikimo žiūrėti į pirkimo dokumentų 5.6 ir 5.7 punktus.

1 pirkimo dalis

MEDICININIS ŠALDYTUVAS – 1 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | - Naudingoji kameros talpa | - 1400 ± 20 litrų |
|  | - Šaldytuvo orientacija | - Vertikalus |
|  | - Temperatūra kameroje | - Reguliuojama diapazone nuo +1°C iki +10°C |
|  | - Mikroprocesorinis valdymas | - Būtina |
|  | - Skaitmeninis ekranas | - Būtina |
|  | - Šaldymo kamera | - Turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno. Su ne mažiau kaip 6 lentynomis, tvirtinimo aukštis turi būti reguliuojamas |
|  | - Korpusas | - Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno |
|  | - Integruotas duomenų kaupiklis | - Būtina |
|  | - Duomenų perdavimas | - Turi būti integruota USB sąsaja ryšiui su kompiuteriu |
|  | - Aliarmų sistema | - Būtina, su autonominiu elektros maitinimu. Akustiniai ir vizualūs aliarmai, kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema, kai dingsta elektros maitinimas, kai per ilgai atidarytos durys. |
|  | - Naudojimo saugumas | - Turi būti ne mažiau kaip 3 lygių apsaugos slaptažodžiai |
|  | - Techninės galimybės aliarmo signalo distanciniam perdavimui | - Būtina |
|  | - Priverstinė oro cirkuliacija kameroje tiksliam temperatūros pasiskirstymui užtikrinti | - Būtina |
|  | - Vidinis kameros apšvietimas | - Būtina |
|  | - Durys permatomos, pagamintos iš stiklo | - Būtina |
|  | - Durys su užraktu | - Būtina |
|  | - Elektros energijos sąnaudos | - Ne daugiau kaip 8,2 kWh/24 h |
|  | - Triukšmo lygis | - ne daugiau 55dB |
|  | - Gabaritai (plotis, gylis, aukštis) | - Ne daugiau kaip 1450x870x2000 mm |

2 pirkimo dalis

TERMOSTATAI (INKUBATORIAI KULTŪRŲ AUGINIMUI) – 3 Vnt.

Tipas Nr. 1 – 2 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | 90-120 litrų |
| 2. | Temperatūros diapazonas | 5-70ºC |
| 3. | Temperatūros nustatymo paklaida | ±0,1ºC |
| 4. | Temperatūros tikslumas bet kuriame kameros taške | ±0,7ºC |
| 5. | Elektroninis valdymas ir kontrolė | Būtina |
| 6. | Vidaus kamera ir lentynos | Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno |
| 7. | Natūrali oro cirkuliacija kameroje | Būtina |
| 8. | Dvigubos durys | Būtina |
| 9. | Komplekte turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos | Būtina |

Tipas Nr. 2 – 1 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | 50-70 litrų |
| 2. | Temperatūros diapazonas | 5-70ºC |
| 3. | Temperatūros nustatymo paklaida | ±0,1ºC |
| 4. | Temperatūros tikslumas bet kuriame kameros taške | ±0,7ºC |
| 5. | Elektroninis valdymas ir kontrolė | Būtina |
| 6. | Vidaus kamera ir lentynos | Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno |
| 7. | Natūrali oro cirkuliacija kameroje | Būtina |
| 8. | Dvigubos durys | Būtina |
| 9. | Komplekte turi būti ne mažiau kaip dvi lentynos | Būtina |

3 pirkimo dalis

ANAEROSTATINIAI INDAI – 4 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vertikalūs | Būtina |
| 2. | Talpa | 2 litrai |

4 pirkimo dalis

THUNDERBEAT SERIJOS PERDAVĖJAS TD-TB400 (arba lygiavertis) – 1 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas naudoti su elektrochirurginio generatoriaus Olympus ESG-400 ir ultragarso generatoriaus Olympus USG-400sistemaThunderbeat, atliekant atvirąsias, laparoskopines ir endoskopines operacijas. |
| 2. | Ilgis | 3100±10 mm |
| 3. | Sterilizuojamas | Būtina |

5 pirkimo dalis

KŪDIKIŲ APŽIŪROS STALAS – 2 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kūdikių apžiūros stalas | Pritaikytas kūdikių apžiūrai |
| 2. | Pagrindinės stalo dalys pagamintos liejimo būdu | Valomos, nėra tarpų, kur galėtų kauptis nešvarumai |
| 3. | Minkštoji stalo dalis aptraukta apmušalais | Valomais, atspariais dezifektantams |
| 4. | Stalo pagrinde įmontuoti fiksuojami rateliai | Ne mažiau 2 |
| 5. | Bendriniai duomenys | Ilgis x plotis x aukštis-(900x700x870 mm)+/-5% |
| 6. | Stalo pagrinde įmontuoti stalčiai med. priemonėms laikyti | Ne mažiau 3 |

6 pirkimo dalis

STALIUKAS PRIE PACIENTO LOVOS – 7 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išmatavimai | Aukštis 1540 mm(±40mm) Plotis 550 mm(±20 mm) Gylis 500 mm (±20 mm) |
| 2. | Staliuko korpusas | Pagamintas iš specialaus milteliniais dažais dengto plieno. Lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. |
| 3. | Stalviršis | Staliuko viršuje pagamintas iš nerūdijančio plieno. Turi būti antras papildomas atlenkiamas stalviršis. |
| 4. | Stalčiai | Turi turėti tris stalčius išdėstytus vienas po kito. Stalčių aukštis 100mm (±10 mm). Stalčiai turi turėti rankenėles jų ištraukimui. Stalčių vidus be iškilimų ir įdubimų. |
| 5. | Lentynos | Virš stalviršio ant specialių kolonų turėtų būti dvi lentynos per visą staliuko plotį. Lentynos su paaukštinimais kraštuose, saugančiais ant jų padėtus daiktus nuo nuslydimo. Po stalčiais esanti apatinė lentyna turėtų būti per visą staliuko plotį pagaminta iš nerūdijančio plieno. |
| 6. | Staliuko šone laikiklis dėžutei (medicininėms pirštinėms). | Laikiklis 125mm (±5mm) pločio ir 65mm (±5mm) aukščio iš nerūdijančio plieno. Būtina. |
| 7. | Ratukai | 4 (bent du iš jų su stabdžiais) |

7 pirkimo dalis

AMBULATORINIS 24 VALANDŲ ARTERINIO KRAUJO SPAUDIMO MONITORAVIMO APARATAS – 1 vnt.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistolinio kraujospūdžio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 60 iki 290 mm Hg |
| 2. | Diastolinio kraujospūdžio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 195 mm Hg |
| 3. | Matavimo metodas | Oscilometrijos |
| 4. | Širdies dažnio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 240 kartų/min |
| 5. | Tikslumas | ± 3 mm Hg |
| 6. | Slėgis manžetėje | ne mažiau kaip iki 300 mm Hg |
| 7. | Matavimų skaičius | ≥ 300 kartų, su pilnai pakrautais akumuliatoriais |
| 8. | Atmintis | ne mažiau 300 matavimų |
| 9. | Rezultatų saugojimo atmintyje laikas | neribotas |
| 10. | Programuojami matavimo intervalai | ne blogiau 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 ar 30 matavimų per valandą |
| 11. | Matavimo protokolai | ne mažiau 4 laisvai pasirenkami dienos/nakties matavimų protokolai |
| 12. | Papildomos funkcijos | aparatas turi turėti: - matavimo pagal pareikalavimą mygtuką - matavimo dienos/nakties rėžimu mygtuką |
| 12. | Ekranas: | LCD skystųjų kristalų |
| 13. | Duomenų perdavimas į kompiuterį | - suderintas naudojant Linux, Windows 2000, XP, Vista ir Windows 7 programas - USB, „Bluetooth“ ir „Infrared“ jungtimis |
| 14. | Maitinimo šaltinis | 2 pakraunami akumuliatoriai (Ni-MH), AA tipo 1,2V |
| 15. | Darbo aplinkos temperatūra | Ne blogiau kaip nuo +10 ºC iki +40 ºC |
| 16. | Prietaiso svoris | ne daugiau 240g ±10g, įskaitant akumuliatorius |
| 17. | Komplektacija: | 24 val. AKS matuoklis S dydžio manžetė (rankos apimčiai 20-24cm, ±2cm) M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24-32cm, ±2cm) L dydžio manžetė (rankos apimčiai 32-38cm, ±2cm) Pakraunamos baterijos (AA tipo), 4 vnt. Baterijų pakrovėjas Programinė įranga duomenų kaupimui ir analizei USB laidas, „Bluetooth“ jungtis su kompiuteriu Dėtuvė su diržu matuokio nešiojimui Didelė dėtuvė visam rinkiniui susidėti Vienkartinės medvilninės rankovės žąstui ir manžetės fiksavimui, 50 vnt. |
| 18. | Programinė įranga | Programinė įranga apskaičiuoja: vidutinį paros, dienos ir nakties arterinį kraujo spaudimą ir širdies susitraukimų dažnį, bei pateikia jų grafinį vaizdą; paskaičiuoja sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo kitimą lyginant dieną ir naktį, bei pateikia procentinę išraišką – „dipping“ (pvz.: Dip=(1-sistolinis arterinis kraujo spaudimas miegant/sistolinio arterinio kraujo spaudimo diena) X100%); pateikiamas visų atliktų matavimų sąrašas. |
| 19. | Komplektacija | Papildoma įranga (priedas), kurio pagalba su matuokliu momentiškai išmatuojami ir pateikiami šie parametrai: - pulsinės bangos greitis (angl. PWV- pulse wave velocity), - augmentacijos indeksas (angl. Aix) - centrinis sistolinis kraujospūdis aortoje (angl.CASP) |

8 pirkimo dalis

TRANSKRANIJINIS MAGNETINIS STIMULIATORIUS SU STIMULIACIJOS RITĖMIS – 1 kompl.

| - Eil. Nr. | - Parametrai | - Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Aparatas skirtas smegenų stimuliavimui elektros indukcijos metodu | Būtina |
|  | Stimuliavimo impulsai | Monofaziniai |
|  | Magnetinio lauko indukcijos stiprumas | Ne mažiau kaip 4 T |
|  | Maksimalus stimuliavimo dažnis (esant didžiausiai magnetinei indukcijai) | Ne mažiau 0.25 Hz |
|  | Maksimalus stimuliavimo dažnis | Ne mažiau 0.5 Hz |
|  | Naudojimo sritys | Išsėtinė sklerozė Centriniai motoriniai sutrikimai Motorinių neuronų liga Stuburo traumos |
|  | Magnetinių ričių temperatūros rodymas | Būtinas |
|  | Įkrovos rodymas prietaise | Būtinas |
|  | Stimuliavimo ričių parinkimas pagal atliekamus tyrimus | Ne mažiau 8 skirtingų ričių |
|  | Galima kombinuoti bifazinę ir monofazinę sistemas | Būtina |
|  | Galima apjungti keletą monofazinių ir bifazinių stimuliatorių į vieną kompleksą | Ne mažiau 4 stimuliatorių sujungimas į vieningą sistemą |
|  | Adapteris | Skirtas ričių prijungimui prie stimuliatoriaus |
|  | Maitinimas | 230 V, 50 Hz |
|  | Kojinis jungiklis | Būtinas |
|  | Išėjimo galios reguliavimas | ## Išėjimo galia reguliuojama pasukama rankenėle. Per vieną rankenėlės pasukimą galia keičiasi apie penktadalį. |
|  | Koplekte esančios ritės |  |
|  | Vienguba ritė | - 90 mm skersmens - Skirta smegenų žievės, gimdos kaklelio nervų šaknelių, juosmens nervų šaknelių stimuliavimui - Specialios žymės, nurodančios kurią pusę, kurį pusrutulį stimuliuoti - Galios nustatymo ir stimuliavimo mygtukai abiejose ritės pusėse - Temperatūros indikatorius - Avarinio išjungimo mygtukas - Svoris ne daugiau kaip 1,80 kg - Laido ilgis ne trumpesnis nei 2 m. |
|  | Dviguba ritė | - Naudojama veido, vidurinio, alkūnės nervų stimuliacijai, somatosensoriniams iššauktiniams potencialams, F-bangai ir refleksui. - Diametras 2 x 25mm - Magnetinio lauko stiprumas ne blogiau kaip 4.0T - Laido ilgis ne mažiau 2 m - Svoris ne daugiau kaip 1,20 kg |
|  | Galimybė ateityje prijungti šias rites: |  |
|  | Viengubas | - 70 mm - 90 mm |
|  | Dvigubas | - 70 mm - 70 mm plokščia - 70 mm kūginė |
|  | Specialios paskirties | - Dviguba, 70 mm, oru aušinama - Dviguba, 70 mm, oru aušinama, placebo - Dviguba, 70 mm, skirta naudoti su magnetiniu rezonansu |