## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Tvarsliavos pirkimas Nr. 312
Techninė specifikacija
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. *Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
6. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pastaba: pildyti tik pilkai pažymėtus langelius
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, atitikimas reikalavimams, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Suma Eur be PVM (F*G) | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Tvastukas hemostatinis 7 sluoksnių | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celiuliozės, skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. 7 sluoksnių, 2,5-2,7 x 5,0-5,5 cm | vnt. |  | 300 |  |  |  |  | 2400 | 2520
1 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
1 pirkimo dalies bendra suma su PVM:
2 | Tvarstukas hemostatinis tankaus audinio Nr.1 | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celiuliozės, skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 7,0-8,0 x 10,0-10,5 cm. | vnt. |  | 120 |  |  |  |  | 2400 | 2520
2 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
2 pirkimo dalies bendra suma su PVM:
3 | Tvarstukas hemostatinis tankaus audinio Nr.2 | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celiuliozės, skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 5-5,2 x 7,5-8,0 cm. | vnt. |  | 30 |  |  |  |  | 672 | 705.6
3 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
3 pirkimo dalies bendra suma su PVM:
4 | Tvarstukas hemostatinis tankaus audinio Nr.3 | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celiuliozės, skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 2,5-2,6 x 2,5-2,6 cm. | vnt. |  | 30 |  |  |  |  | 546 | 573.3
4 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
4 pirkimo dalies bendra suma su PVM:
5 | Želatininė kempinė Nr.1 | 7,0-8,5 x 4,9-5,1 x 0,9-1,1 cm | vnt. | SMI AG. SMI SPON Regular. REF ZHG705010 (Želatininė kempinė 7,0 x 5,0 x,1,0 cm) | 5000 | 1.05 | 1.1025 | 5 | 5250 | 7000 | 7350
5 pirkimo dalies bendra suma be PVM: | [8 empty] | 5250
PVM suma: | [8 empty] | 262.5
5 pirkimo dalies bendra suma su PVM: | [8 empty] | 5512.5
6 | Želatininė kempinė Nr.2 | Hemostatinė, želatininė, absorbuojama analinė kempinė. Naudojama išangės ir tiesios žarnos chirurgijoje bei ginekologijoje. Diametras 29-31 x 80-85 mm. | vnt. | SMI AG. SMI SPON Tampon. REF ZHG8030 (Želatininė kempinė Diametras 30 x 80 mm.) | 1000 | 2.65 | 2.7825 | 5 | 2650 | 3200 | 3360
6 pirkimo dalies bendra suma be PVM: | [8 empty] | 2650
PVM suma: | [8 empty] | 132.5
6 pirkimo dalies bendra suma su PVM: | [8 empty] | 2782.5
7 | Tvarsčiai absorbuojantis | Gausiai ir greitai sugeria išskyras (absorbavimo galia ne mažiau 6143 g/m² (ISO 9073-6 (5)) ir skysčio sugėrimas ne mažiau 574 mm H²O (EN 20 811). Išorinis sluoksnis – hidrofobinė neaustinė medžiaga iš polipropileno. Absorbento sluoksnis iš celiuliozės masės ECF balintos. Kontaktinis sluoksnis su žaizda – hidrofilinis neaustinės medžiagos sluoksnis iš polipropileno. Paviršius, besiliečiantis su žaizda, visada lieka sausas, neprilimpa prie žaizdos. Tvarsčio kraštai užsandarinti, vidinis sluoksnis neišlenda į išorę. Netrukdo odai kvėpuoti, nesukelia alergijos. Sugėręs išskyras nesisluoksniuoja, nesuplyšta, vidiniai sluoksniai nesušoka į gniužulą. Tvarsčio viršus nepermirksta. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS (Pavyzdžius pateikti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos). | [7 empty] | 24444 | 25666.2
7.1 |  | Dydis 10 x 13 cm ± 1 cm | vnt. |  | 20000
7.2 |  | Dydis 13 x 15 cm ± 1 cm | vnt. |  | 11000
7.3 |  | Dydis 10 x 23 cm ± 1 cm | vnt. |  | 20000
7.4 |  | Dydis 15 x 23 cm ± 1 cm | vnt. |  | 9000
7.5 |  | Dydis 23 x 30 cm ± 1 cm | vnt. |  | 8000
7 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
7 pirkimo dalies bendra suma su PVM:
8 | Tvarstukas apvalus | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, sterili. Apvalūs tamponai, skersmuo 26-30mm. Tankis 28-32g/m². Skysčių absorbcinis pajėgumas ne mažesnis nei 1000%, skysčių sugeriamumo greitis neilgesnis nei 2,5 s., tempiamasis stiprumas kai šlapias (CD) daugiau nei 5 N, pūkavimosi koeficientas kai sausas ne daugiau nei 200 dalelių. Pakuotės privalo būti paženklintos CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. Supakuota ne daugiau kaip po 5 vnt. | vnt. |  | 1000000 |  |  |  |  | 25000 | 26250
8 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
8 pirkimo dalies bendra suma su PVM:
9 | Neausto pluošto viskozinė medžiaga | Du – tris kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesterili, nesisluoksniuojanti, paruošta naudojimui. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Pozicijos 13.8 – 13.10 apsiūtais ir į vidų užlenktais kraštais. Rentgeno kontrastinis siūlas, įsiūtas į tampono vidų, švitinant rentgeno spinduliais, suteikia aiškiai matomą kontrastą. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. | [7 empty] | 39099.9 | 41054.9
9.1 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 5 x 5 cm ± 0,5 cm | vnt. |  | 2000000
9.2 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm | vnt. |  | 530000
9.3 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10cm x 10cm ± 1 cm | vnt. |  | 200000
9.4 |  | Keturkampiai tamponai 40 ± 2 g/m2 4 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 1,5 cm | vnt. |  | 570000
9.5 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 7.5 x 7.5 cm ± 0,5 cm | vnt. |  | 10000
9.6 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. |  | 10000
9.7 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 6 sluoksnių. Dydis 10 x 20 cm ± 1,5 cm | vnt. |  | 40000
9.8 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/m2 8 sluoksnių. Dydis 30 x 30 cm ± 2 cm | vnt. |  | 2000
9.9 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/ m2 8 sluoksnių. Dydis 40 x 40 cm ± 2 cm | vnt. |  | 2000
9.10 |  | Keturkampiai tamponai, trijų sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu, 70 ± 2 g/ m2 8 sluoksnių. Dydis 40 x 60 cm ± 2 cm | vnt. |  | 600
9 pirkimo dalies bendra suma be PVM:
PVM suma:
9 pirkimo dalies bendra suma su PVM: