## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI (Nr. 1365)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimus.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, ٪ | Kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris (naudojami žemiau kelio) | Baliono diametras nuo 1,5 mm iki 4,0 mm. Baliono ilgis nuo 20 mm iki 220 mm. Kateterio ilgis 90, 150 cm , OTW ir Monorail tipo. Metalinis pravediklis 0,014''. Nominalus spaudimas 8 atm, RTB 14 atm. Introdiuseris - 4 F, 2,0 mm platinos-iridžio markeriai, "Nybax" baliono medžiaga su hidrofiliniu padengimu kateteris ultra-žemo profilio, ne daugiau 0,017''. | vnt. | 65
PVM suma, Eur
1 p. d. kaina su PVM, Eur
2. | PTA balionai 0,014" ir 0,018" vielai | Balionas pagamintas iš "QuadFlex" medžiagos, dengtas "SiLX" danga, OTW. Baliono diametras: 1,25 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm. Baliono ilgis: 15 mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 220 mm. Introdiuseris 4 F. Kateterio ilgis 100 cm, 130 cm , 150 cm. Viela - pravediklis 0,014" arba 0,018". Nominalus spaudimas 6 atm visiems dydžiams, RPB iki 16 atm. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
2 p. d. kaina su PVM, Eur
3. | PTA balionai 0,014" vielai | Baliono medžiaga – nailonas. Naudojami su 0,014" PTA vielomis. Skirti darbui su 4 F introdiuseriu.Aukšto slėgio; RBP ("rated burst pressure") 13-16 atm. Du rentgenokontrastiniai markeriai. Atraumatinis galiukas.Didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui. Balionai įvairių diametrų 1,25-5 mm. Balionų ilgiai 15 mm, 40 mm, 60 mm,120 m,150 mm ,220 mm Balioninio kateterio ilgis 155 cm | vnt. | 55
PVM suma, Eur
3 p. d. kaina su PVM, Eur
4. | RX ir OTW balionai 0,014" vielai | Žemo profilio, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę. Tinkamas įvairioms periferinėms procedūroms. Rx ir OTW vielos pakeitimo tipo. Pritaikytas 0,014" vielai pravedikliui ir 5 F introdiuseriui. Naudojamas kateterio ilgis – 150cm - 155cm , distalinis kateterio galas dengtas hidrofiline danga, užtikrinančia ypač lengvą praėjimą esant sudėtingoms anatomijoms. Balionas pagamintas iš modifikuoto poliamido. Ne mažiau kaip du platinos-iridžio markeriai geram matomumui. Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm, RBP- 16 atm. Balionėlių ilgis: 90 mm -210 mm ir įvairių diametrų: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm | vnt. | 55
PVM suma, Eur
4 p. d. kaina su PVM, Eur
5. | Aukšto slėgio PTA balionai 0,014" vielai | Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių, gero slydimo - speciali hidrofilinė danga, galimybė rinktis RX arba OTW įvedimo sistemą, 110-120 cm arba 145-160cm ilgio, naudojami su 0,014 " PTA vielomis. Proksimalinė dalis RX ≤ 2,0 F, OTW ≤ 2,8, distalinė - RX ≤ 3,3 F, OTW ≤ 2,8 F. Nominalus slėgis ≥ 7 atm, balionai įvairių ilgių (20 mm - 210 mm). Diametrai 1,50-4,00 mm, ilgi balionai tori turėti konuso formą, distaliai plonėjantys, distalinio-proksimalinio diametrų skirtumas ne mažiau 0,5mm. Turi praeiti per 4 F introdiuserį ir 5 F nukreipiantį kateterį. Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - ≤ 0,017". | vnt. | 30
PVM suma, Eur
5 p. d. kaina su PVM, Eur
6. | Itin aukšto slėgio PTA balionai 0,014" vielai | Itin aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių, gero slydimo - speciali hidrofilinė danga. OTW įvedimo sistema, kateterio ilgis 90- 100 cm ir 145-155cm., naudojami su 0,014" PTA vielomis. Proksimalinė dalis RX ≤ 2,0 F, OTW ≤ 2,8, distalinė - RX ≤ 3,3F, OTW ≤ 2,8F. Nominalus slėgis ≥ 9-10 atm,plyšimo slėgis ≥ 20 atm. Balionai įvairių ilgių (15 mm- 120 mm), diametrai 2,00-4,00 mm. Turi praeiti per 4 F introdiuserį ir 5 F nukreipiantį kateterį. Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - ≤ 0,017". | vnt. | 30
PVM suma, Eur
6 p. d. kaina su PVM, Eur
7. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris 0,035'' vielai | Baliono diametras nuo 3,0 mm iki 12,0 mm. Baliono ilgis nuo 20 mm iki 200 mm. Kateterio ilgis 40 cm , 75 cm , 135 cm. Metalinis pravediklis 0,035". Turi atlaikyti slėgį iki 24 atmosferų - 3,0 mm- 6,0 mm balioniniui kateteriui; iki 20 atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams. Introdiuseris: 5 F- 3,0- 7,0 mm balioniniui kateteriui; 6 F- 8,0 - 10,0 mm balioniniams kateteriams ; 7 F - 12,00 mm balioniniams kateteriams 1,5 mm platinos-iridžio markeriai, "Nybax" baliono medziaga, kateteris zemo profilio ne daugiau 0,040'' | vnt. | 65
PVM suma, Eur
7 p. d. kaina su PVM, Eur
8. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris 0,035'' vielai. Balionas "non-compliant" tipo | Balionas "non-compliant" tipo, turi du rentgenokontrastinius žymenis ir Checker lanksčius taškus, OTW. Baliono diametras: 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm. Baliono ilgis: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 170 mm, 200 mm. Introdiuseris 5 F, 6 F, 7 F. Kateterio ilgis 40 cm, 80 cm, 120 cm , 135 cm. Viela - pravediklis 0,035". Nominalus spaudimas 8 atm visiems dydžiams, RPB iki 24 atm. | vnt. | 50
PVM suma, Eur
8 p. d. kaina su PVM, Eur
9. | PTA balionai 0,035" vielai | PTA balioniniai kateteriai rutininėms procedūroms (OTW tipo), gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu. Naudojami su 0,035" PTA vielomis. Žemo profilio. Aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 11atm didelio diametro ilgiems balionams). Du rentgenokontrastiniai markeriai. Balionai įvairių ilgių (20 mm - 300 mm) ir diametrų (3,00 - 12,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 5 F introdiuserį. Balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm. Universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
9 p. d. kaina su PVM, Eur
10. | Savaime išsiplečiantys stentai 0,035" vielai didelio diametro | Savaime išsiplečiantys stentai 0,035" vielai didelio diametro, nitinoliniai, skirti naudoti su 0,035" viela - pravedikliu, 6 F introdiuseriu. Įvedimo kateterio ilgis - 80 cm, 120 cm ir 150 cm pasirinktinai. Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo. Sistema ergonomiška, leidžia preciziškai kontroliuoti stento skleidimą viena ranka, tiksliu ratuko pasukimu. Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas, įėjimo profilis - ne daugiau 0,079 ". 0% sutrumpėjimas po išskleidimo, neišplatėjantys stentų galai. Stento sienelės storis -0,0088". Rentgenokontrastiniai markeriai ant abiejų stento galų. Stentų išmatavimai: 5-8 mm diametro, 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm,150mm ilgio. | vnt. | 30
PVM suma, Eur
10 p. d. kaina su PVM, Eur
11. | Savaime išsiplečiantys stentai 0,035" vielai, ilgi | Savaime išsiplečiantys stentai 0,035" vielai, ilgi. Sienelės storis - 0,0096 ". Radialinė išsiplėtimo jėga 6,3 g/mm. Skirti naudoti su 0,035" viela - pravedikliu, 6 F introdiuseriu (visų diametrų stentams). Įvedimo kateterio ilgis - 80 cm ir 120 cm. Stento pynimas –spiralinio tipo, jungiant zigzaginius elementus įstrižai kas trečią viršūnę ir tiesiai – tai suteikia stentui ypatingą lankstumą, atsparumą užlinkimui ir radialinę jėgą. Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo. Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas, įėjimo profilis - 0,079" Rentgenokontrastiški tantalo markeriai ant abiejų stento galų (visų diametrų ir ilgių stentams). 0% sutrumpėjimas po išskleidimo, neišplatėjantys stentų galai. Stentų išmatavimai: Diametrams: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm; - ilgiai 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm; 120 mm; 150 mm. Diametrams 6 mm, 7 mm, 8 mm - ilgis 200 mm. Diametrams 9-10-12-14 mm – ilgis 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm. | vnt. | 30
PVM suma, Eur
11 p. d. kaina su PVM, Eur
12. | Savaime išsiskleidžiantis stentas pakinklio ir sudėtingos anatomijos periferinių arterijų stentavimui | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui. Stento dizainas –pintas iš 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarų gardelių geometrijos. Itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo. Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį.Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale. Įvedimo sistema - 6 F nuo 4 mm iki 7mm stentams ir 7 F – 8mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80 cm ir 120 cm 0,014" ir 0,018" vielai. Stento diametrai – 4-8 mm. Stento ilgiai – 40-200 mm. | vnt. | 25
PVM suma, Eur
12 p. d. kaina su PVM, Eur
13. | Savaime išsiskleidžiantys veniniai stentai 0,035'' vielai | Triašis sistemos dizainas leidžia kontroliuoti stento pozicionavimo metu atsiradusią trintį bei stabilizuoti stento padėtį. Stento įvedimo sistema yra triašio veleno formos, kurį sudaro vidinės ašies įrenginys, ištraukiama mova, izoliavimo mova ir ergonominė rankena. Vidinės ašies įrenginys baigiasi lanksčiu kateterio galiuku, o prasideda Luerio movoje. Įvedimo rankenoje yra nuimamas fiksavimo kaištis, reguliavimo ratukas ir Luerio mova. Besisukantis prietaiso ratukas leidžia kontroliuoti stento skleidimą: vienas ratuko pasukimas trakštelėjimu informuoja apie vieną stento gardelės išsiskleidimą. Bet kokio dydžio diametro stentas turi tokias pačias radialinės jėgos ir spaudimo pasipriešinimo savybes. Patentuotas, atviros gardelės principu paremtas dizainas kartu su atsvaros jungčių taškais stentui suteikia lankstumo. Trys jungčių taškai, esantys tarp gardelių, optimizuoja stento lankstumą ir suteikia stabilumo pozicionuojant. Elastingas ne tik lenkimo atžvilgiu, bet ir išilginiam natyvinės venos judesiui. Unikalus dizainas, tikslus išbaigtumas, optimizuotas terminio apdorojimo procesas ir aukščiausios kokybės nitinolio medžiaga padeda išlaikyti ilgaamžį stento patvarumą. Stentas tiekiamas ant 9 Fr (3,1 mm) įvedimo sistemos, įkištas per 0,89 mm (0,035") vielą. Savaime išsiplečiantis stentas, išpjautas iš nikelio-titano lydinio (nitinolo) vamzdelio ir yra atviro tinklelio formos su integruotais nitinolo žymekliais stento galiniame krašte ir priekiniame krašte. Po įvedimo stentas sukuria išorėn nukreiptą jėgą, kad išlaikytų praeinamumą. Stento galiniame ir priekiniame galuose esantys rentgenokontrastiniai žymekliai padeda nukreipti stentą į tikslinį pažeidimą prieš įvedant stentą. Ant įvedimo rankenos yra viena Luerio mova. Reguliavimo ratukas ant įvedimo rankenos sukasi ir atitraukia ištraukiamą movą. Fiksavimo kaištis neleidžia stento įvesti prieš panaudojimą, ir jį reikia nuimti, kad būtų aktyvintas reguliavimo ratukas. Stentas yra visiškai įvestas, kai rentgenokontrastinis žymeklis ištraukiamoje movoje atsiduria už integruotų nitinolo žymeklių stento galiniame krašte. Unikalaus modelio izoliavimo mova pagerina stento įvedimo kontrolę ir tikslumą. | vnt. | 5
PVM suma, Eur
13 p. d. kaina su PVM, Eur
14. | Sirolimuzu dengti stentai angioplastikai žemiau kelio sąnario | Stentas pagamintas iš kobalto chromo lydinio, vadinamo L605. Padengtas vaistu sirolimuzu ir biostabilių polimerų mišiniu. Polimeras: fluorintas akrilatas. Vaisto padengimo kiekis 1,4 µg/mm2. Gardelės storis 75 µm – 85 µm priklausomai nuo stento skersmens. Gardelių jungtys 70 µm storio. Slėgis: NP 9 – 12 atm, RBP 16 atm, ABP 22 atm. 2 rentgenokonstrastiniai markeriai įspausti į kateterį. Sutrumpėjimas išplėtimo metu 3%.Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5 F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams. Įvedimo sistemos ilgis 142 cm, galiuko profilis 0,0160" . Rekomenduojama viela pravediklis 0,014 ". Įėjimo profilis 0,017". Praėjimo profilis nuo 0,043" iki 0,051". Stentas užmautas ant baliono. Balionas pagamintas iš nailono ir "pebax". Be latekso. Stentai įvairaus skersmens (2,00 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm). Stentai įvairaus ilgio (9 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm, 34 mm, 39 mm). | vnt. | 20
PVM suma, Eur
14 p. d. kaina su PVM, Eur
15. | Balionu plečiamas stentas 0,035" vielai | Naudojami su 0,035" PTA vielomis. Pagaminti iš kobalto-chromo lydinio. Aukšto suspaudimo ≥ 7 atm. Diametrai: 5,00 mm, 6,00 mm, 7,00 mm, 8,00 mm, 9,00 mm, 10,00 mm, ilgiai 18,00 mm, 28,00 mm, 38,00 mm, 58,00 mm. Įvedimo sistemos ilgis 80 cm, 140 cm. | vnt. | 90
PVM suma, Eur
15 p. d. kaina su PVM, Eur
16. | Balionu plečiamas stentas 0,035” vielai, skirtas klubinėms arterijoms | PTA kobalto chromo stentai skirti klubinėms arterijoms, dengti gryna anglimi, OTW tipo. Stentų parametrai: kobalto-chromo lydinio stentas, dengti gryna anglimi, skirti klubinėms arterijos stentuoti. Metalo-arterijos santykis 11/16. Ant stentų ≥ 2 rentgenokontrastiniai žymenys. Vijos storis ≤ 0,175 mm. Sutrumpėjimas išplėtimo metu – 0 %. Ilgiai ≥ 19 iki ≤ 59 mm. Diamentrai ≥ 6,00 iki ≤ 10,00 mm. Balioninių kateterių parametrai: ilgiai ≥ 75 iki ≤ 135 cm, OTW sistema naudojama su 0,035" PTA vielomis. Naudojami su ≤ 6 F introdiuseriais. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
16 p. d. kaina su PVM, Eur
17. | Savaime išsiskleidžiantis stentas periferinių arterijų stentavimui naudojami su 0,014" ir 0,018" PTA vielomis, OTW. | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai, periferinėms arterijoms ir tulžies latakų stentavimui. Stento dizainas – banguotas formos dizainas. Pagamintas iš nikelio- titano lydinio. Įvedimo sistema: lanksti, atspari užsilenkimams, pinta, pagaminta iš padengta PTFE, padengta hidrofiline danga. Įvedimo sistema – 4 ir 5Fr, sistemos Ilgiai 80 cm, 90 cm, 120 cm, 135 cm. Stento diametrai – 3 iki 8 mm. Stento ilgiai – 20-100mm. Tinkami su 0,014" ir 0,018" PTA vielomis. | vnt. | 30
PVM suma, Eur
17 p. d. kaina su PVM, Eur
18. | Vaistus išskiriantis PTA balionas 0,035" vielai | Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo), dengti paklitakselio-urea junginiu, išskiriantys vaistą paklitakselį. Naudojami su 0,035" PTA vielomis, žemo profilio, aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 14atm didelio diametro ilgiems balionams), 2 rentgenokontrastiniai markeriai. Balionai įvairių ilgių (40 mm - 150 mm) ir diametrų (4,00 - 12,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 6 F introdiuserį. Balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 40 cm, 80-85cm ir 130-135 cm. Universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
18 p. d. kaina su PVM, Eur
19. | Sirolimuzu dengti balionai | PTA balionas, dengtas vaistu sirolimuzu. Balionas turi būti suspaustas ne mažiau, kaip per 6 klostes. Įstūmimo sistema OTW („per vielą“) 0,018" ir 0,035" vieloms. Įstūmimo sistema Rx ir OTW 0,014" vielai. Sirolimuzo dozė ne mažiau 3 mikrogramai kvadratiniam milimetrui. Sirolimuzo (ir baliono) paviršius turi būti slidus, tai yra, hidrofilinis. Turi būti mažiau 2 rentgenokontrastinės žymės. Kateterio ilgiai turi apimti ne mažesnį intervalą nuo 80 cm iki 150 cm. Baliono ilgių intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 1 cm iki 15 cm. Baliono diametrų intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 1,5 mm iki 12 mm. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
19 p. d. kaina su PVM, Eur
20. | Renalinių ir visceralinių arterijų stentai | Periferiniai stentai mauti ant baliono ("pre-mounted" ). Inkstų arterijų balioninio kateterio skersmuo ≤ 5 F, naudojami su 0,014" PTA vielomis, aukšto spaudimo. Nominalus spaudimas ≥ 8 atm; RBP 14-15mm. Balionai įvairių diametrų (4-7 mm) ir ilgių (10-24 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis 75-80 cm ir 140-150cm, specialiai modifikuotas balioninio kateterio galiukas. Stentas spec. konstrukcijos su sustiprinta (storesne) proksimaline ir plonesne distaline dalimi, leidžiančia suformuoti stento žiotis. | vnt. | 25
PVM suma, Eur
20 p. d. kaina su PVM, Eur
21. | Renalinių arterijų stentai | Balionu išplečiamas stentas, pagamintas iš kobalto chromo. „Double helix“ dizainas. Gijų storis 120 µm (ø 4,5 – 5,0 mm); 140 µm (ø 6,0 – 7,0 mm). Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide). Proximalioje dalyje auksiniai markeriai. Stento diametrai: 4,5 mm; 5,0 mm; 6,0 mm; 7,0 mm. Stento ilgiai: 12 mm; 15 mm; 19 mm. Kateteris Rx tipo. Naudojamas su 0,014" viela pravedikliu. Galiukas – minkštas, trumpas, kūgiškas. Balionas su 2 įspaustais auksiniais markeriais, kurie užtikrina nepriekaištingą matomumą ir tikslią stento vietą. Suderinama su 4 F ir 5 F įvedimo sistema. Kateterio ilgis: 140 cm. Nominalus slėgis 10 atm. RBP: 15 atm (ø 4,5 – 6,0 mm); 13 atm (ø 7,0 mm). | vnt. | 40
PVM suma, Eur
21 p. d. kaina su PVM, Eur
22. | Savaime išsiplečiantys stentai 0,035 vielai, ilgi | Sienelės storis - 0,0096" , radialinė išsiplėtimo jėga 6,3 g/mm, stento pynimas –spiralinio tipo, jungiant zigzaginius elementus įstrižai kas trečią viršūnę ir tiesiai –tai suteikia stentui ypatingą lankstumą, atsparumą užlinkimui ir radialinę jėgą. Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo, 0% sutrumpėjimas po išskleidimo. Neišplatėjantys stentų galai. Turi turėti indikaciją tulžies latakams stentuoti. Stentų išmatavimai: Diametrams: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm; - ilgiai 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm; 120 mm; 150 mm. Diametrams 6 mm, 7mm, 8mm - ilgis 200mm | vnt. | 20
PVM suma, Eur
22 p. d. kaina su PVM, Eur
23. | Kryptinis aterektomas | Kateteris su integruotais besisukančiais ašmenimis kalcifikatų šalinimui nuo arterijų sienelių ir pašalintos masės surinkimui. Įvairių dydžių, 1-1,5mm žingsnio dydžio kateteriai darbui su 1,5-7,0 mm diametro kraujagyslėmis. Galimi ilgiai 110/113/135cm. Elementais maitinamas vienkartinis jėgos mechanizmas. Pritaikytas darbui su 0,014ʺ viela pakinklio srityje ir žemiau kelio. | vnt. | 10
PVM suma, Eur
23 p. d. kaina su PVM, Eur
24. | Distalinis aspiracinis kateteris | Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina kateterio tvirtumą ir atsparumą užlinkimams. Kateteris su standinančiu stiletu. Proksimalinė kateterio dalis kieta, distalinė kateterio dalis minkšta. Hidrofilinės dangos padengimas 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą. RX segmento ilgis 23 cm. Distalinės dalies vidinis diametras atitinkamai: 1,00/1,25/142 mm, išorinis diametras - 1,70/1,96/2.015 mm. Proksimalinės dalies vidinis diametras - 1,10/1,30/1,45 mm., išorinis diametras - 1,40/1,60/1,76 mm. Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje - 0,78/ 1,23. 1,58 mm². Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje - 0,95/1,32/1,65 mm². Rentgeno kontrastinė dalis (ilgis 10 cm) atstumu nuo distalinio galo 90 cm. 1 mm rentgeno kontrastinis markeris nutolęs 4 mm nuo galiuko. Kateteris dviejų dydžių - 6 F; 7 F; 8 Fr. Kateterio ovalaus galo ilgis - 6 mm. Naudojamas keteterio ilgis ne trumpesnis nei 140 cm. | vnt. | 20
PVM suma, Eur
24 p. d. kaina su PVM, Eur
25. | Atraminiai kateteriai 0,035" ir 0,018" vieloms | Pagaminti iš nerūdijančio plieno, kamienas iš dvigubų vijų, užtikrinančių gerą valdymą bei gerą atramą esant sudėtingoms stenozėms. Didelis atsparumas linkiams. 3 rentgeno kontrastiniai markeriai (1 mm; 40 mm ir 60 mm atstumu nuo distalinio galo) iš platinos ir iridžio. Kateterio ilgiai: 65 cm; 90 cm; 135 cm; 150 cm. Tinkama viela – pravediklis 0,035" ir 0,018''. Dviejų tipų galiukas – tiesus ir 30 ° kampu. Naudojamas su 4 F introdiuseriu. Distalinis kateterio galas (ne mažiau kaip 400 mm) padengtas specialia hidrofiline danga. Atlaiko ne mažesnį nei 750 psi slėgį. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
25 p. d. kaina su PVM, Eur
26. | 2,6 F ir 4,0 F atraminiai kateteriai | Palaikantis, sustiprintas nerūdijančio plieno vijų pynimu. 2,6 F ir 4,0 Fr dydžio. Distalinis galas ne mažiau kaip 40 cm padengtas hidrofiline danga, tinkamas naudoti su 0,0184" arba 0,0354" nukreipiančiąja styga. Ne mažiau keturių rentgenokontrastinių markerių sekti kateterio įvedimo gylį išdėstyti kas 5 cm. Kateterio galas: tiesus ir lenktas (ANG, MP) Kateterio ilgiai – nuo 65 iki 150 cm , tame intervale yra 90 ir 135cm . | vnt. | 30
PVM suma, Eur
26 p. d. kaina su PVM, Eur
27. | Nukreipiantieji ("support") kateteriai | Vienkartiniai sterilūs nukrepiantieji ("support") kateteriai PKI procedūroms. Bioslie hidrofilinis distalinis padengtimas ne mažiau 40 cm. Diametras: 0,014'', 0,018'', 0,035''. Ilgis: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm. 3 rentgenokontrastiniai markeriai 50 mm prie 0,035'', 15 mm prie 0,014'' ir 0,018''. Suderinamumas su introdiuseriu: 0,035'' su 5 F, 0,018'' su 4 F, 0,014'' su 4 F. | vnt. | 30
PVM suma, Eur
27 p. d. kaina su PVM, Eur
28. | Distaliniai mikropunkcijos rinkiniai | Rinkinyje: 21 G adata su echopozityviu galiuku, adatos ilgis - ne daugiau 7 cm. Viela 0,018" diametro, turi būti pasirinkimas tarp nitinolinės arba nerūdijančio plieno, ilgis- 40 cm. Įvediklis su specialiu hemostaziniu vožtuvu. Dydžiai: išorinis diametras - ne daugiau 4 Fr , vidinis diametras ne mažiau 2,9 F. Įvediklio ilgis ne daugiau 7 cm. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
28 p. d. kaina su PVM, Eur
29. | Introdiuseriai formuojamu galiuku | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu leidžiantis lengvai priemonėms slysti vidiniu pavirčiumi. Įvediklio korpusas sutvirtintas metalinėmis spiralės vijomis (nepintas) suteikdamas lankstumą, ir atparumą užlenkimams. Su tarpusavyje fiksuojančiu dilatatoriumi . Vidinis diametras: 6 Fr (ID 2,2 mm; OD 2,6mm); 7 Fr (ID 2,5mm; OD 3,1mm); 8 Fr (ID 2,9 mm; OD 3,5 mm). Introdiuserio ilgis: 70 cm; 90 cm. Tinkamos vielos-pravediklio diametras 0,038 colių. Introdiuseris tiesaus galiuko, kuris gali būti formuojamas šaltuoju būdu. Su rentgenokontrastiniu žymeniu integruotu sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Komplektuojamas su "Check-Flo" hemostatiniu vožtuvu kuris turi papildomą šoninę atšaką praplovimui ar kontrastui. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
29 p. d. kaina su PVM, Eur
30. | Specialūs ilgi hidrofiliniai įvedikliai periderinėms procedūroms | Išorinio paviršiaus padengimas- hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu, įvediklio korpusas sutvirtintas plieninėmis spiralės vijomis (nepintas) su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0,018"" ir 0,035/0,038"" diametro. Dydis: 4 Fr; 5 Fr. Didelio vidinio diametro: 4 Fr - ne mažiau kaip 0,061""; 5 Fr - ne mažiau kaip 0,074"". Ilgis: 90 cm, 110 cm. Distalinis galas ne mažiau 7 cm minkštas, su atraumatiniu rentgenokontrastiniu galiuku, rengenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Įvediklio vožtuvų pasirinkimas: "Tuohy-Borst", "Check-Flo"su šonine atšaka. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
30 p. d. kaina su PVM, Eur
31. | PTA balionas, mažinantis procedūrinių komplikacijų (disekacijų) riziką | PTA balionas, mažinantis procedūrinių komplikacijų (disekacijų) riziką: skirtas naudoti su 0,014" viela procedūroms žemiau kelių (BTK), kraujagyslių diametrų diapazone nuo 2,5 mm iki 4 mm (žingsnis ≤ 0,5 mm), naudojant ≤ 5 F introdiuserį. Skirtas naudoti su 0,018" viela procedūroms kitose anatomijose, kraujagyslių diametrų diapazone nuo 5 iki 6 mm (žingsnis ≤ 1 mm), naudojant ≤ 6 F introdiuserį. Baliono dizainas – 4-8-12cm ilgio PTA balionai; įvilkti į nitinolinį tinklelį (narvą), užtikrinantį segmentuotą tolygų slėgio ir diametro pasiskirstymą į kraujagyslės sieneles per visą baliono ilgį bei stabdantį mikrodesekacijų progresiją tinklelio apribotose baliono zonose. Skirtingo ilgio (pasirinktinai) baliono kateteriai – 120, 135 bei 150cm (+/- 2cm bet kuriam ilgiui), leidžiantys taikyti įvairias prieigos taktikas. Slėgių ribos – nominalus ≥ 9 atm ir plyšimo (RBP) ≥ 14 atm procedūroms žemiau kelių; nominalus ≥ 6 atm ir plyšimo (RBP) ≥ 12 atm procedūroms iki 6 mm diametro kraujagyslėse. | vnt. | 25
PVM suma, Eur
31 p. d. kaina su PVM, Eur
32. | Hidrofiliniai angiografiniai kateteriai | Skirti periferinei ir cerebralinei angiografijai, atraumatiniai. Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga. Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis , užtikrinantis puikią sukimosi kontrolę. Minkštas galiukas, rentgenokontrastinis. Kateterio dydis 4 Fr; 5 Fr; Slėgis – 750 psi (4 Fr); 1000 psi (5 Fr). Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm. Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson-Hanafee – Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Non-tapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip. | vnt. | 240
PVM suma, Eur
32 p. d. kaina su PVM, Eur
33. | Diagnostiniai hidrofiliniai angiografiniai kateteriai | 4F vidinis diametras 0,040"(1,02 mm), 5 F 0,052" (1,32 mm). Diametrai 4 F, 5 F. Ilgiai: 30 cm, 40 cm, 65 cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm. Pritaikyti vielai 0,035"- 0,038". Hidrofilinis padengimas 25cm, 40cm. Su šoninėmis skylėmis 2, 6 arba 10. Modifikacijos: Benston1, Benston2, Berenstein, Cobra1, Cobra2, Headhunter1, Headhunter3, Hockey stick, Hook 0,8, Hook 1,0, KA2, Mani, Mikaelsson, Mod. Cerebral, Mod. Hook1, Mod. Hook2, Mod. Hook3, Modified Simmons, Motarjeme, Matarjeme cane, Multipurpose A1, MW2, Newton 1, Newton 2, Newton 3, Newton 4, Osborn, Renal double curve, Reuter, RBI, RIM, Shepherd Hook 0,8, Shepherd Hook 1,0, Simmons 1, Simmons 2, Straight Selective, Vertebral, Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Mod. Bolus Flush Pigtail Flush Straight Flush Mod. Hook Flush. | vnt. | 240
PVM suma, Eur
33 p. d. kaina su PVM, Eur
34. | Introdiuseris su punkcine adata | Susideda iš punkcinės adatos, vielos – pravediklio, introdiuserio ir dilatoriaus. Dydžiai 4F-8 F, ilgis 7, 11 arba 23 cm ± 3cm. Dengta polietilenu, spalvinis dydžių žymėjimas. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Vožtuvas, apsaugojantis nuo kraujo ištekėjimo, bet leidžiantis lengvai įvesti vielą ar kateterį ir lengvai manipuliuoti. Adata ergonomišku laikikliu, padengta plienu, labai aštri. 21 G 4cm ir 7cm ± 1 cm. ilgio. Metalinių vielų - pravedėjų ilgiai - nuo 40 cm iki 80 cm, jų galiukas tiesus ir labai minkštas, o kūnas - kietas ir neperlenkiamas. Prietaisas, palengvinantis vielos - pravediklio įvedimą į introdiuserio dilatorių - vamzdelio formos, platėjančiais galais ir siaura vidurine dalimi, į kurią telpa tik vielos ir dilatatoriaus galiukai, dėl to vielą galima labai greitai įvesti į dilatatorių. | vnt. | 2150
PVM suma, Eur
34 p. d. kaina su PVM, Eur
35. | Atskiriamos spiralės embolizacijai | Pagamintos iš platinos. Spiralės viduje dviguba šerdis iš polipropileno - atsparumas išsitempimui. Spiralės galas - atraumatinis, užapvalintas. Spiralė minkšta, bet stabili. Su neilono (2-10 cm diametro) ir PGLA (12-20 cm diametro) plaukeliais įsuktais pagal LatticeFX technologiją – apvynioti ant spiralės šerdies ir įsukti į spiralės vijas – nėra plaukelių iškritimo rizikos. Padidintos aneurizmos užpildymo savybes. Helix (cilindro) formos Galimybė koreguoti spiralės lokaciją arba ją visiškai ištraukti - spiralė neatsiskiria atitraukus įvedimo kateterį. Sujungimo su įvedimo sistema vieta - minkšta, pagerinanti stabilumą, sumažinanti kateterio iššokimo riziką, lanksti. Atskyrimo laikas - 2 sek. Įvedimo sistemos ilgis 188 cm (± 0,5cm). Skirtos naudoti su mechaninio atskyrimo rankena. Konfigūracija: Diametras: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm; Ilgis: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. 2- 4 cm diametro spiralės tinka naudoti su mikrokateteriu, kurio ID > 0,0165", 5- 20cm diametro - ID >0,021" | vnt. | 200
PVM suma, Eur
35 p. d. kaina su PVM, Eur
36. | Nustumiamos spiralės embolizacijai 0,035", 0,018". | Platininės spiralės su sintetiniais plaušeliais. Spiralių išoriniai diametrai: 0,035"; 0,018". Spiralių diametrai 0,035": siaurajame kūgio gale - nuo 3 mm iki 5 mm; plačiajame kūgio gale - nuo 4 mm iki 10 mm; spiralių ilgiai nuo 2,6 cm iki 14 cm. Spiralių diametrai 0,018": siaurajame kūgio gale - nuo 2 mm iki 5 mm; plačiajame kūgio gale - nuo 3 mm iki 10 mm; spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 14 cm. | vnt. | 200
PVM suma, Eur
36 p. d. kaina su PVM, Eur
37. | Nustumiamos spiralės embolizacijai. | Platininės spiralės su sintetiniais plaušeliais. Spiralių išorinis diametras 0,035": spiralių ilgiai nuo 3 cm iki 20 cm; spiralių diametrai nuo 3 mm iki 10 mm. Spiralių išorinis diametras 0,018": spiralių ilgiai nuo 3 cm iki 14 cm; spiralių diametrai nuo 2 mm iki 10 mm. Spiralių įvediklis- diametras-0,018", 180 cm ilgio. | vnt. | 160
PVM suma, Eur
37 p. d. kaina su PVM, Eur
38. | Karotidinis stentas ir apsauga | Uždaros gardelės, savaime išsiplečiantis, nitinolinis, ,,monorail“ tipo stentas, pritaikytas 0,014" vielai. Įvedimo sistemos ilgis 135cm. Stento diametras (dynamic tapering) nuo 4 iki 9 mm.diametro ir nuo 21 iki 40 mm.ilgio. Stentai, turi praeiti per 6 F introdiuserį nukreipėją ("Guide Sheath‘"). Komplekte turi būti priešembolinė 190 cm viela su "peel-away" 3,2 F įvedimo sistema bei ištraukimo kateteriu. | vnt. | 35
PVM suma, Eur
38 p. d. kaina su PVM, Eur
39. | Karotidinis stentas, savaime išsiskleidžiantis. | Nitinolinis savaime išsiskleidžiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis 30 cm, Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio ypatingai didelę apsaugą nuo trombų; Tinkama pravedimo viela 0,014"; skirtas dirbti su 5,0 Fr introdiuseriu; Vidinis diametras 0,074"; Neišskleisto stento ilgiai: nuo 25 mm iki 43 mm; Išskleisto stento ilgiai nuo 34 mm iki 60 mm; Diametrai nuo ne mažiau 5 mm iki ne daugiau 10 mm; Naudojamas kateterio ilgis ne mažiau 135 cm. | vnt. | 100
PVM suma, Eur
39 p. d. kaina su PVM, Eur
40. | Karotidinis stentas su PET tinkleliu. | Karotidinis stentas su PET tinkleliu, apsaugančiu nuo trombo protruzijos: Medžiaga: nitinolas. Stento struktūra: atvirų ląstelių stentas, atviras stentas. Stento ląstelės storis 240 µm. Stento danga: polietileno – tereftalato (PET) „Micro Mesh“ tinklelis. 6F RX įvedimo sistema. Sistemos darbinis ilgis – ne mažesnis nei 135 cm. Sistema suderinama su: 8 F pagrindiniu kateteriu, 7 F pagrindiniu kateteriu, 0,014” pagrindine viela. Stento ilgis: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm. Stento skersmuo: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. „Micro Mesh“ PET tinklelio matmenys: PET tinklelio tankis ne didesnis kaip 20 µm. Atviro stento PET tinklelio akutės dydis ne didesnis nei 150 µm–180 µm. 4 žymenys. | vnt. | 20
PVM suma, Eur
40 p. d. kaina su PVM, Eur
41. | Karotidinis stentas | RX tipo sistema. Atvirų akučių ("open cell") stento dizainas. Skirtas darbui su 6 Fr introdiuseriu ir 0,014" viela – pravedėju. 135 cm ilgio įvedimo sistemos kateteris, įėjimo profilis - 0,079" (visiems stentams), kateterio išėjimo anga - 28 cm nuo galiuko. Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo ("pin-and-pull" tipo). Įvedimo sistema su StarPort įvedimo technologija - kontrasto įšvirkštimo galimybė per vidinio kateterio kanalą, neištraukiant vielos-pravediklio. Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas. Stentų pasirinkimo galimybė - konuso forma arba tiesi. Rentgenokontrastiški tantalo markeriai ant abiejų stento galų - visų tipų stentų (būtinai). Rentgenokontrastiškas markeris ant konusinio stento įvedimo kateterio (būtinai). 0% sutrumpėjimas po išskleidimo. Neišplatėjantys stentų galai. Stentų išmatavimai: konusinių stentų ilgis - 30 mm ir 40 mm, diametrai 8 mm x6mm, 10 mm x 7 mm. Standartinių stentų ilgis - 20 mm, 30 mm, 40 mm ir 60 mm (būtinai šitą ilgį parašyti), diametrai 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm ir 10mm. | vnt. | 20
PVM suma, Eur
41 p. d. kaina su PVM, Eur
42. | Distalines embolizacijos apsauga | Krepšelio formos, RX tipo. Paruoštas filtras/paimanti viela - sistema paruošta įšvirkštimui ir išskleidimui (nereikalingas stiletas ar introdiuseris). Galimybė naudoti atskirą, pasirenkamos konfigūracijos vielą-pravedėją pirminėje procedūros stadijoje. Tinka naudoti su OTW ir RW tipo priemonėmis. Rekomenduojamas pirminės vielos pravedėjo diametras - 0,014" ir 0,018". Filtras pagamintas iš nitinolio su proksimalioje dalyje esančia integruota auksine kilpa - geresnei vizualizacijai 4 rentgenokontrastiniai markeriai. Filtras padengtas heparinu - praeinamumui (patency) iki 60 min. Galimybė paimti organinės kilmės svetimkūnius iki 48 mikronų dydžio. Filtro dydžių pasirinkimo įvairovė: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm (3,0-6,0 mm diametro kraujagyslėms). Vielos ilgis RX/OTW - 190/320 cm. Išilginis/sukamasis vielos judėjimas - leidžia filtrui išlikti stacionariai intervencijos metu. Tinka naudoti su 6 F nukreipiančiuoju kateteriu. Įvedimo kateterio ID ne mažiau 0,066". Dvipusis žemo profilio filtro kateteris: įvedimo galo diametras 3,2 F, išėjimo galas - 4,2 F diametro. | vnt. | 20
PVM suma, Eur
42 p. d. kaina su PVM, Eur
43. | Mikrosferos embolizacijai | Apvalios, kamuolio formos. Sintetinės, pagamintos iš PEG (polieteleno glikolio). Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje. Kalibruotos pagal dydį. Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75µm ± 15 – oranžinės spalvos, 200 µm ± 50 – geltonos spalvos, 400 µm ± 50 – mėlynos spalvos, 600 µm ± 50 – raudonos spalvos, 800 µm ± 50 – žalios spalvos, 1100 µm ± 50 – violetinės spalvos. Tūris 2 ml. Pateikiamos 20 cc švirkštuose. | vnt. | 160
PVM suma, Eur
43 p. d. kaina su PVM, Eur
44. | Mikrosferos navikų chemoembolizacijai | Spec. mikrosferos, skirtos prisipildyti vaistus, piktybinius auglius maitinančių kraujagyslių transarterinei chemoembolizacijai ir šių vaistų lokaliam, kontroliuojamam pristatymui bei išskyrimui į auglį. Apvalios, minkštos. Sintetinės, pagamintos iš PEG (polieteleno glikolio). Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje. Kalibruotos pagal dydį. Mikrosferos nudažytos žaliai. Pateikiamos spec. stiklinėse talpose, kurių dangtelių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 100 µm ± 25; 20 0µm ±5 0; 400 µm ± 50; Tūris: 2 ml ir 4 ml. Pateikiamos 20 cc švirkštuose. | vnt. | 50
PVM suma, Eur
44 p. d. kaina su PVM, Eur
45. | Mikrosferos navikų chemoembolizacijai didesnio dydžio | Skirtos gydyti hipervaskuliarizuotus navikus ir arteriovenines malformacijas. Gerai matomos, paauksuotos 2 % auksu. Sferinės formos, padengtos hidrofiline danga. Tiksliai kalibruotos pagal dydį. Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 40-120 µm oranžinės spalvos; 100-300 µm geltonos spalvos; 300-500 µm mėlynos spalvos; 500-700 µm raudonos spalvos;700-900 µm žalios spalvos; 900-1200 µm violetinės spalvos. Tūris 2 ml. Pateikiamos steriliame druskos tirpale 20ml švirkšte. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
45 p. d. kaina su PVM, Eur
46. | Savaime išsiskleidžiantis kaištis periferinių kraujagyslių embolizacijai. | Skirtas skirtingo spindžio kraujagyslėms embolizuoti. Ne mažiau 4 skirtingų dydžių, galinčių padengti anatominius kraujagyslių diametrus nuo 1,5 mm iki 9 mm. Dizainas – savaime išsiplečiantis (self-expandible) karkasas, padengtas PTFE medžiaga. Kateterių diametrai, per kuriuos kaištis gali būti įvedamas: ne daugiau 0,021"su PET tinkleliu, mikrokateterio vidinio spindžio (ID) smulkioms kraujagyslėms nuo 1,5 mm diametro; ne daugiau 5 F diagnostinio kateterio vidinio spindžio (ID) stambioms 7-9 mm diametro kraujagyslėms. Implantuotas kaištis turi leisti pacientui atlikti magnetinio rezonanso (MRI) tyrimus iki 3T magnetiniame lauke. | vnt. | 25
PVM suma, Eur
46 p. d. kaina su PVM, Eur
47. | Mikrokateteriai be vielos | Ilgiai: 130 cm, 150 cm. Išorinis diametras 2,0 Fr/ 0,67 mm; 2,4 Fr/ 0,80 mm; 2,8 Fr/ 0,93 mm. Vidinis diametras: 0,019"/ 0,49 mm; 0,022"/ 0,57 mm; 0,027"/ 0,70 mm. Distalinis galas – 90 laipsnių kampu, tiesus. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga. Pritaikytas naudoti su 0,016" ir 0,018", 0,021" vielomis- pravedikliais. Galima naudoti su vaistais chemoembolizacijai, etanoliu, lipiodoliu, spiralėmis(iki 0,018'' diametro.), kontrastine medžiaga, mikrosferomis (iki 90 0mkm), PVA dalelėmis(iki 700mkm), NBCA klijais. Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa. | vnt. | 25
PVM suma, Eur
47 p. d. kaina su PVM, Eur
48. | Mikrokateteris su viela | Ilgiai: 110 cm, 130 cm. Išorinis diametras 2,7 Fr/ 0,90 mm; 2,8 Fr/ 0,93 mm, vidinis diametras 0,025"/ 0,65 mm, 0,027"/ 0,70 mm. Distalinis galas – tiesus. Trijų sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga. Koplektuojama kartu 0,021" viela pravedikliu su rentgenokontrastiniu, 3 cm ilgio distaliniu galu, (aukso vijos). Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa | vnt. | 100
PVM suma, Eur
48 p. d. kaina su PVM, Eur
49. | Mikrokateteris periferinei embolizacijai | Įvedimo sistemos ilgis pasirinktinai 110 cm, 130cm ir 150cm. Hidrofilinis padengimas ≥ 80 cm. Mikrokateterio vidinis diametras 0,016" ir 0,020". Atstumas nuo kateterio galiuko iki rentgenokontrastinio markerio ≤ 0,6 mm. Mikrokateterio proksimalinis išorinis diametras ≥ 2,8 F. Distalinis išorinis diametras 1,7 F - 2,0 F. Mikrokateterio galiuko forma tiesi, 45 laipsnių arba „gulbės“. Tinkantis kateterio nukreipiklio vidinis diametras ≥ 0,040".Tinkanti viela nukreipiklis 0,014" ir 0,018". Mikrokateris chemiškai suderinamas su etanoliu, lipiodoliu, DMSO (dimetil sulfoksidu),doksorubicinu, irinotekanu ir cianoakrilatu. Maksimalus injekcijos slėgis 800 psi. | vnt. | 60
PVM suma, Eur
49 p. d. kaina su PVM, Eur
50. | PTA vielos suktukas | Universalus - pagamintas iš metalo, tinkantis visoms 0,010"- 0,038"diametro vieloms. Atskirame steriliame įpakavime | vnt. | 160
PVM suma, Eur
50 p. d. kaina su PVM, Eur
51. | Hidrofilinė mikroviela | Skirta neuro procedūroms iš nitinolo (distalinė 60 mm dalis) ir nerūdijančio plieno (140mm dalis) šerdies. Hidrofiline medžiaga dengtos dalies ilgis ne daugiau 40 cm. Formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm. Galiukas iš platinos ir nikelio lydinio. Distalinis / proksimalinis skersmuo (coliais): 0,012" (0,30 mm) / 0,014" (0,36 mm). Bendras ilgis – 200 cm. | vnt. | 80
PVM suma, Eur
51 p. d. kaina su PVM, Eur
52. | Mikroviela | Dvieju lydinių (kombinuotos) mikrovielos: nerūdijančio plieno vielos korpusas, padidinto sukimo perdavimo. Distalinė dalis pagaminta iš nitinolio medžiagos, padidinto lankstumo. Vielos distalaus galo diametras 0,007", vielos proksimalaus galo diametras 0,012", vielos ilgis 220 cm. Galiukas – tiesus, J. Rentgenokontrastinis galiukas – 80 mm | vnt. | 25 | 320 | 5 | 8000 | BALT EXTRUSION SAS, gamintojo katalogo 9 psl. visi kodai HYBRID, HYBRYD007D, HYBRID007J.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 400
|  |  |  | 52 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 8400
53. | Didelio spindžio nukreipiamasis kateteris intracerebrinėms procedūroms | Distalioji dalis su platina užtikrina lankstumą ir matomumą procedūros metu. Proksimalioji dalis su nerūdijančiojo plieno spirale. 11 cm kateterio distalioji dalis padengta hidrofiline danga. Mikštoji kateterio galiuko dalis – 4 cm. Darbinis kateterio ilgis pasirinktinai: 80 cm, 90 cm. Išorinis kateterio skersmuo distaliojoje ir proksimaliojoje dalyje- 8 F. Vidiniai kateterio skersmenys pasirinktinai: 0,053'', 0.070'' ir 0,088'' Kateteriai gali turėti įvairios modifikacijos antgalius: tiesųjį, universalųjį. Suderinamas su vielomis 0,35''/0,38''. Rinkinyje turi būti: vožtuvas, RHV ir dilatatorius. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
53 p. d. kaina su PVM, Eur
54. | Smegenų trombektomijos reperfuzijos kateteriai | Kateteris sudarytas iš 20 pereinamųjų zonų, užtikrinančių kateterio lankstumą. Kateterio struktūra: proksimalioji kateterio dalis – nerūdijančio plieno spiralės tinklelis, distalioji kateterio dalis – nitinolo spiralės tinklelis. Lanksčios distaliosios dalies ilgis – ne mažesnis nei 30 cm, dalis pritaikyta patekti prie ypač išsiraizgiusių kraujagyslių. Dvigubas platinos žymuo distaliojoje dalyje. Vidinis skersmuo proksimalusis / distalusis ne mažesnis kaip 0,064''/0,054''. Išorinis kateterio skersmens gradientas – Proksimalusis/ distalusis ne didesnis kaip 6 F/5 F. Darbinis ilgis – ne mažesnis kaip 138 cm. Suderinamas su penumbros aspiracijos kateteriu ir siurbliu. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
54 p. d. kaina su PVM, Eur
55. | Kraujagyslių uždarymo sistema didelio diametro arterijoms | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba. Skirta 5 – 21,5 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas ir 2 adatos. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. Manipuliacijų prietaisu metu, išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. | vnt. | 320
PVM suma, Eur
55 p. d. kaina su PVM, Eur
56. | Stentas, skirto plataus kaklelio ir T formos anurizmoms gydyti | Skirtas gydyti sudėtingas intrakranijines , plataus kaklo bifurkacines aneurizmas ir prilaikyti embolizacines spirales aneurizmoje. Stento struktūra: nitinolinis, savaime išsiskleidžiantis, distalinėje dalyje esantys 4 arba 6 karūnos lapeliai g.b sutvirtinti nailono tinkleliu sulaikančiu embolizacines spirales. Lapelių matmenys (mm) – 4, 5 , 6, 8 , 10, 12 , 15. 100% reponuojamas iki atskyrimo momento. Stento ilgiai – 15 mm, 20 mm. Stento diametras – 4 mm. Suderinamas su 0,021" diametro mikrokateteriais. Elektrolitinis stento atskyrimo mechanizmas. | vnt. | 2
PVM suma, Eur
56 p. d. kaina su PVM, Eur
57. | Specialus remodeliacinis tinklelis galvos smegenų aneurizmų embolizacijai | Skirtas atramai gydant galvos smegenų aneurizmas remodeliavimo technika. Su nitinolio ir platinos rentgenokontrastinėmis vijomis (mažiausiai 42 vijom), rentgenokontrastiniais žymekliais ir fluorescenciniu žymekliu. Specialia rankelnėle valdomas diametras: nuo 0,5 mm - 4,0 mm iki 0,5 mm - 6 mm. Maksimalus neokliuzinio tinklelio lgis - ne mažiau 37mm. | vnt. | 5
PVM suma, Eur
57 p. d. kaina su PVM, Eur
58. | Valdomo diametro stentas - ištraukiklis galvos smegenų arterijų trombektomijai: | Išplečiamas smegenų kraujagyslių trombektomijos tinklelis. nitinolio ir platinos vielų kombinacija, pasižymintis aukštu rengenokontastiškumu, mažiausiai 12 vielų, 3 rengenokontrastiniai žymekliai Specialia rankelnėle valdomas diametras: nuo 0,5 iki 6,0 mm, įvairaus ilgio vijos, tiesus distalinis galiukas. | vnt. | 10
PVM suma, Eur
58 p. d. kaina su PVM, Eur
59. | Stentas - ištraukiklis smulkių (iki 1,5 mm) galvos smegenų arterijų trombektomijai: | Savaime išsiskleidžiantis, lazeriu pjautas nitinolinis stentas. Vienodos radialinės jėgos visame ilgyje. Stentas fiksuotas prie 180 cm ilgio įvedimo vielos. Keturi rentgenokontrastiniai markeriai (3 distalinėje dalyje ir 1 - proksimaliai), stentas skirtas smulkioms distalinėms (iki 1,5 mm diametro) arterijoms: nominalus diametras 3,0 mm, ilgis 15,0 mm. Įvedimo kateterio vidinis diametras ≤ 0,017". | vnt. | 20 | 1900 | 5 | 38000 | BALT EXTRUSION SAS, gamintojo katalogo 31 psl., visi kodai prasideda CATCHMINI, CATCHVMINI, CATCH, CATCHV
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 1900
|  |  |  | 59 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 39900
60. | Etileno vinilo alkoholio kopolimeras periferinių AVM embolizacijai | Medžiaga sumaišyta su tantalo dalelėmis ar lygiavertėmis rentgenokontrastiškumui pasiekti. Specialiai mikronizuotos tantalo dalelės, leidžiančios ilgiau išsilaikyti suspensijoje. Pasirinktinai suspensija turi būti keturių variacijų: 1. Standartinė suspensija – greitai embolizacijai; 2. Mažo tankumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu (kad būtų galima lengviau įvertinti AVM sandarą po embolizacijos ir kontroliuoti sušvirkščiamos medžiagos kiekį); 3. Mažo klampumo – skystesnė suspensija kad galima būtų pasiekti ir embolizuoti gilesnius darinius ir mikrokraujagysles; 4. Mažo klampumo ir mažo tankumo suspensija su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu, kuri apjungia prieš tai paminėtų elementus. Pakuotėje: 3 ml embolizacinės medžiagos, 3 ml DMSO, 2 x 1ml švirkštai ir 1 švirkšto adapteris. | vnt. | 40 | 1200 | 5 | 48000 | BALT EXTRUSION SAS/EMBOFLU, gamintojo katalogo 26, 35 psl., visi kodai prasideda SQUIDPERI, SQUID
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 2400
|  |  |  | 60 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 50400
61. | Specialios PTA vielos naudojamos sudėtingoms procedūroms | Galiukas iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo. Vielos šerdis iš nerūdijančio plieno – medžiagos su smailėjančių distaliniu galu leidžiančiu sukurti precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo. Hibridinė dangos struktūra – proksimalinis galas padengtas PTFE medžiaga, distalinis galas 25 ar 35 cm padengtas specialiu permatomu polimeriniu sluoksniu. Distalinis galas 49 cm ar 69 cm. (priklausomai nuo diametro) padengtas hidrofiliniu sluoksniu. Diametras: 0,014" 0,016". Atraumatinis rentgenokontrastinis galiukas iš Platinos/Volframo spiralių 10 cm ar 20 cm ilgio. Vielos galo forma: tiesi ar J tipo. Ilgis: 140 cm,180 cm, 200 cm, 215 cm, 300 cm. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
61 p. d. kaina su PVM, Eur
62. | Vielos rutininėms periferinėms proceduroms 0,014", 0,018", 0,035" diametro | Diametras 0,014", 0,018"; ir 0,035". Galimybė pasirinkti iš skirtingų ilgių: 130 cm, 145 cm, 190 cm, 300 cm (± 3 cm). 4 cm ilgio lankstus rengnenokontrastinis galiukas, laisvas 5 cm ar 10cm ilgio, tiesus arba lenktas galas J formos, galiukas gali būti formuojamas šaltuoju būdu. | vnt. | 240
PVM suma, Eur
62 p. d. kaina su PVM, Eur
63. | Hidrofilinė mikroviela | Hidrofilinė 0,012", 0,014'', 0,016'' mikroviela su ne trumpesniu nei 25 cm lanksčiu galiuku. Galiukas siaurėjantis, lankstus. Viela turi būti vientisos konstrukcijos. Vielos šerdis - nitinolio arba lygiavertės medžiagos. Vielos galiuko kontrastingumas sustiprintas aukso turinčia spirale. Vielos galiuko konfigūracija: 45° (4mm); 90° (4 mm) 90°+150°. Vielos ilgis: 180 cm; 200 cm. | vnt. | 40
PVM suma, Eur
63 p. d. kaina su PVM, Eur
64. | Nerūdijančio plieno mikrovielos smegenų aneurizmoms ir trombozėms gydyti | Trijų sluoksnių – nerūdijančio plieno ašinė viela + antro sluoksnio įstrižai apvyniotos vielos + trečio sluoksnio skersai apvyniotos vielos – iš viso ne mažiau 15 vnt. vielučių vienoje vieloje. 0,008''; 0,010''; 0,014” ir 0,018” storio, 200 ir 300 cm ilgio. 3-5 cm galiukas yra rentgenokontrastinis. Galima prijungti 180 cm prailginimą. Paskutiniai 9,5-34 cm yra lankstūs. 170 cm vielos dengti hidrofiline danga. Turi būti polimeru dengtas modelis. Turi būti 25 laipsniais 2 mm lengto galo modelis. Pakuojama su suktuku, įkišimo priemone ir galiuko palenkimo priemone. | vnt. | 120
PVM suma, Eur
64 p. d. kaina su PVM, Eur
65. | Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema | Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 24 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti. Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagos, sujungtos poliesterio siūlu, viršutinioji (kolageno pagrindu) prispaudžiama plieniniu užraktu. | vnt. | 10
PVM suma, Eur
65 p. d. kaina su PVM, Eur
66. | Pilvinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus, turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Turi būti ne trumpsni nei 100 mm. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20 F. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | vnt. | 3
PVM suma, Eur
66 p. d. kaina su PVM, Eur
67. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralinės klubinės arterijos uždarymui. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: įšskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 iki 24 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18 F. | vnt. | 3
PVM suma, Eur
67 p. d. kaina su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
......................................................................................................
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).