{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":73,"n_cols":13,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"LSMU Kauno ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Plovimo-dezinfekavimo mašinos instrumentams pirkimas"]
[]
["Data:","2020 m. spalio 6 d."]
["Nr.:","2020-10-06/01"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB \"Alfameda\""]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,235224120]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"R. Kalantos 34, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT352241219"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"Luminor, Nr. LT684010042502916057, banko kodas 40100"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Ričardas Nizevičius"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"Ričardas Nizevičius, info@alfameda.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Ričardas Nizevičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Ričardas Nizevičius, info@alfameda.lt, 8 37 427 500"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę",null,null,"","",""]
["1.1.","Dvipusė plovimo - dezinfekavimo mašina",2,"vnt.",17902.89,{"$f":"IF(ISBLANK(E29),\"\", PRODUCT(C29,E29))","v":35805.78},"IQ5, gamintojas \"KEN A/S\", Danija"]
["1.1.1.","Įranga turi būti pritaikyta chirurginių ir kitų medicinos instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. Įranga privalo turėti priedus, skirtus universaliam užkrovimui, kad to paties užkrovimo metu būtų galima plauti vienalyčius ir tuščiavidurius instrumentus",null,null,null,null,null,"Įranga  pritaikyta chirurginių ir kitų medicinos instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. Įranga turėti priedus, skirtus universaliam užkrovimui, kad to paties užkrovimo metu būtų galima plauti vienalyčius ir tuščiavidurius instrumentus Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1",null,""]
["1.1.2.","Atverčiamos durys, pagamintos iš grūdinto stiklo, naudojamos kaip pakrovimo iškrovimo stalas",null,null,null,null,null,"Atverčiamos durys, pagamintos iš grūdinto stiklo, naudojamos kaip pakrovimo iškrovimo stalas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1"]
["1.1.3.","Mikroprocesorinis valdymas",null,null,null,null,null,"Mikroprocesorinis valdymas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1"]
["1.1.4.","Atvira programų struktūra, gamintojo instaliuota ≥ 10 programų, galimybė papildomai instaliuoti programas, bendras programų skaičius ≥ 40",null,null,null,null,null,"Atvira programų struktūra, gamintojo instaliuota  10 programų, galimybė papildomai instaliuoti programas, bendras programų skaičius  40 Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  2",null,""]
["1.1.5.","Mašinos kamera ir kitos dalys turinčios sąlytį su vandeniu pagamintos iš ne blogesnio kaip AISI 316 plieno lydinio",null,null,null,null,null,"Mašinos kamera ir kitos dalys turinčios sąlytį su vandeniu pagamintos iš  AISI 316 nerūdijančio plieno Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  8",null,null,null,""]
["1.1.6.","Vandens pajungimo taškai šaltam, karštam ir demineralizuotam vandeniui",null,null,null,null,null,"Vandens pajungimo taškai šaltam, karštam ir demineralizuotam vandeniui Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 5",null,null,null,""]
["1.1.7.","Bendra kameros talpa ≥ 250 l",null,null,null,null,null,"Bendra kameros talpa 285 l Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  2",null,"","",""]
["1.1.8.","Kamera gali talpinti ≥ 6 lygų rėmą su 12 DIN  krepšelių",null,null,null,null,null,"Kamera gali talpinti  6 lygų rėmą su 12 DIN  krepšelių Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  1",null,"","",""]
["1.1.9.","Plovimo alkūnės nuimamos nenaudojant papildomų įrankių",null,null,null,null,null,"Plovimo alkūnės nuimamos nenaudojant papildomų įrankių Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 21",null,"","",""]
["1.1.10.","Apšvietimas kameros viduje",null,null,null,null,null,"Apšvietimas kameros viduje Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 95"]
["1.1.11.","Automatinis plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas su ≥ 2 pompomis, su galimybe iš viso prijungti ≥ 4 pompas",null,null,null,null,null,"Automatinis plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas su  2 pompomis, su galimybe iš viso prijungti 4 pompas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 8,10"]
["1.1.12.","Srauto matuokliai integruoti visose chemikalų pompose",null,null,null,null,null,"Srauto matuokliai integruoti visose chemikalų pompose Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  10",null,""]
["1.1.13.","Galimybė plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimą keisti pagal vartotojo poreikius",null,null,null,null,null,"Atvira programų struktūra leidžia keisti plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimą pagal vartotojo poreikius Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  2"]
["1.1.14.","Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 standartą  ≤ 56 dB(A)",null,null,null,null,null,"Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 standartą  55 dB(A)Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  2",null,null,null,""]
["1.1.15.","Džiovinimo modulio kaitinimo elemento (-ų) galia ≥ 3 kW",null,null,null,null,null,"Džiovinimo modulio kaitinimo elemento (-ų) galia 6 kW Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  5",null,"",null,""]
["1.1.16.","Džiovinimo modulio oro srautas ≥ 200 m3/val.",null,null,null,null,null,"Džiovinimo modulio oro srautas 210 m3/val. Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  5",null,null,null,""]
["1.1.17.","Džovinimo modulyje integruotas oro filtravimas atitinkantis H14 klasę pagal EN 1822 standartą (arba lygiavertį)",null,null,null,null,null,"Džovinimo modulyje integruotas oro filtravimas atitinkantis H14 klasę pagal EN 1822 standartą Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 5"]
["1.1.18.","Integruotas šilumos keitiklis, užtikrinantis, kad iš mašinos kameros į aplinką nepatektų vandens garai plovimo ir džiovinimo metu",null,null,null,null,null,"Integruotas šilumos keitiklis, užtikrinantis, kad iš mašinos kameros į aplinką nepatektų vandens garai plovimo ir džiovinimo metu Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 14",null,"","",""]
["1.1.19.","Maksimalus vandens sunaudojimas vienai fazei standartinėje chirurginių instrumentų programoje esant pilnam užkrovimui  ≤ 15 litrų",null,null,null,null,null,"12-15 l Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 2",null,"","",""]
["1.1.20.","Bendras sistemos galingumas ≤ 13 kW",null,null,null,null,null,"Iki 13 kW Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“,  2",null,"","",""]
["1.1.21.","Standartinio plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė su džiovinimu ≤ 35 min",null,null,null,null,null,"35 min Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 12"]
["1.1.22.","Standartinis ciklas susideda iš šių fazių: mirkymas, plovimas, skalavimas ≥ 2 kartus, dezinfekcija, džiovinimas",null,null,null,null,null,"Standartinis ciklas susideda iš šių fazių: mirkymas, plovimas, skalavimas 2 kartus, dezinfekcija, džiovinimas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 12"]
["1.1.23.","Elektros tinklas 3 x 400 V, 50 Hz",null,null,null,null,null,"Elektros tinklas 3 x 400 V, 50 Hz Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 2"]
["1.1.24.","Plovimo ir serviso programų valdymas ekrane. Visi plovimo programų pakeitimai ir serviso režimo programos yra valdomos integruotame ekrane instrumentų plovimo mašinoje. Nereikia prijungti išorinio kompiuterio ar kitos techninės įrangos",null,null,null,null,null,"Plovimo ir serviso programų valdymas ekrane. Visi plovimo programų pakeitimai ir serviso režimo programos yra valdomos integruotame ekrane instrumentų plovimo mašinoje. Nereikia prijungti išorinio kompiuterio ar kitos techninės įrangos Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1"]
["1.1.25.","Jungtys nepriklausomai patikrai pagal LST EN ISO 15883 standartą (temperatūros matavimui, vandens pavyzdžių paėmimui)",null,null,null,null,null,"Jungtys nepriklausomai patikrai pagal LST EN ISO 15883 standartą (temperatūros matavimui, vandens pavyzdžių paėmimui)Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1,2"]
["1.1.26.","Mašinos valdymo konsolės meniu lietuvių kalba",null,null,null,null,null,"Mašinos valdymo konsolės meniu lietuvių kalba Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 16"]
["1.1.27.","Integruotas spausdintuvas",null,null,null,null,null,"Integruotas spausdintuvas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 2"]
["1.1.28.","Išoriniai matmenys (aukšis x plotis x gylis) ≤ (2400 x 680 x 800) mm",null,null,null,null,null,"2381x662x711 mm Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 14"]
["1.1.29.","Įrenginys turi atitikti LST EN ISO 15883-1, 2, 5:2009 standartus",null,null,null,null,null,"Įrenginys atitinka LST EN ISO 15883 standartą Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1,2"]
["1.1.30.","Duomenų perdavimui skirta ≥ 1 jungtis",null,null,null,null,null,"Duomenų perdavimo jungtis Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 1"]
["1.1.31.","Integruota vieta chemikalų bakams laikyti",null,null,null,null,null,"Integruota vieta chemikalų bakams laikyti Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 8"]
["1.2.","Rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti",1,"vnt.",3000,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":3000},"2908192 MIS RACK"]
["1.2.1.","Maksimalus vienu metu plaunamų medicininių prietaisų kiekis ≥ 36 tuščiavidurių instrumentų",null,null,null,null,null," ≥ 36 tuščiavidurių instrumentų Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 18"]
["1.2.2.","≥ 4 DIN",null,null,null,null,null,"4 DINŽr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 18"]
["1.2.3.","Tuščiavidurių instrumentų pajungimas viršutiniame lygyje",null,null,null,null,null,"Tuščiavidurių instrumentų pajungimas viršutiniame lygyje Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 18"]
["1.3.","Plovimo rėmas modulinės konstrukcijos",1,"vnt.",2500,{"$f":"IF(ISBLANK(E65),\"\", PRODUCT(C65,E65))","v":2500},"2918161 RACK"]
["1.3.1.","Galima modifikuoti pagal plaunamų instrumentų rūšis ir kiekius",null,null,null,null,null,"Plovimo rėmas modulinės konstrukcijos Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 21"]
["1.3.2.","Galima išimti vieną plovimo ranką ir vieną lentyną didesnio aukščio medicininiams prietaisam plauti",null,null,null,null,null,"Galima išimti vieną plovimo ranką ir vieną lentyną didesnio aukščio medicininiams prietaisam plauti Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 21"]
["1.4.","Kiti reikalavimai pirkimo dalims",0,"-",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":0}]
["1.4.1.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus",null,null,null,null,null,"Pateikiamas eksploatavimo vadovas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 34-127"]
["1.4.2.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai",null,null,null,null,null,"Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas Žr. „Gamintojo dokumentacija.pdf“, 128"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C29:C70)<>COUNT(F29:F70)),\"\", SUM(F29:F70))","v":41305.78},{"$f":"IF((COUNT(C29:C70)<>COUNT(F29:F70)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",8674.2099999999991]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F72), \"\", SUM(F71:F72))","v":49979.99}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,7,17,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[17,1,17,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1.","KONFIDENCIALU Gamintojo dokumentacija",null,null,null,null,null,"Taip"]
["2.","KONFIDENCIALU Kvalifikacijos dokumentai",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.","KONFIDENCIALU EBVPD deklaracija",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Ričardas Nizevičius"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4519 2020-09-25 11:35:18"]