{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Medicininės konsolės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė skirta chirurgijai",5,"vnt."]
["1.1.1.","Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė pritaikyta 200 kg naudingai apkrova"]
["1.1.2.","Konsolė turi dvi alkūnes, kiekviena 800 mm ilgio"]
["1.1.3.","Pneumatinė stabdžių sistema ir pakėlimo funkcija"]
["1.1.4.","Konsolėje turi būti įmontuota visų dujų monitoringo sistema. Duomenys apie slėgius ir kita informacija atvaizduojama integruotame į koloną ekrane"]
["1.1.5.","Konsolėje turi būti sumontuoti dujų paėmimo lizdai (atitinkančios EN ISO9170-1 standartą (DIN- CE) arba lygiavertį): deguoniui – 2 vnt., suspaustam (5 bar) orui – 2 vnt., vakuumo – 2 vnt., CO2 - 1 vnt. Kodavimas ISO32"]
["1.1.6.","Konsolėje sumontuoti 10 vnt. elektros lizdai su potencialų sulyginimo jungtimis"]
["1.1.7.","RJ45 komunikacinės jungtys 4 vnt."]
["1.1.8.","Visi dujų ir elektros lizdai sumontuoti „kolonoje\""]
["1.1.9.","\"Konsolės kolona\" komplektuojama su aparatūros laikikliais ir 5 lentynomis, atlaikančiomis 40 kg apkrovą, viena lentyna su stalčiumi, kolonos ilgis 1500 mm. Lentynų matmenys (plotis x gylis) (550 x 450) mm, su bėgeliais iš šonų"]
["1.1.10.","Konsolė komplektuojama su 3 vnt. laikikliais  (besisukančiomis alkūnėmis, infuzinių pompų, kabelių, žarnų kabinimui)"]
["1.1.11.","Konsolių spalva RAL9002"]
["1.1.12.","Konsolės turi turėti 2 vnt. kištukinius lizdus (230 V, 16 A kiekvienam lizdui) - baltos ir oranžinės spalvų"]
["1.1.13.","Konsolių tvirtinimai pritaikyti pakabinamoms luboms"]
["1.1.14.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus"]
["1.1.15.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai"]
["1.2.","Lubinė inžinerinių sistemų konsolė skirta anestezijai",5,"vnt."]
["1.2.1.","Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė pritaikyta 170 kg naudingai apkrovai"]
["1.2.2.","Konsolės dviejų alkūnių, bendras ilgis 1800 mm"]
["1.2.3.","Pnematinė stabdžių sistema ir pakėlimo funkcija"]
["1.2.4.","Konsolėje  įmontuota visų dujų monitoringo sistema. Duomenys apie slėgius ir kita informacija atvaizduojama integruotame į koloną ekrane"]
["1.2.5.","Konsolėje turi būti sumontuoti dujų paėmimo lizdai (atitinkantys EN ISO9170-1 standartą (DIN- CE) arba lygiavertį): deguoniui – 2 vnt., suspaustam (5 bar) orui – 2 vnt., vakuumui – 2 vnt. jungtys, bent vienas narkozės šalinimo lizdas NA"]
["1.2.6.","Konsolėje turi būti sumontuota  10 vnt. elektros lizdai su potencialų sulyginimo jungtimis"]
["1.2.7.","RJ45 komunikacinės jungtys  4 vnt."]
["1.2.8.","Visi dujų ir elektros lizdai sumontuoti  konsolės kolonoje"]
["1.2.9.","Konsolių „kolonos“ sukimosi kampas  330o"]
["1.2.10.","Konsolių spalva RAL 9002"]
["1.2.11.","Konsolės turi turėti  2 vnt. 230 V, 16A maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (balta ir oranžinė)"]
["1.2.12.","Konsolė komplektuojama su  3 vnt. laikikliais  (besisukančiomis alkūnėmis, infuzinių pompų, kabelių, žarnų kabinimui)"]
["1.2.13.","Konsolė komplektuojama su  universaliu narkozės aparato pakėlimo ir tvirtinimo laikikliu. Pakėlimo aukščio intervalas ≥ (0 - 500) mm"]
["1.2.14.","Konsolių tvirtinimai pritaikyti pakabinamoms luboms"]
["1.2.15.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus"]
["1.2.16.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai"]