| OFTALMOLOGO DARBO VIETA IR MEDICININĖ ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| 1 pirkimo dalis. LĘŠIAI AKIŲ DUGNO APŽIŪRAI |  |  |  |  |
| 1.1. | 90 D klasikinis lęšis, skirtas bendrajai diagnostikai ir gydymui | Apžvalgos laukas 74°/89°, vaizdo didinimas 0.76x, lazerinis taškas 1.32x, darbinis atstumas 7 mm | Apžvalgos laukas 74°/89°, vaizdo didinimas 0.76x, lazerinis taškas 1.32x, darbinis atstumas 7 mm (1 psl. Lęšis 90D.pdf) |
| 2 pirkimo dalis. APARATAS REGOS AŠTRUMUI NUSTATYTI |  |  |  |  |
| 2.1. | Su distanciniu belaidžiu pultu | Būtina | Su distanciniu belaidžiu pultu (1 psl. Pultelis.pdf) |
| 2.2. | Projektavimo atstumo pasirinkimo diapazonas | Nuo 1,5 m iki ≥ 6 m (keičiama 10 cm žingsniu) | Nuo 1,5 m iki 6 m (keičiama 10 cm žingsniu) (2 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.3. | LCD (arba lygiavertis) ekranas | ≥23,8” įstrižainės, ≥1920x1080 pikselių | LCD 23,8” įstrižainės, 1920x1080 pikselių (1 psl. YPB-2100.pdf) (2 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.4. | Ženklų pagalba nustatomo regėjimo aštrumo diapazonas | Nuo 0,05 iki 2,0 | 0,05 iki 2,0 (1 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.5. | Ženklų ryškumas LCD (arba lygiaverčiame) ekrane | ≥300 cd/m2 | 300 cd/m2 (2 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.6. | Montuojamas ant sienos | Būtina | Montuojamas ant sienos (2 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.7. | Būtinos testų lentelės: | - raidės, - paveiksliukai vaikams, - skaičiai, - “E-Snellen” testas - “Landolt C” žiedai, - ETDRS tipo ženklai - binokulinio balanso testas, - kryžminės grotelės; - taškinis testas, - fiksuotas taškas, raudonas/žalias testas | - raidės, - paveiksliukai vaikams, - skaičiai, - “E-Snellen” testas - “Landolt C” žiedai, - ETDRS tipo ženklai - binokulinio balanso testas, - kryžminės grotelės; - taškinis testas, - fiksuotas taškas, - raudonas/žalias testas (1 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.8. | Spalvinio aklumo testas | Būtina | Spalvinio aklumo testas (1 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.9. | Ekrano matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis) mm | 596 x 389 x 62 mm ±0,5 mm | 596 x 388,7 x 62 mm (2 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.10. | Maitinimo šaltinis | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz (2 psl. YPB-2100.pdf) |
| 2.11. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėnesiai |
| 2.12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) | CE (CE YPB-2100.pdf) |
| 3 pirkimo dalis. BANDOMŲJŲ LĘŠIŲ RINKINYS |  |  |  |  |
| 3.1. | Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 260 vnt. lęšių | Būtina | Rinkinį sudaro 260 vnt. Lęšių („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.2. | Medžiagos tipas | Mineraliniai | Mineraliniai („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.3. | Diametras | 38 mm | 38 mm („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.4. | Sferinių lęšių laužiamoji geba ir žingsnis | Nuo 0,25D iki 6,0D kas 0,25D Nuo 6,0D iki 10,0D kas 0,5D Nuo 10,0D iki 14,0D kas 1,0D 16, 18 ir 20D | Nuo 0,25D iki 6,0D kas 0,25D Nuo 6,0D iki 10,0D kas 0,5D Nuo 10,0D iki 14,0D kas 1,0D 16, 18 ir 20D („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.5. | Cilindrinių lęšių laužiamoji geba ir žingsnis | Nuo 0,25D iki 4,0D kas 0,25D Nuo 4,0D iki 6,0D kas 0,5D | Nuo 0,25D iki 4,0D kas 0,25D Nuo 4,0D iki 6,0D kas 0,5D („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.6. | Prizminių lęšių laužiamoji geba | Nuo 0,5 iki 10,0 prizminių D | Nuo 0,5 iki 10,0 prizminių D („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.7. | Papildomi lęšiai | Ne mažiau 10 vnt. | 10 vnt. („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.8. | Komplekte krosiniai (“cross”) cilindras | 0,5D | 0,5D („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.9. | Lęšių stiprumo ir ašies žymėjimas | Aiškus kontrastingas | Aiškus kontrastingas („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.10. | Lęšiai įmontuoti metaliniame rėmelyje | Būtina | Lęšiai įmontuoti metaliniame rėmelyje („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 3.11. | Lęšių rinkinys patalpintas lagaminėlyje | Būtina | Lęšių rinkinys patalpintas lagaminėlyje („Bandomieji rėmeliai.pdf“, 1psl.) |
| 4 pirkimo dalis. OFTALMOLOGO DARBO VIETA |  |  |  |
| 4.1. | Konstrukcija | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo; - Slankiojamas stalelis, skirtas ne mažiau kaip dviem oftalmologiniams aparatams sumontuoti; - Integruotas (ant kolonos) vietinis taškinis apšvietimas; - Universalus paciento krėslas, kuris pagal pirkėjo poreikį gali būti sumontuotas dešinėje arba kairėje pusėje (suderinama užsakant įrangą); - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamos alkūnės, tinkančios pritvirtinti foropteriui. Darbo vietoje įmontuoti ne mažiau kaip du stalčiai bandomųjų lęšių rinkiniui ir kitiems priedams. | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo; (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) - Slankiojamas stalelis, skirtas dviem oftalmologiniams aparatams sumontuoti; (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) - Integruotas (ant kolonos) vietinis taškinis apšvietimas (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) - Universalus paciento krėslas, kuris pagal pirkėjo poreikį gali būti sumontuotas dešinėje arba kairėje pusėje (suderinama užsakant įrangą); (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamos alkūnės, tinkančios pritvirtinti foropteriui. (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) Darbo vietoje įmontuoti du stalčiai bandomųjų lęšių rinkiniui ir kitiems priedams. (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) (2 psl. DeltaQ_QP.pdf) |
| 4.2. | Stalviršis | Elektrinis aukščio reguliavimas, aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės 73 (+/- 2cm) – 98 (+/- 2cm) cm | Elektrinis aukščio reguliavimas, aukščio reguliavimas nuo 73 cm iki 98 cm (2 psl. DeltaQ_QP.pdf) |
| 4.3. | Išoriniai bendri išmatavimai | Ne didesni nei 1740 (+/- 500 mm) x 1480 mm (+/- 500 mm) | 1722 mm x 1460 mm (2 psl. DeltaQ_QP.pdf) |
| 4.4. | Paciento krėslas | Elektriškai keičiamo aukščio, su fiksuotu nugaros atlošu ir galimybe elektriškai atitraukti/pritraukti visą paciento krėslą (stalviršio darbinėje padėtyje atžvilgiu). Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės 48 (+/- 2cm) -63 (+/- 2cm) cm. Galimybė kėdę sukinėti 360° | Elektriškai keičiamo aukščio, su fiksuotu nugaros atlošu ir galimybe elektriškai atitraukti/pritraukti visą paciento krėslą (stalviršio darbinėje padėtyje atžvilgiu). (1 psl. DeltaQ_QP.pdf) Aukščio reguliavimo ribos nuo 48 cm iki 63 cm. Galimybė kėdę sukinėti 360° (2 psl. DeltaQ_QP.pdf) |
| 4.5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | CE (CE DeltaQ.pdf) |
| 4.6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |
| 4.7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5 pirkimo dalis. AUTOMATINIS DIOPTRIMETRAS |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Automatinis | Automatinis (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.2. | Matavimo šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis | LED (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.3. | Sferinės refrakcijos matavimo diapazonas | nuo ≥-25,00D iki ≥+25,00D | nuo -25,00D iki +25,00D (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.4. | Cilindrinės refrakcijos matavimo diapazonas | nuo ≥-9,99D iki ≥+9,99D | nuo -9,99D iki +9,99D (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.5. | Cilindro ašies matavimo diapazonas | nuo 0° iki 180°, 1° žingsniu. | nuo 0° iki 180°, 1° žingsniu (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.6. | Prizmių matavimo diapazonas | Nuo 0.00 iki ≥20.00∆, 0,01∆ žingsniu (horizontaliai ir vertikaliai) | Nuo 0.00 iki 20.00∆, 0,01∆ žingsniu (horizontaliai ir vertikaliai) (6psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.7. | Priedo skaitymui (ADD) matavimo diapazonas | ≤ 0,00D iki ≥ +9,99D | -9,99D iki ≥ +9,99D (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.8. | Matuojamo lęšio skersmuo | Nuo 10 ±1 iki 100±5 mm | Nuo 10 mm iki 100 mm (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.9. | Matuojamo lęšio centro aukštis | ≤20±2 mm | ≤20 mm (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.10. | Tarpvyzdinio atstumo (PD) matavimo diapazonas | Nuo 40±2 iki 82±2 mm, ≤1 mm žingsnis | Nuo 40 mm iki 82 mm, 0.25 mm žingsnis (6psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.11. | Tinkamas matavimui akinių kojelių ilgis | Ne ilgesnės nei 158±5 mm | 158 mm (6psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.12. | Lęšio pralaidumo UVA spinduliams matavimo funkcija | Būtina | Lęšio pralaidumo UVA spinduliams matavimo funkcija (6psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.13. | Prietaiso ekranas | Spalvotas, TFT lietimui jautrus ekranas, ne mažesnis nei 7 colių | Spalvotas, TFT lietimui jautrus ekranas, 7 colių (5psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.14. | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba | Integruotas spausdintuvas (5psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.15. | Prietaiso svoris | ≤6 kg | 6 kg (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.16. | Duomenų perdavimas | USB ir RS-232 sąsajos | USB ir RS-232 sąsajos (6psl. Operating Instruction CCQ800.pdf) |
| 5.17. | Prietaiso maitinimas | Iš 220-230V, 50-60Hz elektros tinklo | Iš 220-230V, 50-60Hz elektros tinklo (1 psl. Yeasn-CCQ-800.pdf) |
| 5.18. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE žymėjimą patvirtinantį dokumentą) | CE (CCQ800 CE.pdf) |
| 5.19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesių | 36 mėnesiai |
| 6 pirkimo dalis. BANDOMIEJI RĖMELIAI |  |  |  |
| 6.1. | PD atstumas | 48-80 mm ±2mm | 50-80 mm („UTF5080.pdf“, 1psl.) |
| 6.2. | Ašys | 0- 360º | 0- 360º („UTF5080.pdf“, 1psl.) |
| 6.3. | Matmenys | 80x40x23 mm ±2mm | 80x40x23 mm („UTF5080.pdf“, 1psl.) |
| 6.4. | Svoris | Nemažiau 61 g ±2g | 61 g |
| 6.5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) | CE sertifikatas („UTF CE.pdf“) |
| 7 pirkimo dalis. STANDARTINIS AUTOMATINIS PERIMETRAS |  |  |  |
| 7.1. | Matymo lauko testavimo atstumas | 30 (±1) cm | 30 cm (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.2. | Išorinis regos lauko plotas (laipsniais) | 80 (±1)º | 80 º (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.3. | Standartiniai testų laukai | pilnas 50º (164±5 taškai), glaukoma 22/50º (104 ±5 taškai), centrinis 30º (120±5 taškų), centrinis 22º (96±5 taškai), platus 22/30º (128±5 taškai), makula 10º (48±2 taškai), vairuotojų 50/80º (192 taškai) | pilnas 50º (165 taškai), glaukoma 22/50º (101 taškai), centrinis 30º (117 taškų), centrinis 22º (93 taškai), platus 22/30º (128 taškai), makula 10º (46 taškai), vairuotojų 50/80º (192 taškai) (7psl. AP-50.pdf) |
| 7.4. | Stimulo šaltinis | Užpakalinė projekcija, LED arba lygiavertė | Užpakalinė projekcija, LED (2psl. AP-50.pdf) |
| 7.5. | Stimulo spalva | Balta | Balta (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.6. | Stimulo dydis | Galdmano III | Galdmano III (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.7. | Stimulo intensyvumas | Nuo 0,03 asb iki 1000 asb | Nuo 0,03 asb iki 1000 asb (5psl. AP-50.pdf) |
| 7.8. | Ekspozicijos laikas | Keičiamas: 0,1 iki 9,9 s. | Keičiamas: 0,1 iki 9,9 s. (5psl. AP-50.pdf) |
| 7.9. | Atsako laikas | Keičiamas: 0,1 iki 9,9 s. | Keičiamas: 0,1 iki 9,9 s. (5psl. AP-50.pdf) |
| 7.10. | Testo užlaikymo laikas | Keičiamas: 0,1 iki 9,9 s. | Keičiamas: 0,1 iki 9,9 s. (5psl. AP-50.pdf) |
| 7.11. | Foninis apšvietimas | 10 asb | 10 asb (5psl. AP-50.pdf) |
| 7.12. | Testo strategijos | Ne mažiau, nei išvardinti: - „Skryningas“ - Vienodo intensyvumo - Pilnai slenkstinis - Greitas slenkstinis - Binokulinis vairuotojams - Monokulinis - Glaukomos - Centrinis 10 - Centrinis 20 - Centrinis 30 Makula | 1. „Skryningas“ 2. Vienodo intensyvumo 3. Pilnai slenkstinis 4. Greitas slenkstinis 5. Binokulinis vairuotojams 6. Monokulinis 7. Glaukomos 8. Centrinis 10 9. Centrinis 20 10. Centrinis 30 Makula (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.13. | Fiksacijos kontrolės metodas | Heijl Krakau aklosios dėmės metodas, akies sekimas su kameros vaizdu ir akies stebėjimas per kameros vaizdą | Heijl Krakau aklosios dėmės metodas, akies sekimas su kameros vaizdu ir akies stebėjimas per kameros vaizdą (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.14. | Testų lęšio diametras | 38 mm | 38 mm (5psl. AP-50.pdf) |
| 7.15. | Galimybė programą pajungti į kompiuterių tinklą | Būtina | Galimybė programą pajungti į kompiuterių tinklą (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.16. | Galimybė naudoti DICOM protokolą | Būtina | Galimybė naudoti DICOM protokolą (4psl. AP-50.pdf) |
| 7.17. | Matmenys ir reikalavimai elektros įtampai | 1. Matmenys ne didesni nei 382x548x450 mm; 2. svoris 9 ±2kg; 3. energijos aprūpinimas 110 – 250 V dažnis 50/60 Hz; | 1. Matmenys ne didesni nei 382x548x450 mm; 2. svoris 9kg; 3. energijos aprūpinimas 110 – 250 V dažnis 50/60 Hz; (6psl. AP-50.pdf) |
| 7.18. | Komplektacija | Išorinis kompiuteris su monitoriumi arba nešiojamas kompiuteris, lazerinis nespalvotas spausdintuvas | Nešiojamas kompiuteris, lazerinis nespalvotas spausdintuvas (6psl. AP-50.pdf) |
| 7.19. | Elektrinis stalas perimetrui ir kompiuteriui | Būtinas | Elektrinis stalas perimetrui ir kompiuteriui (9psl. AP-50.pdf) |
| 7.20 | Garantija | Ne mažesnė nei 36 mėn. garantija visam įrangos komplektui | 36 mėn. garantija visam įrangos komplektui |
| 8 pirkimo dalis. PLYŠINĖ LEMPA |  |  |  |
| 8.1. | Tipas | Galileo konverguojantis binokulinis mikroskopas | Galileo konverguojantis binokulinis mikroskopas (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.2. | 5 padidinimai | Sukamas būgnelis - 5x (+/- 1), 8x (+/- 1), 12.5x (+/- 1), 20x (+/- 1), 32x (+/- 1), | 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.3. | Objektyvo lęšis | 125 mm | 125 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.4. | Okuliarai | 12.5x | 12.5x (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.5. | Stebimo lauko dydžiai | 46 (+/- 1), 29.5 (+/- 1), 18.4 (+/- 1), 11.5 (+/- 1), 7.5 (+/-1)mm | 46, 29.5, 18.4, 11.5, 7.5 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.6. | Tarpvyzdinis atstumas | ≥ 50 – 75 mm | 50 – 75 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.7. | Stereoskopinis kampas | 6o | 6o (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.8. | Okuliaro dioptrinė kompensacija | ≥ ± 8D | ± 8D (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.9. | Plyšio projekcija | 1.16x (+/-0,05), | 1.16x (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.10. | Plyšio plotis | Tolygiai didėjantis Apatinė riba ne daugiau 0 mm Viršutinė riba ne mažiau 14 mm | Tolygiai didėjantis Apatinė riba 0 mm Viršutinė riba 14 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.11. | Plyšio ilgis | Maksimalus ilgis: 14 mm (+/-1), Tolygiai keičiamas: nuo 1.8 (+/-0,2), iki 13 (+/-0,5), mm | Maksimalus ilgis: 14 mm Tolygiai keičiamas: nuo 1.8 iki 13 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.12. | Aparatūros diametrai | 14 (+/- 1), 9 (+/- 1), 5.5 (+/- 0,5), 0.2 (+/- 0,1), mm | 14, 9, 5.5, 0.3 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.13. | Galimybė pakreipti plyšį kampu | ≥ ± 90º tolygiai | ± 90º tolygiai (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.14. | Kritimo kampas | 0o, horizontaliai | 0o, horizontaliai (13 psl. Slit Lamp SL 1800.pdf) |
| 8.15. | Filtrai | 1. Mėlynas, integruotas 2. Be raudis, integruotas 3. Karštį sugeriantis, integruotas 4. Geltonas okuliaro filtras, integruotas | 1. Mėlynas, integruotas 2. Be raudis, integruotas 3. Karštį sugeriantis, integruotas 4. Geltonas okuliaro filtras, integruotas (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.16. | Darbinis atstumas | 68 (+/- 2), mm nuo prizmės galo iki paciento akies | 68 mm nuo prizmės galo iki paciento akies (13 psl. Slit Lamp SL 1800.pdf) |
| 8.17. | Instrumento bazės eiga | Vertikali: ≥ 36 mm Šoninė: ≥ 107 mm Išilginė: ≥ 113 mm Horizontali lygiavimo: ≥ 9 mm | Vertikali: 36 mm Šoninė: 107 mm Išilginė: 113 mm Horizontali lygiavimo: 14 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.18. | Pagrindo dydis | Ne daugiau 500 x 430 mm | 500 x 430 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.19. | Atramos smakrui vertikali eiga | ≥ 66 mm | 76 mm (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.20. | Apšvietimo lempa | Ne mažiau 6V 20W, halogeninė arba LED | 12V 20W, halogeninė (13 psl. Slit Lamp SL 1800.pdf |
| 8.21. | Apšviestumo reguliavimas | Tolygus | Tolygus (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.22. | Fiksacijos taikinio mikro lempa | LED tipo arba analogiška | LED (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.23. | Galimybė komplektuoti su Goldmann‘o aplanaciniu tonometru | Būtina | Galimybė komplektuoti su Goldmann‘o aplanaciniu tonometru (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.24. | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 40VA | 40 VA (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.25. | Maitinimas | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz (2psl. SL_1800 EN.pdf) |
| 8.26. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėnesiai |
| 10 pirkimo dalis. AUTOREFRAKTOMETRAS SU KERATOMETRU IR TONOMETRU |  |  |  |
| 10.1. | Refraktometrija | Būtina | Refraktometrija („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.1.1. | Refraktometrijos darbo režimai | - Normalus; Dirbtinio lęšiuko ir drumstų terpių (kataraktos) režimas. | 1. Normalus; Dirbtinio lęšiuko ir drumstų terpių (kataraktos) režimas. („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 2psl.) |
| 10.1.2. | Sferinės refrakcijos matavimo ribos | Nuo ≤ -30 D iki ≥ +25D (pasirenkamas matavimo žingsnis 0,12 D / 0,25 D) | Nuo -30 D iki +25D (pasirenkamas matavimo žingsnis 0,12 D / 0,25 D) („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.1.3. | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo ≤ -12 D iki ≥ +12 D (pasirenkamas matavimo žingsnis 0,12 D / 0,25 D) | Nuo -12 D iki +12 D (pasirenkamas matavimo žingsnis 0,12 D / 0,25 D) („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.1.4. | Ašių matavimo ribos | Nuo 0° iki ≥ 180° (pasirenkamas matavimo žingsnis 1° / 5°) | Nuo 0° iki 180° (pasirenkamas matavimo žingsnis 1° / 5°) („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.1.5. | Minimalus, tyrimui atlikti pakankamas vyzdžio diametras | ≤ 2,0 mm | 2,0 mm („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.1.6. | Būtini matavimo metodai | 1. Rankinis matavimas; 2. Automatinis matavimas. | 1. Rankinis matavimas; 2. Automatinis matavimas. („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 9psl.) |
| 10.1.7. | Automatinis matavimo koordinačių nustatymas | Būtinas, X-Y-Z koordinatėms | X-Y-Z koordinatėms („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.2. | Nekontaktinė tonometrija | Būtina | Nekontaktinė tonometrija („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.2.1. | Akies spaudimo matavimo ribos | Nuo ≤ 1 mmHg iki ≥ 60 mmHg, žingsnis 1 mmHg | Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg, žingsnis 1 mmHg („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.2.2. | Darbinis atstumas | 8-15 mm | 11 mm. („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.2.3. | Akies fiksacija | Vidinė | Vidinė („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.2.4. | Būtini tonometrijos matavimo metodai | # 1. Rankinis matavimas; 2. Automatinis matavimas. | # 1. Rankinis matavimas; 2. Automatinis matavimas. („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 9psl.) |
| 10.2.5. | Automatinis tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas | Būtinas, X-Y-Z koordinatėms | X-Y-Z koordinatėms („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.3. | Tarpvyzdinio atstumo matavimo ribos | Nuo ≤ 30 mm iki ≥ 85 mm, žingsnis 1 mm | Nuo 30 mm iki 85 mm, žingsnis 1 mm („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.4. | Intraokulinio spaudimo korekcija pagal ragenos storį | Automatinė | Automatinė („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.5. | Matavimo duomenų pateikimas | Spalvotame, reguliuojamo pasvirimo kampo LCD tipo arba lygiaverčiame ekrane (ekrane pateikiamas pilnas akies vaizdas, matavimo duomenys, informaciniai ir kiti pranešimai, valdymo meniu) | Spalvotame, reguliuojamo pasvirimo kampo LCD tipo arba lygiaverčiame ekrane (ekrane pateikiamas pilnas akies vaizdas, matavimo duomenys, informaciniai ir kiti pranešimai, valdymo meniu) („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 5 ir 8psl.) |
| 10.6. | Rezultatų spausdinimas | Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su automatinio popieriaus nupjovimo funkcija. | Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su automatinio popieriaus nupjovimo funkcija. („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.7. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 8psl.) |
| 10.8. | Energijos taupymas | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą nenaudojant įrenginio | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą nenaudojant įrenginio („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 11psl.) |
| 10.9. | Paciento pozicionavimas | Motorizuota smakro atrama. | Motorizuota smakro atrama. („AUTOREFRAKTOMETRAS.pdf“, 10psl.) |
| 10.10. | Prietaiso pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Instaliuojant prietaisą, jis turi būti fiksuojamas ant oftalmologo darbo vietos staliuko, vartotojų nurodytoje stalviršio vietoje (būtina pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą). | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Instaliuojant prietaisą, jis fiksuojamas ant oftalmologo darbo vietos staliuko, vartotojų nurodytoje stalviršio vietoje. |
| 10.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | CE Atitikties sertifikatas. („AUTOREFRAKTOMETRAS CE.pdf“) |
| 10.12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 10.13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėn. |
| 11 pirkimo dalis. EGZOFTALMOMETRAS |  |  |  |
| 11.1. | Rankinis nešiojamas instrumentas, skirtas ragenos išgaubtumui išmatuoti | Bendras ilgis ne daugiau kaip 8mm | Bendras ilgis 8cm („Egzoftalmometras.pdf“, 1psl.) |
| 11.2. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn. |
| 12 pirkimo dalis. FLUORESCEINO IR ŠIRMERIO JUOSTELĖS |  |  |  |
| 12.1. | Diagnostinės fluoresceino tipo juostelės ir Širmerio juostelės akių suasumui nustatyti | 100±10 vnt/pakuotėje, sterilios | 100 vnt/pakuotėje, sterilios („Juostelės.pdf“, 1 ir 4psl.) |
| 12.2. | CE ženklinimas | Būtinas | CE ženklinimas („Juostelių CE.pdf“) |
| 12.3. | Tinkamumo naudoti terminas | Ne mažiau 12 mėn. | Širmerio juostelės iki 2023.12. mėn, Fluoresceino juostelės iki 2024.11mėn. („Juostelės.pdf“, 5psl.) |
| 13 pirkimo dalis. TRIJŲ VEIDRODŽIŲ LĘŠIS/GONIOSKOPAS |  |  |  |
| 13.1. | Trijų veidrodžių lęšis skirtas gonioskopijai | Veidrodžių kampai 60° /66°° /76°, vaizdo didinimas 1.06x, lazerinis taškas 0.94x, kontaktinio ploto diametras 15 mm | Veidrodžių kampai 60° /66°° /76°, vaizdo didinimas 1.06x, lazerinis taškas 0.94x, kontaktinio ploto diametras 15 mm („Gonioskopas.pdf“, 1psl.) |
| 14 pirkimo dalis. PRIZMINĖS IR SKIASKOPINĖS LINIUOTĖS |  |  |  |
| 14.1. | Komplekte keturios liniuotės dėkluose: | - Vertikali prizminė liniuotė: ne mažiau nei nuo 1 iki 25D; - Horizontali prizminė liniuotė: ne mažiau nei nuo 1 iki 40D; - Minusinė skiaskopinė liniuotė: ne mažiau nei nuo 0,5 iki 15 D; - Pliusinė skiaskopinė liniuotė: ne mažiau nei nuo 0,5 iki 15 D; | - Vertikali prizminė liniuotė: ne mažiau nei nuo 1 iki 25D; - Horizontali prizminė liniuotė: ne mažiau nei nuo 1 iki 40D; („Liniuotės.pdf“, 2psl.) - Minusinė skiaskopinė liniuotė: ne mažiau nei nuo 0,5 iki 15 D; - Pliusinė skiaskopinė liniuotė: ne mažiau nei nuo 0,5 iki 15 D; („Liniuotės.pdf“, 1psl.) |
| 15 pirkimo dali. Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti |  |  |  |
| 15.1. | Komplektas | Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, tinkami sterilizuoti +132 °C - +135°C | Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, tinkami sterilizuoti +132 °C („Zondai.pdf“, 1-2psl.) |

_________________