| KARDIOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| 1 pirkimo dalis. ULTRAGARSINĖS (ALPINION ECUBE 12) DIAGNOSTINĖS SISTEMOS PRAPLĖTIMAS KARDIOLOGINIAMS TYRIMAMS (1 kompl.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos praplėtimo paskirtis | Pritaikyta širdies ir kraujagyslių tyrimams, naudojant ultragarsinę diagnostinę sistemą Alpinion Ecube 12 | Pritaikyta širdies ir kraujagyslių tyrimams, naudojant ultragarsinę diagnostinę sistemą Alpinion Ecube 12 („Echoskopas.pdf“, 1psl.) |
| 1.2. | Sistemos priedai: |  |  |
| 1.2.1. | Kardiologijos diagnostikos tyrimams skirta operacinė plokštė | Būtina | Kardiologijos diagnostikos tyrimams skirta operacinė plokštė („Echoskopas.pdf“, 6psl.) |
| 1.2.2 | EKG kabelis | Būtina, jungiamas prie sistemos. Ekrane atvaizduojama kardiograma. Jos duomenys naudojami streso echokardiografijos metu. | jungiamas prie sistemos. Ekrane atvaizduojama kardiograma. Jos duomenys naudojami streso echokardiografijos metu. („Echoskopas.pdf“, 2psl.) |
| 1.2.3. | Fazinis daviklis: |  |  |
| 1.2.3.1. | Dažnio diapazonas ne daugiau kaip nuo 1 iki ne mažiau kaip 5 MHz | Būtina | Dažnio diapazonas nuo 1 iki 5 MHz („Echoskopas.pdf“, 7psl.) |
| 1.2.3.2. | Elementų skaičius ne mažiau 64 | Būtina | Elementų skaičius – 64 („Echoskopas.pdf“, 7psl.) |
| 1.2.3.3. | Vaizdavimo kampas ne mažiau 90° | Būtina | Vaizdavimo kampas - 90° („Echoskopas.pdf“, 7psl.) |
| 1.3. | Programinė įranga: | Būtina, įskaičiuota |  |
| 1.3.1. | Automatinis IMT matavimas | Būtina | Automatinis IMT matavimas („Echoskopas.pdf“, 6psl.) |
| 1.3.2. | Streso echokardiografijos programinė įranga, skirta širdies veiklos įvertinimui. Veikia kartu su komplektacijoje pridedamu EKG kabeliu. | Būtina | Streso echokardiografijos programinė įranga, skirta širdies veiklos įvertinimui. Veikia kartu su komplektacijoje pridedamu EKG kabeliu. („Echoskopas.pdf“, 6psl.) |
| 1.3.3. | Širdies ir kraujagyslių tyrimai matavimai CW (nuolatinės bangos) režime. | Būtina | Širdies ir kraujagyslių tyrimai matavimai CW (nuolatinės bangos) režime. („Echoskopas.pdf“, 6psl.) |
| 1.4. | Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | Būtinas | Įrangos žymėjimas CE ženklu („ALPINION CE.pdf“) |
| 1.5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai | 24 mėn. |
| 2 pirkimo dalis. HOLTERIO MONITORIUS (1 vnt.) |  |  |  |  |
|  | Holterio monitorius | Gamintojas, modelis | EUROholter 12view |
| 2.1. | Holterio kanalų skaičius | Ne mažiau nei 12 kanalų | 12 kanalų („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.2. | Ekranas | Ne mažiau nei 1.9“ LED arba lygiavertis ekranas | 1.9“ LCD ekranas („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.3. | Kabelis | Jungiasi 10 vienkartinių elektrodų | Jungiasi 10 vienkartinių elektrodų („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.4. | Įrašymo trukmė | Ne mažiau 24, 48 valandas | 24, 48 valandas („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.5. | Įrašo paklaida | Ne daugiau nei 30s per 24 valandas | 30s per 24 valandas („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.6. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas | Būtina | Širdies stimuliatoriaus aptikimas („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.7. | Svoris | Ne daugiau nei 100g. | 83 g. („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.8. | Maitinimas | Veikimo trukmė su baterijomis ne trumpesnė nei 48 valandos. | 48 valandos. („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.9. | Duomenų nuskaitymo dažnis | 200k./kanalui (±5) | 200k./kanalui („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.10. | Rezoliucija | Ne mažiau nei 16bit | 16bit („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.11. | Jautrumas | Ne mažesnis nei 0,15uV/bit | 0,15uV/bit („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.12. | CMRR | 80dB (±5) | 80dB („Holteris.pdf“, 2psl.) |
| 2.13. | CE atitikties sertifikatas | Būtina | CE atitikties sertifikatas („LUMED CE.pdf“) |
| 2.14. | Programinė įranga Holterio duomenų apdorojimui. | Būtina | Programinė įranga Holterio duomenų apdorojimui. („Holteris.pdf“, 1psl.) |
| 2.15. | Programinės įrangos analizuojami parametrai | Ne mažiau nei išvardinta: Ritmo analizė, HRT turbulencija, TWA T-Wave, QT/QTC dispersijoss analizė, Miego apnėjos analizė | Ritmo analizė, HRT turbulencija, TWA T-Wave, QT/QTC dispersijoss analizė, Miego apnėjos analizė („Holteris.pdf“, 3psl.) |
| 2.16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |
| 3 pirkimo dalis. VELOERGOMETRAS (1 vnt.) |  |  |  |  |
|  | Veloergometras | Gamintojas, modelis | EURObike 3200, Lumed |
| 3.1. | Testavimui skirtas veloergometras | Būtina | Testavimui skirtas veloergometras („Veloergometras.pdf“, 1psl.) |
| 3.2. | Sūkurinis srovės stabdys | Būtina | Sūkurinis srovės stabdys („Veloergometras.pdf“, 1psl.) |
| 3.3. | Apkrovos diapazonas | Nuo ne mažiau 6 iki ne mažiau 300W | 1-999 W („Veloergometras.pdf“, 1psl.) |
| 3.4. | Greičio diapazonas | Nuo ne daugiau 30 iki ne mažiau 130 aps./min | 30 – 130 aps./min („Veloergometras.pdf“, 2psl.) |
| 3.5. | Valdymo ekrane rodomi parametrai | Ne mažiau nei išvardinta: - Apsisukimų dažnis - Greitis - Laikas Širdies susitraukimo dažnis | Apsisukimų dažnis, greitis, laikas, širdies susitraukimo dažnis („Veloergometras.pdf“, 2psl.) |
| 3.6. | Galimas maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 130 kg | 160 kg. („Veloergometras.pdf“, 2psl.) |
| 3.7. | Elektros maitinimas | Iš 220-230V, 50-60Hz elektros tinklo | 230V / 50 Hz („Veloergometras.pdf“, 2psl.) |
| 3.8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |

_________________