pirkimo dokumentų 1 priedas

UAB „Biomedika“

Registracijos adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius. Biuro adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Įmonės registravimo pažymėjimo Nr.020510, išduotas Valstybės įmonės Registro centro Vilniaus Filialo

Įmonės kodas: 123501772. PVM mokėtojo kodas: LT235017716.

Banko rekvizitai: A/s LT93 7300 0100 7337 9464 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(Adresatas (perkančioji organizacija))

# **PASIŪLYMAS**

**AUTOMATIZUOTOS OTORINOLARINOLOGO DARBO VIETOS PIRKIMAS**

**2015 08 20 Nr.\_78\_**

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB „Biomedika“ |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Antkalnio g. 36, Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Projektų vadovas Kęstutis Liegus |
| Telefono numeris | +370 5 270 9055 |
| Fakso numeris | +370 5 270 9056 |
| El. pašto adresas | info@biomedika.lt |
|  |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie supaprastintą pirkimą („Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai ir CVPIS);

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose),

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus pagal teisės aktais privalomus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, o pasiūlymo forma visiškai atitinka Konkurso sąlygose nustatytus pasiūlymo pateikimo reikalavimus. Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas (nurodomas prekės gamintojas, kilmės šalis)** | **Kiekis, vnt.** | **Kaina be PVM, EUR** | **PVM, EUR** | **Kaina su PVM, EUR** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Automatizuota otorinolaringologo darbo vieta | 1 | 27000,00 | 5670,00 | 32670,00 |

**Pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiu)** 27000,00 EUR (Dvidešimt septyni tūkstančiai Eur 00 ct.).

**PVM % (skaičiais ir žodžiu)** 5670,00 EUR (Penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur 00 ct.).

**Pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiu)** 32670,00 EUR (Trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur 00 ct.).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis pateikia kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

2 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametrai, komplektacija** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** | **Nuoroda į pridedamus gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus** |
| **Otorinolaringologo darbo vieta, 1 vnt.** | -prekė turi būti nauja | -prekė nauja | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.10, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| **1. Siurbimo sistema** |  |  |  |
| 1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 40 l/min;  - vakuumas ne mažiau -91 kPa;  - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre;  - automatinis įsijungimas. | - oro srauto pratekėjimas 40 l/min;  - vakuumas -91 kPa;  - yra siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre;  - automatinis įsijungimas. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.13, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 1.2. talpa sekretui/išskyroms | - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras;  - talpa su integruotu antibakteriniu filtru;  - rankinis sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatiniu sistemos užpildymu;  - būtina talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija. | - talpos tūris 1,25 litro;  - talpa su integruotu antibakteriniu filtru;  - rankinis sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatiniu sistemos užpildymu;  - yra talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.13-14, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 1.3. komplektacija | - siurblys įmontuotas į darbo vietą;  - atsiurbimo žarna;  - atsiurbimo antgalių adapteris;  - išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos;  - vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas;  - praplovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; | - siurblys įmontuotas į darbo vietą;  - atsiurbimo žarna;  - atsiurbimo antgalių adapteris;  - išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos;  - vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas;  - praplovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.13-14, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| **2. Ausies plovimo sistema** |  |  |  |
| 2.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra turi būti 37ºC +/- 1ºC;  - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 500 ml/min;  - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas;  - kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga;  - visos dalys autoklavuojamos. | - palaikoma vandens temperatūra yra 37ºC +/- 1ºC;  - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, 50 ml/min iki 500 ml/min;  - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas;  - kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga;  - visos dalys autoklavuojamos. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.17-18, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 2.2. plovimo skysčio surinkimas | - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos. | - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.17-18, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| **3. Suspausto oro sistema** |  |  |  |
| 3.1. Oro kompresorius | **-** sukeliantis slėgį ne mažiau 2bar;  - oro srauto pratekėjimas ne mažiau 20 l/min;  - oro slėgio reguliavimo galimybė;  - nosies prapūtimo sistema su antgaliais. | **-** sukeliantis 2 bar slėgį;  - oro srauto pratekėjimas 20 l/min;  - yra oro slėgio reguliavimo galimybė;  - nosies prapūtimo sistema su antgaliais. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.16, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 3.2. Medikamentų buteliukai | **-** trys buteliukai medikamentams su purškikliais. | **-** trys buteliukai medikamentams su purškikliais. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.16, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| **4. Darbo vietos apšvietimas** |  |  |  |
| 4.1. šalta šviesa | - LED lempa, ne mažiau dviejų kanalų su šviesolaidžiais, ne mažesnio kaip 1.7 m ilgio, skirtais pajungti endoskopams;  - LED charakteristikos,pageidautina 2W galios, ne mažiau 50 lm ir 100 klx;  - LED lempos veikimo trukmė ne mažiau 50000 val. | - LED lempa, du kanalai su šviesolaidžiais, 1.9 m ilgio, skirtais pajungti endoskopams;  - LED charakteristikos, 2W galios, 50 lm ir 100 klx;  - LED lempos veikimo trukmė 50000 val. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.21, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.2 |
| 4.2. galvos šviesa apžiūrai | - LED galvos šviesos laikiklis;  - laikiklis su laidu ne mažiau 2 m pajungtu prie darbo vietos šviesos šaltinio;  - turi būti fokusavimo reguliavimo galimybė;  - turi būti automatiškai atsijungiantis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, padėjus galvos lempą ant specialaus laikiklio. | - LED galvos šviesos laikiklis;  - laikiklis su 2 m laidu pajungtu prie darbo vietos šviesos šaltinio;  - yra fokusavimo reguliavimo galimybė;  - yra automatiškai įtsijungiantis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, padėjus galvos lempą ant specialaus laikiklio. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.21-22, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.2 |
| **5. Aplinka instrumentams** |  |  |  |
| 5.1. veidrodėlių pašildymas | 37ºC (±1°) | 37ºC (±1°) | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.28, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 5.2. endoskopų priežiūra | - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų laikikliai;  - endoskopų pašildymo sistema iki 40ºC(±1°) kiekvienam kieto endoskopo laikikliui;  - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;  - laikiklių ilgiai kietiems endoskopams ne mažiau 190 mm. | - 3 kietų endoskopų laikikliai;  - endoskopų pašildymo sistema iki 40ºC(±1°) kiekvienam kieto endoskopo laikikliui;  - 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;  - laikiklių ilgiai kietiems endoskopams 190 mm. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.27, 33, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.2 |
| 5.3. instrumentų priežiūra | - didelis viršutinis paviršius instrumentų laikymui;  - ne mažiau 4 padėkliukų instrumentams;  - instrumentus uždengiantis dangtis;  - instrumentų stalčius, ne mažiau 2 vnt.;  - panaudotų instrumentų plastmasinis dėklas, kuriame galima laikyti instrumentus su dezinfekuojančiu skysčiu;  - šiukšliadėžės vieta, su koja atidaromom durelėm. | - didelis viršutinis paviršius instrumentų laikymui;  - 4 padėkliukai instrumentams;  - instrumentus uždengiantis dangtis;  - instrumentų stalčius, 2 vnt.;  - panaudotų instrumentų plastmasinis dėklas, kuriame galima laikyti instrumentus su dezinfekuojančiu skysčiu;  - šiukšliadėžės vieta, su koja atidaromom durelėm. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.37-40, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3 |
| **6. Paciento kėdė** |  |  |  |
| 6.1. aukštis | - reguliuojamas ribose ne mažiau kaip nuo 46 iki 66 cm;  - aukščio reguliavimas mechaniškai, hidrauliniu būdu;  - maksimali kėlimo galia ne mažiau 150 kg. | - reguliuojamas ribose nuo 46 iki 66 cm;  - aukščio reguliavimas mechaniškai, hidrauliniu būdu;  - maksimali kėlimo galia 150 kg. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.2. nugaros atrama | - mechaniškai reguliuojamas kampas: ne mažiau kaip nuo 0 iki 45 laipsnių; | - mechaniškai reguliuojamas kampas: nuo 0 iki 45 laipsnių; | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.3. spalva | - atramos aptrauktos dirbtine oda;  - pasirenkama. | - atramos aptrauktos dirbtine oda;  - pasirenkama. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.4. kojų atrama | - turi būti, nereguliuojama. | - yra, nereguliuojama. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.5. rankų atrama | - nereguliuojama, plastikinės. | - nereguliuojama, plastikinės. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.6. kėdės pagrindas | - kėdė tvirtinama prie grindų;  - sėdynė turi sukiotis į abi puses ne mažiau 360° fiksuotis norimoje pozicijoje. | - kėdė tvirtinama prie grindų;  - sėdynė sukiojasi į abi puses ne mažiau 360° fiksuotis norimoje pozicijoje. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| **7. Gydytojo kėdė** |  |  |  |
| 7.1. mobilumas | - turi būti ant ratukų; | - ant ratukų; | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| 7.2. sėdėjimo aukščio reguliavimas | - aukščio reguliavimas;  - reguliuojamas aukštis nuo 46 iki 62 cm;  - maksimali kėlimo galia ne mažiau 100 kg. | - aukščio reguliavimas;  - reguliuojamas aukštis nuo 46 iki 62 cm;  - maksimali kėlimo galia 100 kg. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| 7.3. nugaros atrama | - aptraukta dirbtine oda; | - aptraukta dirbtine oda; | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| 7.4. spalva | - pasirenkama. | - pasirenkama. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| **8. Endoskopas** |  |  |  |
| 8.1. Rinolaringofibroskopas | - ne daugiau kaip 3,4 mm storio;  - ne mažesnis kaip 300 mm ilgis;  - 0 laipsnių ± 2 laipsniai, apžiūrėjimo kampas ne mažiau 85 laipsnių;  - užlenkimo kampas ne mažiau 130°/130°;  - pristatomas kartu su saugojimo dėže ir dezinfekavimo vonele. | - 3,4 mm storio;  - 300 mm ilgis;  - 0 laipsnių, apžiūrėjimo kampas 85 laipsniai;  - užlenkimo kampas 130°/130°;  - pristatomas kartu su saugojimo dėže ir dezinfekavimo vonele. | Lankstus endoskopas aprasymas, psl.1-2, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl. 5 |
| **9. Bendrieji reikalavimai** |  |  |  |
| 9.1. darbo vieta | - visos sistemos (dalys) turi būti integruotos į vieną bendrą sistemą ir turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;  - sistemos atskirai neperkamos;  - sistemos gylis ne daugiau 600 mm, ilgis ne daugiau 1500 mm, aukštis ne daugiau 1000 mm;  - darbo vietos spalva pasirenkama pagal RAL paletę. | - visos sistemos (dalys) yra integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;  - sistemos atskirai neperkamos;  - sistemos gylis 540 mm, ilgis 1024 mm, aukštis 885 mm;  - darbo vietos spalva pasirenkama pagal RAL paletę. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.10, 40 Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1-3 |
| 9.2. maitinimo įtampa | - 230 V ± 10 %; 50 Hz; | - 230 V ± 10 %; 50 Hz; | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas |
| 9.3. triukšmas – garsas | - iki 50 dB; | - iki 50 dB; | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.55-56, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1-3 |
| 9.4. darbo vietos mobilumas | - turi būti ant ratukų (min. 2 ratukai). | - ant ratukų ( 2 ratukai). | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.9, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1-3 |
| 1. **Garantija** | -turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip **24** mėnesių garantija | 24 mėnesių garantija |  |

Pastabos: Grafoje “Atitikimas reikalavimams” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.6 punkte.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | Įgaliojimas | 1 |
| 2. | Viešųjų pirkimų tarnybos pažyma | 1 |
| 3. | Registrų centro pažyma (kartu su VMI, SOC) | 2 |
| 4. | Registracijos pažymėjimas | 1 |
| 5. | Įmonės įstatai | 7 |
| 6. | Tiekėjų įgaliojimai ir vertimai | 4 |
| 7. | CE sertifikatai ir vertimai | 8 |
| 8. | Serviso inžinierių sertifikatai | 4 |
| 9. | Katalogai, brošiūros ir aprašymai | 256 |
| 10. | Instrukcijos | 57 |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja **iki\_2015 12 31 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(Svarbu: turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektų vadovas |  |  |  | Kęstutis Liegus |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas\*) |  | (Parašas\*) |  | (Vardas ir pavardė\*) |