LOR darbo vieta

Naudojimo instrukcija

| ATMOS Medizin Technik GmbH & Co. KG | Ludwig-Kegel-Str. 16 79853 Lenzkirch / Vokietija | Tel. +49 (0) 7653 / 6 89-0 Faksas +49 (0) 7653 / 6 89-190 | atmos@atmosmed.de www.atmosmed.de |
| --- | --- | --- | --- |

- Kitą informaciją, priedus ir reikalingas detales galite gauti iš:

ATMOS

MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Straße 16

79853 Lenzkirch

Vokietija

Tel.       +49 (0) 76 53 / 689-0

Faksas: +49 (0) 7653 / 689-190

+49 (0) 76 53 / 689-493 (Techninės pagalbos centras)

atmos@atmosmed.de

www.atmosmed.de

# TURINYS

TURINYS	3

1.0 Įvadas	5

1.1. Informacija apie naudojimo instrukciją	5

1.2.Savybės…………………………………………………………………………………………    5

1.3 Funkcija	6

1.3. Paveiksliukų ir simbolių reikšmės	6

2.0 Jūsų saugumui..........................................................................................8

3.0 Prietaiso surinkimas ir veikimas……………………………………………..10

3.1 Reikalingos jungtys .......................................................................................................................10

3.2 Elektros energijos linijos jungtis....................................................................................................10

3.3 Vandens jungtis..............................................................................................................................10

3.4 Vandens nuotėkų sistema...............................................................................................................11

3.5 Įrangos valdymas ir galimybės......................................................................................................12

3.6 Galinis vaizdas…………………………………………………………………………………...13

3.7 Sekrecijos indas…………………………………………………………………………………..13

3.8 Priekinės kojelės sureguliavimas...................................................................................................14

3.9 Darbo kambario jungtys………………………………………………………………………….14

4.0 Prietaiso veikimas......................................................................................16

4.1 Įjungimas/išjungimas	106

4.2 Siurbimo sistema	106

4.3 Hygrotherm ausies plovimo modulis	128

4.4 Variotherm šiluminis nistagmo stimuliavimas	139

4.5 Ausies plovimo 37C modulis	22

4.6 Suspausto oro sistema	23

4.7 LED šviesos sistema	24

4.8 Instrumentų šildymas	25

5.0 Valymas	26

5.1 Bendra informacija apie valymą ir dezinfekavimą	26

5.2 Rekomenduojamos dezinfekcinės instrumentų priemonės	20

5.3 Rekomenduojamos dezinfekcinės paviršiaus priemonės	20

6.0 Higienos reikalavimai…………………………………………………………..29

7. 0 Techninė priežiūra	33

7.1 Saugiklio pakeitimas	33

7.2 Bakterinio filtro pakeitimas	33

7.3 Vamzdžio siurblio kasetės keitimas	33

8.0 Gedimų pašalinimas	34

9.0 Priedai ir vartojimo reikmenys..................................................................36

9.1 Priedai.............................................................................................................................................36

9.2 Vartojimo reikmenys......................................................................................................................36

10.0 Techninės specifikacijos	30

11.0 Prietaiso išmetimas .................................................................................39

12.0 Informacija apie EMC ..............................................................................40

Atitikties deklaracija ........................................................................................43

| 1.0 | Įvadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 1.1. Informacija apie naudojimo instrukciją

Šioje instrukcijoje yra svarbi informacija kaip saugiai, tinkamai ir efektyviai naudoti ATMOS S 61 Servant vision. Be to, ji skirta ne tik naujų personalo narių apmokymui kaip naudoti prietaisą, bet taip pat yra kaip instrukcijos nuoroda. Ji padeda išvengti rizikos, taip pat sumažina remonto išlaidas bei prastovos trukmę. Be to, įrangos patikimumas ir veikimo trukmė techniniu atžvilgiu sumažės. Dėl šių priežasčių, ši naudojimo instrukcija visada turi būti greta prietaiso. Prieš pradedant naudoti prietaisą pirmą kartą perskaitykite 2.0 skyrių „Jūsų saugumui“ tam, kad būtumėte pasiruošęs bet kokioms pavojingoms situacijoms. - Priežiūros ir saugumo patikrinimo darbai kartu su profesionalia apžiūra užtikrina ATMOS S 61 Servant vision eksplotacinį saugumą ir prietaiso paruošimą naudojimui, be to turi būti atliekamas reguliarus valymas. - Remonto darbai ir saugumo patikra turi būti atliekami kvalifikuotų ATMOS darbuotojų. Originalių detalių naudojimas garantuos, kad bus išsaugotas ATMOS S 61 Servant vision prietaiso eksplotacinis saugumas, paruošimas naudojimui bei vertė. - • ATMOS S61 Servant vision prietaisas turi CE žymėjimą CE-0124 pagal EEC direktyvą 93/42/EEC dėl medicinos gaminių ir atitinka pagrindinius šios instrukcijos I priedo reikalavimus. • Kokybės valdymo sistema taikoma ATMOS buvo patvirtinta remiantis tarptautiniais EN ISO 9001 ir EN 12485 reikalavimais.

## 1.2. Savybės

- Pagrindinės funkcijos:

- Siurbimas

- Ausies plovimas

- Suspaustas oras

- Elektros energijos tiekimas LED šviesos šaltiniui

- Elektros energijos tiekimas išoriniams medicininiams prietaisams

- Pagrindinių funkcijų specifikacijos:

- Siurbimas 40 l/min/760hPa arba

- Siurbimas 55 l/min/920 hPa

- Ausies plovimas 37° max 500ml/min arba

- Ausies plovimas 37° su vakuumine sistema

- Suspaustas oras vaistams purkšti max 2 bar

- Elektros energijos tiekimas LED 700 mA reguliuojamas

- Pritaikymas:

- Pritaikymas žmogui

- Gydomi organai:

- Gerklė, nosis, ausis

- Naudojimo trukmė:

- Trumpas laiko tarpas

- Naudojimo vieta:

- LOR kabinetai

- Naudojimo apribojimas:

- Negali būti naudojama nosies sinusitų skalavimui

- Taikymo sąlygos:

- Žiūrėkite techninius duomenis

## 1.3.Funkcija

ATMOS S61 Servant LOR darbo vieta suteikia tokias darbo galimybes:

-siurbimo sistema

-suspausto oro sistema

-ausies skalavimo 37° bazinis modulis

-ausies skalavimo sistema (Hygrothem)

-sistema šiluminiam nystagmus stimuliavimui

-LED šviesos šaltinis ATMOS LS 21 LED

-LED galvutės šviesa ATMOS HL 21 LED

## 1.4. Paveiksliukų ir simbolių reikšmės

procedūros atlikimo seka

spauskite ten, kur pažymėtas taškas

paspaskite pedalą

Perskaitykite, svarbi informacija

- bendra informacija

numeracija

smulkesnė numeracija

patikrinkite

veiksmo atlikimo kryptys

pakeiskite

patikrinkite ar teisinga padėtis

Įspėjimas

Saugiklis pagal IEC 47/5016, DIN 30600/0186

Tipo B pritaikymas

galimas sulyginimas

veidrodinis greitas šildytuvas

sureguliavimas

suspaustas oras

siurbimas

pedalas

įžeminimas

kintamoji srovė

įjungimas

išjungimas

LOR darbo vieta

Naudojimo instrukcija

| 2.0 | Jūsų saugumui |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ATMOS S61 Servant LOR darbo vieta atitinka IEC 601/EN 60601 direktyvas ir yra yra įtrauktas į šių klasių sąrašą

• VDE klasė

• II a klasė (EEC 93/42)..

- Sujungimai: žalias/geltonas:

žalias/geltonas: apsauginis laidas (PE)

mėlynas: neutralus laidas (N)

juodas atitinkamai rudas: fazė(L)

- Dėmesio: veidrodiniai šildytuvai gali gaminti didesnę nei 40 °C temperatūrą.

- ATMOS S 61 Servant ENT workstation gali būti naudojamas prižiūrint kvalifikuotiems ATMOS darbuotojams, kurie buvo apmokyti kaip naudoti prietaisą (IEC 601-1/EN 60601-1).

- Pagrindinė įtampa nurodyta valdymo plokštėje turi atitikti energijos tiekimo sistemos duomenis.

- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite ar prietaisai yra techniškai saugūs. Pažeisti laidai ar korpusai turi būti nedelsiant pakeisti!

- Instrumentai vaizdų perteikimui ir vožtuvai turi būti reguliariai tikrinami.

- Suspausto oro ir vakuumo ekrano patikrinimo darbai turi būti atliekami techninės priežiūros darbuotojo kas du metus!

- Kiekvieną rytą apžiūrėkite žarneles, surinkimo indus ir laidus. Pažeistas dalis pakeiskite. Naudokite tik tinkamus ir nepažeistus laidus.

- Prieš atidarydami prietaisą jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.

- Didžiausia padėklų apkrova-2 kg.

- Prietaisą įjunkite tik tada, kai yra tiekiamas vanduo!

- LOR darbo vietai reikalingas švarus vanduo (geriamo vandens kokybės). Jeigu tokio vandens tiekti yra neįmanoma, turi būti pastatytas vandens filtras. Turi būti apsvarstyti specifiniai šalyje numatyti reikalavimai įdiegimui.

- Jeigu prie bendro elektros tinklo yra prijungta keletas prietaisų, tuomet reikalingas izoliacinis transformatorius su įžeminimu ar kokia kita apsaugos sistema, atitinkantčia EN 60 601-1 reikalavimus. Transformatorius turi atitikti visų prijungtų prietaisų sunaudotą energiją.

- Nešvarius instrumentus dėkite tik tam skirtose vietose.

- Turi būti griežtai laikomasi skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų aplinkos sąlygų!

- Baigę naudoti prietaisą išjunkite pagrindinį jungiklį ir vandens tiekimo sistemą.

- Dirbdami su endoskopu šalia šviesos šaltinio,nežiūrėkite tiesiogiai į šviesos spindulius. Patraukite endoskopą iš prietaiso naudojimo zonos, jeigu staiga nutrūksta elektros srovė!

- ATMOS S 61  turi būti naudojamas tik patalpose, naudojamose medicininiais tikslais. Negalima naudoti patalpose, kur yra sprogimų pavojus.

- ATMOS S 61 Servant visiškai atitinka standartinius direktyvos IEC 601-1-2 / EN 60601-1-2 “Elektromagnetinis suderinamumas – elektrinė medicinos įranga” reikalavimus dėl elektromagnetinio atsparumo.

- ATMOS S 61 Servant negali būti naudojamas su prietaisais, kurie neatitinka standartinių EN 60601-1 “Elektrinė medicinos įranga” ir EN 60601-1-2 “elektromagnetinis atsparumas (elektrinė medicinos įranga)” direktyvų nuostatų.

- ATMOS neatsako už sužalojumus ir nuostolius, jeigu:* naudojamos neoriginalios ATMOS detalės; * nesilaikoma šioje naudojimo instrukcijoje esančių patarimų dėl prietaiso naudojimo * nauji prietaiso parametrai, pakeitimai, papildymai ir remonto darbai buvo atlikti nekvalifikuotų  ATMOS darbuotojų

- Ši naudojimo instrukcija atitinka prietaiso sandarą ir standartinius saugumo būsenos reikalavimus spausdinimo metu. Nuosavybės teisės galioja visoms apylinkėms, procesams, vardams, programinėms prietaisams ir įrangai.

- Nesutrikdykite oro tiekimo užpakalinėje prietaiso dalyje!

- Ausies skalavimo 37° bazinis modulis negali būti naudojamas kartu su 55l aspiracijos sistema.

| 3.0 | Prietaiso surinkimas ir veikimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Didžiausia jungtis dujų tiekimui iki 8 bar.

3.1 Reikalingos jungtys visiems ATMOS S 61 Servant prietaisams

| Prietaisas | Reikalingos maksimalios jungtys |
| --- | --- |
| ATMOS S 61 Servant vision | 1 įžemintas kištukinis lizdas |
| ATMOS S 61 Servant vision | 1 fiksuota jungtis |
| ATMOS S 61 Servant instruments | 1 įžemintas kištukinis lizdas |
| ATMOS S 61 Servant therapy | 2 įžeminti kištukiniai lizdai |
| Vandens išskyrimo sistema (VIS) | 1 įžemintas kištukinis lizdas |
| Monitorius | 1 įžemintas kištukinis lizdas |
| Paciento kėdė | 1 įžemintas kištukinis lizdas |

3.2. Elektros energijos linijos jungtis

● Remiantis VDE 0107 ir VDE 0100 direktyvomis, patalpose naudojamose medicininiams tikslams turi būti įrengta apsauginė elektros srovės nutekėjimo grandinė (feromagmetinės izoliacijos elektros grandinė) su minimaliu <0.03 A elektros srovės nuotėkiu.

● ATMOS S 61 Servant vision yra sujungiamas su fiksuota jungtimi, kuri yra įmontuojama šalia prietaiso (daugiausia 3 m, žiūrėkite paveikslėlį). Tai leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems ATMOS darbuotojams.

● ATMOS S 61 Servant vision maksimalios elektros sąnaudos yra 300 VA.

● Elektros prietaisų, kurie gali būti įdiegti gydytojo darbo vietoje (pvz. Elektrinė paciento kėdė, kamera, monitorius ir t.t.),  jungtims turi būti įrengtas atitinkamas kištukinių lizdų skaičius.

3.3 Vandens jungtis

Reikalavimai vandens tiekimui:

• lengvai pasiekiamas vandens čiaupas su G 3/4“ žarnelės jungtimi.

• Rekomenduojama jungtis įskaitant vamzdžių ventiliaciją

• Vanduo, kuris yra tiekiamas namų jungtimi turi mažiausiai atitikti WHO direktyvas arba šalyje galiojančias nuostatas dėl geriamojo vandens.

• Išplaukite vandens tiekimo liniją tam kad būtų pašalinta tarša iš sistemos.

• kai yra švarus vanduo, prijunkite tiekimo žarnelę prie aukščiau paminėto vandens čiaupo.

• Reikalingas spaudimas namų vandens sistemoje: >2 bar, bet <5 bar.

• Turi būti apsvarstyti šalyje numatyti specifiniai įstatai įdiegimui kai prietaisas prijungtas prie visuomeninio vandens tiekimo šaltinio.

• DIN 1988 ir DINEN 1717 nuostatų vykdymui, rekomenduojame pridėti izoliacinę vandens sistemą.

• vandens sistemoje nėra įrengta jokia apsauga nuo kalkių. geriamajam vandeniui su 14-21° d atitinkamai 2.5-3.8 mmol/l  (= kietas vanduo) ir iki 21 ° d atitinkamai iki 3.8 mmol/l (= labai kietas vanduo) vandens kietumu reikalinga apsauga nuo kalkių. Susisiekite su vietiniu vandens tiekėju ir/arba santechniku. Prietaiso naudojimo metu vandens čiaupas turi būti užsuktas.

| Vandens kietumas | Milimol/l | *dH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | 7.3 | Apsauga nuo kalkių nereikalinga |
| 2 | 1.3 – 2.5 | 7.3 – 14 |  |
| 3 | 2.5 – 3.8 | 14 – 21.3 | Apsauga nuo kalkių reikalinga |
| 4 | > 3.8 | > 21.3 |  |

3.4 Vandens nuotėkų sistema

Reikalavimai:

• Ilgam laikui įdiegta jungtis atitinkanti G3/4" vidinį sriegį

Prietaise įmontuotas anti-sifono trapas!

• Prijunkite vandens žarnelę prie prietaiso ir G3/4" jungties. Uždarytus tarpiklius įkiškite į varžtus.

# 3.0.ATMOS S61 Servant LOR darbo vietos montažas

## 3.5. Įrangos valdymas ir galimybės

Instrumentų dėklo šildymo modulis

Vaistų purkštuvas (suspaustas oras)

Padėklas

Veidrodinis greitas šildytuvas

LED šviesos

šaltinis

LED galvutės šviesa

Ausies irigacija/šiluminis nistagmo stimuliavimas

Suspaustas oras

Automatinis siurbimas

Įjungimo/išjungimo mygtukas

Vakuumo reguliavimas

Vakuumo ekranas

Suspausto oro reguliavimas

Suspausto oro ekranas

Skalavimo žarna

Skalavimo žarnos plastikinis adapteris gali būti keičiamas (REF 506.2228.1), jei reikia, lengvais sukamaisiais judesiais jį ištraukite.

## 3.6.Galinis vaizdas

Energijos tiekimo laidą įkiškite į nekaistančią rozetę. Perskaitykite 7 psl. esančią saugumo instrukciją!

## 3.7 Sekrecijos indas

Norėdami gauti vakuumą prieš naudojimą patikrinkite sistemos tankumą,.

Įdėkite bakterinį filtrą į taškymo apsaugą

Į taškymo apsaugą įdėkite plūdę

Įdėkite taškymo apsaugą į dangtelį

Įdėkite skalavimo žarną

Uždėkite tarpiklį, uždėkite dangtelį ant indo

Prijunkite žarną prie įvorės

Įdėkite įvorę į dangtelį

Uždėkite strėlinę horizontaliai ant abiejų įmovų

Įdėkite žarną į veržtuvą

3.7.1.Surinkimo indas

Žarnos prijungimas (įvorė) 1

Apsauga nuo putų susidarymo

Sekreto surinkimo talpa 7

Surinkimo indo dangtelis 2

Tarpiklis 3

Bakterinis filtras 4

Taškymo apsauga 5

Plūdė 6

Išmetamoji žarna

(tik automatiniam) 8

Įsiurbimo įrenginys apsaugai nuo putų: Žarna su įsiurbimo įrenginiu neleidžia sujudinti skysčių paviršiaus. Taigi yra užtikrinamas mažesnė putodara ir ilgesnis filtro veikimas.

## 3.8. Priekinės kojelės sureguliavimas

Priekinės kojelės sureguliavimui naudokite 4-5dydžio plokščią atsuktuvą.

## 3.9. Darbo kambario jungtys

### 3.9.1.Žarnos

Įkiškite ausinių kištuką į tam pažymėtą vietą		Ant krašto uždėkite naudojamas dalis

### 3.9.2. Kojinis jungiklis

įkiškite laidą su trimis angomis šalia tiekimo žarnos ausies skalavimui

prijunkite vandens žarną

prijunkite suspausto oro žarną

Pirmas paleidimas

Prieš transportavimą kiekvieno ATMOS S 61 Servant  prietaiso veikimas ir saugumas yra patikrinamas gamintojo. Norint užtikrinti, kad prietaisas veiktų saugiai po transportavimo ir įdiegimo, turi būti atlikti šie veiksmai: prietaisas gali būti pradėtas naudoti jeigu

- Yra atliktas funkcinis prietaiso testas prietaiso naudojimo vietoje.

- Naudojimo instrukcijos yra perskaitytos ir įsidėmėtos.

Transportuojant žemoje temperatūroje, prietaisas turi būti laikomas iki 2 valandų aplinkos temperatūroje prieš pradedant jį naudoti. Jeigu prietaisas nebus aklimatizuotas, gali susidaryti kondensatas ir prietaisas nebeveiks.

| 4.0 | Prietaiso veikimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.1. Įjungimas/išjungimas

Įjungus pagrindinį jungiklį, visi integruoti ir prijungti prietaisai pradeda veikti.

## 4.2.Siurbimo sistema

Niekados nenaudokite siurbimo sistemos be bakterinio filtro! Visuomet naudokite taškymo apsaugą bakteriniam filtrui.Garantija negalios, jeigu prietaisas bus naudojamas neteisingai! Reguliariai keiskite bakterini filtrą! Vykdykite 5.0 skyriuje esančius nurodymus!

### 4.2.1.Siurbimo greičio kontrolė ir rodymas

Vakuumo reguliavimas

Vakuumo vaizdavimas

Galimi tokie siurbimo sistemos paleidimo būdai:

A)

Jeigu neturite prijungto kojinio jungiklio:

Naudokite laikiklio rankeną. Dėl įvesto šviesos barjero siurbimo sistema įsijungia automatiškai. Nustatykite norimą vakuumą, siurbimo žarnos galas turi būti uždarytas. Tik tokiu būdu susidarys vakuumas.

### 4.2.2. Kojinis jungiklis

B)

Jeigu turite prijungtą kojinį jungiklį:

Naudokite laikiklio rankeną. Tuomet nuspauskite ir laikykite kojinį jungiklį. Atleidus kojinį jungiklį, siurbimo sistema išsijungia. Nustatykite norimą vakuumą, siurbimo žarnos galas turi būti uždarytas. Tik tokiu būdu susidarys vakuumas.

### 4.2.3. Skalavimo sistema

Mažiausiai 30 s

- Po kiekvieno naudojimo krupščiai išplaukite siurbimo žarną. Uždėkite siurbimo žarną (be kanulės) su siurbimo jungtimi prie siurbimo pritvirtinimo ir paleiskite skalavimo skystį mažiausiai 30 sekundžių.

Pripildymas/konteinerio saugojimas/žarnos praplovimas

A) Visiškai automatinis papildymas: (530.1060.0)

Jeigu reikia vandens konteineris gali būti automatiškai papildomas.

DĖMESIO:

Įsitikinkite, kad vandens tiekimo sistema yra prijungta ir vandens tiekimas yra saugus. Nenaudokite putojančių valymo skysčių kaip dezinfekantų.

B) Rankinis papildymas (530.1050.0)

Pripildykite konteinerį vandeniu ir neputojančio instrumentų dezinfekanto.

### 4.2.4. Konteinerio išvalymas

Konteinerio sistema turi būti reguliariai valoma ir dezinfekuojama. Jei reikia, autoklavuokite detales. Žiūrėkite 5.0 skyriuje „Valymas“ esančius nurodymus.

A) Rankinis būdas

Iš surinkimo indo išleiskite maždaug pusė skysčio. Patraukite horizontaliai surinkimo indą ir pašalinkite siurbimo žarną.

B) Automatinis

Surinkimo indas išvalomas automatiškai tam tikrame lygyje.

Surinkimo indas

Žarnos prijungimas (įvorė)

Apsauga nuo putų susidarymo

Sekreto surinkimo talpa

Surinkimo indo dangtelis

Tarpiklis

Bakterinis filtras

Taškymo apsauga

Plūdė

Išmetamoji žarna

(tik automatiniam)

Įsiurbimo įrenginys apsaugai nuo putų: Žarna su įsiurbimo įrenginiu neleidžia sujudinti skysčių paviršiaus. Taigi yra užtikrinamas mažesnė putodara ir ilgesnis filtro veikimas

### 4.2.5. Vienkartinis konteineris

A) Receptal

B) Medi-Vac

## 4.3. Hygrotherm ausies plovimo modulis

Integruoto ausies plovimo Hygrotherm modulio savybės nurodytos atskirose naudojimo instrukcijose.

Norėdami užtikrinti gerą ir saugų naudojimą atidžiai perskaitykite šias atskiras naudojimo instrukcijas!

- Jeigu įjungsite prietaisą, bus atliktas segmentų testas. Trumpam pradės veikti visi LED šviesos šaltiniai. Tuomet patikrinkite LED šviesos šaltinių optiką.

- Prieš šiluminius matavimus patikrinkite manometre vandens spaudimą. Optimalus slėgis 2 barai.

Ausies plovimo žarna gali būti naudojami tik su ausies plovimo dubeniu, kuris turi filtrą. Jis netinkamas naudoti sekrecijos siurbimui.

Ausies plovimo dubuo

Ausies plovimo sistema

Siurbimo kanalas ausies plovimo dubeniui gali būti naudojamas tik siurbimui ausies plovimo ar stimuliavimo metu. Gali būti naudojamas tik ausies plovimo dubuo, turintis filtrą (skylių diametras max 1 mm). Siurbimo kanalas negali būti naudojamas kitoms siurbimo procedūroms. Skysčių siurblys netinkamas susiurbti didesnes daleles, tokias kaip ausies siera ir kt.

Riebios ir tešlos konsistencijos medžiagos gali būti susiurbiamos, tačiau ribotai. Rekomenduojama išvalyti dubenį po kiekvienos siurbimo procedūros ir dezinfekuoti, tam, kad neužsikimštų siurblys.

Paėmus siurbimo antgalį kartu su ausies plovimo dubeniu, ausies plovimo sistema įsijungia automatiškai. Pridėkite dubenį prie plaunamos ausies ir pradėkite plovimą. Kai siurbimo antgalis pakabinamas atgal, siurbimo sistema automatiškai išsijungia.

Dėmesio: naudokite siurbimo sistemą tik su tam skirtu plovimo dubeniu.

### 4.3.1. Hygrotherm modulio paleidimas

Išimkite iš laikiklio antgalį. Dėl užprogramuoto šviesos barjero Hygrotherm pradeda veikti automatiškai. Bus pasirinkta paskutinė nustatyta temperatūra.

### 4.3.2. Ausies plovimas

Paimkite antgalįpaspauskite jungiklįišplaukite ausį

Įsitikinkite, kad vandens tiekimo sistema yra prijungta ir vandens tiekimas yra saugus.

## 4.4. Variotherm Šiluminis nistagmo stimuliavimas

Norėdami užtikrinti gerą ir saugų naudojimą atidžiai perskaitykite šias atskiras naudojimo instrukcijas.

Įsitikinkite, kad vandens tiekimo sistema yra prijungta ir vandens tiekimas yra saugus.

- Jeigu įjungsite prietaisą, bus atliktas segmentų testas. Trumpam pradės veikti visi LED šviesos šaltiniai. Tuomet patikrinkite LED šviesos šaltinių optiką.

- Prieš šiluminius matavimus patikrinkite vandens spaudimą manometre. Optimalus slėgis 2 barai.

Ausies plovimo žarna gali būti naudojami tik su ausies plovimo dubeniu, kuris turi filtrą. Jis netinkamas naudoti sekrecijos siurbimui.

Antgalis šiluminiam nistagmui stimuliavimui

Įjungimas/išjungimas nistagmo lęšių

Nistagmo lęšių prijungimas

Siurbimo kanalas ausies plovimo dubeniui gali būti naudojamas tik siurbimui ausies plovimo ar stimuliavimo metu. Gali būti naudojamas tik ausies plovimo dubuo, turintis filtrą (skylių diametras max 1 mm). Siurbimo kanalas negali būti naudojamas kitoms siurbimo procedūroms. Skysčių siurblys netinkamas susiurbti didesnes dalelių, tokias kaip, ausies siera ir kt.

Riebios ir tešlos konsistencijos medžiagos gali būti susiurbiamos, tačiau ribotai. Rekomenduojama išvalyti ir dezinfekuoti dubenį po kiekvienos siurbimo procedūros, tam, kad neužsikimštų siurblys.

Paimkite siurbimo antgalį kartu su ausies plovimo dubeniu, tuomet ausies plovimo sistema įsijungia automatiškai. Pridėkite dubenį prie plaunamos ausies ir pradėkite plovimą. Kai siurbimo antgalis pakabinamas antgal, siurbimo sistema automatiškai išsijungia.

Dėmesio: naudokite siurbimo sistemą tik su tam skirtu plovimo dubeniu.

### 4.4.1. Variotherm paleidimas

Išimkite iš laikiklio antgalį. Dėl užprogramuoto šviesos barjero Variotherm pradeda veikti automatiškai. Bus pasirinkta paskutinė nustatyta temperatūra.

### 4.4.2. Šiluminio nystagmus stimuliavimo atlikimas

Paimkite antgalįpasirinkite temperatūrą ir jeigu reikia ją nustatykitejeigu reikia nustatykite laikąpaspauskite kai Variotherm galima naudoti pasigirsta garsinis signalaspaspauskite jungiklįatlikite nystagmus stimuliacijąpo laiko tarpo vėl išgirsite garsinį signalą

### 4.4.3. Laiko nustatymas (1-99s)

Paimkite antgalį.

Paspauskite ir laikykite .Nustatykite su norimą stimuliavimo laiką.

Esant sekančiam temperatūros parinkimui, automatiškai bus parinktas paskutinis nustatytas laikas.

Periodiškai patikrinkite laikmačio laiko nustatymus.

### 4.4.4. Temperatūros nustatymai

Galima nustatyti temperatūras nuo 20C iki 47C. Mažiausia temperatūra yra čiaupo vandens temperatūra.

37C nustatymas:paspauskite .

Šiltas stimuliavimas (38-47C): paimkite antgalį.

Paspauskite ir laikykite. Su pasirinkite norimą temperatūrą. Atleiskite.

Kitą kartą paspaudus  bus nustatyta paskutinį kartą pasirinkta temperatūra.

Šatas stimuliavimas (20-36C): ): paimkite antgalį.

Paspauskite ir laikykite. Su pasirinkite norimą temperatūrą. Atleiskite.

Kitą kartą paspaudus  bus nustatyta paskutinį kartą pasirinkta temperatūra.

### 4.4.5. Informacija apie ATMOS S 61 Servant priežiūrą esant vėlesnei nei programinės įrangos V1.2 versijai

ATMOS S 61 Servant darbo vieta priekinėje dalyje turi priežiūros ekraną. Ekrane yra raudonas ir geltonas LED šviesos šaltiniai.

raudonas LED

geltonas LED

Įjungus aparatą pradedamas elektroninkos patikros testas. Galimos tokios indikacijos:

|  | Raudonas LED | Geltonas LED | Garsinis signalas | Patabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Po įjungimo prasideda LED patikra |  |  |  |  |
| Įjungimas | dega | dega | yra | Įjungimo metu užsidega abi LED lemputės (trukmė 500ms) |
| Po to atliekamas funkcinis ir sudėtinių dalių testas, kurio metu užsidega 6 lemputės (trukmė 500 ms) |  |  |  |  |
| Slėgio siurblio veikimo laikas |  | Pirmas užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Siurbimo siurblio veikimo laikas |  | Antras užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Siurbimo siurblio 2 veikimo laikas |  | Trečias užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Žarnos siurblio veikimo laikas |  | Ketvirtas užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Drenažo siurblio veikimo laikas |  | Penktas užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Kasmetinis patikrinimas |  | Šeštas užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Elemento įtampa |  | Septintas užsidegimas | nėra | Viskas gerai |
| Patikrinimas reikalingas, jeigu: |  |  |  |  |
| Slėgio siurblio veikimo laikas | Pirmas užsidegimas |  | yra | Kritinis veikimo laikas |
| Siurbimo siurblio veikimo laikas | Antras užsidegimas |  | yra | Kritinis veikimo laikas |
| Siurbimo siurblio 2 veikimo laikas | Trečias užsidegimas |  | yra | Kritinis veikimo laikas |
| Žarnos siurblio veikimo laikas | Ketvirtas užsidegimas |  | yra | Kritinis veikimo laikas |
| Drenažo siurblio veikimo laikas | Penktas užsidegimas |  | yra | Kritinis veikimo laikas |
| Kasmetinis patikrinimas | Šeštas užsidegimas |  | yra | Reikia atlikti kasmetinį patikrinimą |
| Elemento įtampa | Septintas užsidegimas |  | yra | Žema elemento įtampa |

Jeigu reikalinga patikra, susisiekite su vietiniu tiekėju.

## 4.5. Ausies plovimo 37C modulis

Įjungus prietaisą, ausies plovimo sistemos antgaliai įšils iki 37C.

Klausos kanalo plovimui naudokite tik antibakterinį plovimo skystį.

Plovimo skysčio temperatūra prieš jį naudojant turi būti pamatuota termometru.

Turi būti 372C temperatūra, antraip pacientas gali jaustis apsvaigęs arba nualpti.

Vakuumas gali būti max –0.4 bar,esant uždarytam įėjumui . Jis turi būti patikrinamas prieš kiekvieną pacientą.

Tam kad būtų išvengta aštrių ir garsių aplinkinių tonų, prietaisas turi būti laikomas prie ausies landos.

Nenaudojamas plovimo skystis turi būti pašalintas seanso pabaigoje.

- Skalavimo butelis pripildomas šilto plovimo skysčio (372C). Dangtis  užsukamas ant butelio.

- Termomentru galima stebėti temperatūrą.

- Antgalisuždedamas ant dangčio.

- Siurbimo žarna sujungiama su vakuumo anga. Siurbimo sistema nustatoma didžiausiam vakuumui.

- Tuomet ausies plovimo sistema su antgaliuįkišama į ausies landą. Angaturi būti uždengta pirštu. Plovimas vyks kol minėta anga nebus uždengta.

- Visos ausies plovimo sistemos dalys gali būti sterilizuojamos.

Ausies plovimo sistema:

Antgalis

Išorinė anga

Vakuumo anga

Plovimo dangtis

Butelis

saugumo anga

## 4.6. Suspausto oro sistema

Antgalis suspaustam orui

Vaistų purkštuvas

Įsitikinkite ar įranga ir žarnos yra tinkamai prijungtos.

Jei naudojate alyvą, kontroliuokite prietaiso slėgį.

### 4.6.1. Paleidimas

Suspausto oro sistemą galite aktyvuoti šiais būdais:

A)

Jeigu yra prijungtas kojinis jungiklis

Ištraukite antgalį iš laikiklio. Tuomet laikykite nuspaustą kojinį jungiklį.

Atleidus jungiklį suspausto oro sistema išsijungia.

B)

Jeigu kojinis jungiklis nėra prijungtas

Ištraukite antgalį iš laikiklio. Dėl nustatyto šviesos barjero suspausto oro sistema pradeda veikti automatiškai.

### 4.6.2. Purkštuvo uždėjimas/nuėmimas

Uždėjimas:

Įkiškite antgalį į vaistų butelį kol spragtels. Tuomet išimkite antgalį kartu su buteliu iš įtvirtinimo.Spaudžiant mygtukąsuspaustas oras bus tiekiamas purkštuvui.

Nuėmimas:

Įdėkite vaistų butelį atgal į įtvirtinimą. Papauskite aktyvatorių  ir antgalį patraukite atgal.

■ Atsargiai naudokite purkštuvą tam, kad būtų išvengta sužeidimų.

■ Prieš purkštuvo butelio naudojimą, patikrinkite medikamentų saugumą.

■ Reguliariai valykite visas purkštuvo dalis

## 4.7. LED šviesos sistema

LED įjungimas/išjungimas

LED jungtis

LED jungtis

## 4.8. Instrumentų šildymas

### 4.8.1. Greitas veidrodėlio šildymas

Paspauskite A.

Greitas veidrodėlio pašildymas aktyvuojamas  per 10s.

Gaisro pavojus!

Prieš naudodami veidrodėlį patikrinkite jo temperatūrą.

Šildykite tik dezinfekuotus įrankius.

### 4.8.2. Instrumentų padėklo šildymas

Įjungus prietaisą, instrumentų padėklas pradedamas šildyti iki 37C.

padėkite norimus sušildyti instrumentus ant metalinio padėklo.

### 4.8.3.Instrumentų šildymas esant 37C ausies plovimo moduliui

Įjungus prietaisą instrumentų padėklas pradedamas šildyti iki 37C.

Reguliariai valykite ir dezinfekuokite kiuvetes! Vykdykite 5.0 skyriuje „Valymas“ esančius nurodymus.

| 5.0 | Valymas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.1. Bendra informacija apie valymą ir dezinfekavimą

#### Prieš valymą

Medicininiai prietaisai visada turi būti maksimaliai saugūs ir veikiantys.

Prieš kiekvieną naudojimą rekomenduojama:

 Valyti ir dezinfekuoti ar sterilizuoti prietaisus naudojant nurodytas priemones nekeičiant konkrečioje įmonėje duotų instrukcijų.

Visuomet atsižvelkite į gamintojo instrukcijas dėl koncentrato.

- Nenaudokite:

• Dezinfekcinių priemonių, kuriuose yra organinių ar neorganinių rūgščių, nes jie gali sukelti koroziją.

• Dezinfekcinių priemonių, kuriuose yra chloromidų, feronų ar anijoninių dalių, nes tai gali sukelti prietaiso korpuso pažeidimus.

- Kitame subskyriuje „rekomenduojamos dezinfekcinės priemonės“ pateiktas visų paviršiaus ir įrankių dezinfekcinių priemonių sąrašas.

### 5.1.1. Prietaiso paviršiaus valymas

- Prietaiso paviršius yra padengtas specialiu laku, tam, kad atitiktų darbo vietos higieninius reikalavimus.

- Prietaiso paviršių šluostykite audiniu, suvilgytu valymo ar dezinfekavimo tirpalu.

- Valymui ir dezinfekavimui taip pat galima naudoti dezinfekcinius purškalus ar dezinfekavimo servėtėles. Ilgas dezinfekcinių priemonių su alkoholiu naudojimas gali turėti įtakos apsauginių dangų lankstumui ir skaidrumui.

■ Visos detalės, kurios turi tiesioginį kontaktą su pacientu gydymo metu, turi būti pakeistos, nuvalytos ir dezinfekuotos.

■ Galima naudoti tik nuvalytus instrumentus!

■ Reguliariai valykite ir dezinfekuokite instrumentus!

### 5.1.2. Surinkimo indas, bakterinis filtras ir siurbimo žarna

Kiekvienos darbo dienos pabaigoje šios detalės turi būti nuvalytos ir dezinfekuotos/sterilizuotos:

- Surinkimo indas ir bakterinis filtras:

• Išimkite indą iš jo laikiklio.Atidarykite bakterinio filtro viršų pasukdami prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite filtrą. Atidžiai išplaukite visas detales po tekančiu vandeniu. Žinoma galima naudoti valymo ar dezinfekavimo priemonę.

- Siurbimo sistema ir žarnų prijungimas

• Po kiekvieno naudojimo siurbimo sistemą praskalaukite nedideliu kiekiu praplovimo skysčio. Neleiskite, kad žarnos taptų lipnios. Sterelizuokite siurbimo žarną autoklave arba atsargiai pavirinkite.

 Siurbimo talpa yra ribojama surinkimo indo talpos (1.25l). Dėl to nenaudokite daugiau kaip 1l praplovimo skysčio, o vėliau ištuštinkite talpą.

### 5.1.3. Vaistų purkštuvai

- Purškimo vamzdeliai turi būti keičiami po kiekvieno naudojimo arba po kiekvieno paciento.

- Atjunkite vaistų purkštukus ir atidžiai praskalaukite visas dalis po bėgančiu vandeniu. Žinoma galima naudoti valymo ar dezinfekavimo priemones.

• Tuomet dar kartą atidžiai nuplaukite visas detales po tekančiu vandeniu.

 Įsitikinkite ar oro angos nėra užsikimšusios.

- Sterilizuokite visas dalis autoklave (išskyrus mažą butelio siurbimo žarnelę).

 Tvirtinant purkštuko vamzdelį, kad purkštuko ženklas (0 arba X) yra nukreipti aukštyn!

 Purkštuko vamzdeliai yra atskiros detalės, kurias galite gauti iš ATMOS.

### 5.1.4. Instrumentų padėklai

- Prieš sterilizavimą atsargiai nuplaukite padėklus po tekančiu vandeniu. Žinoma galima naudoti valymo ar dezinfekavimo priemones.

• Tuomet dar kartą atidžiai nuplaukite visas detales po tekančiu vandeniu.

5.1.5. Endoskopo antgaliai

Endoskopo metalinius antgalius valykite kiekviena dieną ir po to dezinfekuokite arba sterilizuokite autoklave. Dėl to reikia nuimti sandarinimo cilindrą.

### 5.1.6. Ausies plovimo dubuo

Ausies plovimo duobuo gali būti plaunamas plovimo mašinoje ir po to sterilizuojamas autoklave.

5.2. Rekomenduojamos dezinfekcinės instrumentų priemonės

| Dezinfekcinė priemonė GIGASEPT FF (Koncentratas) Mucozit-T (Koncentratas) | Sudedamosios dalys gintaro rūgštis ir dialdehidas dimetoksi-tetrahidrofuranas apsaugos nuo korozijos komponentai nejoniniai tirpalai triamino propilo laurilaminas alkilo dimetilo benzilo amonio chloridas Kokoso propolio diaminas-1,5 guanidino acto rūgštis | 100 g 11.0 g 3.0 g 8.0 % 19.0 % 7.0 % | Gamintojas Schülke&Mayr, Norstedt Merz & Co., Frankfurtas/Mainas |
| --- | --- | --- | --- |

5.4 Rekomenduojamos dezinfekcinės paviršiaus priemonės

| Dezinfekcinė priemonė TERRALIN (Koncentratas) QUATOHEX (Koncentratas) Pursept-A (Dezinfekcinis purškiamasis skystis arba dezinfekciniai audiniai) | Sudedamosios dalys Benzalkonio chloridas Fenoksipropanolis Didecildimetil Amonio chloridas Benzalkonio chloridas Dvibiguanidų acetatas Polimerų biguanidai Valymo medžiagos Etanolis Glioksalis Amonio junginiai Amonio junginiai | (100 g) 20 g 35 g 14 g 10 g 7,5 g 0,5 g 38,9 g 0,1 g 0,05 g 0,05 g | Gamintojas Schülke & Mayr, Norderstedt Braun, Melsungen Merz & Co., Frankfurtas/M |
| --- | --- | --- | --- |

Jeigu tam pačiam objektui naudojamos dezinfekcinės priemonės, į kurių sudėtį įeina aldehidas ar aminai, jie gali išblukti.

| 6.0 | Higienos reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Higienos reikalavimai LOR ligų gydymui naudojant ATMOS S 61 Servant

|  | Kas | Kaip | Su kuo | Kaip dažnai | Atliktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gydymo zonos prietaisas, gydymo zona, gydymo prietaisas |  |  |  |  |  |  |
| Siurbimo sistema | Siurbimo žarna | Drėkinti mažiausiai 10s, jeigu reikia autoklavuoti |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Ausies drėkinimo surinkėjas | Valyti dezinfekcine servetėle/autoklavuoti (nuo 06/2000) | Pvz. Sekusept | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Siurbimo kaniulės | Žarnos drėkinimo taške nusausinti-išmesti-pakeisti |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Žarnos siurbimo antgalis | išvalyti |  | 1 kartą per dieną |  |  |
|  | Žarnos siurbimo talpykla | Išplauti |  | 1kartą per savaitę |  |  |
|  | Žarnos siurbimo talpykla | Užpildyti valymo skysčiu | ATMOS specialus valymo skystis Užsakymo Nr. 080.0005.0 | Kiekvienos dienos pradžioje pilnai |  |  |
|  | Įjungimo plūdė žarnos siurbimo talpykloje | išvalyti |  | 1kartai per savaitę |  |  |
|  | Išskyrų talpykla | Išvalyti, autoklavuoti jeigu reikia |  | 1kartą per savaitę |  |  |
|  | Bakteriniai filtrai išskyrų talpykloje | pakeisti | Bakterinis filtras užsakymo Nr. 320.0066.0 | 1kartą per dieną |  |  |
|  | Lygio elektrodai išskyrų talpyklos dangtelyje | išvalyti |  | 1kartą per savaitę/ kaip reikia |  |  |
|  | Žarnos antgalis | Išvalyti, autoklavuoti |  | 1kartą per savaitę/ kaip reikia |  |  |
| Vandens sistema | Plovimo antgalis priekyje, vandens rankenai | Pakeisti, autoklavuoti jeigu reikia |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Vandens sistema | Įjungti/išjungti | Pagrindinis jungiklis | 2kartus per dieną |  |  |
|  | Dubuo, drenažo filtras | Išvalyti, pakeisti jeigu reikia | Užsakymo Nr. 508.0578.0 | 1kartą per dieną/ jeigu reikia |  |  |
| Optiniai instrumentai | Optiniai instrumentai | Išvalyti Dezinfekuoti | Gigasept FF, 6% | Po kiekvieno panaudojimo Leidžiama naudoti mažiausiai po 15min., nuplauti |  |  |
|  | Optinių instrumentų dėžutės | Išvalyti (plovyklėje) |  |  |  |  |
|  | Optinių instrumentų kiuvetės | Naujas dezinfekcinis skystis rytais/išvalyti vakarais | Gigasept FF, 6% | 1kartą per dieną |  |  |
| Suspausto oro sistema | Politzerio antgalis | Pakeisti, autoklavuoti jeigu reikia |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Medikamentų purškiklių antgalis | Pakeisti, autoklavuoti jeigu reikia |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Purškiklių indas | Laikyti atidarytą plovykloje išplovimui |  | 1kartą per savaitę |  |  |
| Bendrai | Rašymo paviršius | Valyti/šluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alkoholiniu preparatu, 70% | Po kiekvieno naudojimo/ po užteršimo |  |  |
|  | Uždangalas | uždaryti |  | 1kartą per dieną, vakarais. |  |  |
|  | Keičiami instrumentai | Išimti, valyti, užpildyti nauju valymo skysčiu | ATMOS specialus valymo skystis Užsakymo Nr. 080.0005.0 | 2x kartus per dieną/ jeigu reikia 1 pilna dozė skysčio + 0.2l vandens |  |  |
|  | Instrumentai | Valyti/ dezinfekuoti, autoklavuoti jeigu prireikia | Sekti gamintojo instrukcijas | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Guminiai krepšiai | Išimti, pakeisti | Užsakymo Nr. 505.0515.0 | 2 kartus per dieną/ jeigu reikia |  |  |
|  | Instrumentų padėkliukai | Išvalyti (plovyklėje) |  | 1kartą per savaitę |  |  |
|  | Prietaisas | Valyti/ nušluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alchohol, 70% | 1kartą per savaitę/ jeigu reikia po užteršimo |  |  |
|  | Liežuvio prispaudėjų ir tamponų laikymo vieta | Valyti/ nušluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alchohol, 70% | 1kartą per savaitę/ jeigu reikia po užteršimo |  |  |
|  | Instrumentų laikymo stalčiai | Valyti/ nušluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alchohol, 70% | 1kartą per savaitę/ jeigu reikia po užteršimo |  |  |

Visos valymo priemonės turėtų būti naudojamos pagal rekomenduojamą koncentraciją. Perskaitykite gamintojo instrukcijas.

ATMOS Medizin Technik                                   Pastabos

GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Vokietija

+49 7653 689-0

+49 7653 689-190

atmos@atmosmed.de

http://www.atmosmed.de

Individualus higienos planas:

ATMOS S 61 Servant

|  | Kas | Kaip | Su kuo | Kaip dažnai | Atliktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gydymo zonos prietaisas, gydymo zona, gydymo prietaisas |  |  |  |  |  |  |
| Siurbimo sistema | Siurbimo žarna | Drėkinti mažiausiai 10s, jeigu reikia autoklavuoti |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Ausies drėkinimo surinkėjas | Valyti dezinfekcine servetėle/autoklavuoti (nuo 06/2000) | Pvz. Sekusept | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Siurbimo kaniulės | Žarnos drėkinimo taške nusausinti-išmesti-pakeisti |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Žarnos siurbimo antgalis | išvalyti |  | 1 kartą per dieną |  |  |
|  | Žarnos siurbimo talpykla | Išplauti |  | 1kartą per savaitę |  |  |
|  | Žarnos siurbimo talpykla | Užpildyti valymo skysčiu | ATMOS specialus valymo skystis Užsakymo Nr. 080.0005.0 | Kiekvienos dienos pradžioje pilnai |  |  |
|  | Įjungimo plūdė žarnos siurbimo talpykloje | išvalyti |  | 1kartai per savaitę |  |  |
|  | Išskyrų talpykla | Išvalyti, autoklavuoti jeigu reikia |  | 1kartą per savaitę |  |  |
|  | Bakteriniai filtrai išskyrų talpykloje | pakeisti | Bakterinis filtras užsakymo Nr. 320.0066.0 | 1kartą per dieną |  |  |
|  | Lygio elektrodai išskyrų talpyklos dangtelyje | išvalyti |  | 1kartą per savaitę/ kaip reikia |  |  |
|  | Žarnos antgalis | Išvalyti, autoklavuoti |  | 1kartą per savaitę/ kaip reikia |  |  |
| Vandens sistema | Plovimo antgalis priekyje, vandens rankenai | Pakeisti, autoklavuoti jeigu reikia |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Vandens sistema | Įjungti/išjungti | Pagrindinis jungiklis | 2kartus per dieną |  |  |
|  | Dubuo, drenažo filtras | Išvalyti, pakeisti jeigu reikia | Užsakymo Nr. 508.0578.0 | 1kartą per dieną/ jeigu reikia |  |  |
| Optiniai instrumentai | Optiniai instrumentai | Išvalyti Dezinfekuoti | Gigasept FF, 6% | Po kiekvieno panaudojimo Leidžiama naudoti mažiausiai po 15min., nuplauti |  |  |
|  | Optinių instrumentų dėžutės | Išvalyti (plovyklėje) |  |  |  |  |
|  | Optinių instrumentų kiuvetės | Naujas dezinfekcinis skystis rytais/išvalyti vakarais | Gigasept FF, 6% | 1kartą per dieną |  |  |
| Suspausto oro sistema | Politzerio antgalis | Pakeisti, autoklavuoti jeigu reikia |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Medikamentų purškiklių antgalis | Pakeisti, autoklavuoti jeigu reikia |  | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Purškiklių indas | Laikyti atidarytą plovykloje išplovimui |  | 1kartą per savaitę |  |  |
| Bendrai | Rašymo paviršius | Valyti/šluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alkoholiniu preparatu, 70% | Po kiekvieno naudojimo/ po užteršimo |  |  |
|  | Uždangalas | uždaryti |  | 1kartą per dieną, vakarais. |  |  |
|  | Keičiami instrumentai | Išimti, valyti, užpildyti nauju valymo skysčiu | ATMOS specialus valymo skystis Užsakymo Nr. 080.0005.0 | 2x kartus per dieną/ jeigu reikia 1 pilna dozė skysčio + 0.2l vandens |  |  |
|  | Instrumentai | Valyti/ dezinfekuoti, autoklavuoti jeigu prireikia | Sekti gamintojo instrukcijas | Po kiekvieno panaudojimo |  |  |
|  | Guminiai krepšiai | Išimti, pakeisti | Užsakymo Nr. 505.0515.0 | 2 kartus per dieną/ jeigu reikia |  |  |
|  | Instrumentų padėkliukai | Išvalyti (plovyklėje) |  | 1kartą per savaitę |  |  |
|  | Prietaisas | Valyti/ nušluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alchohol, 70% | 1kartą per savaitę/ jeigu reikia po užteršimo |  |  |
|  | Liežuvio prispaudėjų ir tamponų laikymo vieta | Valyti/ nušluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alchohol, 70% | 1kartą per savaitę/ jeigu reikia po užteršimo |  |  |
|  | Instrumentų laikymo stalčiai | Valyti/ nušluostyti dezinfekcine priemone po užteršimo | Alchohol, 70% | 1kartą per savaitę/ jeigu reikia po užteršimo |  |  |

Visos valymo priemonės turėtų būti naudojamos pagal rekomenduojamą koncentraciją. Perskaitykite gamintojo instrukcijas.

ATMOS Medizin Technik                                   Pastabos

GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Vokietija

+49 7653 689-0

+49 7653 689-190

atmos@atmosmed.de

http://www.atmosmed.de

| 7.0 | Techninė priežiūra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ATMOS S61 Servant LOR darbo vieta turi priežiūros nereikalaujančiuss siurbimo ir suspausto oro siurblius. Nepaisant to, norint užtikrinti tinkamą prietaiso funkcionavimą ilgą laiką, reikia atlikti paprastus priežiūros darbus, kuriuos gali atlikti pats naudotojas, arba jeigu yra noras, tai gali atlikti serviso technikas.

## 7.1. Saugiklio pakeitimas

Saugikliai yra galinėje prietaiso dalyje.

## 7.2. Bakterinio filtro pakeitimas

- Perskaitykite šios instrukcijos 4.7 ir 5.2.4 punktus.

- Tam reikia nustatyti vakuumo reguliatorių ties didžiausia padala.

- Kai vakuumo reikšmė pasiekia -0.3 bar filtras turi būti pakeistas kol siurbimo žarna yra neuždaryta.

Norint užtikrinti gerą automatinės surinkimo indo drenažo sistemos funkcionavimą, pripildymo lygio elektrodai turi visuomet būti nuvalyti ir ant jų neturi būti nuosėdų.

Jeigu rankenoje nėra didelio vakuumo po surinkimo indo sumontavimo, patikrinkite plūdės lankstumą.

## 7.3.Vamzdžio siurblio kasetės keitimas

Vamzdžio kasetė yra prietaiso siurblio kambaryje. Ją gali keisti kvalifikuoti personalo nariai.

| 8.0 | Gedimų pašalinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Aprašymas | Galima priežastis | Sprendimas |
| --- | --- | --- |
| #### Elektros tiekimas |  |  |
| Neveikia, pagrindinis jungiklis yra įjungtas, kontrolinė šviesa nedega | Nėra įtampos rozetėje | Patikrinkite laidą, gali būti jis yra perdegęs |
|  | Laido/kištuko defektas | Pakeiskite laidą/kištuką |
| #### Siurbimas |  |  |
| Mažas arba jokio siurbimo greičio, bet vakuumo rodiklis rodo esant vakuumą | Perlenkta siurbimo žarna | Ištiesinkite siurbimo žarną |
|  | Įsijungusi persiurbimo apsaugos sistema | Patikrinkite persiurbimo apsaugos sistemą |
|  | Užsikimšęs filtras | Pakeiskite filtrą. |
| Mažas arba jokio siurbimo greičio,vakuumo rodiklis rodo mažą arba jokio vakuumą | Nutekėjimas sistemoje | Patikrinkite visus sujungimus |
|  | Siurbimo žarna nukritusi | Pašalinkite trūkius, uždėkite iš naujo žarną |
|  | Vakuumo reguliavimas yra atviras | Nustatykite vakuumo reguliatorių ant maksimumo |
|  | Išskyros siurbimo siurblyje | Informuokite apie tai ATMOS techninės priežiūros biurą |
| Siurbimo siurblys neįsijungia arba neišsijungia | Užterštas/pažeistas šviesos barjeras siurbimo žarnos laikiklyje | Nuvalykite abi barjero angas siurbimo žarnos laikiklyje, jeigu reikia informuokite apie tai ATMOS techninės priežiūros biurą |
| Nėra siurbimo, bet siurblys veikia | Antgalių padėtys yra sumaišytos | Įdėkite antgalius į jiems skirtas vietas |
| #### Suspaustas oras |  |  |
| Suspausto oro siurblys neįsijungia arba neišsijungia | Užterštas/pažeistas šviesos barjeras suspausto oro laikiklyje | Nuvalykite abi barjero angas siurbimo žarnos laikiklyje, jeigu reikia informuokite apie tai ATMOS techninės priežiūros biurą |
| Nėra suspausto oro, bet siurblys veikia | Antgalių padėtys yra sumaišytos | Įdėkite antgalius į jiems skirtas vietas |
| Nesukuriamas pakankamas spaudimas | Nutekėjimas jungtyse | Patikrinkite sujungimus |
| Purkštukai neveikia | Užsikimšęs purkštukas | Išvalykite purkštuką |
| Greitas veidrodėlio pašildymas |  |  |
| Šildytuvas neįsijungia | Jungiklio defektas | Pakeiskite jungiklį |
| Nepakankamas ar jokio šildymo | Viena arba visos trys šildytuvo rutės yra pažeistos | Pakeiskite šildytuvo ritę |
| Automatinis surinkimo indo drenažas |  |  |
| Indas nebus drenuojamas jeigu yra viršyta daviklio riba | Daviklis nefiksuoja pripildymo lygio | Išvalykite rankiniu būdu |
| Siurblys neveikia kai yra persukta siurbimo žarna | Siurblio defektas | Informuokite ATMOS techninės priežiūros biurą |
| Nutekamasis siurblys neveikia išjungus drenažo siurblį | Siurblio defektas | Informuokite ATMOS techninės priežiūros biurą |
| Nutekamasis siurblys neišsijungia | Užblokuotas nutekamasis vamzdis | Pašalinkite kamštį |
|  | Elektrodai nutekamajame inde yra tempiami ir kaitinami | Išvalykite nutekamąjį indą |
| Žarnos skalavimo konteinerio automatinis pripildymas |  |  |
| Konteineris yra perpildytas | Vožtuvas neužsidaro | Informuokite ATMOS techninės priežiūros biurą |
|  | Daviklis neaptinka pripildymo lygio | Daviklio defektas-informuokite techninės priežiūros biurą |
| Konteineris nepripildomas | Sutrikęs vandens tiekimas | Patikrinkite vandens tiekimą |
|  | Saugumo jungiklis konteineryje neveikia | Įsitikinkite ar žarnos praplovimo konteineris yra teisingai įstatytas |
|  |  | Išvalykite konteinerį rankiniu būdu |
| LED šviesos šaltinių energijos tiekimas |  |  |
| LED lemputės nedega | Įsijungė 0 padėtis | Nustatykite jungiklį ties I arba II padėtimis |
|  | LED kištuko/kabelio pažeidimas | Pakeiskite pažeistas dalis |
| Nystagmus binokulinis jungimas |  |  |
| Nedega | Įsijungė 0 padėtis | Nustatykite jungiklį ties I padėtimi |
|  | Kištuko/kabelio/lemputės pažeidimas | Pakeiskite pažeistas dalis |
| Šildymo sistema |  |  |
| Nėra šildymo | Temperatūros daviklio, valdymo ar šildymo elemento pažeidimas | Informuokite ATMOS techninės priežiūros biurą |
| Variotherm/Hygrotherm |  |  |
| Vykdykite naudojimo instrukcijų nurodymus |  |  |

| 9.0 | Priedai ir vartojimo reikmenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9.1 Priedai

| Priedai ausies plovimui / šiluminė nistagmo stimuliacija |  |
| --- | --- |
| Dubuo ausies plovimui Vandens surinkimo dubuo jungiamas prie siurbimo sistemos | 505.0353.0 |
| Dubuo ausies plovimui su atskiru siurbimo kanalu Tik dubens ausies plovimui naudojimui. Reikalingas gnybtas (REF 530.0010.0) | 530.2070.0 |
| Purkštuko jungtis plovimo rankenai 80 mm | 508.0427.0 |
| Purkštuko jungtis plovimo rankenai 100 mm | 508.0429.0 |
| Žarnos antgaliai, 30 vnt. lankstūs žarnos antgaliai, uždedami ant purkštuko jungties tiksliam vandens purkštuko valdymui | 502.0844.0 |
| Ant purkštuko jungties dedama apsauginė dalis nuo vandens taškymo | 501.0331.0 |
| Priedai nistagmo stimuliacijai |  |
| Jungtis nistagmo binokuliarams | 530.4015.0 |
| Nistagmo binokuliarai (reikalinga jungtis nystagmo binokuliarams) | 530.4016.0 |
| Priedai suspausto oro moduliui |  |
| Purkštuvas | 000.0577.0 |
| Purkštuvas, tiesus | 506.5225.0 |
| Purkštuvas su sukiojamu antgaliu (360° kampu) | 506.5120.0 |
| Purkštukas miltelių pavidalo vaistams | 505.0253.0 |
| Atskiras antgalis tiesiam purkštuvui | 508.0427.0 |
| Atskiras antgalis sukiojamam purkštuvui (360° kampu) | 000.0219.0 |
| Atskiras antgalis purkštuvui po vaistų pakeitimo (10 vnt.) | 530.5229.0 |
| Priedai šviesos moduliui |  |
| Ličio jonų įkraunamas elementas mobiliam naudojimui ATMOS LED šviesos šaltinis aitinkamai LED su energijos ir eko būsenomis, įkrovimo indikatoriumi ir laikančiuoju gnubtu. | 507.4510.0 |
| Universalus greito įkrovimo elemento paketas (100-240 V) įskaitant daugiafunkcinį adapterį | 011.1199.0 |
| Instrumentų priedai |  |
| Instrumentų padėklas, melaminas, 190 x 150 mm | 000.0746.0 |
| Anodintas aliumininis instrumentų dėklas, 184 x 142 mm | 508.0058.0 |
| Nerūdijančio plieno instrumentų padėklas, 180 x 140 mm | 508.0058.2 |
| 9.2 Vartojimo reikmenys |  |
| Reikmenys keičiamoms sekrecijų konteinerio sistemoms |  |
| Talpyka, 1,0 l, neautoklavuojama | 312.0463.0 |
| Talpyka, 1,0 l, išorinis konteineris | 312.0464.0 |
| Keičiama siurbimo žarna, neautoklavuojama (10 vnt) | 006.0058.0 |
| Reimenys siurbimo sistemai |  |
| Surinkimo indo bakterinis filtras 10 vnt, apsaugo nuo bakterijų dauginimosi aplinkos ore dėl bakterijų surinkimo inde ir atitinkamai siurbimo užpilde. | 340.0054.0 |
| Specialus ATMOS valiklis siurbimo kanalams 100 ml koncetratas pilamas į vandens saugojimo konteinerį. Veiksmingai išvalo žarneles, apsaugo nuo nuosėdų ir blogo kvapo | 008.0005.0 |

| 10.0 | Techniniai duomenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Įtampa | 230 V~ ± 10 %; 50/60 Hz papildoma įtampa: 100 V~ ± 10 %; 50/60 Hz 115 V~ ± 10 %; 60 Hz 127 V~ ± 10 %; 60 Hz |
| --- | --- |
| Srovė (maks.) | maks. 8,5 A (230 V~) maks. 19 A (100 V~) maks. 16,5 A (115 V~) maks. 15 A (127 V~) |
| Įėjimas | maks. 2300VA |
| Saugikliai | 2 x T 10 A (f. 230 V~); 1 x T 20 A (f. 100 V~,-127 V~) |
| Siurbimo sistemos standartinė 40l/min srovė | -91 kPa (-910 mbar arba 682,5 mmHg) *@NN Sekreto surinkimo indas DDS 1,0 l |
| Siurbimo sistemos standartinė 55l/min srovė | -95 kPa (-950 mbar arba 712 mmHg) *@NN Sekreto surinkimo indas DDS 1,0 l |
| Suspausto oro sistema | 20 l/min Vid. 220 kPa Purkštukai skystai, riebiai ir miltelių pavidalo medžiagai |
| Ausies praplovimas | vandens temperatūra 37 ° C +/- 0,5 Didžiausia srovė 450 ml/min |
| Šiluminis nystagmus stimuliavimas | 3 reguliuojamos temperatūros nuo 20-47°C esant vandens padavimo temperatūrai tarp 8 ir 18°C; laikmatis 1-99s; didžiausia srovė 450 ml/min |
| Instrumento šildymas | maždaug 37 °C |
| Economy šviesos sistema | LED tiekiama srovė 700 mA |
| Nystagmus binokuliarinė jungtis | daugiausia 4 V, 2 W |
| Veikimo trukmė | Įprastas darbo režimas |
| Apsauginis įžemintas konduktorius | daugiausia 0,1Ω |
| Elektros srovės nutekėjimo įžeminimas | daugiausia 0,5Ω |
| Papildomas srovės nutekėjimas | daugiausia 0,1 mA (tik greito veidrodėlio pašildymo pasirinktis) |
| Transportavimo/laikymo sąlygos Veikimo sąlygos | -10...+50°C 30...95 % oro drėgmė be kondensato, oro slėgis 500...1060 hPa +10...+35°C 30...95 % oro drėgmė be kondensato, oro slėgis 700...1060 hPa |
| Matmenys ilgis x svoris x plotos | 88,5 x 41,2 x 54,0 cm |
| Svoris | 10 - 40 kg |
| Saugumo kontrolė | Saugumo kontrolė turi būti vykdoma kiekvienais metais. Tai atlieka ATMOS darbuotojai. |
| Apsaugos klasė (EN 60601-1) | I |
| CE žymėjimas | CE 0124 |
| Apsaugos laipsnis | B tipas |
| Apsaugos kategorija | IP X0 |
| Klasifikacija pagal EEC 93/42/EEC direktyvos IX priedą | IIa |
| CE žymėjimas | CE 0124 |
| Atitinkančios normos | EN 60 601-1; EN 60 601-1-2; EN ISO 10079-1 |
| UMDNS kodas | LOR ligų gydymo prietaisas 10-585 |
| Nuorodos nr. | 530.0000.0 (230 V~); 530.0001.0 (100 V~); 530.0002.0 (115 V~); 530.0003.0 (127 V~) |

| 11.0 | Prietaiso išmetimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

■  ATMOS Mikro 02 neturi kenksmingų medžiagų.

■ Korpuso medžiaga gali būti visiškai perdirbta.

■ ATMOS Mikro 02 sudedamosios dalys turi būti tinkamai pašalintos ir medžiagos turi būti tinkamai atskirtos.

| 12.0 | Informacija apie EMC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

■ Medicininė elektros įranga remiantis EMC turi turėti specialias atsargumo priemones, kurios turi būti įdiegtos pagal aprašytas EMC nuostatas.

■ Nešiojami ir mobilūs aukšto dažnio prietaisai gali įtakoti medicinės elektros įrangos veikimą.

■ Kitų priedų, keitiklių ir laidų, nepaminėtų instrukcijoje, naudojimas gali sukelti padidėjusį spinduliavimą arba sumažėjusį įrangos arba sistemos atsparumą trikdžiams.

12.1 Nurodymai ir gamintojo deklaracija – spinduliavimai

ATMOS S 61 workstation prietaisas skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kaip nurodyta žemiau. ATMOS S 61 Servant prietaiso naudotojas turi užtikrinti, kad jis naudojamas tokioje aplinkoje.

| Spinduliavimo testas | Atitiktis | Elektromagnetinės aplinkos direktyva |
| --- | --- | --- |
| Radijo dažnio spinduliavimas CISPR 11 | 1 grupė | ATMOS S 61 Servant workstation prietaisas naudoja radijo dažnio energiją tik vidiniam funkcionavimui. Be to, radijo dažnio spinduliavimai yra labai žemi ir nesudaro trikdžių šalia esančiai elektroninei įrangai. |
| Radijo dažnio spinduliavimas CISPR 11 | B klasė | ATMOS S 61 Servant prietaisas yra patogus naudoti visose įstaigose, įskaitant namuose ir tose vietose, kurios yra prijungtos prie visuomeninio žemos įtampos energijos tiekimo tinklo, kuris tiekia energiją pastatams naudojamiems namų tikslams. |
| Harmonics IEC 61000-3-2 | A klasė |  |
| Flicker IEC 61000-3-3 | Nenurodyta |  |

12.2 Nurodymai ir gamintojo deklaracija – ATMOS S 61 Servant workstation atsparumas

ATMOS S 61 prietaisas skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kaip nurodyta žemiau. ATMOS S 61 Servant prietaiso naudotojas turi užtikrinti, kad jis naudojamas tokioje aplinkoje.

| Atsparumo testas | IEC 60601 – testo lygis | Atitikties lygis | Elektromagnetinės aplinkos direktyva |
| --- | --- | --- | --- |
| ESD IEC 61000-4-2 | ± 6 kV ± 8 kV | ± 6 kV ± 8 kV | Grindys turi būti medinės, betoninės arba keramikinės. Jeigu grindys yra sintetinės, drėgmė turi būti mažiausiai 30% |
| EFT IEC 61000-4-4 | ± 2 kV ± 1 kV l/Os | ± 2 kV | Tiekiamos energijos kokybė turi atitikti komercinės patalpos arba ligoninės aplinkos energiją. |
| Surges IEC 61000-4-5 | ± 1 kV ± 2 kV | ± 1 kV | Elektros maitinimo tinklo kokybė turi atitikti komercinės patalpos arba ligoninės aplinkos maitinimo tinklo kokybę. |
| Energijos dažnis 50/60 Hz Magnetinis laukas IEC 61000-4-8 | 3 A/m | nenurodyta | Magnetinių laukų dažnis turi atitikti komercinės patalpos arba ligoninės aplinkos dažnį. |
| Įtampos svyravimas IEC 61000-4-11 | < 5 % UT (> 95 % UT svyravimas) 0.5 cikliniui procesui < 40 % UT (> 60 % UT svyravimas) 5 cikliniems procesams < 70 % UT (> 30 % UT svyravimas) 25 cikliniems procesams < 5 % UT (> 95 % UT svyravimas) 5 s | < 5 % UT (> 95 % UT svyravimas) 0.5 cikliniui procesui < 40 % UT (> 60 % UT svyravimas) 5 cikliniems procesams < 70 % UT (> 30 % UT svyravimas) 25 cikliniems procesams < 5 % UT (> 95 % UT svyravimas) 5 s | Elektros maitinimo tinklo kokybė turi atitikti komercinės patalpos arba ligoninės aplinkos maitinimo tinklo kokybę. ATMOS S 61 Servant workstation prietaisas nenustoja veikti, netgi jeigu sutrikdomas energijos tiekimas, rekomenduojama ATMOS S 61 Servant workstation prietaisui energiją tiekti iš nenutrūkstamo elektros srovės šaltinio arba elemento. |
| PASTABA UT yra pagrindinė kintamoji srovė prieš testų atlikimą. |  |  |  |

12.3 Nurodymai ir gamintojo deklaracija – atsparumas

ATMOS S 61 prietaisas skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kaip nurodyta žemiau. ATMOS S 61 Servant prietaiso naudotojas turi užtikrinti, kad jis naudojamas tokioje aplinkoje.

| Atsparumo testas | IEC 60601 – testo lygis | Atitikties lygis | Elektromagnetinės aplinkos direktyva |
| --- | --- | --- | --- |
| Radijo dažnio laidumas IEC 61000-4-6 | 3 Veff nuo 150 kHz iki 80 MHz | 3 V | Nešiojami ir mobilūs prietaisai, įskaitant laidus, turi būti padėti atskirai nuo RS 221 ne mažesniu nei nurodyta žemiau atstumu: Rekomenduojamas atstumas: d = 1,167 * √ (P) d = 1,167 * √ (P) d = 2,33 * √ (P) P yra didžiausia energija vatais (W), o D yra rekomenduojamas atstumas metrais (m). Lauko stiprumas nuo fiksuotų transmiterių turi būti ne mažesnis nei atitikties lygis (b) kaip tai nurodo elektromagnetinių vietų (a) tyrimas. Trukdžiai gali atsirasti netoli esančioje įrangoje pažymėtoje ženklu |
| Radijo dažnio emisija IEC 61000-4-3 | 3 V/m nuo 80 MHz iki 2.5 GHz | 3 V/m |  |

1 PASTABA Esant 80 MHz ir 800 MHz taikomas didesnis dažnio diapazonas. 2 PASTABA Bet kuriuo atveju šios gairės gali būti netaikytinos. Elektromagnetinių dydžių sklidimas yra įtakojamas pastatų, objektų bei žmonių absorbcijos ir atspindžių.

a Stacionarių siųstuvų, tokių kaip telefonų stočių ir mobilių radio vietovių įrangos, mėgėjiškų radijo siųstuvų, TV stočių lauko stiprumas negali būti tiksliai nustatytas. Norint nustatyti stacionarių siuųstuvų elektromagentinę aplinką, vietovė turi būti ištirta. Jeigu vietovės, kurioje naudojamas ATMOS S 61 Servant workstation prietaisas, lauko stiprumas viršija atitikties lygį, turi būti patikrinta ar ATMOS S 61 Servant workstation prietaisas gali būti naudojamas ilgesnį laiką. Jeigu pastebimas neįprastas prietaiso veikimas, turi būti imtasi papildomų priemonių, pvz. pakeista prietaiso naudojimo vieta. b Esant nuo 150 kHz iki 80 MHz dažnio diapazonui lauko stiprumas yra mažiau nei 3 V/m.

  - Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamos ir mobilios radijo dažnio įrangos ir ATMOS S 61 Servant workstation

| Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamos ir mobilios radijo dažnio įrangos ir ATMOS S 61 Servant workstation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATMOS S 61 Servant workstation prietaisas skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje trukdžiai yra kontroliuojami. ATMOS S 61 Servant workstation prietaiso naudotojas gali padėti užkirsti kelią elektromagnetiniams trukdžiams išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamos ir mobilios radijo dažnių įrangos bei ATMOS S 61 Servant workstation prietaiso kaip nurodyta žemiau remiantis didžiausia įrangos energijos išvestimi. |  |  |  |
| Atstumas metrais, priklausomai nuo siųstuvo dažnio |  |  |  |
| Minimali siųstuvo išvestis W | nuo 150 kHz iki 80 MHz d = 1,167 * √ (P) | nuo 80 MHz iki 800 MHz d = 1,167 * √ (P) | nuo 800 MHz iki 2,5 GHz d = 2,33 * √ (P) |
| 0,01 | 0,1167 | 0,1167 | 0,233 |
| 0,1 | 0,37 | 0,37 | 0,74 |
| 1,0 | 1,167 | 1,167 | 2,33 |
| 10 | 3,7 | 3,7 | 7,37 |
| 100 | 11,67 | 11,67 | 23,3 |
| Siųstuvų, kurių maksimali nominali išvestis nėra nurodyta lentelėje aukščiau, rekomenduojamas atstumas d metrais (m) gali būti nustatytas naudojant lygtis, priklausančias atitinkamam stulpeliui, kur P yra maksimali nominali siųstuvo išvestis vatais (W) remiantis gamintojo pateiktais techniniais duomenimis. 1 PASTABA Esant 80 MHz ir 800 MHz taikomas didesnis dažnio diapazonas. 2 PASTABA Bet kuriuo atveju šios gairės gali būti netaikytinos. Elektromagnetinių dydžių sklidimas yra įtakojamas pastatų, objektų bei žmonių absorbcijos ir atspindžių. |  |  |  |

MedizinTechnik

...geresniam gyvenimui

EC – ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojo pavadinimas/adresas:                                 ATMOS Medizin Technik

GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Straβe 16

79853 Lenzkirch/Vokietija

Tel. +49 7653 689-0

Mes konstatuojame, kad gaminys .....

| Pavadinimas ATMOS S 61 Servant sistema REF 534.1005.0 ATMOS S 61 Servant sistema REF 534.1010.0 ATMOS S 61 Servant sistema REF 534.1020.0 | ATMOS S 61 Servant LOR darbo vieta REF 530.0000.0 ATMOS S 61 Servant vision REF 531.0000.0 ATMOS S 61 Servant prietaisai REF 532.0000.0 ATMOS S 61 Servant therapy REF 533.0000.0 |
| --- | --- |

atitinka šiuos standartinius reikalavimus:

● Direktyva dėl medicininių gaminių 93/42/EEC, patvirtinta komisijos 1993 m. birželio 14 d, paskutinį kartą papildyta 2002 m. rugpjūčio 7 d.

Gaminys pažymėtas ženklu:

Lenzkirch, 2008.01.02                                                           /parašas/

Išdavimo vieta ir data                                                                         ppa. Hans-Joachhim Hoffmann

Saugumo inspektorius

Garantija yra neribota iki  tolimesnių gaminio pakeitimų.

Qd 148-4_CE

| ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | Ludwig-Kegel-Str. 16 79853 Lenzkirch / Vokietija | Tel. +49 76 53 / 6 89-0 Faksas +49 76 53 / 6 89-190 | atmos@atmosmed.de www.atmosmed.de |
| --- | --- | --- | --- |

ATMOS bendri standartiniai terminai ir sąlygos

1. Bendra informacija

Mūsų bendri standartiniai terminai ir sąlygos taikomi išimtinai. Kliento terminai ir sąlygos, kurie prieštarauja arba neatitinka mūsų bendrų standartinių terminų ir sąlygų, nėra pripažinami, nebent jų teisėtumas patvirtinamas raštiškai. Mūsų bendri standartiniai terminai ir sąlygos taip pat yra taikomi jeigu klientui prekes pristatome be išankstinio užsakymo esant skirtingiems kliento terminams ir sąlygoms. Mūsų bendri standartiniai terminai ir sąlygos taip pat taikomi visiems būsimiems verslo reikalams su tuo klientu.

2. Pasiūlymas – užsakymo patvirtinimas

Mūsų pasiūlymai gali būti pakeisti be įspėjimo, nebent mūsų užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Kiekvieną užsakymą patvirtiname pateikdami raštiką užsakymo patvirtinimą.

3. Užsakymai

Kiekvienam užsakymui reikalingas tikslus visų mūsų gaminių aprašymas. Mes neesame atsakingi už klaidas arba žalą padarytą dėl neatsargaus arba nevisiško detalių užsakymo.

4. Kainos

Užsakymo patvirtinime yra nurodytos mūsų gamyklinės kainos neįskaitant įpakavimo ir pridėtinės vertės mokesčio, nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Įpakavimas apmokestinamas atskirai pagal savikainą nurodytą sąskaitoje-faktūroje. Pridėtinės vertės mokestis apmokestinamas atskirai pagal teisėtą tarifą nurodytą sąskaitoje faktūroje. Mes pasiliekame teisę pakeisti kainas, atitinkamai sumažinti ar padidinti kainas, ypač dėl atlyginimų mokėjimo, medžiagų kainų  ar valiutos kurso svyravimų pasikeitimų. Tokių pakeitimų patvirtinimas bus pateiktas klientui pateikus užklausą.

5. Mokėjimo sąlygos - balansas

Mūsų sąskaitos faktūros yra apmokamos su 3% nuolaida per 10 dienų (išskyrus remonto ir įrangos surinkimo paslaugas) arba per 21 dieną nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Mes įsipareigojame po numatytos datos nustatyti 2% didesnį palūkanų normos dydį nei Vokietijos federalinio banko palūkanų norma. Jeigu klientas yra įsiskolinęs, mes turime teisę nustatyti 5% didesnį nei Vokietijos federalinio banko palūkanų norma įsiskolinimo palūkanų tarifą. Mes taip pat turime teisę pateikti skundą dėl patirtų nuostolių atsiradus įsiskolinimui. Klientas tik turi teisę teisę sugretinti sąskaitas-faktūras su skundais; tokius skundus turi patvirtinti teismas arba mes. Klientas neturi teisės vilkinti laiką priešieškinio pateikimui.

6. Prekės pristatymo laikotarpiai

Pristatymo įsipareigojimų vykdymas reikalauja tikslaus ir tinkamo kliento pareigų vykdymo. Išlieka teisė gintis atsižvelgiant į pagrindines neįvykdytos sutarties nuostatas. Jeigu klientas nepriima prekių arba pažeidžia kitus bendradarbiavimo įsipareigojimus, mes turime teisę arba panaikinti sutartį, arba reikalauti kompensacijos už bet kokius nuostolius patirtus iki tos dienos, nenustatant tolimesnio galutinio termino. Pasiliekame teisę pateikti kitus skundus. Be to, tokiais atvejais atsitiktinio prekių kokybės pablogėjimo rizika atitenka klientui, jeigu prekės nepriimamos arba įvyksta įsiskolinimas. Prekių aktas arba gamybos nutraukimas (dėl nepakankamo medžiagų tiekimo, pramoninių ginčų ir t.t.) leidžia mums reikalauti prekių pristatymo laikotarpio prątęsimo arba dalinai arba visiškai nutraukti sutartį dėl prekių pristatymo. Tai nesuteikia klientui teisę pateikti skundą dėl nuostolių. Mes  įvykdome įsipareigojimus dėl prekių pristatymo laikotarpio, jeigu prekės pristatymui buvo išvežtos iš mūsų sandėlio arba klientas buvo informuotas apie tai, jog prekės paruoštos pristatymui per numatytus prekių pristatymo laikotarpius. Mes nepripažįstame kliento nurodytų prekių pristatymo laikotarpių, nebent jie yra mūsų užsakymo patvirtinimo dalis. Mes tvirtai laikomės teisėtų terminų ir sąlygų tais atvejais, kai dėl pavėluoto prekių pristatymo klientas turi teisę pareikšti skundą dėl to, jog jo interesai vykdant sutartį buvo pažeisti. Mes taip pat tvirtai laikomės teisėtų terminų ir sąlygų, jeigu prekės laiku nepristatomos dėl mūsų arba mūsų atstovų tyčinių arba aplaidžių veiksmų. Mes taip pat atsakingi už tokius mūsų atstovų arba agentų veiksmus. Jeigu prekės nėra laiku pristatomos ne dėl mūsų sutartyje numatytų įsipareigojimų šiurkščių pažeidimų, mūsų atsakomybė dėl žalos, kuri tuo atveju yra įprasta, yra ribota. Mes įsipareigojame, remiantis teisėtais terminais bei sąlygomis, ir tiek kiek prekių pristatymo, už kurį mes atsakingi, uždelsimas įvyksta dėl sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų pažeidimų. Tokiais atvejais, mūsų atsakomybė dėl padarytos žalos, kuri tuo atveju yra įprasta, taip pat yra ribota. Jeigu prekės nėra laiku pristatomos dėl sutartyje numatytų  nesminių įsipareigojimų nusikalstamų pažeidimų, mūsų klientas turi teisę pateikti skundą dėl vienkartinės žalos kompensacijos, kurios vertė yra 3 procentai nuo prekių pristatymo kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, arba maksimalios kompensacijos, kuri nėra didesnė nei 15 procentų nuo prekių pristatymo kainos.

7. Prekių pristatymas – informacija apie prietaisą

Tuo atveju jeigu prietaisai, kuriuos reikia sumontuoti, yra pristatomi medicinos-technikos pramonei, ir/arba galutiniam vartotojui reikalinga informacija apie prietaisą (toks kaip ausų, nosies ir gerklės prietaisas), mes pasiliekame teisę išimtinai pristatyti prekes specialistams prekybininkams. Jeigu toks prekybininkas nesumontuoja prietaiso ir nepateikia informacijos apie prietaisą galutiniam vartotojui, šiuos darbus atliekame mes. Tokiais atvejais mes pasiliekame teisę nustatyti papildomas kainas klientui. Mūsų specialistai-prekybininkai valdo operacinę sistemą taip, kad prireikus mūsų gaminius galėtų surasti galutinis vartotojas. Specialistas-prekybininkas įsipareigoja nedelsiant mus informuoti apie visus įvykius ir riziką susijusią su mūsų gaminiais.

8. Nenumatytų įvykių rizika – pakavimas

Dėl pristatymo susitariama gamykloje, nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Rizika dėl žalos arba nuostolių prekėms atitenka klientui vos tik prekės išvežamos iš gamyklos arba klientas negauna prekių.

Tai taip pat galioja tais atvejais, kai mes patvirtiname išankstinį apmokėjimą už transportavimo išlaidas. Transportuojamas siuntinys ir kiti paketai remiantis nuostatomis dėl įpakavimo nėra grąžinami. Mūsų klientas atsakingas už įpakavimo likvidavimą savo sąskaita. Mes kliento sąskaita apdraudžiame siuntinius, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. Draudimas netaikomas prekėms, kurias atsigabena pats klientas. Jeigu padaroma žala transportavimo metu, skundai pateikiami tik po to, kai klientas prieš prekių priėmimą gauna patvirtinimą dėl bet kokios padarytos žalos, sumažėjusį siuntos svorį, laivybos kompanijos nuostolius.

9. Garantija

Klientas įsipareigoja patikrinti pristatytas prekes iškart jas gavęs tam, kad nustatytų bet kokius galimus trūkumus arba transportavimo klaidas ir nedelsiant apie tai pranešti. Jeigu klientas įvykdo šiuos įsipareigojimus ir apmokėjimo sąlygas, mes kliento atžvilgiu esame pavaldūs teisėtoms nuostatoms. Visais atvekais suteikiame dviejų metų garantiją. Mūsų klientas gali naudotis garantija

kaip nurodyta iki tol, kol jis gali pateikti įrodymą apie pirmą pirkimą (sąskaitą-faktūrą arba pranešimą apie pristatytas prekes) ir gaminys turi originalų, nepakeistą serijos numerį.

a. Mes vykdome įsipareigojimus susijusius su garantija nemokamai suteikdami techninės priežiūros paslaugas arba kliento patalpose arba mūsų gamykloje – arba pakeisdami gaminį. Mes taip pat galime suteikti šias techninės priežiūros paslaugas per įgaliotą kompaniją;

b. Jeigu gaminys grąžinamas mums arba mūsų nurodytu adresu, klientas atsiunčia gaminį originaliame arba panašiame įpakavime, užtikrindamas tą pačią apsaugą kaip ir originaliame įpakavime.

c. Mūsų garantija netaikoma jeigu mūsų gaminiui padaromi bet kokie pakeitimai, nebent tokius pakeitimus padarėme mes arba mūsų įgaliota kompanija, arba mes suteikėme raštišką sutikimą padaryti pakeitimus. Mūsų garantija taip pat netaikoma, jeigu trečios šalys atliko prietaiso remonto darbus arba pakeitė prietaiso detales. Tai taikoma nepaisant to, ar šie veiksmai buvo atlikti individualiai ar grupėmis;

d. Mes neprisiimame atsakomybės už žalą padarytą dėl

- prietaiso nusidevėjimo

- neteisingo prietaiso įdiegimo arba neteisingos arba nepakankamos techninės priežiūros;

- neteisingo prietaiso naudojimo

- neteisingo prietaiso naudojimo arba eksploatavimo klaidų;

- netinkamo arba aplaidaus prietaiso naudojimo ir priežiūros, ypač dėl nešvarumų, kalkių, skysčių išsiliejimo, netinkamo valymo ir sterilizavimo;

- nepatvirtintų priedų naudojimo ir/arba detalių pakeitimo;

- neteisingo prietaiso sumontavimo ir/arba pirminio naudojimo;

- kliento atlaidumo naudojant gaminį;

- nepriimtinų eksploatavimo sąlygų, tokių kaip drėgmė, temperatūra, energijos tiekimas, vibracijos.

- nelaimingų atsitikimų, prekių akto, ypač apšvietimo, vandens, gaisro, viešo aresto ir nepakankamos ventiliacijos.

Mes neesame atsakingi už žalą padarytą kitiems objektams, išskyrus žalą mūsų gaminiui dėl mūsų arba mūsų atstovų arba agentų tyčinių arba šiurkščių veiksmų. Jeigu pateikiamas skundas dėl tyčinio sutarties pažeidimo, mūsų atsakomybė dėl žalos, kuri tuo atveju yra įprasta, yra ribota. Taigi negalioja privalomos vokiečių atsakomybės įstatymo sąlygos.

- Panaudotos įrangos garantinis laikotarpis bus sumažintas iki dvylikos mėnesių laikotarpio.

10. Nuosavybės teisės išsaugojimas

Mes turime prekių nuosavybės teisę iki visų apmokėjimų, susijusių su verslo santykiais, įskaitant prietaiso įdiegimo užsakymus, kitus užsakymus, remonto darbus, priedų siuntas ir prietaiso pakeitimo užsakymus. Jeigu susitariama dėl apmokėjimų kvitų ir pinigų pervedimo į sąskaitą pagrindu, nuosavybės teisė taikoma iki tol, kol mes gauname apmokėtą kvitą ir mūsų kreditas nėra pasibaigęs gavus apmokėtą čekį. Jeigu klientas pažeidžia sutartį, ypač jei įvyksta įsiskolinimas, mes turime teisę susigrąžinti prekes. Prekių susigrąžinimo atveju sutartis nutraukiama, nebent mes pateikiame raštišką pranešimą. Mes turime teisę panaudoti gaminį po jo susigrąžinimo kai tuo tarpu pajamos iš tokio naudojimo sugretinamos su kliento įsiskolinimu po atitinkamo pinigų išskaičiavimo už panaudojimo išlaidas. Klientas atsakingas už rūpestingą prekių naudojimą. Prireikus klientas savo sąskaita atlieka techninės priežiūros ir patikrinimo darbus. Mūsų klientas turi teisę parduoti prekes, kurias jis iš mūsų pirko. Tačiau jis turi nedelsiant perduoti  klientams ir trečioms šalims neišspręstus skundus, kurių vertė lygi galutinei sąskaitos-faktūros sumai (įskaitant pridėtinės vertės mokestį).

Klientas turi teisę pateikti savo skundus net po tokio perdavimo. Taigi mūsų teisę patiems pateikti skundus negalioja. Mes įsipareigojame perduoti vertybinius popierius paprašius klientui jeigu  mūsų vertybinių popierių vertė yra daugiau nei 10 procentų didesnė už  neišspręstus ginčus. Mes pasiliekame teisę pasirinkti perduodamus vertybinius popierius.

11. Schemos ir iliustracijos

Mes išsaugome nuosavybės teisę kopijuoti schemas, iliustracijas, apskaičiavimus ir kitus dokumentus, kurie yra pridėti prie mūsų pasiūlymo. Klientas turi gauti išsamų raštišką leidimą prieš perduodant šią nuosavybės teisę trečioms šalims.

12. Jurisdikcija ir ginčų sprendimo vieta

Mūsų centrinis biuras yra visų ginčų sprendimo vieta ryšium su bendrais standartiniais terminais ir sąlygomis bei sutartimis su klientais. Ši jurisdikcija neapima kitų jurisdikcijų, susijusių su asmenimis arba ginčo objektu. Be to, mūsų klientas neturi teisės pateikti mums kaltinimų kitame teisme, oficialiai pateikti priešpriešinius kaltinimus, sudaryti pusiausvyrą arba pareikšti susilaikymą. Tačiau mes turime teisę pateikti kaltinimus mūsų klientui visuotinėje jurisdikcijos vietoje arba kitame vokiečių pripažintame teisme arba užsienio teisme. Mūsų centrinis biuras yra ginčų sprendimo vieta, nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip.

Lenzkirch, 2007 m. rugsėjo mėn.

ATMOS MedizinTechnik

GmbH&Co.KG

79853 Lenzkirch/Vokietija