AUTOMATIZUOTOS OTORINOLARINGOLO DARBO VIETA APRAŠYMAS

Aprašymas

LOR darbo modulis: Tvirtas metalinis korpusas, dydis H 885 x W 412 x D 540mm. Instrumentų vieta su dviem padėkliukais (190x150mm) Mobilus, nes turi du ratukus nugarinėje pusėje Standartinė spalva pasirenkama pagal RAL paletę Svoris: 10…40 kg, priklausomai nuo įdėtos aparatūros. Standartinė siurbimo sistema 40 l/min. Pilnai su siurbimo žarna, išskyrų surinkimo piltuvėliu, išskyrų konteineriu, kuris turi perpylimo apsaugą ir bakterinį filtrą Labai tylus Standartinė siurbimo galia (40 l/min, -91 kPa) Išskyrų surinkimo konteineris (1.25 l) Automatinis paleidimas, kai paimamas cannula adapteris nuo laikiklio. 3 atsiurbimo antgaliai. Siurbimo kontroliavimas ir displėjus. Rankinis sistemos praplovimo (higienos modulis) su automatiniu vandens užpildymu į vandens talpą. Vandens talpa 1,25 l ir ATMOS specialus dezinfekavimo skystis. Automatinis išskyrų iš siurbimo talpos ištuštinimas. Ausies plovimo modulis 37ºC profesionalus (Hydrotherm). Automatiškai palaikoma temperatūra, kurią galima reguliuoti ribose nuo 36 iki 38 ºC, medicininis plovimo modulis šiltu vandeniu su specialia rankena, pakeičiamais ir autoklavuojamais antgaliais. Vandens srauto reguliavimas nuo 50 iki 500 ml/min. Pajungimas prie ligoninės vandentiekio sistemos. Pajungimas prie ligoninės kanalizacijos sistemos. Ausies plovimo dubenėlis surinkti vandeniui iš ausies su atskiru nusiurbimo kanalu. Suspausto oro sistema su 3 medikamentų buteliukais ir sinusų prapūtimas su dviem Politzer antgaliais. Sukeliamas slėgis iki 2bar, oro srauto pratekėjimo greitis 20l/min Suspausto oro reguliavimas ir ekranas. Veidrodėlių greitas pašildymas. Instrumentų pašildymas. Maitinimo sistema LED šviesos įrangai, galima pasirinkti šaltos ir šiltos šviesos modulį. LED šviesos sistema su pajungimu LED šviesos šaltiniui arba LED galvos šviesai. LED šviesos šaltinis endoskopams. Endoskopų priežiūros sistema, lanksčiam endoskopui (laikymas, pašildymas ir dezinfekavimas). 3 kietų ebdoskopų laikikliai laikymui ir dezinfekavimui.

Instrumentų spintelė ATMOS S 61 Servant instruments Puiki instrumentų laikymo spintelė su: - standartinis stalčius instrumentams susidėti; - dangčiu viršutiniam instrumentų lygiui uždengti; - 6 padėkliukais instrumentams susidėti, metaliniai; - panaudotų instrumentų laikymo stalčius su plastikiniu indu panaudotiems instrumentams laikyti; - stalčius šiukšlėms laikyti su šiukšlių maišais, stalčiaus atidarymas stuktelėjimas koja.

Paciento kėdė ATMOS Chair 21P Aukštis : - reguliuojamas: nuo 46 iki 66 cm; - aukščio reguliavimas mechaniškai, hidrauliniu būdu; - maksimali kėlimo galia 150kg. Nugaros atrama: - reguliuojamas kampas: min. nuo –5 iki 45 laipsnių; Spalva: - atramos aptrauktos dirbtine oda; - pasirenkama. Kojų atrama: - kėdė tvirtinama prie grindų; - sėdynė sukiojasi aplinkui 360 laipsnių. Rankų atrama: - nereguliuojamos, plastikinės. Kėdės pagrindas: - būtina, nereguliuojama. Speciali paaukštinimo pagalvėlė vaikams sedėti.

Daktaro kėdė ATMOS Chair 21 D Mobilumas: - ant ratukų; Sėdėjimo aukščio reguliavimas: - pasirenkama. Nugaros atrama: - aptraukta dirbtine oda; Spalva: - aukščio reguliavimas; - reguliuojamas aukštis nuo 46 iki 62 cm; - maksimali kėlimo galia 100kg.

Lankstus nasolaringofibroskopas (naso-pharyngo-laryngo-fiberscope 700710FX) Lankstus šviesolaidis su didelės raiškos rezoliucija ir puikia optine sistema. Tikslus mažiausių audinių nustatymas. Darbinis ilgis 300 mm, diametras 3,4 mm, matymo kampas 0°, regos laukas 85°, laudo gylis 2,5 – 50 mm, lenkimo kampas – aukštyn 130°, žemyn 130°.