Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Laboratorinė įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu, sumontuota ir instaliuota Kauno technologijos universiteto patalpose Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytame KTU padalinyje Kaune.

- Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, montavimo, instaliavimo, su prekių tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi mokesčiai.

- Laboratorinė įranga turi būti pristatyta per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į  standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais.

Skaidulinių medžiagų analizės įranga

| Eil. Nr | Techninis parametras | Reikalaujama charakteristika/reikšmė | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Turi būti tinkama maistinių skaidulinių medžiagų kiekybinei analizei pagal AOAC 991.43, AOAC 991.42/43, AOAC 985.29, AOAC 2009.01 metodus | Įrenginys tinkamas maistinių skaidulinių medžiagų kiekybinei analizei pagal AOAC 991.43, AOAC 991.42/43, AOAC 985.29, AOAC 2009.01 metodus |
| 2. | Įrangos sudėtinės dalys | Įrangą turi sudaryti skaidulų filtravimo įrenginys, vandens vonelė su purtymu, deginimo blokas ir pusiau automatinis Kjeldalio distiliatorius | Pateikiamą įrangą sudaro skaidulų filtravimo įrenginys, vandens vonelė su purtymu, deginimo blokas ir pusiau automatinis Kjeldalio distiliatorius |
| 3. | Skaidulų filtravimo įrenginys |  |  |
| 3.1 | Filtravimo vietų skaičius | Ne mažiau nei 6 | 6 vietos |
| 3.2 | Filtravimo greitis | Ne daugiau kaip 2-4 minutės 100 ml mineralizuoto tirpalo nufiltruoti, priklausomai nuo mėginio tipo | 2-4 minutės 100 ml mineralizuoto tirpalo nufiltruoti, priklausomai nuo mėginio tipo |
| 3.3 | Atsikartojamumas | Standartinis nuokrypis ne daugiau nei 0,5% | Standartinis nuokrypis mažiau nei 0,5% |
| 3.4 | Inkubacinės kolbos | Turi būti ne mažiau kaip 4 komplektai po 6 inkubacines kolbas. Kolbų tūris turi būti ne mažesnis nei 600 ml. | 4 komplektai po 6 inkubacines kolbas. Kolbų tūris 600 ml. |
| 3.5 | Stikliniai filtravimo tigliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 komplektai po 6 stiklinius filtravimo tiglius su porėta pertvara. Tiglių pertvaros porėtumas turi būti ribose 40-100 µm. | Su įranga pateikiami 2 komplektai po 6 stiklinius filtravimo tiglius su porėta pertvara. Tiglių porėtumas 40-100 µm. |
| 3.6 | Filtravimo tiglių atsparumas | Turi būti atsparūs iki ne mažesnės kaip 540 ºC temperatūros | Tigliai atsparūs iki 540 ºC temperatūros |
| 3.7 | Vakuumo siurblys | Turi būti ne mažiau nei 2 vandens siurbliukai su visomis pajungimo žarnomis. | Į komplektą įeina 2 vandens siurbliukai su visomis pajungimo žarnomis. |
| 3.8 | Oro siurblys | Privalo turėti integruotą oro siurblį | Įrenginys turi integruotą oro siurblį. |
| 4. | Vandens vonelė su purtymu |  |  |
| 4.1 | Tūris | Ne mažiau kaip 27 litrai | 27 litrai |
| 4.2 | Temperatūros intervalas | Ne siauresnis nei nuo +5 ºC iki 100 ºC | Nuo +5 ºC iki 100 ºC |
| 4.3 | Temperatūros stabilumas | Ne prastesnis nei ±0,1 ºC esant nustatytai 37 ºC temperatūrai | ±0,1 ºC esant nustatytai 37 ºC temperatūrai. |
| 4.4 | Temperatūros vienodumas | Ne prastesnis nei ± 0,05 ºC esant nustatytai 37 ºC temperatūrai | ± 0,05 ºC esant nustatytai 37 ºC temperatūrai. |
| 4.5 | Purtymo greitis | Turi būti reguliuojamas ne siauresniame intervale nei nuo 30 aps/min iki 200 aps/min | Reguliuojamas nuo 30 aps/min iki 200 aps/min. |
| 4.6 | Nustatytų verčių atvaizdavimas | Nustatytos vertės turi būti atvaizduojamos skaitmeniniame vonelės ekrane. | Nustatytos vertės atvaizduojamos skaitmeniniame vonelės ekrane. |
| 4.7 | Laiko programavimas | Privalo turėti integruotą laikmatį vonelės įjungimui ir išjungimui | Turi integruotą laikmatį vonelės įjungimui ir išjungimui. |
| 4.8 | Aliarmai | Privalo turėti garsinius aliarmus | Turi garsinius aliarmus. |
| 4.9 | Kolbų laikikliai | Turi būti ne mažiau kaip 12 vienetų laikiklių, skirtų ne mažiau nei 500 ml talpos kolboms. | Su vonele bus pridedama 12 vienetų laikiklių, skirtų ne mažiau nei 500 ml talpos kolboms. |
| 5. | Deginimo blokas |  |  |
| 5.1 | Vietų skaičius | Ne mažiau 8 vietų | 8 vietų. |
| 5.2 | Temperatūros intervalas | Ne siauresnis nei nuo kambario temperatūros iki 420 oC | Nuo kambario temperatūros iki 440 oC |
| 5.3 | Temperatūros stabilumas | Ne prastesnis nei ± 2 ºC | Temperatūros stabilumas ± 2 ºC |
| 5.4 | Programavimo galimybė | Privalo būto galimybė programuoti temperatūros ir laiko intervalus | Galima programuoti temperatūros ir laiko intervalus |
| 5.5 | Apsauga nuo perkaitinimo | Privalo būti apsauga nuo perkaitinimo. | Apsauga nuo perkaitinimo |
| 5.6 | Garų surinkimo sistema | Turi būti garų surinkimo blokas | Pridedamas garų surinkimo blokas |
| 6. | Pusiau automatinis Kjeldalio distiliatorius |  |  |
| 6.1 | Tipas | Pusiau automatinis Kjeldalio distiliatorius | Pusiau automatinis Kjeldalio distiliatorius |
| 6.2 | Automatizuoti darbo etapai | Turi būti tokie automatizuoti darbo etapai: mėginio skiedimas, šarmo dozavimas, distiliavimas, mėgintuvėlių ištuštinimas | Automatizuoti darbo etapai: mėginio skiedimas, šarmo dozavimas, distiliavimas, mėgintuvėlių ištuštinimas |
| 6.3 | Temperatūrinis kondensato jutiklis | Turi būti integruotas temperatūros jutiklis distiliato temperatūrai matuoti, kuris, užfiksavęs aukštesnę nei leistiną distiliato temperatūrą, suintensyvina vėsinimą kondensatoriuje. | Integruotas temperatūros jutiklis distiliato temperatūrai matuoti, kuris, užfiksavęs aukštesnę nei leistiną distiliato temperatūrą, suintensyvina vėsinimą kondensatoriuje. |
| 6.4 | Vidinė saugos sistema | Su vidine saugos sistema, veikiančia balansavimo garais principu arba analogiška, užtikrinančia mineralizavimo nuosėdų tirpinimą ir egzoterminės reakcijos kontrolę. | Su vidine saugos sistema, veikiančia balansavimo garais principu, užtikrinančia mineralizavimo nuosėdų tirpinimą ir egzoterminės reakcijos kontrolę |
| 6.5 | Talpos reagentams ir atliekoms | Turi būti ne mažiau kaip 3 talpos su lygio davikliais (šarmui, vandeniui, atliekoms). | Yra 3 talpos su lygio davikliais (šarmui, vandeniui, atliekoms). |
| 6.6 | Azoto nustatymo ribos | Ne siauresniame intervale nei nuo 0,1 mg iki 210 mg | Nuo 0,1 mg iki 210 mg |
| 6.7 | Azoto atgavimas | Ne mažesnis nei 99,5 % esant azoto kiekiui nuo 1 mg iki 200 mg | Azoto atgavimas 99,5 % esant azoto kiekiui nuo 1 mg iki 200 mg |
| 6.8 | Atkartojamumas | Santykinis standartinis nuokrypis ne didesnis nei 1% | Santykinis standartinis nuokrypis 1% |
| 6.9. | Analizės trukmė | Ne daugiau nei 3,5 minutės mėginyje esant 30 mg azoto. Ne daugiau nei 6,5 minutės mėginyje esant 200 mg azoto. | 3,5 minutės mėginyje esant 30 mg azoto. 6,5 minutės mėginyje esant 200 mg azoto. |
| 6.10 | Mėgintuvėlių ištuštinimo greitis | 200 ml tirpalo turi būti išsiurbiama per ne daugiau nei 10 sekundžių. | 200 ml tirpalo išsiurbiama per mažiau nei 10 sekundžių. |
| 7. | Garantija | Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Visai įrangai suteikiama 12 mėnesių garantija |
| 8. | Mokymai | Visa įranga turi būti suinstaliuota darbui laboratorijoje ir pravedami mokymai darbui su ja | Visa įranga bus suinstaliuota darbui laboratorijoje ir pravedami mokymai darbui su ja |
| 9. | Aptarnavimas ir remontas | Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą turi atlikti gamintojų sertifikuoti serviso inžinieriai. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo per 10 d.d. nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei tai neįmanoma atlikti vietoje - išsiųsti remontuoti gamintojui ir pateikti atsakingam už sutarties vykdymą KTU darbuotojui išsiuntimo dokumentų kopiją | Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą atliks gamintojų sertifikuoti serviso inžinieriai. |
| 10. | Instrukcijos | Turi būti detalios instrukcijos lietuvių arba anglų kalba. | Su prietaisais bus pateikiamos instrukcijos lietuvių arba anglų kalba. |