„TwinPower“ turbina

Priežiūra ir sterilizacija

Prašome atkreipti dėmesį:

„TwinPower“ turbinose naudojami rutuliniai, o ne pneumatiniai guoliai. Dėl šios priežasties būtina bent du kartus dienoje arba panaudojus, daugiausia, 20 minučių patepti turbinas „Morita AR Spray“ aerozoliu. Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo turbinas prireikus būtina tepti ir dažniau.

Jeigu turbinos tepamos nereguliariai arba net ir visai netepamos, jos pažeidžiamos nepataisomai ir sugadinamos. Bet kuriuo atveju dėl to susidaro daug išlaidų.

Tai daroma taip:

1. Ištraukti turbiną iš movos.

2. Išimti grąžtą.

3. Nuvalyti antgalį šepetėliu, po to nušluostyti dezinfekavimo alkoholiu suvilgyta marle. Nedėti ir nenardinti į dezinfekavimo priemonę!

4. Uždengti turbinos galvutę marle ir 2–3 sekundes purkšti „Morita AR Spray“ į užspaudimo patroną. Pilnai įstumti tūtą!

5. Po to įkišti tūtą į jungiamąjį antgalio galą ir vėl 2–3 sekundes purkšti „Morita AR Spray“.

6. Leisti turbinai 15 sekundžių padirbėti mažomis apsukomis ir marle nušluostyti ištekantį skystį.

7. Bent 5 minutes apdoroti turbiną autoklavo sterilizavimo kišenėje 135 0C temperatūroje. Niekad neįkaitinti daugiau nei iki 135 0C!

8. Mažiausia džiovinimo apdorojus autoklave trukmė: 10 minučių.

Papildomai būtinai perskaitykite išsamią naudojimo instrukciją ir atkreipkite ypatingą dėmesį į įspėjimus ir nurodymus!!!

„J. MORITA MFG.CORP.“ firma