| Didelio greičio pneumatinės turbinos antgalis „TWINPOWER TURBINE 4H“ |  |
| --- | --- |

PAR-4HX-O-KV	<su lempute>

PAR-4HX-O-WH	<su lempute>

PAR-4HX-O-SR	<su lempute>

PAR-4HEX-O-KV	<su lempute>

PAR-4HEX-O-WH	<su lempute>

PAR-4HEX-O-SR	<su lempute>

Naudojimo instrukcija

Šioje instrukcijoje aprašyti „TWINPOWER TURBINE 4H“ serijos antgaliai, kuriuos galima jungti tiesiai prie kitų gamintojų nei „Morita“ movų.

Gamintojas J. MORITA MFG. CORP.

PAR-4HX-O-KV	*1 („KaVo MULTIflex“ ir „MULTIflex LUX“ mova)

PAR-4HX-O-WH	*1 („KaVo MULTIflex“ ir „MULTIflex LUX“ mova)

PAR-4HX-O-SR	*2 (W&H „Roto Quick“ mova)

PAR-4HEX-O-KV	*2 (W&H „Roto Quick“ mova)

PAR-4HEX-O-WH	*3 („SIRONA“ R/F mova)

PAR-4HEX-O-SR	*3 („SIRONA“ R/F mova)

*1: „KaVo“, „MULTIflex“ ir „MULTIflex LUX“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Kaltenbach & Voigt GmbH“.

*2: W&H ir „Roto Quick“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH“.

*3: „Sirona“ yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Sirona Dental Systems GmbH“.

Turinys

| Įvadas | 2 |
| --- | --- |
| Atsargumo priemonės | 2 |
| Dalių identifikavimas ir priedai | 3 |
| Surinkimas | 4 |
| Antgalio tvirtinimas | 4 |
| Tikrinimas ir sterilizavimas prieš naudojant | 4 |
| Borai ir smaigaliai | 5 |
| Boro įdėjimas ir išėmimas | 6 |
| Dezinfekavimas, keitimas, laikymas | 8 |
| Dezinfekavimas ir valymas | 8 |
| Dalių keitimas | 10 |
| Priežiūra, tikrinimas ir remontas | 16 |
| Priežiūra ir tikrinimas | 16 |
| Problemų diagnostika | 16 |
| Specifikacijos | 18 |
| Terminai ir simboliai | 19 |
| Aptarnavimo skyriaus ir kt. kontaktiniai duomenys | 19 |

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote TWINPOWER TURBINE 4H antgalį.

Šis prietaisas skirtas dantų gydymui, pvz., šlifavimui, gręžimui ir poliravimui.

Kad užtikrintumėte maksimalią saugą ir optimalų efektyvumą, prieš naudodami prietaisą perskaitykite šią instrukciją ypatingą dėmesį skirdami įspėjimams ir pastaboms.

Išsaugokite šią instrukciją naudojimuisi ateityje.

Dėmesio: pagal JAV federalinius įstatymus šį prietaisą leidžiama parduoti tik gydytojams arba jų nurodymu.

Atsargumo priemonės

Prietaisą reikia naudoti pagal šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Prieš naudodami prietaisą arba atlikdami jo priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Įsidėmėkite šių simbolių ir žodžių reikšmes:

|  | ĮSPĖJIMAS Naudotojas įspėjamas apie labai sunkaus arba neatitaisomo sužeidimo ar net žūties pavojų. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Naudotojo dėmesys atkreipiamas į svarbią informaciją apie prietaiso naudojimą. |
| --- | --- |

Už medicinos prietaisų tvarkymą, priežiūrą ir naudojimą atsako naudotojas (pavyzdžiui, klinika, ligoninė ir pan.).

Naudoti šį prietaisą leidžiama tik pagal įstatymus kvalifikuotiems stomatologams ir burnos chirurgams / praktikuojantiems gydytojams.

Naudoti šį prietaisą leidžiama tik pagal paskirtį, nurodytą šioje instrukcijoje.

Atsakomybės apribojimas

„J. Morita Mfg. Corp.“ neprisiims atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, įrangos sugadinimą ar kūno sužalojimą, kuriuos lėmė:

1.	Remonto darbai, atlikti „J. Morita Mfg. Corp.“ neįgaliotų asmenų.

2.	Bet kokie jos gaminių keitimai ar modifikacijos.

3.	Kitų gamintojų gaminių arba įrangos naudojimas, nebent juos pateikė „J. Morita Mfg. Corp.“.

4.	Priežiūros arba remonto darbai, kuriems naudojami kitokie nei nurodyta „J. Morita Mfg. Corp.“ komponentai ar dalys arba neoriginalūs komponentai.

5.	Prietaiso naudojimas kitokiais būdais nei nurodyta darbo procedūrose šioje instrukcijoje arba šioje instrukcijoje pateiktų atsargumo priemonių ir įspėjimų nesilaikymas.

6.	Darbo vietos sąlygos ir aplinka arba montavimo sąlygos, neatitinkančios nurodytųjų šioje instrukcijoje, pvz., netinkamas elektros energijos šaltinis.

7.	Gaisrai, žemės drebėjimai, potvyniai, žaibai arba stichinės nelaimės.

„J. Morita Mfg. Corp.“ tieks atsargines dalis ir galės remontuoti gaminį 10 metų nuo gaminio gamybos nutraukimo.

Garantiniai įsipareigojimai bus vykdomi tik jei prie garantinio reikalavimo bus pridėta garantijos sutartis, kurioje nurodyta pirkimo data, gaminio pavadinimas ir modelis, serijos numeris (užrašytas ant gaminio korpuso) ir platintojo pavadinimas.

*	Naudotojas (t. y. klinika, ligoninė ir pan.) privalo kas tris mėnesius atlikti tikrinimo darbus, nurodytus reguliarių tikrinimų kontroliniame sąraše (pridedamas).

*	Dalis reikia keisti reguliariai ir įvertinus poreikį. Keičiamųjų dalių sąrašas įtrauktas į reguliarių tikrinimų kontrolinį sąrašą.

Dalių identifikavimas ir priedai

Dalių identifikavimas

Dangtelio varžtas

Įranta

Dangtelis

Mygtukas

Įrankio kreiptuvas

Purškimo anga

„Aeroskirt“ apvadas

Antgalio jungtis

(jungties galas skiriasi skirtinguose modeliuose)

Lemputės laikiklis

Galvutė

Korpusas

Priedai

| Tikrinimui ir dalių keitimui | Kapsulės kasetės keitimui |
| --- | --- |

Sterilizuojama autoklave

(Dezinfekuojamas alkoholiu)

(Dezinfekuojamas alkoholiu)

(Dezinfekuojamas alkoholiu)

Nr. 5011328

Dangtelio įrankis

(tinka ir lemputei keisti)

Atsuktuvas

Nr. 5011440

Purškimo angos viela

Nr. 5250940

Laikiklio tikrintuvas

Nr. 5010695

Purškimui

AR purškalas	4H purškimo antgalis (dezinfekuojamas alkoholiu)

| AR purškalas Nr. 5010212 arba Nr. 5010216 (dezinfekuojamas alkoholiu) | PAR-4HX-O-KV PAR-4HEX-O-KV, tik Nr. 5010293 | PAR-4HX-O-WH PAR-4HEX-O-WH, tik Nr. 5010295 | PAR-4HX-O-SR PAR-4HEX-O-SR, tik Nr. 5010297 |
| --- | --- | --- | --- |

Surinkimas

Antgalio tvirtinimas

Žr. skyrių, skirtą jūsų turimam modeliui.

PAR-4HX-O-KV („KaVo MULTIflex“ ir „MULTIflex LUX“ mova)

PAR-4HX-O-WH (W&H „Roto Quick“ mova)

PAR-4HX-O-SR („SIRONA“ R/F mova)

|  | ĮSPĖJIMAS Prieš tvirtindami antgalį įsitikinkite, kad movos būklė tinkama (ji nenusidėvėjusi, nesugadinta, neįtrūkusi ir neatsilaisvinusi), kad apvalaus skerspjūvio žiedas yra savo vietoje ir ne per toli įstumtas, o lemputės dangtelis ant vamzdelio gerai priveržtas. Tada atsargiai truktelėdami patikrinkite, ar jis tinkamai uždėtas, ir patikrinkite veikimą prieš pradėdami dirbti paciento burnos ertmėje. Antraip dėl oro slėgio antgalis gali atsijungti nuo vamzdelio jungties ir sunkai sužeisti. Nenaudokite jėgos, dėl kurios veikiantis antgalis gali atsijungti. |
| --- | --- |

Tikrinimas ir sterilizavimas prieš naudojant

Iš gamyklos pristatytas antgalis nėra sterilizuotas. Prieš naudodami pirmą kartą, sterilizuokite autoklavu.

<Tikrinimas>

Prieš naudodami antgalį įsitikinkite, kad dangtelis ir dangtelio varžtas gerai priveržti, o tarp galvutės ir dangtelio nėra tarpo. Jei aptiksite bet kokių problemų, antgalio nenaudokite, perduokite jį remontuoti.

Borai ir smaigaliai

Borų ir smaigalių specifikacijos

Koto skersmuo (ISO standartas)	1,59–1,60 mm

Galiuko skersmuo		2,0 mm (maks.)

Visas ilgis		22 mm (maks.)

Koto ilgis		10 mm (min.)

NENAUDOKITE

NENAUDOKITE

Grioveliai

Plokščias galas

Ilgis 22 mm (maks.)

Koto skersmuo

ISO stand.

1,59–1,60 mm

Galiuko skersmuo

2,0 mm (maks.)

Koto ilgis 10 mm (min.)

|  | ĮSPĖJIMAS Nenaudokite borų ir smaigalių, jei: - jie neatitinka ISO standarto; - jų galvutė arba kodas subraižyti arba sugadinti; - jie sulenkti arba susukti; - jie surūdiję arba apdaužyti; - jie buvo kaip nors pakeisti. Taip pat nenaudokite: - miniatiūrinių borų; - borų trumpais kotais. Naudoti standartų neatitinkančius arba sugadintus borus ir smaigalius labai pavojinga; jie gali atsijungti ir sužeisti pacientą arba pacientas gali juos nuryti. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Naudokite tik borus ir smaigalius su švariais kotais; jei kotas nešvarus, laikiklis greičiau nusidėvi, be to, sumažėja jo laikomoji galia. Prieš įstatydami borą į laikiklį, būtinai kruopščiai nuvalykite visus valymo skysčius; kai kurie valymo skysčiai sukelia koroziją, todėl įstačius borą arba smaigalį, ant kurio yra plovimo skysčio, kyla pavojus sugadinti laikiklį. Jei netyčia įstatėte nešvarų borą arba borą, ant kurio yra valymo skysčio, kreipkitės į vietinį platintoją arba „J. Morita“ biurą, kad patikrintų prietaisą. Atidžiai perskaitykite boro gamintojo pateiktą instrukciją. Naudokite tik iš ištisinio metalo gabalo pagamintus borus; nenaudokite borų, kurių galvutė privirinta prie koto. Suvirintos jungtys lengvai lūžta. |
| --- | --- |

Boro įdėjimas ir išėmimas

<Įdėjimas>

| Įdėkite | Laikykite Įdėkite Mygtukas |
| --- | --- |
| Atsargiai įkiškite borą iki pat galo. | Tvirtai laikykite paspaustą mygtuką ir stumkite borą iki pat galo; tada paleiskite mygtuką. |

|  | ĮSPĖJIMAS Borą arba smaigalį stumkite į laikiklį iki pat galo. Niekada nenaudokite antgalio, jei boras arba smaigalys įstumtas ne iki galo. Burnos ertmėje atsilaisvinęs boras arba smaigalys gali sunkiai sužeisti pacientą arba pacientas gali jį nuryti. |
| --- | --- |

| TINKAMAI |  | NETINKAMAI |  |
| --- | --- | --- | --- |

<Išėmimas>

Traukite

Laikykite

Laikykite paspaudę mygtuką ir traukite tiesiai borą į išorę.

|  | ĮSPĖJIMAS Įstatę borą, būtinai patikrinkite antgalio veikimą ne burnos ertmėje ir įsitikinkite, kad jis veikia sklandžiai. Jei naudojant boras atsilaisvina, nedelsdami nutraukite antgalio naudojimą. Visada naudokite purškimą ir nestiprų spaudimą su pertrūkiais, kad nepažeistumėte pulpos. Užsidėkite apsauginius akinius. Būtinai išimkite borą iš antgalio prieš įstatydami jį atgal į laikiklį. Palikus borą antgalyje, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti drabužius ar kitus daiktus. |
| --- | --- |

|  | ĮSPĖJIMAS Naudokite tik borus ir smaigalius, nurodytus skyriuje „Borai ir smaigaliai“. Antraip boras gali atsilaisvinti burnos ertmėje ir sužeisti pacientą arba pacientas gali jį nuryti. Nespauskite mygtuko, kai antgalis naudojamas. Dėl to mygtukas gali įkaisti ir nudeginti pacientą arba jūsų pirštus. Saugokitės, kad mygtukas nebūtų spaudžiamas į dantį, esantį priešais darbo sritį (ypač dirbant su krūminiais dantimis); antraip mygtukas gali įkaisti ir nudeginti pulpą. Be to, mygtukas gali nusidėvėti, todėl bus sunku įstatyti arba išimti borus. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Nuimant karūnėlę ar atliekant kitus panašius darbus susidaro didelė vibracija, dėl kurios boras gali įstrigti antgalyje. Venkite tokios situacijos dažnai išimdami ir vėl įstatydami borą. Jei naudodami girdite neįprastą triukšmą arba jaučiate vibraciją, pakeiskite borą. Jei problema dingsta, vadinasi naudojote netinkamą borą. Jei problema išlieka, reikia remontuoti antgalį. Po ilgo naudojimo triukšmas padidėja dėl guolių nusidėvėjimo. |
| --- | --- |

Baigus naudoti

Jei borai ir smaigaliai ilgam paliekami antgalyje, jie gali įstrigti. Baigę gydymą, būtinai išimkite borą arba antgalį.

<Laikiklio laikomosios galios tikrinimas>

Atsargiai įstumkite laikiklio tikrintuvą iki pat galo.

Tvirtai laikykite paspaudę mygtuką ir stumkite tikrintuvą iki pat galo; tada paleiskite mygtuką.

Atsargiai traukite tikrintuvą, kol pamatysite mėlyną liniją.

Jei mėlyna linija matosi

Laikiklis veikia tinkamai.

Mėlyna linija

Jei pasirodo mėlyna linija, liaukitės traukę ir leiskite tikrintuvui lėtai grįžti į pradinę padėtį.

Tvirtai laikykite paspaudę mygtuką ir išimkite tikrintuvą iš laikiklio.

Jei mėlyna linija NEPASIRODO

Laikiklio laikomoji galia sumažėjo.

Valykite laikiklį AR purškalu ir tikrinkite dar kartą.

Jei laikiklio tikrinimas vis tiek nesėkmingas, pakeiskite kapsulės kasetę.

|  | ĮSPĖJIMAS Tikrinkite laikiklį bent kartą per dieną arba jei atrodo, kad laikiklis laiko silpnai. Niekada nenaudokite laikiklio, kurio laikomoji galia nepakankama; boras gali atsilaisvinti paciento burnoje ir sužeisti pacientą arba pacientas gali jį nuryti. Liaukitės naudoję antgalį ir atiduokite jį remontui. Žalias ir geltonas laikiklio tikrintuvas specialiai skirtas TWINPOWER TURBINE 4H, jo negalima naudoti su jokiais kitais antgaliais. Draudžiama sterilizuoti tikrintuvą autoklave; dezinfekuokite jį šluostydami alkoholine dezinfekavimo priemone. |
| --- | --- |

Dezinfekavimas, keitimas, laikymas

Dezinfekavimas ir valymas

Antgalio apdorojimas autoklave

Rekomenduojama temperatūra ir trukmė: 135 °C, bent 5 minutės sterilizavimo maišelyje. Mažiausia džiovinimo trukmė po sterilizavimo: 10 minučių.

|  | ĮSPĖJIMAS Kad užkirstumėte kelią sunkių ir gyvybei pavojingų infekcijų, pavyzdžiui, ŽIV ir hepatito B, plitimui, antgalį reikia sterilizuoti autoklave po kiekvieno paciento. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Sterilizuokite tik autoklave. Prieš sterilizuodami autoklave nuimkite borą arba smaigalį. Sterilizuokite 135 °C temperatūroje, neviršykite jos. Nenaudokite autoklavų, kuriuose numatytas džiovinimo etapas, nes temperatūra būtų per aukšta. |
| --- | --- |

Sterilizavimo autoklave procedūra

|  | PASTABA Jei antgalis nebus tinkamai nuvalytas ir pateptas prieš sterilizuojant autoklave, kyla pavojus jį sugadinti. |
| --- | --- |

<Atjungimas>

Atjunkite antgalį nuo vamzdelio. (Išimkite smaigalį arba borą.)

<Valymas>

Šepetėliu nuvalykite nuo galvutės nešvarumus.

<Dezinfekavimas>

Marle nušluostykite visą antgalį alkoholine dezinfekavimo priemone.

<Tepimas>

Prieš sterilizuodami autoklave nepamirškite patepti ir nuvalyti, naudokite AR purškalą.

|  | ĮSPĖJIMAS Nenukreipkite purškimo antgalio į žmones ir nenaudokite purškalo šalia atviros liepsnos. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Jei antgalis nebus reguliariai purškiamas AR purškalu, jis suges. Naudokite tik AR tipo purškalą. Dėl kitų tepalų išsiplės apvalaus skerspjūvio žiedas, todėl bus sunku prijungti ir atjungti. Be to, kritiniu atveju prietaisas gali lėčiau nustoti suktis. |
| --- | --- |

Prieš naudodami AR purškalą, 2 ar 3 kartus pakratykite jį.

Laikiklio purkštukas

Įstumkite iki pat galo

Pakelkite purkštuko bloko svirtelę ir pasukite laikiklio purkštuką į apačią. Uždenkite galvutę marle, įstatykite purkštuką ir 2–3 sekundes purkškite.

Antgalio prijungimas

Paspauskite purkštuko svirtelę į apačią. Įstatykite purkštuką į antgalio jungties galą ir purkškite 2–3 sekundes.

|  | ĮSPĖJIMAS Nuleiskite arba pakelkite purkštuką iki pat galo. Antraip alyva gali ištrykšti ir patekti į akis. Įsitikinkite, kad svirtelė užsifiksavo savo vietoje. Prieš purkšdami į laikiklio vidų, būtinai uždenkite galvutę marle. Jei purškalo patektų į akis, plaukite jas dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei purškalo pateko ant odos, plaukite muilu ir vandeniu. |
| --- | --- |

Kiekvienam modeliui (KV, WH ir SR) naudojami skirtingi purkštukai. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą.

Purkštuko tipas pažymėtas ant kiekvieno purkštuko šono.

KV = PAR-4HX-O-KV, PAR-4HEX-O-KV

WH = PAR-4HX-O-WH, PAR-4HEX-O-WH

SR = PAR-4HX-O-SR, PAR-4HEX-O-SR

<Prijungimas>

Prijunkite antgalį prie jo vamzdelio.

Apie įvairių gamintojų movas žr. naudojimo instrukcijose.

<Naudojimas>

Maždaug 15 sekundžių naudodami antgalį išpūskite tepalo perteklių.

<Atjungimas>

Atjunkite antgalį.

<Sterilizavimas autoklave>

Nušluostykite visą antgalį marle ir sterilizuokite jį autoklave.

|  | PASTABA Kai įjungiate antgalį norėdami pašalinti purškalo perteklių, nelieskite mygtuko. Antraip galite sugadinti dangtelį arba kapsulės kasetę. Nepalikite antgalio autoklave per naktį. |
| --- | --- |

Dalių keitimas

Reguliarių tikrinimų kontroliniame sąraše (pridedamas) pateiktas keičiamųjų dalių sąrašas. Keiskite šias dalis reguliariai arba kai nusidėvės.

Užsakyti dalių galite iš vietinio platintojo arba „J. Morita“ biuro.

| (1) Kapsulės kasetė (su apvalaus skerspjūvio žiedu ir varžtu) |  |
| --- | --- |
| PAR-4HX-O-KV PAR-4HX-O-WH PAR-4HX-O-SR Nr. 5010863 |  |
| PAR-4HEX-O-KV PAR-4HEX-O-WH PAR-4HEX-OSR Nr. 5010862 |  |
| (2) Dangtelis su apvalaus skerspjūvio žiedu ir varžtu |  |
| PAR-4HX-O-KV PAR-4HX-O-WH PAR-4HX-O-SR Nr. 50111386 |  |
| PAR-4HEX-O-KV PAR-4HEX-O-WH PAR-4HEX-O-SR Nr. 50111387 |  |
| (3) Kasetės lemputė |  |
| PAR-4HEX-O-WH Nr. 5020550 |  |
| (4) Apvalaus skerspjūvio žiedas (neleidžia korpusui atsilaisvinti) |  |
| PAR-4HEX-O-WH Nr. 5012320 |  |
| (5) Apvalaus skerspjūvio žiedas (išmetamojo oro sandariklis) |  |
| PAR-4HEX-O-WH Nr. 5012320 |  |

Kapsulės kasetės keitimas

Pakeiskite kapsulės kasetę, jei prietaisas sukasi netinkamai arba netaisyklingai dėl nusidėvėjusių guolių, jei sunku įdėti arba išimti borą arba jei sumažėja laikiklio laikomoji galia.

Kapsulės kasetė ir jos apvalaus skerspjūvio žiedas reguliariai nusidėvi, todėl reikia reguliariai juos keisti.

Guoliai ir kitos dalys dėvisi ir po tam tikro laiko ima veikti triukšmingai.

|  | ĮSPĖJIMAS Jei boras arba smaigalys naudojamas netinkamos būklės, jis gali atsilaisvinti burnos ertmėje ir sužeisti pacientą arba pacientas gali jį nuryti. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Nepamirškite naudoti PAR-4HX ir PAR-4HEX movos kasetės. |
| --- | --- |

Senos kasetės išėmimas

Ieškokite PAR-4HX / PAR-4HEX žymos.

Dangtelio varžtas

Dangtelis

Kapsulės kasetė

Atsuktuvu išsukite dangtelio varžtą.

| Dangtelio įrankis | Išstumkite |
| --- | --- |
| Tvirtai uždėkite dangtelio įrankį ant dangtelio kreiptuvo ir nuimkite dangtelį. | Išspauskite seną kasetę tvirtai spausdami „Aeroskirt“ apvadą aplink laikiklio angą ant tvirto ir plokščio paviršiaus. |

| Prisukite purkštuko bloką prie purškalo skardinės taip, kad antgalio jungties purkštukas būtų išlindęs. Įkiškite purkštuką į antgalio jungtį ir purkškite 2–3 sekundes. | Prijunkite antgalį prie jo vamzdelio. 2–3 sekundes naudodami antgalį išpurkškite tepalo perteklių ir nuvalykite galvutę. Valykite dangtelį AR purškalu. |
| --- | --- |

Įdėkite naują kasetę

Įpurkškite šiek tiek AR purškalo į galvutės vidų.

Žiedo susiaurėjimas

Žiedo susiaurėjimas

Iškyša

Iškyša

Jei nukrito apvalaus skerspjūvio žiedas, sulygiuokite žiedo susiaurėjimą su iškyša kaip parodyta iliustracijoje ir uždėkite atgal. Jei nepavyksta tinkamai sulygiuoti apvalaus skerspjūvio žiedo susiaurėjimo ir iškyšos, purškalas nepadarys reikiamo poveikio.

| Iškyša Griovelis |  |
| --- | --- |
| Būtinai uždėkite ant kasetės visus 3 apvalaus skerspjūvio žiedus. Sulygiuokite kasetės iškyšą su galvutės grioveliu ir įstumkite iki pat galo. | Šiek tiek prisukite dangtelį, bet palikite pakankamai didelį tarpą naujam apvalaus skerspjūvio žiedui uždėti. Naudodamiesi pincetu uždėkite apvalaus skerspjūvio žiedą (pateiktą su kasete) tarp dangtelio ir galvutės. |

Jei iškyša vidinėje pusėje nusidėvėjo, pakeiskite dangtelį.

|  | ĮSPĖJIMAS Dangtelio apvalaus skerspjūvio žiedą reikia pakeisti nauju pateiktu žiedu. Antraip dangtelis gali atsilaisvinti paciento burnos ertmėje ir sužeisti pacientą arba pacientas gali jį nuryti. |
| --- | --- |

| Ranka prisukite dangtelį, kad tvirtai laikytųsi ant galvutės. Iš pradžių nenaudokite dangtelio įrankio dangteliui prisukti, nes kyla pavojus sugadinti sriegį. | Gerai uždėkite dangtelio įrankį ant dangtelio ir priveržkite. Sulygiuokite įrantą dangtelyje su dangtelio varžto anga. |
| --- | --- |

| Sulygiuokite įrantą ir angą |  |
| --- | --- |
| Neveržkite dangtelio per stipriai. Tai gali sugadinti sriegius, tuomet nepavyks sulygiuoti angos ir įrantos. | Priveržkite dangtelio varžtą atsuktuvu. |

|  | ĮSPĖJIMAS Patikrinkite, ar įranta ant dangtelio sulygiuota su varžto anga. Jei įranta neatitinka angos, nusidėvėjo sriegiai; kreipkitės į vietinį platintoją arba „J. Morita“ biurą, kad remontuotų prietaisą. Įsitikinkite, kad dangtelio varžtas pakankamai priveržtas. Jei dangtelio varžtas arba dangtelis atsilaisvins paciento burnos ertmėje, jis gali sužeisti pacientą arba pacientas gali jį nuryti. Įsitikinkite, kad tarp dangtelio ir galvutės nėra tarpo. Jei tarpas yra, nenaudokite dangtelio, kreipkitės dėl jo remonto. |
| --- | --- |

| Įstatykite purkštuką į antgalio jungties galą ir purkškite 2–3 sekundes. | Prijunkite antgalį ir įjungdami jį bent 15 sekundžių išpurkškite tepalo perteklių iš galvutės. Tada nušluostykite antgalį marle. |
| --- | --- |

Pakeitę kasetę, būtinai naudokite AR purškalą.

*	Užsakyti kapsulių kasečių galite iš vietinio platintojo arba „J. Morita“ biuro.

*	Užsakydami būtinai nurodykite modelį: PAR-4HX arba PAR-4HEX.

Kasetės lemputės keitimas

(Tik PAR-4HX-O-WH ir PAR-4HEX-O-WH modeliai.)

Norėdami pakeisti „KaVo“ (PAR-4HX-O-KV, PAR-4EHX-O-KV) ir „SIRONA“ (PAR-4HX-O-SR, PAR-4HEX-O-SR) lemputę, žr. naudojimo instrukciją, skirtą „KaVo MULTIflex“ ir „MULTIflex LUX“ movoms arba „SIRONA“ R/F movoms.

|  | ĮSPĖJIMAS Išjunkite prietaisą maitinimo jungikliu, kad išvengtumėte nudegimo ir elektros smūgio pavojaus. Lemputei perdegus, lemputė ir jos dangtelis kurį laiką būna gana karšti. Saugokitės nudegimo ir nelieskite šių dalį. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Ant naujos lemputės nepalikite pirštų atspaudų ir jokių pašalinių medžiagų. Dėl jų lemputė gali sprogti vos ją įjungus, kyla sužeidimo pavojus. Prireikus nuvalykite lemputę alkoholine dezinfekavimo priemone. |
| --- | --- |

Korpusas C

Atjunkite antgalį nuo pagrindinio vamzdelio. Išjunkite lemputę ir sukite korpusą C iliustracijoje parodyta kryptimi.

Apvalaus skerspjūvio žiedas

(užtikrina korpuso sandarumą)

Apvalaus skerspjūvio žiedas (išmetamojo oro žiedas)

Pincetu išimkite seną lemputę.

NETINKAMAI

TINKAMAI

Apvadas

Lizdas

Įstatykite lemputę taip, kad apvadas nebūtų įstumtas per toli.

|  | PASTABA Jei apvadas įlindo į lizdą, jungtis gali būti sugedusi arba lemputė gali nukristi. |
| --- | --- |

Korpusas C

Įsukite korpusą C į pradinę vietą.

|  | ĮSPĖJIMAS Iki galo priveržkite korpusą C. Antraip gali pratekėti išmetamas oras arba mova nebus tinkamai prijungta. Be to, antgalis gali atsijungti ir sužeisti. |
| --- | --- |

Prijunkite antgalį ir įjungę patikrinkite, ar lemputė užsidega.

|  | ĮSPĖJIMAS Įsitikinkite, kad korpusas C prisuktas iki pat galo. Netinkamai prijungus antgalį prie vamzdelio, oro slėgis gali išstumti vamzdelį, kuris gali sužeisti. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Naudokite tik specialiai šiam modeliui skirtas kasetės lemputes. |
| --- | --- |

* Kasetės lempučių galite užsakyti iš vietinio platintojo arba „J. Morita“ biuro.

Laikymas

Laikymo sąlygos

Temperatūra	-10–70 °C

Drėgnumas	10–85 % (be kondensacijos)

Atmosferos slėgis	700–1 060 hPa

* Saugokite nuo dažno tiesioginės saulės šviesos poveikio.

* Apdoroję antgalį autoklave, laikykite jį švarioje ir sausoje vietoje.

Priežiūra, tikrinimas ir remontas

Priežiūra ir tikrinimas

Reguliarus tikrinimas

*	Kas 3 mėnesius tikrinkite prietaisą vadovaudamiesi pateiktu tikrinimų kontroliniu sąrašu.

*	Numatyta, kad reguliarius priežiūros ir tikrinimo darbus vykdys naudotojas. Bet jei to reikia arba norima, juos gali atlikti kvalifikuotas specialistas, išmokytas remontuoti medicinos prietaisus. Kreipkitės į vietinį platintoją arba „J. Morita“ biurą.

Reguliarių tikrinimų kontrolinis sąrašas

| Elementas | Veiksmai |
| --- | --- |
| Laikiklio laikomoji galia | Patikrinkite laikiklio laikomąją galią naudodamiesi laikiklio tikrintuvu. Jei laikiklio laikomoji galia sumažėjusi, pakeiskite kapsulės kasetę. |
| Dangtelio sandarumas | Patikrinkite, ar dangtelis ir dangtelio varžtas tinkamai priveržti. |
| Sukimasis ir purškimas | Patikrinkite, ar antgalis veikia sklandžiai ir ar purškiamas smulkus rūko tipo srautas. |

Reguliariai keičiamos dalys

Kapsulės kasetė (PAR-4HX, PAR-4HEX)

Kitos keičiamos dalys

Dangtelis

Remonto darbai

Žr. skyrių „Atsargumo priemonės“.

* Sugedus movai, kreipkitės į gamintoją.

Problemų diagnostika

Jei įtariate, kad prietaisas veikia netinkamai, skaitykite tolesniuose puslapiuose pateiktą informaciją.

TAIP

TAIP

NE

NE

*	Kreipkitės į priežiūros specialistą, kad patikrintų oro slėgį nuosavu matuokliu.

Reguliuokite oro slėgį kėdėje.

Tikrinkite vamzdelio ir movos sandarumą. Reguliuokite oro slėgį kėdėje (0,2–0,29 MPa).

Pakeiskite kapsulės kasetę. Patikrinkite, ar naudojate tinkamą kapsulės kasetę.

Tikrinkite pučiamo oro slėgį (maks. 0,03 MPa)

Atjunkite antgalį ir paspaudę pedalą tikrinkite, ar oras pučiamas pro vamzdelio galą pakankamu stiprumu.

Blogas sukimasis

Blogas sukimasis

Blogas purškimas

NE

ARBA

TAIP

Tikrinkite vamzdelį ir kėdę.

Pakeiskite movos apvalaus skerspjūvio žiedą.

Atjunkite antgalį ir paspaudę pedalą tikrinkite, ar pro vamzdelio galą tiekiamas pakankamas vandens srautas.

Blogas purškimas

Išvalę, prapūskite angą naudodami švirkštą ir nušluostykite antgalį marle, sudrėkinta alkoholine dezinfekavimo priemone.

Švirkšto antgalis

Purškimo angos viela

Pateikta viela išvalykite purškimo angą.

Tikrinkite, ar apvalaus skerspjūvio žiedas tinkamai uždėtas ant kapsulės.

TAIP

Valykite purškimo angą.

Nepavyksta įstatyti boro arba smaigalio

Naudokite tik tinkamus ir geros būklės borus ir smaigalius.

NE

TAIP

Tikrinkite, ar borai ir smaigaliai tvarkingi.

Nepavyksta įstatyti boro arba smaigalio.

Pakeiskite kapsulės kasetę. Tikrinkite, ar naudojate tinkamą kapsulės kasetę.

Vis tiek nepavyksta įstatyti boro ar smaigalio.

TAIP

Įkiškite iki galo.

Purkškite į laikiklį.

Prisukite purkštuko antgalį ant purškalo skardinės, kad laikiklio purkštukas būtų išlindęs. Uždenkite galvutę marle, įkiškite purkštuką ir 2–3 sekundes purkškite į laikiklį.

Prijunkite antgalį ir įjungdami jį 15 sekundžių išpūskite purškalo perteklių. Tada nušluostykite marle.

Neveikia lemputė

Tikrinkite vamzdelį ir kėdę.

NE

Pakeiskite lemputę.

TAIP

Lemputė galėjo perdegti.

Neveikia lemputė.

Specifikacijos

Pavadinimas		TWINPOWER TURBINE 4H

Modelis		Su lempute

|  |  | PAR-4HX-O |  |  | PAR-4HEX-O |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KW | WH | SR | KV | WH | SR |
| Guolis |  | Rutulinis guolis |  |  |  |  |  |
| Laikiklis |  | Paspaudžiamas laikiklis |  |  |  |  |  |
| Oro slėgis (antgalio jungtyje) | Rekomenduojamas slėgis (MPa) | 0,23–0,25 |  |  |  |  |  |
|  | Diapazonas (MPa) | 0,2–0,29 |  |  |  |  |  |
|  | Varomasis oras (MPa) | 0,05–0,2 |  |  |  |  |  |
|  | Oro slėgis galiuke Oro išmetimas (MPa) | Oro slėgis galiuke: 0,2 MPa min. Išmetimas: 0,03 MPa maks. |  |  |  |  |  |

|  |  | PAR-4HX-O |  |  | PAR-4HEX-O |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KV | WH | SR | KV | WH | SR |
| Greitis (aps./min.) |  | 350 000 ± 30 000 |  |  | 370 000 ± 30 000 |  |  |
| Oro srautas (NL/min.) |  | 37 ± 3 |  |  |  |  |  |
| Svoris (g) |  | 57 | 51 | 50 | 57 | 51 | 50 |
| Dydis | Galvutės skersmuo (mm) | Φ 12,0 |  |  | Φ 10,5 |  |  |
|  | Galvutės aukštis (mm) | 13,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ilgis (mm) | 115 | 110 | 103 | 115 | 110 | 103 |

Darbo sąlygos

Temperatūra:	10–40 °C

Drėgnumas:		30–75 % santykinės drėgmės

Atmosferos slėgis:	700–1 060 hPa

Lemputės įtampa:	maks. 3,3 V ± 0,05 V nuolatinės srovės (sujungimo kontaktai)

Lemputės maitinimas:	maks. 2,4 W

Lemputės maitinimas turi atitikti standartą IEC 60601-1, o įtampa – SELV (specialioji saugioji žemoji įtampa).

|  | PASTABA Antgalio greitis ir sukimo momentas mažėja proporcingai kiekiui, kuriuo išmetamojo oro slėgis viršija 0,3 bar. |
| --- | --- |

|  | ĮSPĖJIMAS Dirbant su PAR-4HX-O ir PAR-4HEX-O reikia imtis specialių atsargumo priemonių dėl elektromagnetinio suderinamumo. Nešiojamoji ir mobilioji radijo dažnių ryšio įranga gali turėti įtakos PAR-4HX-O ir PAR-4HEX-O darbui. |
| --- | --- |

CE (0197) ženklas

Atitinka Europos medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB.

Terminai ir simboliai

Pirmas serijos numerio simbolis rodo pagaminimo metus:

U: 2006	V: 2007	W: 2008

Serijos numeris

Modelis

Pavadinimas

Galima apdoroti autoklave iki 135 ° temperatūroje

Reikia AR tepimo

Rutulinio guolio tipas

Gamintojas

Naudojimo instrukcija

|  | Gamintojas |
| --- | --- |
|  | Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje |

Aptarnavimo skyriaus ir kt. kontaktiniai duomenys

Prireikus remonto ar kitokios priežiūros darbų, kreipkitės į vietinį platintoją arba „J. Morita“ biurą.

Medicinos prietaisų utilizavimas

Visus medicinos prietaisus, kurie potencialiai gali būti užteršti, iš pradžių turi padaryti nekenksmingus atsakingas gydytojas arba medicinos įstaiga, o tada utilizuoti įmonė, licencijuota ir kvalifikuota tvarkyti medicinines ir pramonines atliekas.

J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho,

Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japonija

www.jmorita-mfg.com

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-Von-Liebig Strasse 27A,

D-63128 Dietzenbach, Vokietija

Tel. +49 6074 836 0	Faks. +49 6074 836 299

Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje pagal Europos direktyvą 93/42/EEB

MEDICAL TECHNOLOGY PROMEDT CONSULTING GMBH

Altenhofstraße 80, 66386 St. Ingbert, Vokietija

Tel. +49 6894 581020	Faks. +49 6894 581021

Įgaliojimai, kuriuos įgaliotajam atstovui „MEDICAL TECHNOLOGY PROMEDT Consulting GmbH“ suteikė „J. Morita Mfg. Corp., ribojami įgaliotojo atstovo veikla pagal Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus, taikomus gaminių registracijai ir pranešimui apie incidentus.