Vertimas iš anglų kalbos

Naudojimo instrukcija								Anglų kalba

DENSPLY

Dycal®

Joninei spinduliuotei atspari kalcio hidroksido struktūra

3 psl.

Dycal® yra kieta, stingstanti, joninei spinduliuotei atspari kalcio hidroksido struktūra. Jis neslopina akrilinės ir sudėtinės restauracijos polimerizacijos. Dycal gali būti tūbelėse ir aerozolis be CFC.

SUDĖTIS

Bazinė pasta

1,3-butileno glikolio disalicilatas

Cinko oksidas

Kalcio fosfatas

Kalcio volframo geležis

Oksido pigmentai

Katalizinė pasta

Kalcio hidroksidas

N-etil-o/p-toluolo sulfonamidas

Cinko oksidas

Titano dioksidas

Cinko stearatas

Geležies oksido pigmentai (tik dantų atspalvių)

INDIKACIJOS

Tiesioginis a netiesioginis pulpos uždengimas

Apsauginis sluoksnis po danties plombos medžiagomis, cementu ir kitomis bazinėmis medžiagomis.

KONTRAINDIKACIJOS

Padidėjęs jautrumas sulfonamidams ar kitoms šio komponento medžiagoms.

4 psl.

ŠALUTINIS POVEIKIS

Galimos alerginės reakcijos, jei pacientas jautrus sulfonamidams.

NEIGIAMOS REAKCIJOS SU KITOMIS ODONTOLOGINĖMIS MEDŽIAGOMIS

Medžiagos, kurių sudėtyje yra acetono, yra nesuderinamos su kalcio hidroksido turinčiomis medžiagomis. Vengti šių medžiagų susilietimo su kalcio hidroksido sluoksniais.

NAUDOJIMAS

Dozės

Ant pridedamos maišymo lentelės išspauskite bazinės ir katalizinės pastos (1,17 g:1,00 g). Jei pakuotė aerozolinė, lengvai spauskite šonu  flakono antgalio viršų ant maišymo lentelės. Pirmą kartą naudojant antgalis bus tuščias ir medžiagą pradėsite purkšti po kelių sekundžių.

Nesistenkite kontroliuoti stingimo laiko didindami ar mažindami katalizinės pastos kiekio. Medžiaga pritaikyta pastoviam darbui, o ne panašioms variacijoms.

Maišymas

Nedelsiant sumaišykite pastas „Dycal“ aplikatoriumi iki tolygios spalvos. Užtikrinant maksimalų veikimo laiką, dvi pastas maišykite neilgiau kaip 10 sekundžių.

Naudojimas

Suapvalintas įrankis, panašus į „Dycal“ aplikatorių, yra tinkamiausias mišinio perkėlimui į ertmę ir jo paskleidimui norimame gylyje.

Greitai perkelkite mišinį į ertmę, išnaudodami masės takumą prieš stingimą. Ertmė turi būti sausa.

Nelieskite ertmės ribų.

Stenkitės naudoti mažą kiekį medžiagos.

5 psl.

Stingimas

Sumaišyta medžiaga stings nuo 2,5 iki 3,2 min ant maišymo lentelės (23ºC temperatūroje, , kai santykinė drėgmė yra 50 %). Stingimo laikas burnoje trumpesnis dėl kitokios temperatūros ir drėgmės. Dėl aukštesnės temperatūros ir drėgmės sutrumpėja darbo ir stingimo laikas. Ir atvirkščiai, žemesnė temperatūra ir drėgmė prailgina darbo ir stingimo laiką.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti uždarytą.

Laikyti kambario ar žemesnėje temperatūroje. Nepažeisti ir nedeginti pakuotės, net jei ji tuščia.

Bazinės pastos kietosios ir skystosios fazių atskyrimas pagreitėja esant aukštesnei temperatūrai. Jei pakuot laikoma žemesnėje nei kambario temperatūroje, prieš naudodami palaikykite ją kurį laiką kambario temperatūroje.

6 psl.

SERIJOS NUMERIS IR GALIOJIMO LAIKAS

Serijos numeris turi būti nurodomas visur, kur reikalaujama duomenų apie produktą.

Nenaudoti galiojimo laikui pasibaigus.

PASTABOS

- Skirta tik dantų gydymui.

- „Dycal“ katalizinės pastos sudėtyje yra kalcio hidroksido. Saugoti odą ir akis. Susilietus su oda, gausiai plauti vandeniu. Patekus į akis, gausiai skalauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

- „Dycal“ bazinės pastos sudėtyje yra 1,3-butileno glikolio disalicilato, kuris gali dirginti odą ir akis. Susilietus su oda, gausiai plauti vandeniu. Patekus į akis, gausiai skalauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PAKUOTĖ

„Dycal“ aerozolinėje pakuotėje be CFC

    - standartinė pakuotė, dramblio kaulo spalva

1 x 29 g bazinė pasta

1 x 26 g katalizinė pasta

Maišymo lentelės

„Dycal“ tūbelėse

611.05.501	standartinė pakuotė, dramblio kaulo spalva

13 g bazinė pasta + 11 g katalizinė pasta

Maišymo lentelės

7 psl.

611.06.501	standartinė pakuotė, dentinas

13 g bazinė pasta + 11 g katalizinė pasta

Maišymo lentelės

611.05.606	pakuotė po 6, dramblio kaulo spalva

6 x 13 g bazinė pasta + 6 x 11 g katalizinė pasta

Maišymo lentelės

611.06.606	pakuotė po 6, dentinas

6 x 13 g bazinė pasta + 6 x 11 g katalizinė pasta

Maišymo lentelės

8 psl.

Jei kils klausimų, prašome kreiptis:

ES Įgaliotas atstovas: DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1

D-78467 Konstanz

Tel. (0 7531) 5 83-0

Atstovas Ispanijoje ir Portugalijoje:

DENSPLY Espana y Portugal

Avda de Burgos, 39 2º lzq.

28036 – Madridas

Ispanija

Tel: +34-913-833-728

Faksas +34-913-021-875                                        ©DENTSPLY 1997-07-22

# Vertė UAB "RIVYDOS" VERTIMŲ BIURAS

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel./faksas: (370 5) 273 05 87

Vertėja susipažinusi su LR BK 235 straipsniu.

Vertėja

Sonata Juškevičienė

2010-06-22