## Kainų lentelė
PASIŪLYMO KAINA
Mes siūlome šią įrangą, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų kaina yra tokia:
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Modelis, gamintojas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM* | PVM EUR** | Kaina, EUR su PVM***
(5x(6+7))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Autoklavas nukenksminimui |  | vnt. | 3
2. | Termostatas |  | vnt. | 6
3. | Šaldomas inkubatorius |  | vnt. | 1
4. | Termostatuojamas įrenginys su magnetinio maišymo funkcija |  | vnt. | 1
5. | Karšto oro sterilizatorius |  | vnt. | 1
6. | Daugiapozicinė magnetinė maišyklė |  | vnt. | 1
7. | Pilnai automatinis 4 Elisa plokštelių analizatorius su priedais |  | vnt. | 1
8. | Aplinkos oro analizatorius su davikliais |  | vnt. | 1
9. | Dujų chromotografinė sistema su masių spektrometru ir termodesorberiu (TD-GC-MS) |  | vnt. | 1
10. | Spektrofotometras |  | vnt. | 1
11. | Nešiojamas emisijų analizatorius |  | vnt. | 1
12. | Automatinis titravimo aparatas |  | vnt. | 1
13. | Įranga su priedais imunoblotams atlikti |  | vnt. | 1
14. | Tėkmės citometras |  | vnt. | 1 | 119500 | 25095 | 144595
15. | Mėginių homogenizatorius |  | vnt. | 2
16. | Aparatas 96 šulinėlių mikroploštelių plovimui |  | vnt. | 1
17. | Vibracijos kalibratorius |  | vnt. | 1
18. | GeneDiscs cikleris |  | vnt. | 1
19. | EML matuoklis |  | vnt. | 1
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM (8 stulpelio 1-19 eilučių suma) | [5 empty] | 144595
Pasiūlymo kaina žodžiais: šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki Eur 00 ct.
* 6 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
** Jei 7 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _________________________
*** 8 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
Siūlomos įrangos techninių charakteristikų palyginimas pateikiamas užpildytame atviro konkurso sąlygų 1 priede, kuris yra sudėtinė šio pasiūlymo dalis.

## TS
Atviro konkurso sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai)
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1. | Autoklavas nukenksminimui | 33191110-6 | 1. Vertikalus.
2. Tūris –100...130 litrų.
3. Kaitinimo temperatūra ne mažiau kaip iki 140 °C. Su papildomu lanksčiu temperatūros jutikliu PT 100 kameros viduje.
4. Kameroje palaikomas slėgis ne mažiau kaip iki 4 bar.
5. Kameros išmatavimai ne mažesni kaip: diametras 500 (± 50) mm x gylis 600 (± 50) mm.
6. Išoriniai autoklavo gabaritai ne didesni nei : plotis 700 (± 100) x aukštis 1000(± 100) x gylis 900 (± 100) mm.
7. Korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno lakšto.
8. Prie korpuso turi būti primontuotas pasisukantis elektrinis keltuvas su mobiliu valdymo pultu krepšio kėlimui.
9. Valdymas – automatinis su informaciniu ir programavimui skirtu LSD ekranu bei integruotu įautoklavo korpusą duomenų ant popieriaus juostos spausdintuvu.
10. Kameros dangčio atsidarymas-uždarymas turi būti valdomas automatiškai.
11. Programavimas - ne mažiau kaip 5 standartinės programos, su galimybe jas programuoti papildomai pagal vartotojo poreikius. Su specialia programa nukenksminimui su temperatūros kėlimu pulsais.
12. Kaitinimo galingumas ne mažiau kaip 9 kW.
13. Komplekte būtinas nerūdijančio plieno konteinerio tipo krepšys su ventiliacinėmis skylėmis šonuose.Turi atitikti standartų 97/23/CE; 89/336/CE; EN 61326 ir EN 61000 reikalavimus.
14. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuri pradedama skaičiuoti nuo autoklavo instaliavimo dienos.
15. Tiekėjas, pateikdamas kainos pasiūlymą prietaisui įsigyti, turi įvertinti būsimas aprietaisųtransportavimo ir instaliavimo išlaidas NVSPL struktūriniuose padaliniuose Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2. | Termostatas | 33152000-0 | 1. Profesionalus termostatas-inkubatorius, tinkamas laboratorinių tyrimų ir reagentų saugojimui.
2. Kameros talpa: 200-300 l.
3. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 (keturios) reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno vielos lentynos.
4. Temperatūros diapazonas: neblogesnis kaip +3 ° C ... + 70 ° C.
5. Temperatūros skiriamoji geba: kas 0,1°C,
6. Valdymas mikroprocesorinis - būtinas informacinis ekranas, užfiksuotų temperatūros duomenų saugojimo funkcija ir jų perdavimo prievadas (pvz. USB ir/arba micro CD, ir/arba kompiuterinio tinklo pagalba.
7. Konstrukcija:
7.1. vienerios kietos durys su užraktu ir atvirų durų signalizacija bei atidarytų durų skaitikliu;
7.2. būtina priverstinė oro konvekcija kameros viduje su ventiliatoriaus greičio kontrole;
7.3. korpusas turi būti lakštinio nerūdijančio arba milteliniu būdu padengto plieno. Nerūdijantis plienas turi atitikti 0H18 (DIN 1.4301);
7.4. būtinas vidinis kameros apšvietimas;
7.5. turi turėti ratukus palengvinančius termostato perstatymą.
8. Įranga turi turėti CE ženklą.
9. Garantija – ne mažiaus kaip 24 mėnesiai, kuri pradedama skaičiuoti nuo termostato-inkubatoraius instaliavimo dienos.
10. Tiekėjas, pateikdamas kainos pasiūlymą termostatui - inkubatoriui įsigyti, turi įvertinti būsimas jo transportavimo ir instaliavimo išlaidas NVSPL Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos struktūriniuose padaliniuose.
3. | Šaldomas inkubatorius | 33152000-0 | 1. Profesionalus šaldantis termostatas-inkubatorius, tinkamas laboratorinių tyrimų ir reagentų saugojimui.
2. Kameros talpa: 200-300 l.
3. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 (keturios) reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno vielos lentynos.
4. Temperatūros diapazonas: neblogesnis kaip +3 ° C ... + 70 ° C.
5. Temperatūros skiriamoji geba: kas 0,1°C,
6. Valdymas mikroprocesorinis - būtinas informacinis ekranas, užfiksuotų temperatūros duomenų saugojimo funkcija ir jų perdavimo prievadas (pvz. USB ir/arba micro CD, ir/arba kompiuterinio tinklo pagalba.
7. Konstrukcija:
7.1. vienerios kietos durys su užraktu ir atvirų durų signalizacija bei atidarytų durų skaitikliu;
7.2. būtina priverstinė oro konvekcija kameros viduje su ventiliatoriaus greičio kontrole;
7.3. korpusas turi būti lakštinio nerūdijančio arba milteliniu būdu padengto plieno. Nerūdijantis plienas turi atitikti 0H18 (DIN 1.4301);
7.4. būtinas vidinis kameros apšvietimas;
7.5. būtina automatinio atitirpinimo funkcija;
7.6. turi turėti ratukus palengvinančius termostato perstatymą.
8. Įranga turi turėti CE ženklą.
9. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuri pradedama skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
10. Tiekėjas, pateikdamas kainos pasiūlymą prietaisui įsigyti, turi įvertinti būsimas prietaiso transportavimo ir instaliavimo išlaidas NVSPL Šiaulių struktūriniame padalinyje.
4. | Termostatuojamas įrenginys su magnetinio maišymo funkcija | 33190000-8 | 1. Darbinė temperatūra nuo 4 iki 80ºC, nepriklausomai nuo aplinkos temperatūros.
2. Temperatūros svyravimas ne daugiau kaip ± 0,10ºC.
3. Temperatūra rodoma ekrane ± 0,10ºC tikslumu.
4. Magnetinio maišymo funkcija turi būti ne mažiau kaip 8-ių nustatymo lygių.
5. Vietos indui įdėti diametras 62±2 mm. 6. Išoriniai matmenys (WxDxH) - 175x180x100 mm (± 20 mm).
6. Naudojimo vadovai turi būti paruošti anglų ir lietuvių kalba.
7. Įranga turi turėti CE ženklą.
8. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
5. | Karšto oro sterilizatorius | 33191100-6 | 1. Tūris - ne mažiau kaip 400 l.
2. Valdymas mikroprocesorinis: su integruotu informaciniu LED ekranu, laikmačiu. Būtina kompiuterinė sąsaja ir/arba duomenų perdavimas USB raktu, SD kortele.
3. Temperatūros intervalas +5...+300°C.
4. Temperatūros fluktuacija ±0,4 laipsnio.
5. Durys - ne mažiau nei 2 (dvi).
6. Kamera turi būti iš nerūdijančio plieno. Pritaikyta keisti lentynų aukštį.
7. Komplete turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) nerūdijančio plieno vielos lentynos.
8. Būtina ventiliatoriaus ar turbinos pagalba priverstinė oro cirkuliacija kameros viduje.
9. Maitinimas - 230 ar 400V 50/60Hz elektros tinklo.
10. Įranga turi turėti CE ženklą.
11. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuri pradedama skaičiuoti nuo spintos sumontavimo ir paleidimo dienos.
6. | Daugiapozicinė magnetinė maišyklė | 38436400-4 | 1. Maišymo pozicijos - ne mažiau kaip 15.
2. Atstumas tarp pozicijų- ne mažiau kaip 65±5 mm.
3. Be kaitinimo.
4. Maišymo paviršiaus danga - nerūdijantis plienas.
5. Maksimalus maišomo skysčio kiekis - 15 x 250 ml.
6. Greičio intervalas – ne mažesnis kaip 100-12000 aps/min.
7. Maišyklės matmenys (P x G x A): 245 x 425 x 35 mm (± 5 mm).
8. Energijos tiekimas: 230 V/50/60 Hz.
9. Įranga turi turėti CE ženklą.
10. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
7. | Pilnai automatinis 4 Elisa plokštelių analizatorius su priedais | 38434000-6 | 1. Visiškai automatizuotas naujas 4
plokštelių (standartinėmis plokštelėmis, 96 šulinėlių) ELISA analizatorius su integruotomis pipetavimo, plokštelių transportavimo, imunofermentiniams tyrimams skirtų plovimo ir rezultatų nuskaitymo sistemomis bei programine įranga, su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, spausdintuvu ir kt.būtinais priedais.
2. Analizatoriaus talpa - ne mažiau kaip
100 mėginių.
3. Analizatorius turi turėti galimybę
sujungti ne mažiau kaip 12 suderinamų tyrimų toje pačioje mikroplokštelėje.
4. Analizatoriuje turi būti ne mažiau kaip 4 inkubatoriai, turintys kratymo funkciją ir galintys reguliuoti temperatūrą ne siauresniame diapazone nei 7°C - 45°C (temperatūros paklaida ne didesnė nei ±2 °C).
5. Turi turėti vienos ir dviejų bangų (pagrindinės ir referentinės) ilgių parinkimo, nuskaitant tyrimų rezultatus, galimybę.
6. Analizatoriaus fotometro spektras turi būti ne siauresnis kaip 400-700 nm.
7. Privalomai turi būti instaliuoti filtrai 405, 450, 490, 620 nm ir su galimybe praplėsti.
8. Analizatoriaus skaitytuvo dinaminis diapazonas (optinio tankio ribos) turi būti ne siauresnis kaip 0,01-3,00.
9. Analizatorius turi turėti automatinio mėginių praskiedimo funkciją, turi turėti ne mažiau kaip 4 pozicijas skiedimo plokštelėms.
10. Naudojami vienkartiniai mažo iki 300 uL ir didelio iki 1300 uL tūrio antgaliai mėginių ir reagentų išpilstymui.
11. Pipetavimo tikslumas turi būti: CV ≤ 5 proc. vieno paskirstymo metu.
12. Analizatorius turi turėti: integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą mėginiams, reagentams ir mikroplokštelėms.
13. Analizatoriaus programinė įranga turi nustatyti ir pranešti vartotojui apie būtinybę papildyti analizatorių reagentais, sistemos skysčiais ar vienkartinėmis priemonėmis.
14. Pilnai automatinis procesas su ,,Walk-away" funkcija, neskaitant mėginių supilstymo.
15. Analizatorius turi turėti skysčių lygio, krešulio mėginyje aptikimo bei burbulų pašalinimo funkcijas.
16. Analizatoriaus programinė įranga turi apskaičiuoti ir pateikti kiekybinius tyrimo rezultatus, sudaryti ir nubraižyti kalibracines kreives, turėti galimybę jas koreguoti, pasirinkti kreivės sudarymo tipą, nurodytą tyrimo metodikoje, galimybę programuoti kalibratorių, kontrolių ar mėginių išdėstymą.
17. Turi turėti galimybę dirbti su įvairių gamintojų reagentais bei programuoti įvairių gamintojų tyrimus (atvira sistema).
18. Tiekėjas turi įsipareigoti užprogramuoti tyrimų protokolus pagal kliento poreikį.
19. Analizatoriaus programinė įranga turi turėti dvikryptės komunikacijos į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) galimybę.
20. Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis.
21. Instaliuoti prietaisą ir apmokymus pravesti turi gamintojo sertifikuotas inžinierius (pateikti sertifikatą).
22. Garantinis laikotarpis – netrumpesnis kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo analizatoriaus instaliavimo dienos.
23. Analizatorius turi atitikti direktyvos 98/79/EC keliamus reikalavimus,turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).
8. | Aplinkos oro analizatorius su davikliais | 38432100-3 | 1. Skirtas matavimams iš išorinių taršos šaltinių.
2. Nustatomi parametrai:
2.1. O2: (Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷25,0) %.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,01%.
Tikslumas: ne blogesnis nei 0,8 %;
2.2. CO:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷+10000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
Tikslumas:
(0÷ +199) ppm ne blogesnis nei ± 10 ppm;
(+200 ÷+2000) ppm ne blogesnis nei ± 5%;
(+2001 ÷+10000) ppm ne blogesnis nei ± 10%);
2.3. CO (mažos koncentracijos): Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷+500) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,1 ppm.
Tikslumas:
(0÷+39,9) ne blogesnis nei ± 2 ppm;
(+40 ÷+500) ne blogesnis nei ± 5%;
2.4. CO2:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0,0 ÷+50) tūrio %.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,01 %.
Tikslumas:
(0,0 ÷25) % ne blogesnis nei ± 0,5%, (>25÷50) % ne blogesnis nei ± 1,5%.
2.5. NO:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0,0 ÷+4000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm;
Tikslumas:
(0 ÷+99) ppm ne blogesnis nei ± 5 ppm, (+100 ÷+1999,9) ppm ne blogesnis nei ± 5%;
(+2000 ÷+4000) ppm ne blogesnis nei ± 10%);
2.6. NO (mažos koncentracijos): Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷+300) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,1 ppm.
Tikslumas:
(0 ÷+39,9) ne blogesnis nei ± 2ppm, (+40 ÷+300) ne blogesnis nei ± 5%.
2.7. NO2 :
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷500) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,1 ppm.
Tikslumas:
(0 ÷+99,9) ne blogesnis nei ± 5 ppm; (+100 ÷+500) ne blogesnis nei ± 5%.
2.8. SO2:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷5000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
Tikslumas:
(0 ÷+99) ppm ne blogesnis nei ± 5 ppm; (+100 ÷+2000) ppm ne blogesnis nei ± 5%;
(+2001 ÷+5000) ppm ne blogesnis nei ± 10%);
2.9. H2S:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷300) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,1 ppm.
Tikslumas:
(0 ÷+39,9) ppm ne blogesnis nei ± 2 ppm, (+40 ÷+300) ne blogesnis nei ± 5%.
2.10. Metanas:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (100 ÷40000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 10 ppm.
Tikslumas: > 4000 ppm ne blogesnis nei 10 % nuo matuojamos vertės.
2.11. Propanas:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (100 ÷21000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 10 ppm.
Tikslumas: > 4000 ppm ne blogesnis nei 10% nuo matuojamos vertės.
2.12. Butanas:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (100 ÷18000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 10 ppm.
Tikslumas: > 4000 ppm ne blogesnis nei 10 % nuo matuojamos vertės).
3. Diferencinio slėgio, dujų srauto greičio, temperatūros matavimo galimybė.
4. Jutikliai - O2, CO,CO (mažoms koncentracijoms) CO2, NO, NO (mažoms koncentracijoms), NO2, SO2, CO2, H2S, CxHy.
5. Automatinio jutiklių prapūtimo galimybė esant ilgiems matavimams.
6. Matavimo diapazonų praplėtimo galimybė skiedžiant mėginius.
7. Mėginių ėmimo zondai, įvairių ilgių, su termoporomis ir filtrais - ne trumpesni nei ≈ 200 mm, ≈ 700 mm su ne trumpesne kaip ≈ 2,2 m žarna (500°C, 1000°C).
8. Pito vamzdeliai srovės greičio ir kt. Matavimams - ≈ 35 mm, ≈ 1000 mm, su silikonine žarna, ne trumpesne nei 5 m, atlaikančia ne mažiau 700 gPa slėgį,
Tiesus Pito vamzdelis - ≈ 750 mm , su ne trumpesne nei 5 m termoapsaugota žarna.
9. Papildomi vidinių zondų filtrų komplektai - po 10 vnt.
10. Aušintuvas su kondensato šalinimu.
11. Mėginių ėmimo zondų filtrai - po 10 vnt.
12. Pakraunamos baterijos su įkrovikliu (galimybė nepertraukiamai matuoti pilnu pajėgumu ne mažiau 2 val.).
13. Programinė įranga realiame laike su belaide Bluetooth komunikacija su kompiuteriu - 1 vnt.
14. Belaidis Bluetooth spausdintuvas - 1 vnt.
15. Popierius spausdintuvui - 10 vnt.
16. Prietaiso transportavimo lagaminas su diržu - 1 vnt.
17. Įranga turi turėti CE ženklą.
18. Dokumentacija, instrukcijos - būtina pateikti naudojimo ir aptarnavimo vadovą lietuvių ir/arba anglų kalba.
19. Reikalavimai dėl priėmimo-perdavimo: tiekėjas turi paleisti ir suderinti prietaisą. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas pristačius ir įdiegus įrangą ir apmokius personalą. Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3 pirkėjo atstovus.
20. Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
21. Būtina metrologinė nustatomų parametrų patikra ir kalibravimas.
9. | Dujų chromotografinė sistema su masių spektrometru ir termodesorberiu (TD-GC-MS) | 38432210-7 | 1. Sistemos sudedamieji moduliai:
1.1. Dujų chromatografas;
1.2. Skystų mėginių autoinjektorius;
1.3. Termodesorbcijos priedas;
1.4. Masių spektrometrinis detektorius;
1.5. Sistemos valdymas.
Sistema skirta lakių junginių termodesorbcinei analizei ir termiškai stabilių organinių junginių analizei.
Sistema turi būti komplektuojama su dviem mėginių paėmimo moduliais: skystų mėginių autoinjektorium ir termodesorbcijos priedu. Tam, kad sistema nebūtų apribota vieno ar kito tipo mėginio įvedimu ir galėtų pilnai dirbti abiem mėginio įvedimo sistemom nepriklausomai vienai nuo kitos ji turi būti komplektuojama su dviem analitinėm kolonėlėm, vienu dalinamuoju vožtuvu (leidžiančiu programiškai (automatiškai) pasirinkti “analitinį kanalą”) dviem atskirais kanalais:
1-as - Skystų mėginių autoinjektorius -> S/SL garintuvas -> 1-a analitinė kolonėlė -> dalinamasis vožtuvas -> masių spektrometrinis detektorius.
2-as - Termodesorbcijos priedas -> 2-a analitinė kolonėlė -> dalinamasis vožtuvas -> masių spektrometrinis detektorius.
2. Dujų chromatografas:
2.1. Kolonėlių termostato darbinės temperatūros intervalas- ne siauresnis nei nuo 4oC aukščiau aplinkos temperatūros iki 450oC.
2.2. Termostato nustatytos temperatūros tikslumas- reikšmė ne mažiau nei 0,10 C.
2.3. Programuojamų temperatūros rampų skaičius - ne mažesnis kaip 20.
2.4. Maksimalus termostato kaitinimo greitis- reikšmė ne mažesnė kaip 120o C/min.
2.5. Privalomos apsauginės sistemos:
- dujų nuotėkio aptikimo sistema, pranešimai apie nesandarumą, kaitinimo sistemų atjungimas;
- šilumos nuotėkio aptikimo sistema, kaitinimo sistemos atjungimas;
- į chromatografą paduodamų dujų slėgio stebėjimo sistema, pranešimai apie slėgio kritimus viršyjus nustatytas ribas.
2.6. Darbo apskaitos registras - privalomas su skaitikliais prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (septų, insertų, ir kt.) apskaitai.
2.7. Grafinis LCD ekranas - privalomas, lietimui jautrus visų chromatografo parametrų ir būsenos atvaizdavimui.
2.8. Valdymas - personaliniu kompiuteriu ir lietimu valdomu LCD ekranu.
2.9. Srauto ir slėgio kontrolė- programinė – pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split bei detektoriaus dujas.
2.10. Garintuvas „Split/Splitless“ tipo- privalomas. Injektoriaus srautai ir slėgiai valdomi elektroniškai – programiškai su integruotu automatiniu pneumatiniu kontroleriu.
2.11. Garintuvo maksimali temperatūra- ne žemesnė nei 400o C.
2.12. Garintuvo maksimalus dalinamo srauto santykis ne mažesnis nei 7000:1.
2.13. Garintuvo slėgio nustatymo intervalas - ne mažesnis nei 0 – 150 psi.
2.14. Garintuvo slėgio nustatymo žingsnis - ne daugiau nei 0,01 psi visam slėgio diapazonui.
2.15. Srauto nustatymo diapazonas- ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min He ir H2 dujoms.
2.16. Dujų taupymo funkcija- būtina, programuojama, išliekanti aktyvi ir po analizės (ready režime).
2.17. Dujų nešėjų srauto kontrolė- turi būti nustatomi ir palaikomi sekantys srauto valdymo režimai:
- pastovus slėgis nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos;
- pastovus srautas (ml/min), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos.
- pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos.
3. Skystų mėginių autoinjektorius:
3.1. Vietų skaičius mėginiams - mažiausiai 100 vietų 1,5-2 ml tūrio buteliukams.
3.2. Mėginio įvedimo greitis- reguliuojami injektavimo ir mėginio įšvirkštimo greičiai.
3.3. Įvedimo švirkštai - 10 µl, su galimybe keisti į kitokios talpos.
3.4. Švirkšto praplovimo galimybė - pasirinkimas iš kelių skirtingų tirpiklių.
4. Automatinis termodesorbcijos priedas:
Pilnai automatizuota desorbcija iš standartinių ¼ colio diametro mėginio surinkimo vamzdelių, su integruotu desorbuoto mėginio koncentravimo moduliu ( angl. cold trap).
4.1. Karuselė - privaloma karuselė automatizuotam vamzdelių analizės sekos paleidimui. Talpa ne mažiau nei 50 pozicijos.
4.2. Galimybė atlikti mėginių seką ne iš eilės - automatinė karuselė prvalo galėti atlikti seką laisvai pasirenkama eilės tvarka.
4.3. Vamzdelių desorbcijos maksimali temperatūra- ne žemiau nei 400°C.
4.4. Su desorbuotu mėginiu besiliečiančios linijos - privalo būti dengtos inertiška danga, Sulfinert arba analogiška ir termostatuojamos, kai maksimali nustatoma ir palaikoma temperatūra ne žemesnė nei 200°C.
4.5. Vidinio vožtuvo termostatavimas- privalomas, maksimali nustatoma ir palaikoma temperatūra ne žemesnė nei 200 °C.
4.6. Koncentravimo modulio tipas - koncentravimo gaudyklė turi būti pakuoto tipo.
4.7. Koncentravimo modulis - žemiausia nustatoma ir palaikoma koncentravimo žingsnio temperatūra - ne aukštesnė nei 40°C žemiau kambario temperatūros. Desorbavimo žingsnio temperatūra nustatoma ir palaikoma ne siauresniame intervale nei nuo 80°C iki 350°C.
4.8. Šaldymas koncentravimo modulyje- šaldymas privalo būti atliekamas elektroniškai, naudojant Peltje elementą.
4.9. Dujų nešėjų kontrolė - srautai ir slėgiai valdomi elektroniškai-programiškai iš siūlomo dujų chromatografo su integruotu automatiniu pneumatiniu kontroleriu.
4.10. Galimybė atlikti tiesioginę terminės desorbcijos analizę - konstrukcija privalo būti inertiška ir su minimizuota pernaša, kad sėkmingai atlikti tiesioginės desorbcijos analizes, kai į vamzdelį talpinamas tinkamas paties neapdoroto mėginio kiekis.
4.11. Vidinio standarto įnešimo funkcija - privaloma.
4.12. Pakartotinė mėginio surinkimo sistema- privaloma.
4.13. Džiovinimo funkcija- privaloma.
4.14. Termodesorbcijos priedo suderinamumas- desorbcijos priedas privalo būti pilnai suderinamas su dujų chomatografine sistema ir valdomas su programine įranga.
5. Masių spektrometrinis detektorius (masių filtras kvadrupolinis):
5.1. Kvadrupolių apsauga nuo užteršimo- kvadrupolio konstrukcija privaloma su keičiamomis/valomomis pasyviomis kvadrupolio dalimis, saugančiomis nuo užsiteršimo kvadrupolį ir paeiliui sekančius elementus.
5.2. Jonizacija- EI (elektronų smūginė).
5.3. Nustatomų masių intervalas - ne siauresnis nei nuo 5 – 1000 amv.
5.4. Dinaminis diapazonas - ne mažesnis kaip 106.
5.5. Stabilumas - ne blogesnis kaip ± 0,1 amv/48 val.
5.6. Maksimalus skenavimo greitis - ne mažesnis kaip 20000 amv/s, skenuojant 0,1 amv/s žingsniu.
5.7. Maksimalus skenavimo dažnis - ne mažesnis kaip 100 skenavimų/s.
5.8. Keičiama jonų šaltinio temperatūra.
5.9. Jonizacijos filamentai - privaloma dviejų filamentų sistema su automatiniu perjungimu, kai vienas nustoja funkcionuoti.
5.10. Filamento srovė - reguliuojama.
5.11. Vakuumavimo sistema - turbomolekulinių (gilaus vakuumo) siurblių vakuumavimo sistema.
5.12. Duomenų surinkimo režimai - SCAN ir SIM. Privalo turėti galimybę dirbti abiems režimais, SCAN ir SIM, vienu metu.
5.13. Jautrumas (signalo triukšmo santykis) su pateikiamu jonų šaltiniu naudojant He dujas nešėjas - EI SCAN režime ne blogesnis nei 1500:1, 1 pg (OFN).
6. Sistemos valdymas (Privaloma. Dedikuota programinė įranga ir kompiuterinė darbo stotis.):
6.1. Programinė įranga- privaloma dedikuota programinė įranga pilnai suderinta su siūloma Sistema.
6.2. Programine įranga valdomi moduliai- pilnam dujų chromatografo, automatinio skystų mėginių autoinjektorių, automatinio termodesorbcijos priedo, bei masių spektrometrinio detektoriaus valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui.
6.3. Duomenų kiekybinė analizė:
· Pasirinktų smailių „rankinis“ integravimas;
· Pasirinktų smailių vizualinis lyginimas perklojant.
· Grupinis kiekybinių rezultatų rodymas ne mažiau nei trimis pjūviais: pagal junginį, pagal mėginį, suminis;
· Gautų rezultatų spalvinis išskyrimas (flagging) ne mažiau nei pagal 4 kriterijus: virš ir žemiau – įspėjamosios, veiksmo ribos;
· Flagging naudojami parametrai privalo įtraukti: koncentraciją, referentinių m/z santykį, išgava, signalo triukšmo santykis;
· Automatinis kokybės kontrolės grafikų (quality control charts) generavimas pagal parametrus: koncentracija, išgava, referencinių fragmentų santykis, vidinio standarto plotas;
· Suminių sekos ataskaitų generavimas.
6.4. Pateikiamos spektrų bibliotekos- naujausio leidimo NIST su RI (retention index) palaikymo funkcija.
6.5. Pateikiami priedai- dvi kapiliarinės kolonėlės nepolinio tipo 30 m ir 60 m ilgio, vidinis diametras ne mažesnis kaip 0,25 mm, plėvelės sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,25 µm, startinis susivartojančio medžiagų rinkinys metų darbui užtikrinti.
6.6. Garantinis laikotarpis - ne trumpesnis kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo sistemos instalivimo dienos. Serviso reakcijos laikas ne didesnis nei 36 val. nuo pranešimo gavimo.
7. Įranga turi turėti CE ženklą.
10. | Spektrofotometras | 38433000-9 | 1. Fotometrinė sistema – dvigubo
spindulio optika.
2. Bangos ilgio diapazonas – ne
siauresnis nei nuo 190 iki 1100 nm.
3.Skiriamoji geba - ne blogesnė nei
1±0,2 nm.
4. Bangos ilgio tikslumas – ne
blogiau nei ±0,3 nm.
5. Bangos ilgio atsikartojamumas –
ne blogiau nei ±0,1 nm.
6. Šviesos išbarstymas - ne didesnis
nei 0,05%.
7. Fotometrinis diapazonas – šviesos
absorbcijos (sugerties): ne siauresnis nei nuo -4 iki 4 Abs. Šviesos pralaidumo (T): ne siauresnis nei nuo 0 iki 400%.
8. Fotometrinis tikslumas:
ne blogesnis nei ±0,002Abs (ties 0,5Abs);
ne blogesnis nei ±0,004Abs (ties 1 Abs).
9. Fotometrinis atsikartojamumas:
ne blogesnis nei ±0,001 Abs (ties 1 Abs).
10. Bazinės linijos tolydumas – ne
blogesnis nei ±0,0006 Abs (190–1100 nm) praėjus 1 valandai po įjungimo.
11. Bazinės linijos dreifas - ne
didesnis nei 0,0003 Abs/val. (prie 700 nm) praėjus 1 valandai po įjungimo).
12. Triukšmo lygis - ne didesnis nei
0,00005 Abs (700 nm).
13. Šviesos šaltiniai - ne mažiau kaip
2 (du) - deuterio ir volframo-halogeninė lempos.
14. Šviesos šaltinių perjungimas –
automatinis, prie 300-360 nm.
15. Detektorius - silicio fotodiodas.
16. Kiuvečių laikiklis turi būti tinkamas 10-50 mm kiuvetėms.
17.Valdymas – programinis, per prietaise integruotą ne mažesnį nei 6“ grafinį ekraną.
18.Privalomi darbo režimai:
- spektrinis;
- fotometrinis;
- kiekybinis, kinetinis.
19. Jungtys:
- duomenų perdavimui - ne mažiau kaip 3 USB tipo, atminties kortelėms;
- personalinio kompiuterio ir išorinio spausdintuvo prijungimui.
20. Atminties kortelė – 1 vnt.
21. Prietaiso validavimo funkcijos –
būtina.
22. Duomenų, rezultatų pateikimas –
metodai, kalibracinės kreivės bei matavimo rezultatai (absorbcijos reikšmės, koncentracijos, kalibracinės lygtys) privalo būti išsaugomi spektrofotometre su galimybe eksportuoti į personalinį kompiuterį. Kalibracijai privalima galimybė naudoti ne mažiau kaip iki 10 kalibracinių taškų. Privaloma kiekybinio matavimo ne mažiau kaip 10 pakartojimų vidurkinimo funkcija. Matavimų rezultatai privalo būti pateikiami grafiškai spektrofotometroekrane, įskaitant spektrus ir lenteles.
23.Praplėtimo galimybės – privalo
turėti galimybę (su papildomais priedais) naudoti: ilgo optinio kelio (nuo 2 iki 100 mm) kiuvetes; 50 μl mikrokiuvetę; pratekančią kiuvetę, kurios optinis kelias ne mažiau nei 10 mm, minimalus reikalingas mėginio kiekis ne didesnis nei 0,5 ml.
24. Dokumentacija, instrukcijos –
būtina pateikti naudojimo ir aptarnavimo vadovą lietuvių ir/arba anglų kalba.
25. Reikalavimai dėl priėmimo-
perdavimo - tiekėjas turi paleisti ir suderinti prietaisą. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas pristačius ir įdiegus įrangą ir apmokius personalą. Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3 pirkėjo atstovus.
26. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso įdiegimo dienos ir turi apimti nemoką remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad laboratorinė įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
27. Metrologinė patikra – būtina
metrologinė patikra ir kalibravimas ne mažiau kaip 3 taškuose.
28. Įranga turi turėti CE ženklą.
11. | Nešiojamas emisijų analizatorius | 38433200-1 | Paskirtis- matuoti išorinius taršos šaltinius.
1. Nustatomi parametrai:
1.1. O2:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0,0 ÷25,0)%.
Tikslumas: ne blogesnis nei 0,1%.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 0,01%
1.2. CO:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0,0 ÷8000) ppm.
Tikslumas:
iki 300 ppm ne blogesnis nei ± 8 ppm;
iki 2000 ppm ne blogesnis nei ± 4%;
virš 2000 ppm ne bogesnis nei ± 10%. Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm;
1.3. CO:
Automatinis praskiedimo intervalas: ne mažiau nei iki 20000 ppm.
Tikslumas: ne blogesnis nei ± 10%. Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
1.4. CO (mažos koncentracijos): Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷15) %;
1.5. CO2:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0,0 ÷99,9)%;
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
1.6. CO2 (mažos koncentracijos): Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷50) %. Skiriamoji geba ne blogesnė nei 0,1%;
1.7. NO:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0,0 ÷5000) ppm.
Tikslumas:
iki 125 ppm ne blogesnis nei ± 5 ppm;
iki 5000 ppm ne blogesnis nei ± 4%. Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm);
1.8. NO2 :
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷1000) ppm.
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
1.9. SO2 :
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷5000) ppm.
Tikslumas:
Iki 125 ppm ne blogesnis nei ± 5 ppm; iki 5000 ppm ne blogesnis nei ± 4%. Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm;
1.10. H2S:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0 ÷500) ppm.
Tikslumas:
Iki 125 ppm ne blogesnis nei ± 5 ppm;
iki 5000 ppm ne blogesnis nei ± 4%. Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
1.11. CxHy:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷3) %. Skiriamoji geba ne blogesnė nei 0,01%.);
1.12. LOJ:
Matavimo ribos: ne mažiau nei (0÷200) ppm;
Skiriamoji geba: ne blogesnė nei 1 ppm.
2. Diferencinio slėgio, dujų srauto greičio, temperatūros matavimo galimybė.
3. Jutikliai: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, LOJ, CxHy.
4. Mėginių ėmimo zondai:
4.1. 300 mm - su ne trumpesne nei 3 metrų dviguba žarna, iki 800°C.
4.2. 750 mm- su ne trumpesne nei 3 metrų dviguba žarna, iki 800°C.
4.3. 1 m - su ne trumpesne nei 3 metrų žarna, iki 1200°C.
4.4. 1,5 m - su ne trumpesne nei 3 metrų žarna, iki 1200°C.
5. Pito vamzdelis srovės greičio ir kt. matavimams- ~1000 mm, ~300 mm su sujungimo žarna ne trumpesne nei 5 m. Tiesus – ~ 350 ir ~750 mm su sujungimo žarna ne trumpesne nei 5 m, su termoapsauga.
6. Vidinių filtrų komplektai - po 10 vnt.
7. Aušintuvas su kondensato šalinimu - 1 vnt.
8. Mėginių ėmimo zondų filtrai - po 10 vnt.
9. Pakraunamos baterijos su įkrovikliu (galimybė nepertraukiamai matuoti pilnu pajėgumu ne mažiau 2 val.).
10. Programinė įranga realiam laike su belaide Bluetooth komunikacija su kompiuteriu - 1 vnt.
11. Belaidis Bluetooth spausdintuvas- 1 vnt.
12. Popierius spausdintuvui - 10 vnt.
13. Lagaminas su diržu prietaisui gabenti - 1 vnt.
14. Dokumentacija, instrukcijos - būtina pateikti naudojimo ir aptarnavimo vadovą lietuvių ir/arba anglų kalba.
15. Reikalavimai dėl priėmimo -perdavimo: tiekėjas turi paleisti ir suderinti prietaisą. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas pristačius ir įdiegus įrangą ir apmokius personalą. Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3 pirkėjo atstovus.
16. Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
17. Metrologinė patikra - būtina metrologinė nustatomų parametrų patikra ir kalibravimas.
18. Įranga turi turėti CE ženklą.
12. | Automatinis titravimo aparatas | 38434560-9 | Paskirtis - Permanganatinės oksidacijos ir Kjeldalio azoto titravimams sistema.
Komplektacija:
1.„Piston“ tipo prietaisas su magnetine maišykle – 2 vnt.
2. 20 ml keičiamas modulis, rankinis valdiklis, titravimo gnybtas, stovas – 2 vnt.
3. Ekranas: grafinis TFT ar analogiškas.
4. Tūrio rodmuo: 0000,000....9999,999 ml.
5. Ekrano rezoliucija: 0,005-0,025 ml (priklausomai nuo dozavimo vieneto).
6. Dozavimo greitis: maksimalus 100 ml/min (su 50 ml moduliu).
7. Užpildymo greitis: minimaliai 30 s iki 999 s pasirinktinai (laikas priklauso nuo cilindro tūrio).
8. Dozavimo vienetai: 20 ml
9. Dozavimo tikslumas:
-sistemos klaida ne didesnė nei 0,15%;
-atsitiktinė paklaida ne didesnė 0,05% pagal EN ISO 8655-6.
10. Maitinimas: 100-240 V; 50-60 Hz.
11.Metrologinė patikra/kalibravimas biuretėms:
- viena biuretė 10 ir 20 ml taškuose;
- kita biuretė 1; 5; 10 ir 20 ml taškuose.
Kiti reikalavimai:
12. Prietaisas turi turėti CE ženklą.
13. Titratoriaus pristatymo metu turi būti pateiktas anglų ir lietuvių kalba paruoštas naudojimo vadovas.
14. Pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti pažymėtos vietos, kuriose nurodyti reikalaujami parametrai.
15. Tiekėjas turi instaliuoti siūlomąprietaisą ir apmokyti ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojus ja naudotis, jiems išduoti sertifikatus.
16. Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 36 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos.
13. | Įranga su priedais imunoblotams atlikti | 38434000-6 | Pusiau automatinis analizatorius skirtas atlikti imunobloto juostelinius tyrimus.
1. Sistemą turi sudaryti:
- juostelių procesorius
- skaitytuvas;
- progaminė įranga.
2. Visa įranga turi būti suderinta
tarpusavyje (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus).
3. Kartu su sistema turi būti
pateikiamas nepertraukiamas elektros šaltinis ir kiti gamintojo rekomenduojami priedai.
4. Galimybė vienu metu tirti IgA,
IgG ir IgM klases ir užprogramuoti iki 20 tyrimų.
5.Galimybė keisti tyrimo trukmę
atliekant skirtingų infekcijų tyrimus.
6.Privalomai turi tikti žmogaus
imunodeficito viruso (ŽIV), laimo ligos, hepatito C, sifilio antikūnų tyrimams.
7.Pipetavimo tikslumas turi būti: ≤ 10 %.
8.Integruotas garsinis aliarmas,
pranešantis apie programos pabaigą ar kt.
9.Analizatorius turi turėti ne mažiau
kaip 7 kanalus reagentams.
8.Turi būti integruotas atliekų lygio
sensorius.
9.Ne mažesnė nei 200 dp skiriamoji
geba, optimizuotas juostos aptikimas, analizė ir juostos vaizdas.
10.Programinė įranga geba
automatiškai analizuoti ir interpretuoti rezultatus.
11.Skaitytuvas turi skenuoti vaizdus 3D formatu.
12.Analizatoriaus programinė įranga
turi turėti dvikryptės komunikacijos į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) galimybę.
13.Kartu su sistema turi būti
pateikiama instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis.
14.Instaliuoti prietaisą ir apmokymus
pravesti turi gamintojo sertifikuotas asmuo.
15.Prietaisas turi atitikti CE-IVD
reikalavimus.
16.Garantinis laikotarpis - ne trumpesnis kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
14. | Tėkmės citometras | 38434510-4 | 1.Ne mažiau 4 spalvų ir ne mažiau 2 | 1. 4 spalvų ir 2 lazerių klinikinis tėkmės citometras su kompiuteriu, programine įranga, monitoriumi, brūkšninių kodų skaitytuvu mėginiams, spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. Psl.: 211, 212, 386
lazerių klinikinis tėkmės citometras su kompiuteriu, programine įranga, monitoriumi, brūkšninių kodų skaitytuvu mėginiams, spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu.
|  |  | 2.Su galimybe praplėsti spalvų | 2. Yra galimybė praplėsti saplvų diapozoną iki 12 spalvų pagal kliento poreikį. Psl.: 386
diapozoną pagal kliento poreikį.
|  |  | 3.Ne mažiau 35 000 įvykių per sekundę. | 3. 35 000 įvykių per sekundę. Psl.: 386
|  |  | 4.Būtinas priekinės ir šoninės sklaidos | 4. Turi priekinės sklaidos matavimą (FSC deketorius) ir šoninės sklaidos matavimą (SSC deketorius). Psl.: 405
matavimas.
|  |  | 5.Analizuojamo mėginio pernešimas į | 5. Analizuojamo mėgino pernešimas į kitą mėginį 0,05%. Psl.: 405
kitą mėginį ne didesnis kaip 0,05%.
|  |  | 6.Automatinė mėginių | 6. Prietaisas turi automatinę mėginių padavimo/pakrovimo sistemą, kuri talpina 40 mėginių ir turi purtymo funkciją. Psl.: 212, 389
padavimo/pakrovimo sistema,
talpinanti ne mažiau kaip 40 mėginių su purtymo funkcija.
|  |  | 7.Kokybiniam ir kiekybiniam klinikiniams CE-IVD protokolams skirta programinė įranga, pritaikyta konkursui siūlomam tėkmės citometrui, pateikiama su iš anksto paruoštais automatiniais protokolais (apimant kalibraciją, kompensaciją, kokybės kontrolę, surinkimą, analizę). | 7. Kokybiniams ir kiekybiniams klinikiniams CE-IVD protokolams skirta programinė įranga (BD FACSuite Clinical software) yra pritaikyta konkurse siūlomam tėkmės citometrui (BD FACSLyric) ir bus pateikiama su iš anksto paruoštais automatiniais protokolais, kurie apima kalibraciją, kompensaciją, kokybės kontrolę, surinkimą ir analizę. Psl.: 404, 410, 429, 439, 440
|  |  | 8.Vartotojų pagal poreikį laisvai kuriamiems protokolams skirta programinė įranga, pritaikyta konkursui siūlomam tėkmės citometrui (apimant kalibraciją, kompensaciją, kokybės kontrolę, surinkimą, analizę). | 8. Vartotojų pagal poreikį laisvai kuriamiems protokolams skirta programinė įranga (BD FACSuite) yra pritaikyta konkursui siūlomam tėkmės citometrui (BD FACSLyric) ir apima kalibraciją, kompensaciją, kokybės kontrolę, surinkimą ir analizę. Psl.: 390, 404, 406, 416
|  |  | 9.Tėkmės citometras turi užtikrinti | 9. Tėkmės citometru galima atlikti CD3+, CD8+, CD4+, CD45+, CD16+56, CD19+ žymenų nustatymą vienu reagentų rinkiniu. Psl.: 402, 423, 425, 426, 427,
šių žymenų CD3+, CD8+, CD4+, CD45+, CD16+56, CD19+ nustatymą vienu reagentų rinkiniu.
|  |  | 10.Tėkmės citometro kalibracija ne | 10. Tėkmės citometro kalibracija yra atliekama kasdien, t.y. 1 kartą per 24 val. Psl.: 390
dažniau kaip 1 kartą per 24 val.
|  |  | 11.Fluorescencijos kompensavimas | 11. Fluorescencijos kompensavimas kas 60 dienų (2 mėnesius). Psl.: 386, 389
ne dažnesnis nei 2 mėnesiai.
|  |  | 12.Tėkmės citometras turi būti pastatomas ant stalo ir turi turėti galimybę jungtis į LIS (laboratorijos informacinę sistemą). | 12. Tėmės citometras yra kompaktiškas ir pastatomas ant stalo. Turi galimybę jungtis į LIS (laboratorijos informacinę sistemą). Psl.: 386, 389, 395
|  |  | 13.Būtini mokymai klinikiniam darbui - ne mažiau kaip 2 žmonėms su tėkmės citometru. | 13. 3 laboratorijos darbuotojai bus apmokyti klinikiniam darbui su tėkmės citometru. Psl.: 397
|  |  | 14.Kartu su citometru turi būti pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | 14. Kartu su citometru bus pateiktos naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis.
|  |  | 13.Instaliuoti prietaisą ir apmokymus | 13. Prietaiso instaliaciją ir apmokymus praves gamintojo sertifikuotas inžinierius. Psl.: 1-4
pravesti turi gamintojo sertifikuotas inžinierius.
|  |  | 14.Mokymams reikalingus reagentus | 14. Mokymui reikalingus reagentus ir priemones pateiks tiekėjas.
ir priemones privalo pateikti tiekėjas.
|  |  | 15.Garantinis laikotarpis - ne trumpesnė nei 24 mėn., kuris prdadamas skičiuoti nuo citometro instaliavimo dienos. | 15. Garantinis laikotarpis 24 mėn., kuris bus pradedamas skaičiuoti nuo citometro instaliavimo dienos
|  |  | 16.Prietaisas turi atitikti CE-IVD | 16. Prietaisas atitinka CE-IVD reikalavimus. Psl.: 5
reikalavimus.
15. | Mėginių homogenizatorius | 38436500-5 | 1. Homogenizuojamo mėginio tūris: 50 - 400 mL.
2. Nerūdijančio plieno korpusas.
3. Durelės turi būti smūgiams atspariaus stiklo.
4. Durelės turi atsiverti nemažiau kaip 270 laipsnių kampu.
5. Būtinas tylus veikimas.
6. Būtini Homogenizavimo greičiai 4, 6, 8, 10 apvertimų /sekundę.
7. Keičiamas homogenizavimo laikas: 1 sek. – 59 min.
8. Turi būti lengvai valomos
homogenizatoriaus mentės.
9. Uždarymo mechanizmas, turi būti sandarus, psaugantis nuo pratekėjimo.
10. Garantinis laikotarpis – nemažiau kaip 36 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
11. Svoris - 16 kg, paklaida ± 1 kg.
12. Įranga turi turėti CE ženklą.
16. | Aparatas 96 šulinėlių mikroploštelių plovimui | 38434000-6 | 1. Aparatas 96 šulinėlių mikroplokštelių plovimui, atliekant imunofermentinius tyrimus, su progamuojamu plovimų skaičiumi ir tūriu, atliekant tyrimus rankiniu būdu.
2. Programuojamas plovimo ciklų ir plaunamų eilučių kiekis.
3. Plovimo tūrio pasirinkimas ne mažesnis nei nuo 50 iki 1000 ul.
4. Plovimo galva 1x8.
5. Liekamasis tūris šulinėlyje ne didesnis nei 2 ul.
6. Dozavimo tikslumas: CV ≤ 5%, dozuojant 300 ul.
7. Su prietaisu turi būti pateikiami:
- ne mažiau kaip 1 vnt. buferio (talpa ne mažiau 1L);
- 1 vnt. surinkimo talpa (ne mažiau 1L);
- aerosolio apsauginis dangtelis.
8.Kartu su aparatu turi būti pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis.
9. Tiekėjas privalo instaliuoti
prietaisą ir apmokymus pravesti turi gamintojo sertifikuotas inžinierius.
10. Su pasiūlymu privaloma pateikti
gamintojo išduoto serviso inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją.
11. Prietaisas turi atitikti CE-IVD
reikalavimus.
12.Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 12 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo aparato instaliavimo dienos.
17. | Vibracijos kalibratorius | 38434300-9 | 1. 1.Vibracijos virpesių kalibratorius
skirtas vibracijos matuoklių kalibravimui pagal ISO 8041.
2. 2.Kalibravimai atliekami lauke prieš
matavimą ar matavimų seriją ir po jos.
3. Taip pat atliekamas pagrindinio
prietaiso kalibravimo ir funkcionalumo patikrinimas.
4. 3.Kalibratorius turi būti tinkamas
įvairių tipų vibracijos matuoklių kalibravimui tikrinti skirtingais dažniais nuo 16 Hz ki 640 Hz. Atsižvelgiant į pasirinktą dažnį, turi būti galimybė vartotojui pasirinkti kalibravimo lygį nuo 1 m/s2 iki 10 m /s2.
5. 4.Kalibratoriaus veikimas turi būti
pagrįstas įmontuotu triašiu etaloniniu pagreičio matuokliu ir mikroprocesoriaus valdomu purtikliu. Remiantis ISO 8041 reikalavimu, etaloninis pagreičio matuoklis matuoja 112500,0012500,00
skersinės ašies ir skersines vibracijas, kad būtų galima nustatyti kalibravimo signalo trukdžius.
6. 5.Purtiklio apkrovos svoris - iki 1 kg.
7. 6.Bet koks netinkamas vibracijos
daviklio pritvirtinimas turi būti automatiškai aptinkamas ir LED indikatoriais nurodomas kalibratoriaus skydelyje nurodant kryptį, kurią reikia taisyti.
8. 7.Turi būti tvirtas ir drėgmei atsparus
korpusas su įmontuota įkraunama baterija.
9. 8.Komplektacija: prietaisas, vartotojo
instrukcija, gamintojo sertifikatai.
9. Įranga turi turėti CE ženklą.
10. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris pradedama skaičiuoti nuo instaliavimo dienos.
18. | GeneDiscs cikleris | 38436500-5 | GeneDisc PGR sistema turi būti skirta patogenų aptikimui maiste, gėrimuose ir vandenyje.
1. Techninė specifikacija:
1.1. Modulinė PGR Sistema, kurią galima konfigūruoti pagal esamą ar būsimą laboratorijos krūvį.
1.2. Uždara sistema galinti atkartoti rezultatus.
1.3. Visi tyrimai validuoti AOAC ir/ar NF, pagal esamus tarptautinius standartus (ISO).
1.4. Visi reagentai ir vienkartinės priemonės turi būti paruoštos naudojimui – nereikia papildomai paruošti prieš naudojimą.
1.5. Visi reagentai turi būti sužymėti barkodais, kuriuos atpažįsta sistema, taip užtikrinat teisingų reagentų pasirinkimą ir atsekamumą.
1.6. Sistema automatiškai interpretuoja tyrimo duomenis ir pateikia suformuotus rezultatus, be papildomo naudotojo darbo.
1.7. Sistema pritaikyta darbui mikrobiologijos laboratorijose. Sistemos veikimui nereikalinga jokia speciali aplinka.
1.8. Tyrimo trukmė, po pagausinimo, trumpesnė nei 1 valanda.
1.9. Pagausinimo laikas (kiekvienam tiriamam organizmui 1vnt. 46000,0046000,00 individualus) yra validuotas taip, kad būtų galima aptikti 1 ląstelę mėginyje (nuo 25 g iki 375 g).
1.10. Legionella aptikimui pagal ISO, mėginio tūris 100-1000 mL.
1.11. Nebūtina turėti žinių apie PGR norint dirbti su sistema.
1.12. Esminiai reagentai pritaikyti transportavimui aplinkos temperatūroje, siekiant išvengti sumažėjusio veiklumo reagentų tikimybę.
1.13. Teigiama kontrolinė reakcija atliekama kiekvienam mėginiui, sistema aptinka ir interpretuoja jąautomatiškai. 1.14. Visi programinės įrangos naujinimai atliekami nemokamai.
1.15. Didelis našumas (iki 96 mėginių, turinti 8 modulius).
1.16. Galima vienu metu atlikti skirtingus tyrimus (turint daugiau nei 1 modulį).
1.17. Suderinama su LIMS.
2. Galimi atlikti tyrimai:
2.1.Maisto sauga:
2.1.1. Salmonella (NF-validuota);
2.1.2. Listeria spp ir/ar L monocytogenes (NF-validuota);
2.1.3. Listeria multiplex;
2.1.4. Listeria ID;
2.1.5. Patogeninė E. coli O157 ir/ar E. coli STEC Top 7 ir/ar O104 (NF-validuota).
2.2. Aplinkos:
2.2.1. Legionella spp ir/ar Legionella pneumophila kiekybinis testavimas (rezultatai per 2-3 valandas) (NF validuota);
2.2.2. Legionella multiplex (kiekybiniai); 2.2.3. Legionella ID kokybiniai;
2.2.4. Legionella Serogrupės 1 aptikimas; 2.2.5. E. coli ir Enterococcus kiekybiniai); 2.2.6. Pseudomonas aeruginosa (kokybiniai).
2.3. Gėrimų:
2.3.1. Alaus gedimą sukeliantys mikroorganizmai (22 taikiniai);
2.3.2. Mielių identifikavimas;
2.3.3. TAB/ACB: Alicyclobacillus.
3. Įranga turi turėti CE ženklą.
4. Tiekėjas įsipareigoja atlikti instaliavimą ir mokymus ciklerio instaliavimo vietoje.
5. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris pradedama skaičiuoti nuo ciklerio instaliavimo dienos.
6. Tiekėjas, pateikdamas kainos pasiūlymą prietaisui įsigyti, turi įvertinti būsimas prietaiso transportavimo ir instaliavimo ir mokymų išlaidas NVSPL Mikrobiologinių tyrimų skyriuje.
19. | EML matuoklis | 38433300-2 | Techninės charakteristikos:
1. 1.Dažnių juosta su skirtingais zondais:
nuo 100 kHz iki 60 GHz.
2. 2.Matavimo režimai: ACT, MAX, MIN,
AVG, MAX AVG;
3.Matavimo vienetai: mW/cm², W/m², V/m, A/m, %.
3. 3.Matavimo ribos:
4. 0,01 V/m iki 100 kV/m;
5. 0,027 mA/m iki 265,3 A/m;
0,265 μW/m² iki 26,53 MW/m²;
0,027 nW/cm² iki 2,653 kW/cm²;
0,0001 % iki 9999 %.
6. 4. Lengvas zondų prijungimas ir
automatinis atpažinimas.
7. 5. Automatinis nunulinimas.
8. 6. Didelis vaizduoklis.
9. 7. Talpi atmintinė duomenų kaupimui -
iki 5000 įrašų.
10. 8. Būtina USB jugtis.
11. 9. Programinė įranga.
12. 10. GPS imtuvas automatiškai
registruojantis buvimo vietą.
13. 11. Balso komentarų įrašymo ir
perklausymo funkcija.
14. 12. Gabaritai: 280x98x45 mm (±20 mm).
15. 13. Svoris: ne daugiau kaip 550 g.
14. Elektrinio lauko matavimo zondas.
16. 14.1 Trijų ašių izotropinė antena dažnių
juosta nuo 100 MHz iki 60 GHz.
17. 14.2 Matavimų diapazonas:
18. nuo 0,7 iki 400V/m ;
nuo 130 nW/cm2 iki 42 mW/cm2.
19. 15. Komplektacija: prietaisas, lagaminas
nešiojimui, matavimo zondas, trikojo adapteris, USB kabelis, įkroviklis, programinė įranga, vartotojo instrukcija, kalibravimo sertifikatas.
16. Įranga turi turėti CE ženklą.
20. 17. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris pradedama skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.