AORTOS PROTEZŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr. | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aortos protezai |  |  |  |
| 1.1. | Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195; 1.9. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti) Endurant ESBF/ETBF+ETLW+ AB46: 1.1. Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją. Konfidencialu (endurant)_Brošiūra, 2 psl. 1.2. Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu_Katalogas, 9 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 3 psl. 1.3. Yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 124 iki 166 mm. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 1.4. Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 1.5. Klubinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18F ir 20F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 1.7. Kartu su stentgraftu yra komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 7 psl. 1.8. Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 82 iki 199. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.9. Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras yra 16F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu ReliantTM stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. Konfidencialu_Katalogas, 43 psl. Siūlomos prekės kataloginis nr.: ESBFxxxxxx/ETBFxxxxxx+ETLWxxxxxx+AB46 | Medtronic, JAV |
| 1.2. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: 1. Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos Endurant ETUF+AB46: 1. Turi galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 2. Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 3 psl. 3.Yra 102 mm ilgio. Konfidencialu_Katalogas – 13 psl. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 4. Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 5. Įvedimo sistemos diametras yra 18F ir 20F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. Konfidencialu_Katalogas – 13 psl. 6. Komplektuojamas kartu su balionu ReliantTM stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. Konfidencialu_Katalogas, 43 psl. Siūlomos prekės kataloginis nr.: ETUFxxxxxx+AB46 | Medtronic, JAV |
| 1.3. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas Endurant ETCF/ ETTF: 1. Yra įvairių ilgių, nuo 49 iki 70 mm. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 2. Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 3. Diametras yra įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18 F ir 20 F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. Siūlomos prekės kataloginis nr.: ETCFxxxxxx/ ETTFxxxxxx | Medtronic, JAV |
| 1.4. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis Endurant ETLW / ETEW: 1. Yra įvairių ilgių, nuo 82 iki 199 mm. Konfidencialu_Katalogas – 12 psl. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 2. Diametrai yra įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro). Konfidencialu_Katalogas – 12, 13 psl. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 14F ir 16F. Konfidencialu_Katalogas – 12, 13 psl. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 12 psl. Siūlomos prekės kataloginis nr.: ETLWxxxxxx, ETEWxxxxxx | Medtronic, JAV |
| 1.5. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti Sentrant™. 1. Sistema susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija, 50 psl. 2. Introdiuserio ilgis - 28 cm; obturatoriaus ilgis - 42.1 cm. Konfidencialu_Katalogas, 42 psl.; Konfidencialu (Sentrant)_Nuotrauka. 3. Itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela. Konfidencialu_Katalogas, 42 psl.4. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija, 50 psl. Dydžiai: 14F; 16F; 18F. Konfidencialu_Katalogas, 42 psl. Siūlomos prekės kodai: SENSH1428W, SENSH1628W, SENSH1828W. | Medtronic, JAV |
| 1.6. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti Sentrant™. 1. Sistema susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija, 50 psl. 2. Introdiuserio ilgis - 28 cm; obturatoriaus ilgis - 42.1 cm. Konfidencialu_Katalogas, 42 psl.; Konfidencialu (Sentrant)_Nuotrauka. 3. Itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela. Konfidencialu_Katalogas, 42 psl.4. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija, 50 psl. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F. Konfidencialu_Katalogas, 42 psl. Siūlomos prekės kodai: SENSH2028W, SENSH2228W, SENSH2428W, SENSH2628W. | Medtronic, JAV |
| 1.7. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: 1. Išskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui Talent™ Occluder. 1. Išskleisto okliuderio diametrai yra nuo 8 iki 24 mm. Konfidencialu_Katalogas, 17 psl. 2. Įvedimo sistemos diametras yra 17.5F. Konfidencialu_Katalogas, 17 psl. Siūlomos prekės kodai: OCL8; OCL10; OCL12; OCL14; OCL16; OCL18; OCL20; OCL22; OCL24. | Medtronic, JAV |
| 3. | Aortos protezo sistema |  |  |  |
| 3.1. | Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas) | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų. 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 iki 170 mm; 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 iki 36 mm; distaliai nuo 10 iki 19 mm; 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18, 20 F; 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13 iki 27 mm; distaliai nuo 10 iki 27 mm; 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 80 mm ± 1mm; 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16, 18 F; 1.9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15 mm, distaliai 10-25 mm; 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 50 iki 105 mm; 1.12. Dengtas ilgis nuo 80 iki 135 mm; 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16 F; 1.14. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui; 1.15. Komplektuojama kartu su PTA kobalto chromo stentais klubinėms arterijoms, dengtais gryna anglimi; 1.16. Stentų su balioniniu kateteriu: 1.16.1. Ilgis 19-59 mm; 1.16.2. Diametras 6,0-10 mm; 1.16.3. Kateterio ilgis 75-135 cm; 1.16.4. Pravedėjas - 0,035"; 1.16.5. Introdiuseris - 6 F; 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo. | Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas) Endurant ETBF/ESBF + ETLW + VisiProTM + Reliant AB46. 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 1.1. Yra galimybė prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 1.2. Yra graftu nedengtas proksimalaus tvirtinimo stentas su kabėmis, leidžiantis fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantis nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 1.3. Yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 iki 170 mm. Konfidencialu_Katalogas, 10-12 psl. 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 iki 36 mm; distaliai nuo 10 iki 19 mm. Konfidencialu_Katalogas, 10-12 psl. 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18, 20 F. Konfidencialu_Katalogas, 10-12 psl. 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 10 iki 28 mm; distaliai nuo 10 iki 28 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 82 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16, 18 F. Konfidencialu_Katalogas, 10-12 psl. 1.9. Kartu su stentgraftu yra komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 16 mm, distaliai 10-28 mm. Konfidencislu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 136 iki 253 mm. Konfidencialu_Katalogas, 12 psl. 1.12. Dengtas ilgis nuo 82 iki 199 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16 F. Konfidencialu_Katalogas, 12 psl. 1.14. Komplektuojamas kartu su balionu Reliant stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui. Konfidencialu_Katalogas, 43 psl. 1.15. Komplektuojama kartu su PTA nerūdijančio plieno, advirų gardelių tipo stentais klubinėms arterijoms VisiPro™. Konfidencialu (VisiPro)_Naudojimo instrukcija, 1 psl. 1.16. Stentas su balioniniu kateteriu VisiPro™ : 1.16.1. Ilgis 12-57 mm. Konfidencialu_Katalogas, 60 psl. 1.16.2. Diametras 5,0-10 mm. Konfidencialu_Katalogas, 60 psl. 1.16.3. Kateterio ilgis 80 cm ir 135 cm. Konfidencialu_Katalogas, 59 psl. 1.16.4. Pravedėjas - 0,035". Konfidencialu_Katalogas, 59 psl. 1.16.5. Introdiuseris - 6 F. Konfidencialu_Katalogas, 59 psl. 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo. Konfidencialu (VisiPro)_Naudojimo instrukcija, 1 psl. Siūlomos prekės kataloginis nr.: ETBFxxxxxx/ESBFxxxxxx + ETLWxxxxxx + VisiProTM + AB46 | Medtronic, JAV |
| 4. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas |  |  |  |
| 4.1. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60˚ - 75̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 2. Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a.renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; 5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; 6. Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035" diametro pravedėju. 7. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi; 8. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus; 9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, du kieti pravedėjai ir balionas stentgrafto moduliacijai; 10. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; 11. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; 12. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis daimetras ne daugiau 13-14 F; 13. Turi būti kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60˚ - 75̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti) Endurant ESBF/ETBF+ETLW+ Confida GWBC30+ Reliant AB46. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 8 psl. 1. Yra galimybė prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 2. Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a.renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu_Katalogas, 9 psl., Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 3 psl. 3. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm. Konfidencialu_Katalogas, 10-12 psl. 4. Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 5. Klubinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 6. Įvedimo sistemos diametras 18-20 Fr. Suderinamas su 0.035" diametro pravedėju. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 7 psl.; Konfidencialu_Katalogas, 10-11 psl. 7. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 7 psl. 8. Yra galimybė prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija. 9. Kartu su stentgraftu yra komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, du kieti pravedėjai ir balionas stentgrafto moduliacijai. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl.; Konfidencialu_Katalogas, 9 psl.; Konfidencialu (Confida)_Brošiūra, 1 psl.; Konfidencialu_Katalogas, 43 psl. 10. Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 82 iki 199 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 11. Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. 12. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis daimetras ne daugiau 13-14 F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija, 7 psl. 13. Yra kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. Siūlomos prekės kataloginis nr.: ESBFxxxxxx/ETBFxxxxxx+ETLWxxxxxx+GWBC30+AB46 | Medtronic, JAV |