## 1-129 pirkimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-_________________
2021 m. sausio ____d.
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis, cm
97. | Drenavimo rinkiniai ir priedai prie drenavimo rinkinių
97.1. | Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 10 F x 20 - 25 cm, PUR; 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); 6. Stiletas - adata matoma ultragarsu; 7. Paženklintas CE ženklu.
97.2. | Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu | vnt | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 8.4 F x 20 - 25 cm; 2. Su 6 ovalo formos šoninėm angom; 3. Trokaro dydis 17G; 4. Pagamintas iš polietileno, standus; 5. Su fiksavimo sistema ''snap off'' tipo arba lygiaverčio; 6. Komplektuojamas su audinių praplėtėju; 7. Adatos - trokaro smailėjantis galas tribriaunis; 8. Rentgenokontrastinis; 9. Galimybė greitai pašalinti kateterį nukirpus išorinį fiksavimo siūlą; 10. Paženklinta CE ženklu
97.3. | Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu | vnt. | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 8 F x 20 - 25 cm, PUR; 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); 6.Stiletas - adata matoma ultragarsu; 7. Paženklintas CE ženklu.
97.4. | Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 7 F x 20 - 25 cm, PUR; 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); 6. Stiletas - adata matoma ultragarsu; 7. Paženklintas CE ženklu;
97.5. | Metalinė adata - trokaras | vnt. | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.18G (1,4 mm), ilgis 20 - 25 cm; 2. Padengta teflonu; 3. Su stiletu; 4. Echogeniška; 5. Paženklinta CE ženklu.
97.6. | Metalinis pravedėjas tiesus | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno; 2. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60 - 90 cm; 3. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; 4. Paženklinta CE ženklu.
97.7. | Metalinis pravedėjas lenktas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno; 2. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60 - 90 cm; 3. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; 4. Linkis 3 - 5 mm; 5. Paženklinta CE ženklu.
97.8. | Metalinis pravedėjas lenktas Amplatz tipo | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Amplatz tipoarba analogiškas; 2. Dengtas teflonu; 3. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 80 - 90 cm; 4. Linkis 3 - 5 mm; 5. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; 6. Paženklinta CE ženklu.
97.9. | Metalinis pravedėjas tiesus Amplatz tipo | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Amplatz tipo arba analogiškas; 2. Dengtas teflonu; 3. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 80 - 90 cm; 4. Lankstus spiralinis galiukas 7,5cm; 5. Paženklinta CE ženklu.
97.10. | Dilatatorius - praplėtėjas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis tinkantis kateteriui 8F; 2. Ilgis 20 cm; 3. Pagamintas iš polietileno; 4. Rentgenokontrastinis; 5. Smailėjantis, užapvalintas galas; 6. Paženklinta CE ženklu.
97.11. | Dilatatorius-praplėtėjas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis tinkantis kateteriui 10F; 2. Ilgis 25 cm; 3. Pagamintas iš polietileno; 4. Rentgenokontrastinis; 5. Smailėjantis, užapvalintas galas; 6.Paženklinta CE ženklu.
97 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Kreipiamosios stygos sfinkterotomijai:
98.1. | Kreipiamoji viela (styga -pravediklis) | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili, vienkartinė; 2. Viela 0.035” skersmens, 450 cm (± 2 cm) ilgio, hidrofilinė danga 70 mm; 3. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide, arba analogiška, danga, pilnai rentgenokontrastinis 7 cm ilgio distalinis galas; 4. Turi 3 rentgenokontrastines žymes; 5. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lenktu galu).
98.2. | Itin slidi kreipiamoji viela | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili; 2. Rinkinyje yra viela, kurią galima naudoti iš abiejų galų; 3. Abu galai tiesūs, rentgenokontrastiniai, vienas -10 cm, kitas - 5 cm; 4. Viela 0,025” skersmens, 450 cm (± 2 cm) ilgio, hidrofilinė danga 50 mm; 5. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide arba analogiška, danga; 6. Turi 3 rentgenokontrastines žymes; 7. Tinka sfinkterotomijai; 8. Rinkinyje yra stygos laikiklis ir plastikinis sfinkterotominio kanalo praplovėjas.
98 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Keturių inkarų menisko susiuvimo instrumentas | vnt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje, užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles; 2. Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone); 3. Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant "all inside" techniką; 4. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui.
100. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai:
100.1. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai, 22G | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis: 20 mm; 2. Sterili; 3. Skirta ilgalaikėms (iki 5 parų) infuzijoms; 4. Su sparneliais, prailginimo linija ir spaustuku; 5. Be PVC, DEHP; 6. Paženklinta CE.
100.2. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai, 19G | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
100 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Laparoskopinės žirklės | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 5 mm skersmens; 2. Darbinis ilgis 300 mm (± 30mm); 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis; 4. Juda abu ašmenys; 5. Ašmenų ilgis 15 - 20 mm; 6. Ašmenys lenktos; 7. Vienkartinio naudojimo; 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt.; 9. CE ženklinimas.
102. | Pleistrai (pagrindas medžiaginis) | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 5 m; 3. Rulonėliuose. 4. Paženklinta CE ženklu.
103. | Saturacijos davikliai naujagimiams iki 3kg | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vieno paciento; 2. "L" formos; 3. Daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; 4. Daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; 5. Kabelio jungtis lengva, be judančių dalių; 6. Daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas (užtikrinti kokybiškam sujungimui); 7. Tikslumas 70 -100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3 % judant, ne daugiau 2 % esant žemai perfuzijai. Pulso tikslumas ne daugiau 3 bpm.
104. | Prietaisas santykinei oro drėgmei matuoti (psichrometras) | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | Su metrologine patikra.
105. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); 3. Dviguba "U" formos fiksacija; 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių).
106. | Priemonės endoskopijai
106.1. | Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai
106.1.1 | Metalinės kabutės hemostazei | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚, "kojytės" ilgis - 12 mm ir 14 mm (± 2 mm); 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.
106.1.2 | Perkamoms kabutėms (p.d.106.1.1) aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinakams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.
106.2. | Polipektominės kilpos endoskopijai
106.2.1 | Polipektominės šalto pjovimo kilpos | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm (± 1 mm); 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; 5. Šarvo diametras 2,4 mm (± 0,5 mm); 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.
106.2.2 | Polipektominės pjaunančios kilpos (pjovimo įrankiai) | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); 2. Kilpos dydis 14 x 27 mm (± 2 mm); 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; 4. Šarvo diametras turi būti 2,4 mm, 230 cm (± 5 cm) ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus.
106.2.3 | Ovalios diaterminės polipektominės kilpos | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm (± 5 mm); 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm, ilgis 230 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios.
106 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Stentai endoskopinėms procedūroms:
107.1. | Tulžies latakų dengti metaliniai stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. Ilgis 40 -120 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
107.2. | Duodeniniai – Pyloriniai metalinis dalinai dengti stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
107.3. | Storosios žarnos metaliniai, dalinai dengti stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 28 mm – 32 mm. 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
107 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Adatos chirurginės, daugkartinės | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | Ilgis 40 - 50 mm, 1/2 pjaunanti. Adatos pagamintos iš medicininio plieno, nelūžta, nesilanksto, lengvai duriasi per audinį.
109. | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios, vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch); 2. Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys; 3. Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio; 4. Skersmuo: 3 mm; 5. Ašmenų ilgis: 7 mm; 6. Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete.
110. | Nosies tamponai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti; 2. Išmatavimai: 10 cm (± 0,05mm) 3. Tamponas pagamintas iš kempinės ir mikrodispersinės oksiduotos celiuliozės. Oksiduota celiuliozė augalinės kilmės ir padengta lubrikantu sumažinti skausmą tampono pašalinimo metu. 4. Pakuotėje 1 vnt.
111. | Tvarstymo rinkinys | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sudėtis: 1.1. Plastikinis pincetas, 127 mm - 1 vnt.; 1.2. Apvalūs marliniai tamponai, Ø 25 mm - 3 vnt.; 1.3. Marlinės servetėlės 5 x 5 cm, ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; 1.4. Keturių dalių padėkliukas, 148 x 74 x 18 mm - 1 vnt.; 1.5. Apklotas 40 x 40 cm - 1 vnt. 2. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. 3. Turi atitikti EN 13795 ir turėti CE ženklą su sertifikato numeriu.
112. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas:
112.1. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 24 - 25 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
112.2. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 28 - 29 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
112.3. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 31 - 33 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
112 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Elektrokaustikos priedai tinkantys Vulcan generatoriui:
113.1. | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Be siurbimo; 3. Paženklintas CE ženklu.
113.2. | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Su siurbimu; 3. Paženklintas CE ženklu.
113.3. | Vienkartinis neutralus elektrodas, padalintas ovalo formos | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis 162 x130mm. Leridžiams nukrypimas ± 2 mm; 2. Bendras plotas 150 kv. cm (± 2 kv. cm.); 3. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).
113.4. | Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 5 m. 2. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).
113 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Elektroniniai medicininiai termometrai bekontakčiai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.Tinka temperatūros matavimui nuo 0 iki 100º C (± 20); 2. Matuojama neliečiant prie kūno; 3. Turi matavimų atmintį iki 30, 4. Turi karščio indikatorių; 5. Su metrologine patikra; 6. Garantija ne mažiau kaip 2 metai; 7. Paženklinta CE ženklu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
115. | Priemonės, skirtos audinių ir organų pirminių navikų bei metastezinių navikų minimaliai invazinei termoabliacijai:
115.1. | Mikrobangų generatorius (nuoma):
115.1.1. | Mikrobangų generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Kalendo-rinė diena | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Mikrobangų dažnis: 2,45 GHz ± 50MHz; 2. Mikrobangų galia: Reguliuojama galia iki 140 W ± 40W; 3. Valdymui naudojamas lietimui jautrus LCD, arba lygiavertis ekranas: Būtina; 4. Laiko skaičiavimas ir naudojamos energijos rodymas ekrane: Būtina; 5. Realaus laiko aušinimo temperatūros monitoravimo sistema, jei yra vėsinamas modelis: Būtina; 6. Realaus laiko atspindėtos mikrobangų energijos stebėjimo sistema: Būtina; 7. Peristaltinė pompa aušinimo skysčiui: Būtina; 8. Multijungtis skirta perduoti duomenų signalus, mikrobangas, aušinimo skystį; 9. Kojinio pedalo pajungimo jungtis: Būtina; 10. Naudojami aplikatoriai: a) Perkutaniniškai b) Atvirai operacijai; 11. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį pagal poreikį; 12. Abliacijos zonos: Priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laiko iki: 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm.
115.2. | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius:
115.2.1. | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius. | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras 15G (± 1G). 2. Aplikatorius tinkamas dirbti su siūlomu 112.1 pirkimo dalyje aparatu. 3. Realiu laiku monitoruojama vėsinimo skysčio temperatūra aplikatoriaus viduje, jei yra vėsinamas modelis; 4. Abliacijos zonos priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laikos iki 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm; 5. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį: 14 cm (± 1 cm); 19 cm (± 1 cm); 27 cm (± 2 cm).
115 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Priemonės traumatologinėms operacijoms:
116.1. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentam | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 10 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.2. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 12 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.3. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 14 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.4. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 16 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.5. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 18 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.6. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 20 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.7. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 22 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.8. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 14 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.9. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 16 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.10. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 18 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.11. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 20 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.12. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 22 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.13. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 48 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.14. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 30 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.15. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 34 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.16. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 36 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.17. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 38 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.18. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 40 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.19. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 42 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.20. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 45 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.21. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.22. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.23. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.24. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.25. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.26. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.27. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.28. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.29. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.30. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.31. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.32. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.33. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.34. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.35. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.36. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.37. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.38. | Kiršnerio viela | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 1,1 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116.39. | Kiršnerio viela | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 1,5 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116.40. | Kiršnerio viela | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2,0 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116.41. | Kiršnerio viela | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 0,5 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
117.1. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 1 mm, ilgis: 100 mm
117.2. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 1,5 mm, ilgis: 100 mm
117.3. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 2,5 mm, ilgis: 150 mm
117.4. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 2,7 mm, ilgis: 150 mm
117.5. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 3,2 mm, ilgis: 150 mm
117.6. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 3,5 mm, ilgis: 150 mm
117.7. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 4,5 mm, ilgis: 150 mm
117 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena :
118.1. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dydis: 5,5 cm x 0,38 cm x 18,0 cm x 12,6 cm (± 0,1 cm)
118.2. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dydis: 9,0 cm x 0,38 cm x 18,5 cm x 8,66 cm (± 0,1 cm)
118.3. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dydis: 9,0 cm x 0,64 cm x 35,0 cm x 8,66 cm (± 0,1 cm)
118 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Vienkartiniai skarifikatoriai odos mėginiams atlikti | vnt. | 135000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilūs 2. Paženklinti CE ženklu
120. | Vienkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
120.1. | Kraujavimo stabdymo priemonė adata | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė, sterili; 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm; 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga; 4. Darbinis ilgis 200 - 240 cm;
120.2. | Crescent formos polipų gaudyklė-polipektoninė kilpa | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė, sterili; 2. Dydis 25 - 27 mm; 3. Darbinis ilgis 230 - 240 cm.
120.3. | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė, sterili; 2. Darbinis ilgis 230 - 240cm; 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm; 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose.
120.4. | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2300 mm ilgio +/-5 mm; 2. Fenestruoti gilūs kaušeliai; 3. Vientkartinio naudojimo.
120.5. | Griebiančios žnyplės svetimkūnių šalinimui, su gale esančiasi dantukais, (žiurkės tipo) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2300 mm ilgio +/-5 mm; 2. Atsidarymo plotis 19 mm +/- 5 mm; 3. Vientkartinio naudojimo.
120.6. | Griebiančios žnyplės svetimkūnių šalinimui, su dantytais kaušeliais (aligatoriaus tipo) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2300 mm ilgio +/-5 mm; 2. Atsidarymo plotis 7,5 mm +/- 5 mm; 3. Vientkartinio naudojimo.
120 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Daugkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
121.1. | Daugkartinio naudojimo žnyplės ovaliais padidintais kaušeliais su adatėle giluminei biopsijai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 2. Darbinis ilgis 155 - 160 cm; 3. Rotacinės.
121.2. | Daugkartinio naudojimo kilpa polipų šalinimui: | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Susideda iš 2 dalių: 1. Polipektoninės kilpos šarvas: 1.1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 1.2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; 2. Polipektoninės kilpos viela: 2. 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 2.2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; 2.3. Kilpos Ø 15 - 20 mm, vielos storis 0,43 mm (± 3mm).
121 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Vienkartinio naudojimo klipas kraujavimo stabdymui | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Susideda iš 2 dalių: 1. Klipavimo rankena vienkartinė, sterili:, komplekte ne mažiau 10 vnt.: 1.1. Kanalo ilgis 2,8 mm; 1.2. Darbinis ilgis 2300 mm (± 5mm); 2. Klipas vienkartinis, sterilus, komplekte ne mažiau 40 vnt.: 2.1. atidarymo kampas 135 laips. +/- 3 laipsn.; 2.2. Rankenos ilgis 7,5 mm.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
123. | Pjaunančios ir sandarinančios laparoskopinės audinių ligavimo priemonės:
123.1. | Elektrochirurginis generatorius (nuoma):
123.1.1. | Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Mėnuo | 24 | 0,00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Automatinis bipolinis audinių sulydymas; 2.Kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras nemažiau kaip 7 mm ; 3. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu; 4. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai; 5. Galingumo kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą; 6. Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas; 7. Kojinio valdymo pedalas su laidu; |  |  |  | Johnson&Johnson, Ethicon | GEN11
123.2. | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas:
123.2.1. | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas | vnt. | 20 | 340 | 0.05 | 6800 | 7140 | 714 | 7854 | 1. Bipolinės žnyplės; 2. Instrumento diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 3. Instrumento koto ilgis 37cm ± 3 cm; 4. Galima aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 5. Lydomas audinių ilgis 20 mm ± 5 mm, pjaunamas audinių ilgis 18 mm ± 5 mm; 6. Tinkamas sandarinti kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras nemažiau kaip 7 mm; 7. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga, mažinančia apnašų susidarymą; 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos; 9. Darbinė dalis rotuojama; 10.Tinkantis naudoti su aukščiau paminėtu elektrochirurginiu generatoriumi; 11. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Johnson&Johnson, Ethicon | NSLG2C35
123 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 6800 | 7140 | 714 | 7854
124. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms
124.1. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 6,4 cm ± 0,5 cm; 2. Sterilus; 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; 4. Turi tvirtinimo juosteles; 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; 6. Apvalus; 7. Paženklintas CE ženklu.
124.2. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 8,0 cm ± 0,5 cm; 2. Sterilus; 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; 4. Turi tvirtinimo juosteles; 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; 6. Apvalus; 7. Paženklintas CE ženklu.
124 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125. | Elektrochirurginio generatoriaus priedai (bipolinės žnyplės):
125.1. | Bipolinės žnyplės, skirtos hemarojaus operacijoms | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 18,8 cm ± 0,2 cm; 2. Pjovimo ilgis 15,2 mm ± 0,2 mm; 3. Užlydymo ilgis 17,3 mm ± 0,2 mm; 4. Lenktos; 5. Su galimybe naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo. 6. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. 7. Suderinamos elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“; 8. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu).
125.2. | Bipolinės žnyplės, skirtos laparoskopinėms operacijoms | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 37 cm ± 0,3 mm; 2. Diametras 5 mm; 3. Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 0,1 mm; 4. Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm; 5. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą; 6. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos; 7. Darbinė dalis rotuojama 3500; 8. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 9. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm; 10. Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi "Valleylab FT10".
125.3. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 23 cm ± 0,3 mm; 2. Diametras 5 mm; 3. Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 0,1 mm; 4. Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm; 5. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą; 6. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos; 7. Darbinė dalis rotuojama 3500; 8. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 9. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm; 10. Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi "Valleylab FT10".
125 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
126. | Kasetės su integruotu peiliu, skirtos darbui su siūlomu endoskopiniu mechaniniu siuvimo aparatu:
126.1. | Kasetės su integruotu peiliu | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kasetėje 6 eilės kabučių, kurios pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 3 padėčių (0°, 20 - 25° ir 45°); 3. Kasetės ilgis 45 mm arba 60 mm pasirinktinai, atidarytų kabučių aukštis pasirinktinai 2,5 mm ± 0,1 mm arba 3,5 mm ± 0,1 mm, uždarytų kabučių aukštis: 1 mm ± 0,1 mm arba 1,5 mm ± 0,05 mm.
126.2. | Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis laparoskopinis siuvimo - pjovimo aparatas, suderinamas su siūlomomis kasetėmis; 2. Aparatas gali būti užtaisytas / “iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus; 3. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 6, 16 arba 26 cm. Pasuka kasetę iki 45° į abi puses; 4. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°; 5. Kasetė uždaroma / atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant / pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas / uždarymas prieš šovimą; 6. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio / kabučių aukščio / pasisukančias / tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį.
126 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
127. | Dormia tipo krepšeliai:
127.1. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 8 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
127.2. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
127.3. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; 4. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
127.4. | Litotriptinė rankena, Dormia tipo krepšeliui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Rankena turi tikti 120.3 pozicijos krepšeliams.
127 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
128. | OTSC klipavimo rinkinys:
128.1. | OTSC klipai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Nitinolinio lydinio klipas; 2. Aštriais, mažais dantukais; 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; 4. Sterilūs, vienkartiniai.
128.2. | Inkarinis instrumentas defektui suimti | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; 3. Sterilus, vienkartinis.
128 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
129. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojami šviesolaidžiai
129.1. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis | vnt. | 48 | [6 empty] | 270 µm
129.2. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis | vnt. | 96 | [6 empty] | 400 µm
129 pirkimo dalis iš viso:
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 7854,00 Eur su PVM (7480,00 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 7140,00 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 714,00 Eur su PVM.
Šalių parašaii.:
PIRKĖJAS | [9 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [9 empty] | UAB Johnson & Johnson
Direktorius | [9 empty] | Generalinė direktorė
____________________________________ | [9 empty] | ____________________________________
Dr. Narimantas Markevičius |  | A.V. | [7 empty] | Rasa Indilaitė | A.V.