## 1-129 pirkimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-___________
202__ m. ________________________d.
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
107. | Stentai endoskopinėms procedūroms:
107.1. | Tulžies latakų dengti metaliniai stentai | vnt. | 2 | 535.12 | 5 | 1070.24 | 1123.752 | 112.3752 | 1236.1272 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. Ilgis 40 -120 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  | M.I. Tech | BCB, SHC,BCA, BCG, serijos
107.2. | Duodeniniai – Pyloriniai metalinis dalinai dengti stentai | vnt. | 2 | 558.71 | 5 | 1117.42 | 1173.291 | 117.3291 | 1290.6201 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  | M.I. Tech | NDCL serija
107.3. | Storosios žarnos metaliniai, dalinai dengti stentai | vnt. | 2 | 604.57 | 5 | 1209.14 | 1269.597 | 126.9597 | 1396.5567 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 28 mm – 32 mm. 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  | M.I. Tech | TLC serija
107 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 3396.8 | 3566.64 | 356.664 | 3923.304
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 3923,30 Eur su PVM (3736,48 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 3566,64 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 356,60 Eur su PVM.
Šalių parašai ir rekvizitai.:
PIRKĖJAS | [9 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [9 empty] | Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas
Direktorius
____________________________________ | [9 empty] | ____________________________________
Dr. Narimantas Markevičius |  | A.V. | [8 empty] | A.V.