## 1-129 pirkimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-_______________
2021 m. sausio _____d.
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis, cm | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
1. | Polifilamentinė sintetinė, besirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
1.1. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
1.1.1. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 3996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis su danga; 2. Procentinis stiprumo išlaikymas: po 5-7 parų stiprumas - 45-65 %, po 14 parų - 0 %. Visiška rezorbcija per 40 - 50 parų. 3. Šie reikalavimai taikomi 1.1.1. - 1.1.7. pozicijoms | 0 | 1/2 | 40 - 43 | apvali | 90
1.1.2. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 924 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.1.3. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 1/2 | 21 | apvali | 75
1.1.4. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1296 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 75
1.1.5. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 288 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 34 | apvali | 75
1.1.6. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.1.7. | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 | 1/2 | 17 | apvali | 75
1.2. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga:
1.2.1. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pinta; 2. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgšties dariniai arba poliglaktinas; 3. Su antibakterine danga; 4. Šie reikalavimai taikomi 1.2.1. - 1.2.21. pozicijoms | 1 | 1/2 | 48 | apvali | 90
1.2.2. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 4536 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1/2 | 48 | apvali | 90
1.2.3. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 2376 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1/2 | 30 | apvali | 75
1.2.4. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 2952 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.2.5. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 3204 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 37 | pjaunanti | 75
1.2.6. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 1008 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 48 | apvali | 75
1.2.7. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 1/2 | 19 | apvali | 75
1.2.8. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 3888 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
1.2.9. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 60 | apvali | 75
1.2.10. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 684 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 | 1/2 | 19 | apvali | 75
1.2.11. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 | 3/8 | 17 | pjaunanti | 75
1.2.12. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 936 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 2x70
1.2.13. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2x70
1.2.14. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 1320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 |  |  |  | 2x70
1.2.15. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 3360 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 |  |  |  | 2x70
1.2.16. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 |  |  |  | 2x70 arba 1x150
1.2.17. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 3528 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 37 | apvali | 90
1.2.18. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 216 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 5/8 R | 35 | apvali | 70
1.2.19. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 468 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 5/8 R | 27 | apvali | 70
1.2.20. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 216 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1/2 | 35 | apvali | 75
1.2.21. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 504 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5/0 | 3/8 | 18 | pjaunanti | 45
1.3 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga:
1.3.1 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pinta; 2. Bespalvė; 3. Vidutinės rezorbcijos; 4. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgšties dariniai arba poliglaktinas. | 6/0 | 3/8 | 13 | apvali | 45
1.3.2 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 | 3/8 | 17 | pjaunanti | 45
1 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pinta; 2. Vidutinės rezorbcijos; 3. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis. | 1 | 1/2 | 76 | apvali, sustiprin-ta | 75
3. | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas:
3.1. | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Besirezorbuojantis; 2. Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas; 3. Siūlas, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetil karbonato arba polidioksanono; 4. Siūlas viename gale turi adatą, kitame – kilpą. | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 30
3.2. | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 564 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 15
3.3. | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 45
3.4. | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 37 | apvali | 45
3 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai:
4.1. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 504 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 0 | 1/2 | 48 | apvali | 150
4.2. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 324 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 1 | 1/2 | 65 | apvali | 150
4.3. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 828 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 1 | 1/2 | 48 | apvali | 150
4.4. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 1 | 1/2 | 65 | apvali | 100
4.5. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 756 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
4.6. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
4.7. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 4/0 | 1/2 | 20 | apvali | 75
4.8. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 0 | 1/2 | 30 | apvali | 75
4.9. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 3/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
4.10. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 4/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
4 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Trumpos rezorbcijos chirurginiais siūlai | vnt. | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis; 2. Sintetinis polidioksanonas; 3. Pilnas ištirpimas iki 100 dienų. | 4/0 | 1/2 | 17 | apvali | 70
NESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
6. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
6.1. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 4200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis poliamido pluoštas | 2/0 | 3/8 | 39 | pjaunama | 75
6.2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 4200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 3/8 | 30 | pjaunama | 75
6.3. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 3960 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
6.4. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1440 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
6.5. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
6 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
7.1. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 540 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato apvalkalu | 1 | 1/2 | 37 | apvali | 75
7.2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 192 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 1/2 | 30-40 | apvali | 75
7.3. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 828 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
7.4. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 288 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
7.5. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1068 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2x75
7.6. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 648 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2/0 |  |  |  | 2x75
7.7. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 |  |  |  | 2x75
7.8. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4/0 | 1/2 | 16 | apvali | 75
7.9. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 216 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3/0 | 1/2 | 16 | apvali | 75
7.10. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1752 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5/0 | 1/2 | 16 | apvali | 75
7.11. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 48 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 75
7.12. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 1/2 | 45 | pjaunama | 75
7 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
8.1. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
8.2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 0 | 1/2 | 37 | apvali | 75
8.3. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 2x1/2 | 37 | apvali | 90
8.4. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 216 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
8.5. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
8.6. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1440 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 1/2 | 26 | pjaunama | 75
8.7. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 1 | 1/2 | 37 | apvali | 75
8.8. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 3/0 | 2x1/2 | 26 | apvali | 90
8.9. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 75
8.10. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 7/0 | 2x1/2 | 10 | apvali | 60
8.11. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 4/0 | 2x1/2 | 22 | apvali | 90
8.12. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 4/0 | 2x1/2 | 17 | apvali | 90
8.13. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 2x3/8 | 17 | apvali | 75
8.14. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 2x1/2 | 17 | apvali, pjaunamu galu | 75
8.15. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 2x3/8 | 13 | apvali | 75
8.16. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 6/0 | 2x1/2 | 13 | apvali | 75
8.17. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 936 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 6/0 | 2x3/8 | 13 | apvali | 75
8.18. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 324 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 6/0 | 2x1/2 | 10 | apvali | 60
8.19. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Bespalvė; 4. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama | 75
8.20. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Bespalvė; 4. Minimali pakuotės atmintis. | 3/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 75
8 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 | Šilkas | 2 |  |  |  | 2x45
10. | Nesirezorbuojantis šilkas | vnt. | 396 |  |  |  |  | 0 | 0 | Impregnuotas vašku | 3/0 |  |  |  | 3x45
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Dydis cm | Katalogo kodas | Firminis pavadini-mas
11. | Polipropileno tinkleliai:
11.1. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilus implantas; 2. Tinklelio svoris 38 g/m2 ± 3 g/m2. 3. Tinklelio porų dydis: 1,8 x 1,8 mm ± 0,2 mm |  | 11 x 6
11.2. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 x 10
11.3. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 x 30
11.4. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 x 15
11 dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Dydis cm |  | Katalogo kodas | Firminis pavadini-mas
12. | Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos
12.1. | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
12.1.1. | Vientisas tinklelis | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | Medžiaga: Polipropilenas | 1,1 (± 0,1) x 45 (± 5)
12.1.2. | Metaliniai daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai | komplek-tas | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 vnt. komplekte
12.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
12.2.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Medžiaga: Polipropilenas |  | 1,1(±0.1) x 45(±5)
12.2.2 | Metaliniai daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai | komplek-tas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 vnt. komplekte
12 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Ilgis cm | Storis mm | Plotis mm | Katalogo kodas | Firminis pavadini-mas
13. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms:
13.1. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: silikonas-kaučiukas; 2. Forma: pilnaviduris, plokščias. | 75 - 80 | 2 | 5
13.2. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: Silikonas-kaučiukas; 2. Forma: Pilnaviduris-plokščias. | 45 - 75 | 1 - 2 | 2.5
13.3. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: Silikonas-kaučiukas; 2. Forma: Pilnaviduris-plokščias. | 45 - 75 | 1 | 1.3
13 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
14. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
14.1. | Hemostatinės kabutės | vnt. | 11400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: titaninės; 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; 3. Dydis: medium / large.
14.2. | Hemostatinės kabutės | vnt. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: titaninės; 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; 3. Dydis: large.
14 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Storis | Ilgis | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
15. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
15.1. | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro pieno rūgšties kopolimeras ir kaprolaktonas. |  | 0 | Ne trumpesnis 60 cm
15.2. | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro pieno rūgšties kopolimeras ir kaprolaktonas. |  | 2/0 | Ne trumpesnis 60 cm
15 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
16. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
16.1. | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large / extra large; 3. Tinkantys: „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems
16.2. | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large; 3. Tinkantys: „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems
16 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
17. | Endoskopinės siuvimo priemonės - vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas su sraigtukais | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Instrumentas su 30 vnt. titaninių sraigtukų; 2. Instrumento diametras: 5 mm; 3. Kabučių medžiaga: titanas; 4. Kabučių forma: sraigto forma; 5. Sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm.
18. | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetės | vnt. | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Siuvimo kasetė: sterili; 2. Siuvimo kasetė turi tikti daugkartinio naudojimo “RLS“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams; 3. Kasetės ilgis: 55 mm; 4. Kabutės: titaninės; 5. Kabučių skaičius kasetėje: 19 vnt.
Pastabos dėl 1-18 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui.
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms dalies pozicijoms.
3. Vertinant chirurginių siūlų su adatomis konkursinę medžiagą bus leidžiama ± 1 mm paklaida adatoms, kurių ilgis 10 - 22 mm, ilgesnių - ± 2 mm.
4. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
5. Konkursui galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje.
6. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
6.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
6.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
6.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
7. Siūlo ilgis negali būti trumpesnis už nurodytą, o siūlų skaičius pakuotėje - ne mažesnis už nurodytą.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
19. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos. 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm). 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm. 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai. 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn. 6. Paženklinta CE ženklu.
20. | Injekcinės adatos:
20.1. | Injekcinės adatos 0,4 x 20 mm | vnt. | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili. 2. Gerai permatomas antgalis, spalvinis dydžio kodavimas. 3. Paženklinta CE ženklu.
20.2. | Injekcinės adatos 0,6 x 40 mm | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
20.3. | Injekcinės adatos 0,7 x 40 mm | vnt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
20.4. | Injekcinės adatos 0,8 x 40 mm | vnt. | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0
20.5. | Injekcinės adatos 1,1 x 40 mm | vnt. | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0
20.6. | Injekcinės adatos 1,2 x 40 mm | vnt. | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0
20 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Adata insulininė | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 0,25 x 8 mm; 2. Paženklinta CE ženklu.
22. | Spinalinės adatos:
22.1. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 22G/80-90mm | vnt. | 225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios, vienkartinės. 2. Skaidria iš visų pusių jungtimi su likvoro indikatoriumi. 3. Paženklinta CE ženklu.
22.2. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 20G/80-90mm | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
22.3. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 18G/80-90mm | vnt. | 75 |  |  |  |  | 0 | 0
22.4. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 25G/80-90mm | vnt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
22.5. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 26G/80-90mm | vnt. | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
22.6. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 26G/120mm | vnt. | 125 |  |  |  |  | 0 | 0
22.7. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 27G/80-90mm | vnt. | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
22.8. | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 29G/80-90mm | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
22.9. | 1/3 pjaunančiu ir 2/3 skleidžiančiu smaigaliu 26G/80-90mm | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
22.10. | Pieštuko tipo smaigaliu, 27G/80-90mm | vnt. | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
22 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Spinalinės adatos vaikams 22G | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 0,7 x 40 mm; 2.Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavmams. 3. Paženklinta CE ženklu.
24. | Adata drugelis:
24.1. | Adata drugelis 18 G | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili. 2. Jungiamasis vamzdelis ne ilgesnis 30 cm. 3. Paženklinta CE ženklu.
24.2. | Adata drugelis 20 G | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
24.3. | Adata drugelis 21G | vnt. | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
24.4. | Adata drugelis 23 G | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
24.5. | Adata drugelis 25 G | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
24 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Adatos nervų rezginių anestezijai:
25.1. | Adatos nervų rezginių anestezijai | vnt. | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 0,7 mm x 50 mm; 2. Sterilios; 3. Suderintos ir tinkamos naudoti (t.b.nurodyta aparato naudojimo instrukcijoje) stimuliatoriui „Stimuplex“; 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; 5. Adatos nuopjova t.b. nemažesnė kaip 30 laipsnių.
25.2. | Adatos nervų rezginių anestezijai | vnt. | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 0,8 mm x 100 mm; 2. Sterilios; 3. Suderintos ir tinkamos naudoti (t.b.nurodyta aparato naudojimo instrukcijoje) stimuliatoriui „Stimuplex“; 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; 5. Adatos nuopjova t.b. nemažesnė kaip 30 laipsnių.
25.3. | Adatos nervų rezginių anestezijai | vnt. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 0,9 mm x 150 mm; 2. Sterilios; 3. Suderintos ir tinkamos naudoti (t.b.nurodyta aparato naudojimo instrukcijoje) stimuliatoriui „Stimuplex“; 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; 5. Adatos nuopjova t.b. nemažesnė kaip 30 laipsnių.
25 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Skalpelio rankenėlės ir ašmenys:
26.1. | Skalpelio ašmenys Nr. 23 | vnt. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilūs. 2. Aštrūs. 3. Nerūdijančio plieno. 4. Ašmenys nugaląsti iš abiejų pusių 38o kampu. 5. Aliuminio folijos įpakavime. 6. Visos dalys turi būti vieno gamintojo. 7. Paženklinta CE ženklu.
26.2. | Skalpelio ašmenys Nr. 22 | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0
26.3. | Skalpelio ašmenys Nr. 21 | vnt. | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
26.4. | Skalpelio ašmenys Nr. 15 | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0
26.5. | Skalpelio ašmenys Nr. 11 | vnt. | 22000 |  |  |  |  | 0 | 0
26.6. | Skalpelio ašmenys Nr. 10 | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
26.7. | Rankenėlės Nr. 3 | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | Nerūdijančio plieno; lengva uždėti ir nuimti ašmenis.
26.8. | Rankenėlės Nr. 4 | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
26 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Pediatrinė kaulinė adata skysčių infuzijai 18Ga | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Paženklinta CE ženklu. 2. Ilgis 3-5 cm
28. | Vienkartiniai EKG elektrodai suaugusiems | vnt. | 160000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, diametras 50 mm (± 5 mm). 4. Paženklinta CE ženklu.
29. | Vienkartiniai EKG elektrodai vaikams | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, išmatavimai 32x38 mm. 4. Leidžiamas ± 3mm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 5. Paženklinta CE ženklu.
30. | Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | Rinkinį sudaro: 1. Bipoliarinis intrakardinis elektrodas F5. 2. Punkcinė adata ne trumpesnė 6,35cm 18G. 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu. 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6 F su hemostatiniu vožtuvu. 5. Švirkštas Raulerson tipo arba analogiškas 5 ml. 6. Dilatatorius. 7. Ne trumpesnis 80cm. apvalkalas stimuliaciniam laidui su fiksavimo jungtimi prie introdiuserio. 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti. 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui. Rinkinys turi: 1. Atitikti sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus. 2. Būti paženklintas CE ženklu.
31. | Biopsinės vienkartinės adatos, tinkančios Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei:
31.1. | Biopsinės vienkartinės adatos 18G | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: ne mažiau 20 cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 6. Paženklinta CE ženklu.
31.2. | Biopsinės vienkartinės adatos 14 G | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: 10 cm ± 1cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 6. Paženklinta CE ženklu.
31.3. | Biopsinės vienkartinės adatos 18 G | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: 10 cm ± 1cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 6. Paženklinta CE ženklu.
31.4. | Biopsinės vienkartinės adatos 14 G | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: 16 cm ± 1cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 6. Paženklinta CE ženklu.
31 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Biopsinės vienkartinės adatos:
32.1. | Biopsinės vienkartinės adatos 16 G | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Ilgis: 15 - 20 cm; 4. Tinkančios "Pro mag 2.2" šaudyklei, 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 6. Paženklintos CE ženklu.
32.2. | Biopsinės vienkartinės adatos 18 G | vnt. | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
32.3. | Biopsinės vienkartinės adatos 20 G | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
32 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Priemonės el. dermatomui ZIMMER:
33.1. | Dermatomo peilis | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka el. dermatomui ZIMMER; 2. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 3. Paženklinta CE ženklu.
33.2. | Plokštelė odos perforavimui | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
33 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Kaulų vaškas 2,5 g | vnt. | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.Sterilus; 2.Medicininis; 3.Paženklinta CE ženklu.
35. | Marlė | ruloninė, m | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90 ± 5 cm. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26x18. 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. 5. Ant rulono turi būti gamintojo etiketė su marlės parametrais (1 rul. - ~1000 m).
36. | Marlė | fasuota, m | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90 ± 5 cm. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26x18. 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. 5. Fasuotėje 10 m.
37. | Vata chirurginė, nesterili | kg | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% Medvilnė, hidroskopiška, supakuota po 0,1 arba 0,25 kg.
38. | Bintai:
38.1. | Bintai 7 m x 14 cm | vnt. | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Nesterilūs; 2. 100 proc. medvilnė, siūlo storis 32S, audimo tankumas S24 x 20 arba S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.). 3. Lengvai išvyniojami, sudėti į pakuotę po 50 - 100 vnt.
38.2. | Bintai 5 m x 10 cm | vnt. | 22000 |  |  |  |  | 0 | 0
38 dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
39. | Bintai elastiniai:
39.1. | Bintai elastiniai 8 cm x 3,5 m | vnt. | 280 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dvigubo audimo 95% medvilnės, 5% latekso (±1%).
39.2. | Bintai elastiniai 8 cm x 5 m | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
39 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Chirurginiai tvarsčiai:
40.1. | Chirurginiai tvarsčiai 20 cm x 35 cm (± 5 cm) | vnt. | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Purus, daug skysčio absorbuojantis sterilus tvarstis, skirtas gausiai šlapiuojančioms žaizdoms, gerai sugeriantis eksudatą, užtikrinantis gerą žaizdos ventiliaciją. 2. Nesukeliantis alergijos. 3. Paženklinta CE ženklu.
40.2. | Chirurginiai tvarsčiai 10 cm x 20 cm (± 2 cm) | vnt. | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
40.3. | Chirurginiai tvarsčiai 10 cm x 10 cm (± 2 cm) | vnt. | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
40 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
41. | Pleistras (pagrindas plastikinis) | vnt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; 3. Rulonėliuose; 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; 5. Leidžia odai kvėpuoti; 6. Hipoalergiškas; 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; 8. Paženklinta CE ženklu.
42. | Pleistrai (pagrindas popierinis) | vnt. | 14000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; 3. Rulonėliuose. 4. Plėšomas dvejomis kryptimis. 5. Leidžia odai kvėpuoti. 6. Hipoalergiškas. 7. Limpa prie odos ir vamzdelių. 8. Paženklinta CE ženklu.
43. | Lipnus tvarstis (pleistras) | vnt. | 140000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 1,5 - 2,0 cm x 3,8 - 4,0 cm; 2. Injekcijos vietai užklijuoti; 3. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos; 4. Pralaidus orui ir vandens garams; 5. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai; 6. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda; 7. Neprisiklijuojantis prie žaizdos; 8. Sterilus; 9. Paženklinta CE ženklu.
44. | Lipni juosta tvarsčių fiksavimui:
44.1. | Lipni juosta tvarsčių fiksavimui | vnt. | 420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 5 cm x 10 m; 2. Poliesteriniu pagrindu; 3. Paženklinta CE ženklu.
44.2. | Lipni juosta tvarsčių fiksavimui | vnt. | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 10 cm x 10 m; 2. Poliesteriniu pagrindu; 3. Paženklinta CE ženklu.
44 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Pleistras intraveniniams kateteriams priklijuoti | vnt. | 145000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 6 cm x 8 cm (± 1 cm); 2. Sterilus; 3. Iš vieno krašto turintis iki 4 cm įpjovą; 4. Geros lipnumo savybės; 5. Turi turėti pagalvėlę kateterio sparneliams; 6. Paženklintas CE ženklu.
46. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti:
46.1. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 10 cm) | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tinklelis iš 100 % medivilnės. 2. Nelimpantis prie žaizdos, praleidžia žaizdų eksudatą. 3. Impregnuotas vazelinu. 4. Sterilus. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Tvarsčių dydžiai gali būti didesni.
46.2. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 20 cm) | vnt. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
46.3. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 30 cm) | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
46 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui:
47.1. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 80 mm ± 10 mm x 50 mm x 10 mm; 2. Kvadratiniai. 3. Standartiniai. 4. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 5. Paženklinta CE ženklu.
47.2. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 80 x 30 mm; 2. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 3. Analiniai. 4. Paženklinta CE ženklu.
47 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Operacinio pjūvio plėvelė:
48.1. | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išoriniai matmenys 38 x 41 cm; 2. Limpantis paviršius 28 x 41 cm; 3. Sterili. 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm.
48.2. | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išoriniai matmenys 38 x 25 cm; 2. Limpantis paviršius 28 x 25 cm; 3. Sterili. 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm.
48.3. | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išoriniai matmenys 44 x 35 cm; 2. Limpantis paviršius 34 x 35 cm; 3. Sterili; 4. Skaidri, poliuretaninė; 5. Antimikrobinė; 6. Klijų sudėtyje yra jodo preparatų; 7. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm; 8. Paženklinta CE ženklu.
48 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti:
49.1. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti (10 x 10 cm) | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilus 2. Pusiau pralaidi poliuretano plėvelė. 3. Hidrokoloido (trijų koloidų) sluoksnis. 4. Paženklinta CE ženklu.
49.2. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti (15 x 15 cm) | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
49 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 20 cm x 30 cm; 2. Sterilus; 3. Sudarytas iš hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos) sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, padengtas atsparia vandeniui poliuretano plėvele. 4. Paženklinta CE ženklu.
51. | Antimikrobinis hidrokoloido pluošto tvarstis su sidabro jonais gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 20 cm x 30 cm; 2. Sterilus; 3. Hydrofiber neaustinio pluošto, kurio sudėtyje yra natrio karboksimetilceliuliozės, dinatrio etilendiamintetraacto rūgšties druska, benzetonio chloridas ir 1,2% sidabro jonai; 4. Paženklinta CE ženklu.
52. | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui:
52.1 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 32 cm apimties | vnt. | 420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Įpakuoti atskirai po 25 m. 2. Baltas, elastingas į abi puses. 3. Paženklinta CE ženklu.
52.2 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 46 cm apimties | vnt. | 700 |  |  |  |  | 0 | 0
52.3 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 70 cm apimties | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
52.4 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 90 cm apimties | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
52.5 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 130 cm apimties | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
52 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Pirštinės polietileninės:
53.1 | Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio | vnt. | 72000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.Nesterilios 2.Paženklinta CE ženklu
53.2 | Pirštinės polietileninės, didelės | vmt. | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
53 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Penroze:
54.1 | Penroze | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili; 2. Vidinis diametras 1,0 – 1,3 cm 3. Pagaminti iš latekso. 4. Ilgis netrumpesnis 20 cm. 5. Paženklinta CE ženklu.
54.2 | Penroze | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili; 2. Vidinis diametras 1,5 – 2,0 cm 3. Pagaminti iš latekso. 4. Ilgis netrumpesnis 20 cm. 5. Paženklinta CE ženklu.
54 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Ledo pūslės vidutinio dydžio | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Iš nepralaidaus vandeniui audinio. 2. Sandariai užsukamas.
56. | Timpa Jet Pull 2 Ultimate tipo arba analogiška | vnt. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Tvirtas užraktas. 2. 3 funkcijų atlikimas viena ranka (užveržimas, atplaidavimas, nuėmimas). 3. Dezinfekcija alkoholiniais dezinfektantais. 4. Paženklinta CE ženklu.
57. | Klijuotė medicininė | m | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Guminė. 2. Rulonuose. 3. Plotis 80±5cm
58. | Kompresinė plėvelė | m | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Rulonuose. 2. Plotis 95±5cm
59. | Špateliai mediniai | vnt. | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0
60. | Pipetės stiklinės, be futliaro | vnt. | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0
61. | Adatos spinalinės naujagimiams:
61.1 | Adatos spinalinės naujagimiams G 25 | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis: 30 mm; 2. ID 0,6 mm; 3. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. 4. Paženklinta CE ženklu.
61.2 | Adatos spinalinės naujagimiams G 22 | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis: 50 mm; 2. ID 0,7 mm; 3. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. 4. Paženklinta CE ženklu.
61 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Tvarsčiai gipsiniai:
62.1 | Tvarsčiai gipsiniai | vnt. | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 cm pločio
62.2 | Tvarsčiai gipsiniai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 cm pločio
62 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Termometrai į šaldytuvą (0-1000 C) su patikra | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
64. | Pirštinės ginekologinės:
64.1 | Pirštinės ginekologinės, vidutinio dydžio | pora | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Pagamintos iš latekso; 3. Be pudros; 4. Pirštinių ilgis ne mažiau 420 mm; 5. Patogus plėšiamas įpakavimas; 6. Paženklinta CE ženklu;
64.2 | Pirštinės ginekologinės, didelės | pora | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
64 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Servetėlės dezinfekuojančios | vnt. | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Dydis: 4 cm x 4 cm; 3. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; 4. Individualus patogus, lengvai plėšiamas įpakavimas; 5. Leidžiamas 1 cm nukrypimas nuo pateiktų išmatavimų; 6. Paženklinta CE ženklu.
66. | Servetėlės dezinfekuojančios | vnt. | 600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 5,5 cm x 5,5 cm; 2. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; 3. Be aldehidų; 4. Veikia bakterijas, grybelius, virusus; 5. Tinka mažų medicininės įrangos, instrumentų paviršių ir odos dezinfekcijai; 6. Pakuotė turi būti atidaroma, su servetėlių dozavimu. Servetėlės lengvai ištraukiamos; 7. Leidžiamas 2 cm nukrypimas nuo pateiktų išmatavimų; 8. Paženklinta CE ženklu.
67. | Sterilios juostelės odos kraštams suklijuoti | vnt. | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 6 mm (± 1 mm) x 100 mm (± 2 mm); 2. Neaustinio pluošto; 3. Gerai praleidžia orą ir drėgmę; 4. Juostelių pagrindas sustiptintas išilginiais siūleliais, neleidžiančiais juostelei temptis į ilgį; 5. Hipoalerginiai klijai; 6. Paženklinta CE ženklu.
68. | Džigli pjūklai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Iš nerūdijančio plieno. 2. Ne trumpesni nei 50 cm ilgio. 3. Nesterilūs.
69. | Pirštinės sterilios, apsaugančios nuo rentgeno spindulių | pora | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 8.5 dydžio; 2. Sterilios 3. Mažai praleidžiančios rentgeno spindulius 4. Paženklinta CE ženklu.
70. | Pirštinės | pora | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios; 2. Be lakekso; 3. 6.5 dydžio; 4. Paženklinta CE ženklu.
71. | Sterilios servetėlės | vnt. | 1220000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 5 x 5 cm; 2. Iš marlės, ne mažiau 17 siūlų /cm²; 3. 8 sluoksnių; 4. Leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm; 5. Paženklinta CE ženklu.
72. | Sterilios servetėlės | vnt. | 340000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 5 x 5 cm; 2. Iš neaustinės medžiagos; 3. 4 sluoksnių; 4. Leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm; 5. Paženklinta CE ženklu.
73. | Servetėlės | vnt. | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 7,5 x 7,5 cm; 2. Nesterilios; 3. 8 sluoksnių; 4. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24; 5. Leidžiamas ± 0,5 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 6. Paženklinta CE ženklu.
74. | Servetėlės | vnt. | 28000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 30 x 45 cm; 2. Nesterilios; 3. 8 sluoksnių; 4. Pagamintos iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24; 5. Leidžiamas ± 2 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 6. Paženklinta CE ženklu.
75. | Servetėlės | vnt. | 55000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 15 x 45 cm; 2. Nesterilios; 3. 4 sluoksnių, tarpusavyje nesusiūtų; 4. 100% medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24; 5. Leidžiamas ± 2 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 6. Paženklinta CE ženklu.
76. | Marliniai setonai:
76.1. | Marliniai setonai | vnt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plotis: 1 cm; 2. Ilgis: 40 cm (± 5cm); 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu.
76.2. | Marliniai setonai | vnt. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plotis: 2 cm; 2. Ilgis: 40 cm (± 5cm); 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu.
76 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Sterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata) | vnt. | 14000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis: 15 cm; 2. Supakuoti po 1 - 2; 3. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 10 mm, galvutės ilgis ne mažiau 25 mm. 4. Paženklinta CE ženklu.
78. | Nesterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata) | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis: 40 cm; 2. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 15 – 20 mm; 3. Galvutės ilgis 50 - 60 mm; 4. Paženklinta CE ženklu.
79. | Aligninas | kg | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Baltas, fasuotas po 5 kg.
80. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. 3. Įsriegiamas; 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
81. | Padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Storis 0,035“ - 0,038“. 2. Ilgis – ne mažiau 105 cm. 3. Viela – gidas susideda iš rigidiškos dalies ir mažiau minkšto smailėjančio galo. 4. Paženklinta CE ženklu.
82. | ,,Dormia“ tipo krepšeliai akmenims šalinti | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 4 vielų; 2 - 2,5 F; ilgis ne trumpesnis nei 90 cm; 2. Su nuimama rankena; 3. Paženklinta CE ženklu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
83. | Ypatingai aukštos kokybės nitinolinė styga - pravedėjas | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda. 2. Hidrofiliniu padengimu ne mažiau kaip 75 cm ilgyje 0,035” x 150 cm (ne trumpesnė) 3. Vienkartinė, sterili. 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 5. Paženklinta CE ženklu.
84. | Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo (arba analogiškas) padidinto lankstumo styga | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai. 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m (ne trumpesnė). 3. Tiesiu lanksčiu galu 7 cm (± 1 cm) ilgio. 4. Vienkartinė, sterili. 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 6. Paženklinta CE ženklu.
85. | Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo (arba analogiškas ) padidinto lankstumo styga | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai. 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m (ne trumpesnė). 3. Tiesiu lanksčiu galu 3 cm (± 1 cm) ilgio. 4. Vienkartinė, sterili. 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 6. Paženklinta CE ženklu.
86. | Akmenų krepšelis “N Trap” (“Samtelio”) tipo akmenų fiksavimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Nitinolinis ne mažiau 145 cm, 2,8 – 3,0 F. 2. Krepšelis iki 7 mm Ø (± 0,5 mm) samtelio tipo, vienkartinis, sterilus. 3. Paženklinta CE ženklu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
87. | Priemonės sunkiai gyjančioms žaizdoms gydyti:
87.1. | Vakuminis siurblys žaizdų gydymui (1 vnt.) (nuoma/panauda):
87.1.1. | Vakuminis siurblys žaizdų gydymui (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Kalendo-rinė diena | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Liečiamasis spalvotas ekranas aparato valdymui bei darbinių parametrų atvaizdavimui; 2. Sukuriamo neigiamo slėgio reguliavimo ribos 25-200 mmHg (ne siauresnės už nurodytas); 3. Automatinis slėgio žaizdoje (atsiurbimo zonoje) matavimas, atitinkamai reguliuojant aparato sukuriamą neigiamą slėgį; 4. Darbo režimai: a) palaikomo pastovaus neigiamo slėgio, b) intermituojančio neigiamo slėgio, kai vienas po kito kartojami neigiamo slėgio palaikymo (aktyvus siurbimas) ir pauzės (nėra aktyvaus siurbimo) ciklai; c) galimybė automatiškai atlikti skysčio instaliaciją ir siurbimą. 5. Įdiegta garsinio ir vizualinio aliarmo sistema, perspėjanti naudotoją apie aparato veikimo sutrikimus; 6. Automatinis žaizdos plovimas (pasirinkto antiseptinio skysčio padavimas). Būtina. 7. Būtina baterija, užtikrinanti ≥ 6 val. trukmės autonominį maitinimą, nesant elektros tinklo įtampos arba paciento transportavimo metu.
87.2. | Priemonės darbui su vakuminiu siurbliu žaizdų gydymui:
87.2.1. | Tvarstis, 10 x 7 x 3 cm | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Poliurėtaninė hirdrofobinė kempinė. 2. Porinė struktūra. Porų dydis 0,4 – 2,0 mm. 3. Leidžiamas ± 0,5 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 4. Atsparumas kompresinei jėgos veikimui ne < 3kPa, atsparumas tempimo jėgos veikimui ne < 160kPa. Tankumas 25kg/m³. 5. Į komplektą įeina drenas ir plėvelė ( be latekso ). 6. Paženklinta CE ženklu.
87.2.2. | Tvarstis, 18 x 12 x 3 cm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
87.2.3. | Tvarstis, 26 x 15 x 3 cm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
87.2.4. | Tvarstis su sidabru, 10 x 7 x 3 cm | vnt | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
87.2.5. | Tvarstis su sidabru, 18 x 12 x 3 cm | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
87.2.6. | Tvarstis su sidabru, 26 x 15 x 3 cm | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
87.2.7. | Surinkimo indas 500 ml talpos | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Su absorbuojančiu geliu. 2. Skysčiui iš žaizdos surinkti.
87 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Tvarstis centrinės venos kateteriui steril. | vnt. | 3800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lipnus, iš neaustinės didelio poringumo medžiagos. 2. Su maišeliu kateterio galui. Maišelio matmenys 16 x 5 cm; 3. Leidžiamas ±1 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 4. Paženklinta CE ženklu.
89. | Medicininiai termometrai | vnt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kūno temperatūrai matuoti. 2. Stikliniai, be gyvsidabrio. 3. Matuoja temperatūrą nuo 35 C° iki 42 C°. 4. Su dėklu. 5. Paženklintas CE ženklu.
90. | Tinklelis laparaskopinėms kirkšnies išvaržos operacijoms:
90.1. | Kairės pusės 10 x 16 cm | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno arba PVDF; 2. Lešio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją; 3.Tinklelis išlaiko savo formą; 4. Turi medialinės pusės markerį arba kitus markerius, kurie padeda chirurgui geriau orientuoti tinklelį; 5. Turi būti galimybė nefiksuoti tinklelį; 6. Leidžiamas ± 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 7. Paženklinta CE ženklu; 8. Sterilus.
90.2. | Dešinės pusės 10 x 16 cm | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
90 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Tinklelis laparaskopinėms kirkšnies išvaržos operacijoms:
91.1. | Kairės pusės 10 x 16 cm | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno 2. Lešio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją. 3.Standus kraštas, mažinantis tinklelio migracijos tikimybę, išlaikantis savo formą. 4. Turi medialinės pusės markerį arba kitus markerius, kurie padeda chirurgui geriau orientuoti tinklelį. 5. Turi būti galimybė nefiksuoti tinklelį. 6. Leidžiamas ±1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 7. Paženklinta CE ženklu. 8. Sterilus.
91.2. | Dešinės pusės 10 x 16 cm | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
91 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Priemonės endoveniniam gydymui lazeriu:
92.1. | Šviesolaidžio rinkinys plokščiu antgaliu | kompl. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Vienos atšakos kateteris su dilatatoriumi: dydis 6,8 Fr; ilgis 70 cm (± 2 cm), centimetrinis žymėjimas kas 1 ir 10 cm, vidinis diametras 1,8 mm, 2,2 mm; pagamintas be latekso, be DEHP; pagamintas iš balto polipropileno (PP); dilatatorius 5,4 Fr, ilgis 70 cm (± 2 cm). 2. Adata: ilgis 70 mm; dydis 18G. 3. J tipo pravedėjas su laikikliu: ne trumpesniu 150 cm ilgio, diametras 0,88 mm; dengtas teflonu (PTFE), abu galai lankstūs. 4. Šviesolaidis plokščiu antgaliu su juoda 2 - 3 mm pločio atžyma ties 75 - 80 cm ilgiu: storis 600 µm; ne trumpesnis nei 3 m; apvalkalas pagamintas iš nailono; SMA šviesolaidžio jungtis. 5. 1, 3 ir 4 punktuose nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. 6. Paženklinta CE ženklu.
92.2. | Šviesolaidžio rinkinys "radialinio" tipo antgaliu | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio. 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo su tiesintuvu, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs 45 - 50 cm ilgio. 3. Vienos atšakos kateteris 5 Fr, 10 - 12 cm ilgio. 4. Plėtiklis 5 Fr 5. Švirkštas 2,5 - 3 ml. 6. Skalpelis. 7. Radialinis šviesolaidis, skleidžiantis žiedinę energiją: ilgis 2,5 m, storis 600 µm, su kapiliaru, kuris integruotas šviesolaidžio gale, su laikikliu suderintu su kateteriu (jungtis SMA 905, 480 µ), centimetrinis žymėjimas kas 1 cm. 8. Visos nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. 9. Paženklintas CE ženklu.
92.3. | Šviesolaidžio rinkinys "tulpės" tipo antgaliu | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio. 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs, 150 cm ilgio, su apsauginiu dangteliu. 3. Vienos atšakos kateteris 6,8 Fr, 70 cm ilgio, su plėtikliu 5,4 Fr, su žymėmis kas 1 cm ir kas 10 cm. 4. Šviesolaidis tulpės tipo antgaliu: ilgis 3,0 m, storis 600 µm (SMA jungtis, tinkanti lazeriui 810 nm - 1500 nm). 5. Paženklintas CE ženklu. 6. 2, 3 ir 4 punktuose nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo.
| 92 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Kabliukas vaisiaus vandenų pūslei | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kabliukas gemalinei pūslei praplėšti. 2. Sterilus, vienkartinis. 3. 25 -30 cm. ilgio. 4. Vidutinio lankstumo, lenktas bukas galas su šoniniu aštriu danteliu. 5. Paženklinta CE ženklu.
94. | Rinkinys gimdos tamponadai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Rinkinys pogimdyviniam kraujavimui stabdyti. 2. Vienkartinis, sterilus. Susideda iš: balioninis kateteris – silikoninis, be latekso, baliono tūris 500 ml ir vienkartinis švirkštas – 60 ml.
95. | Lazerinės hemaroidoplastikos (LHP) šviesolaidis su biopsinė adata | kompl. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Reikalavimai šviesolaidžiui: 1.1. Suderinamas su 980 nm lazerinėmis sistemomis su SMA 905 jungtimi; 1.2. Suderinamas su 1470 nm lazerinėmis sistemomis su SMA 905 jungtimi; 1.3. Suaštrintas šviesolaidžio galas; 1.4. Šviesolaidžio ilgis ne mažiau 230 cm, aktyvios dalies ilgis ne mažiau 18 mm; 1.5. Išorinis diametras 1,8 mm; 1.6. Jungtis šviesolaidžio laikikliui; 1.7. Sterilus vienkartinis. 2. Reikalavimai biopsinei adatai: 2.1. Jungtis su šviesolaidžio laikikliu; 2.2. Adatos ilgis ne daugiau 60 mm; 2.3.Vidinis diametras 14G.; 2.4.Vienkartinė, sterili. 3. Paženklinti CE ženklu. 4. Šviesolaidis, laikiklis šviesolaidžiui ir biopsinė adata turi būti vieno gamintojo.
96. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 75 mm (± 5 mm) x 100 mm (± 5 mm); 2. Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės; 3. Vietiškai stabdanti kraujavimą per 3 - 4 min; 4. pH ~ 3,0; 5. Bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus; 6. Prilimpanti prie audinių, nemigruojanti; 7. Rezorbuojasi per 7 - 14 dienų; 8. Paženklinta CE ženklu.
97. | Drenavimo rinkiniai ir priedai prie drenavimo rinkinių
97.1. | Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 10 F x 20 - 25 cm, PUR; 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); 6. Stiletas - adata matoma ultragarsu; 7. Paženklintas CE ženklu.
97.2. | Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu | vnt | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 8.4 F x 20 - 25 cm; 2. Su 6 ovalo formos šoninėm angom; 3. Trokaro dydis 17G; 4. Pagamintas iš polietileno, standus; 5. Su fiksavimo sistema ''snap off'' tipo arba lygiaverčio; 6. Komplektuojamas su audinių praplėtėju; 7. Adatos - trokaro smailėjantis galas tribriaunis; 8. Rentgenokontrastinis; 9. Galimybė greitai pašalinti kateterį nukirpus išorinį fiksavimo siūlą; 10. Paženklinta CE ženklu
97.3. | Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu | vnt. | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 8 F x 20 - 25 cm, PUR; 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); 6.Stiletas - adata matoma ultragarsu; 7. Paženklintas CE ženklu.
97.4. | Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kateteris (pigtail) 7 F x 20 - 25 cm, PUR; 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); 6. Stiletas - adata matoma ultragarsu; 7. Paženklintas CE ženklu;
97.5. | Metalinė adata - trokaras | vnt. | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.18G (1,4 mm), ilgis 20 - 25 cm; 2. Padengta teflonu; 3. Su stiletu; 4. Echogeniška; 5. Paženklinta CE ženklu.
97.6. | Metalinis pravedėjas tiesus | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno; 2. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60 - 90 cm; 3. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; 4. Paženklinta CE ženklu.
97.7. | Metalinis pravedėjas lenktas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno; 2. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60 - 90 cm; 3. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; 4. Linkis 3 - 5 mm; 5. Paženklinta CE ženklu.
97.8. | Metalinis pravedėjas lenktas Amplatz tipo | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Amplatz tipoarba analogiškas; 2. Dengtas teflonu; 3. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 80 - 90 cm; 4. Linkis 3 - 5 mm; 5. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; 6. Paženklinta CE ženklu.
97.9. | Metalinis pravedėjas tiesus Amplatz tipo | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Amplatz tipo arba analogiškas; 2. Dengtas teflonu; 3. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 80 - 90 cm; 4. Lankstus spiralinis galiukas 7,5cm; 5. Paženklinta CE ženklu.
97.10. | Dilatatorius - praplėtėjas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis tinkantis kateteriui 8F; 2. Ilgis 20 cm; 3. Pagamintas iš polietileno; 4. Rentgenokontrastinis; 5. Smailėjantis, užapvalintas galas; 6. Paženklinta CE ženklu.
97.11. | Dilatatorius-praplėtėjas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis tinkantis kateteriui 10F; 2. Ilgis 25 cm; 3. Pagamintas iš polietileno; 4. Rentgenokontrastinis; 5. Smailėjantis, užapvalintas galas; 6.Paženklinta CE ženklu.
97 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Kreipiamosios stygos sfinkterotomijai:
98.1. | Kreipiamoji viela (styga -pravediklis) | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili, vienkartinė; 2. Viela 0.035” skersmens, 450 cm (± 2 cm) ilgio, hidrofilinė danga 70 mm; 3. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide, arba analogiška, danga, pilnai rentgenokontrastinis 7 cm ilgio distalinis galas; 4. Turi 3 rentgenokontrastines žymes; 5. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lenktu galu).
98.2. | Itin slidi kreipiamoji viela | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterili; 2. Rinkinyje yra viela, kurią galima naudoti iš abiejų galų; 3. Abu galai tiesūs, rentgenokontrastiniai, vienas -10 cm, kitas - 5 cm; 4. Viela 0,025” skersmens, 450 cm (± 2 cm) ilgio, hidrofilinė danga 50 mm; 5. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide arba analogiška, danga; 6. Turi 3 rentgenokontrastines žymes; 7. Tinka sfinkterotomijai; 8. Rinkinyje yra stygos laikiklis ir plastikinis sfinkterotominio kanalo praplovėjas.
98 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Keturių inkarų menisko susiuvimo instrumentas | vnt | 50 | 200 | 5 | 10000 | 10500 | 1050 | 11550 | 1. Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje, užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles; 2. Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone); 3. Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant "all inside" techniką; 4. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui. | [5 empty] | Conmed Linvatec, JAV | MR04C, Sequent
100. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai:
100.1. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai, 22G | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis: 20 mm; 2. Sterili; 3. Skirta ilgalaikėms (iki 5 parų) infuzijoms; 4. Su sparneliais, prailginimo linija ir spaustuku; 5. Be PVC, DEHP; 6. Paženklinta CE.
100.2. | Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai, 19G | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
100 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Laparoskopinės žirklės | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 5 mm skersmens; 2. Darbinis ilgis 300 mm (± 30mm); 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis; 4. Juda abu ašmenys; 5. Ašmenų ilgis 15 - 20 mm; 6. Ašmenys lenktos; 7. Vienkartinio naudojimo; 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt.; 9. CE ženklinimas.
102. | Pleistrai (pagrindas medžiaginis) | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 5 m; 3. Rulonėliuose. 4. Paženklinta CE ženklu.
103. | Saturacijos davikliai naujagimiams iki 3kg | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vieno paciento; 2. "L" formos; 3. Daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; 4. Daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; 5. Kabelio jungtis lengva, be judančių dalių; 6. Daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas (užtikrinti kokybiškam sujungimui); 7. Tikslumas 70 -100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3 % judant, ne daugiau 2 % esant žemai perfuzijai. Pulso tikslumas ne daugiau 3 bpm.
104. | Prietaisas santykinei oro drėgmei matuoti (psichrometras) | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | Su metrologine patikra.
105. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); 3. Dviguba "U" formos fiksacija; 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių).
106. | Priemonės endoskopijai
106.1. | Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai
106.1.1 | Metalinės kabutės hemostazei | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚, "kojytės" ilgis - 12 mm ir 14 mm (± 2 mm); 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.
106.1.2 | Perkamoms kabutėms (p.d.106.1.1) aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinakams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.
106.2. | Polipektominės kilpos endoskopijai
106.2.1 | Polipektominės šalto pjovimo kilpos | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm (± 1 mm); 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; 5. Šarvo diametras 2,4 mm (± 0,5 mm); 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.
106.2.2 | Polipektominės pjaunančios kilpos (pjovimo įrankiai) | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); 2. Kilpos dydis 14 x 27 mm (± 2 mm); 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; 4. Šarvo diametras turi būti 2,4 mm, 230 cm (± 5 cm) ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus.
106.2.3 | Ovalios diaterminės polipektominės kilpos | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm (± 5 mm); 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm, ilgis 230 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios.
106 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Stentai endoskopinėms procedūroms:
107.1. | Tulžies latakų dengti metaliniai stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. Ilgis 40 -120 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
107.2. | Duodeniniai – Pyloriniai metalinis dalinai dengti stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
107.3. | Storosios žarnos metaliniai, dalinai dengti stentai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 28 mm – 32 mm. 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
107 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Adatos chirurginės, daugkartinės | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | Ilgis 40 - 50 mm, 1/2 pjaunanti. Adatos pagamintos iš medicininio plieno, nelūžta, nesilanksto, lengvai duriasi per audinį.
109. | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilios, vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch); 2. Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys; 3. Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio; 4. Skersmuo: 3 mm; 5. Ašmenų ilgis: 7 mm; 6. Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete.
110. | Nosies tamponai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti; 2. Išmatavimai: 10 cm (± 0,05mm) 3. Tamponas pagamintas iš kempinės ir mikrodispersinės oksiduotos celiuliozės. Oksiduota celiuliozė augalinės kilmės ir padengta lubrikantu sumažinti skausmą tampono pašalinimo metu. 4. Pakuotėje 1 vnt.
111. | Tvarstymo rinkinys | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sudėtis: 1.1. Plastikinis pincetas, 127 mm - 1 vnt.; 1.2. Apvalūs marliniai tamponai, Ø 25 mm - 3 vnt.; 1.3. Marlinės servetėlės 5 x 5 cm, ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; 1.4. Keturių dalių padėkliukas, 148 x 74 x 18 mm - 1 vnt.; 1.5. Apklotas 40 x 40 cm - 1 vnt. 2. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. 3. Turi atitikti EN 13795 ir turėti CE ženklą su sertifikato numeriu.
112. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas:
112.1. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 24 - 25 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
112.2. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 28 - 29 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
112.3. | Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išorinis aparato skersmuo: 31 - 33 mm; 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
112 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Elektrokaustikos priedai tinkantys Vulcan generatoriui:
113.1. | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Be siurbimo; 3. Paženklintas CE ženklu.
113.2. | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Su siurbimu; 3. Paženklintas CE ženklu.
113.3. | Vienkartinis neutralus elektrodas, padalintas ovalo formos | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis 162 x130mm. Leridžiams nukrypimas ± 2 mm; 2. Bendras plotas 150 kv. cm (± 2 kv. cm.); 3. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).
113.4. | Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 5 m. 2. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).
113 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Elektroniniai medicininiai termometrai bekontakčiai | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.Tinka temperatūros matavimui nuo 0 iki 100º C (± 20); 2. Matuojama neliečiant prie kūno; 3. Turi matavimų atmintį iki 30, 4. Turi karščio indikatorių; 5. Su metrologine patikra; 6. Garantija ne mažiau kaip 2 metai; 7. Paženklinta CE ženklu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
115. | Priemonės, skirtos audinių ir organų pirminių navikų bei metastezinių navikų minimaliai invazinei termoabliacijai:
115.1. | Mikrobangų generatorius (nuoma):
115.1.1. | Mikrobangų generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Kalendo-rinė diena | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Mikrobangų dažnis: 2,45 GHz ± 50MHz; 2. Mikrobangų galia: Reguliuojama galia iki 140 W ± 40W; 3. Valdymui naudojamas lietimui jautrus LCD, arba lygiavertis ekranas: Būtina; 4. Laiko skaičiavimas ir naudojamos energijos rodymas ekrane: Būtina; 5. Realaus laiko aušinimo temperatūros monitoravimo sistema, jei yra vėsinamas modelis: Būtina; 6. Realaus laiko atspindėtos mikrobangų energijos stebėjimo sistema: Būtina; 7. Peristaltinė pompa aušinimo skysčiui: Būtina; 8. Multijungtis skirta perduoti duomenų signalus, mikrobangas, aušinimo skystį; 9. Kojinio pedalo pajungimo jungtis: Būtina; 10. Naudojami aplikatoriai: a) Perkutaniniškai b) Atvirai operacijai; 11. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį pagal poreikį; 12. Abliacijos zonos: Priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laiko iki: 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm.
115.2. | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius:
115.2.1. | Perkutaninis mikrobangų abliacijos aplikatorius. | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras 15G (± 1G). 2. Aplikatorius tinkamas dirbti su siūlomu 112.1 pirkimo dalyje aparatu. 3. Realiu laiku monitoruojama vėsinimo skysčio temperatūra aplikatoriaus viduje, jei yra vėsinamas modelis; 4. Abliacijos zonos priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laikos iki 4,0 x 6,0 cm ± 0,5 cm; 5. Galimybė pasirinkti aplikatoriaus ilgį: 14 cm (± 1 cm); 19 cm (± 1 cm); 27 cm (± 2 cm).
115 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Priemonės traumatologinėms operacijoms:
116.1. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentam | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 10 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.2. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 12 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.3. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 14 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.4. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 16 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.5. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 18 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.6. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 20 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.7. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 22 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.8. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 14 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.9. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 16 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.10. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 18 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.11. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 20 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.12. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 22 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.13. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 48 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.14. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 30 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.15. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 34 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.16. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 36 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.17. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 38 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.18. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 40 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.19. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 42 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.20. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 45 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.21. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.22. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.23. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.24. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.25. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.26. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.27. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.28. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.29. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.30. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.31. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.32. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.33. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.34. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.35. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.36. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.37. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.
116.38. | Kiršnerio viela | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 1,1 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116.39. | Kiršnerio viela | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 1,5 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116.40. | Kiršnerio viela | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2,0 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116.41. | Kiršnerio viela | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 0,5 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
116 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
117.1. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 1 mm, ilgis: 100 mm
117.2. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 1,5 mm, ilgis: 100 mm
117.3. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 2,5 mm, ilgis: 150 mm
117.4. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 2,7 mm, ilgis: 150 mm
117.5. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 3,2 mm, ilgis: 150 mm
117.6. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 3,5 mm, ilgis: 150 mm
117.7. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Diametras: 4,5 mm, ilgis: 150 mm
117 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena :
118.1. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dydis: 5,5 cm x 0,38 cm x 18,0 cm x 12,6 cm (± 0,1 cm)
118.2. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dydis: 9,0 cm x 0,38 cm x 18,5 cm x 8,66 cm (± 0,1 cm)
118.3. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | Dydis: 9,0 cm x 0,64 cm x 35,0 cm x 8,66 cm (± 0,1 cm)
118 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Vienkartiniai skarifikatoriai odos mėginiams atlikti | vnt. | 135000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Sterilūs 2. Paženklinti CE ženklu
120. | Vienkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
120.1. | Kraujavimo stabdymo priemonė adata | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė, sterili; 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm; 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga; 4. Darbinis ilgis 200 - 240 cm;
120.2. | Crescent formos polipų gaudyklė-polipektoninė kilpa | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė, sterili; 2. Dydis 25 - 27 mm; 3. Darbinis ilgis 230 - 240 cm.
120.3. | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinė, sterili; 2. Darbinis ilgis 230 - 240cm; 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm; 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose.
120.4. | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2300 mm ilgio +/-5 mm; 2. Fenestruoti gilūs kaušeliai; 3. Vientkartinio naudojimo.
120.5. | Griebiančios žnyplės svetimkūnių šalinimui, su gale esančiasi dantukais, (žiurkės tipo) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2300 mm ilgio +/-5 mm; 2. Atsidarymo plotis 19 mm +/- 5 mm; 3. Vientkartinio naudojimo.
120.6. | Griebiančios žnyplės svetimkūnių šalinimui, su dantytais kaušeliais (aligatoriaus tipo) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2300 mm ilgio +/-5 mm; 2. Atsidarymo plotis 7,5 mm +/- 5 mm; 3. Vientkartinio naudojimo.
120 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Daugkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
121.1. | Daugkartinio naudojimo žnyplės ovaliais padidintais kaušeliais su adatėle giluminei biopsijai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 2. Darbinis ilgis 155 - 160 cm; 3. Rotacinės.
121.2. | Daugkartinio naudojimo kilpa polipų šalinimui: | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Susideda iš 2 dalių: 1. Polipektoninės kilpos šarvas: 1.1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 1.2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; 2. Polipektoninės kilpos viela: 2. 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm; 2.2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; 2.3. Kilpos Ø 15 - 20 mm, vielos storis 0,43 mm (± 3mm).
121 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Vienkartinio naudojimo klipas kraujavimo stabdymui | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Susideda iš 2 dalių: 1. Klipavimo rankena vienkartinė, sterili:, komplekte ne mažiau 10 vnt.: 1.1. Kanalo ilgis 2,8 mm; 1.2. Darbinis ilgis 2300 mm (± 5mm); 2. Klipas vienkartinis, sterilus, komplekte ne mažiau 40 vnt.: 2.1. atidarymo kampas 135 laips. +/- 3 laipsn.; 2.2. Rankenos ilgis 7,5 mm.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
123. | Pjaunančios ir sandarinančios laparoskopinės audinių ligavimo priemonės:
123.1. | Elektrochirurginis generatorius (nuoma):
123.1.1. | Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Mėnuo | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.Automatinis bipolinis audinių sulydymas; 2.Kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras nemažiau kaip 7 mm ; 3. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu; 4. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai; 5. Galingumo kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą; 6. Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas; 7. Kojinio valdymo pedalas su laidu;
123.2. | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas:
123.2.1. | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Bipolinės žnyplės; 2. Instrumento diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 3. Instrumento koto ilgis 37cm ± 3 cm; 4. Galima aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 5. Lydomas audinių ilgis 20 mm ± 5 mm, pjaunamas audinių ilgis 18 mm ± 5 mm; 6. Tinkamas sandarinti kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras nemažiau kaip 7 mm; 7. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga, mažinančia apnašų susidarymą; 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos; 9. Darbinė dalis rotuojama; 10.Tinkantis naudoti su aukščiau paminėtu elektrochirurginiu generatoriumi; 11. Paženklinta CE ženklu.
123 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
124. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms
124.1. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 6,4 cm ± 0,5 cm; 2. Sterilus; 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; 4. Turi tvirtinimo juosteles; 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; 6. Apvalus; 7. Paženklintas CE ženklu.
124.2. | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 8,0 cm ± 0,5 cm; 2. Sterilus; 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; 4. Turi tvirtinimo juosteles; 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; 6. Apvalus; 7. Paženklintas CE ženklu.
124 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125. | Elektrochirurginio generatoriaus priedai (bipolinės žnyplės):
125.1. | Bipolinės žnyplės, skirtos hemarojaus operacijoms | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 18,8 cm ± 0,2 cm; 2. Pjovimo ilgis 15,2 mm ± 0,2 mm; 3. Užlydymo ilgis 17,3 mm ± 0,2 mm; 4. Lenktos; 5. Su galimybe naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo. 6. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. 7. Suderinamos elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“; 8. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu).
125.2. | Bipolinės žnyplės, skirtos laparoskopinėms operacijoms | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 37 cm ± 0,3 mm; 2. Diametras 5 mm; 3. Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 0,1 mm; 4. Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm; 5. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą; 6. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos; 7. Darbinė dalis rotuojama 3500; 8. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 9. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm; 10. Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi "Valleylab FT10".
125.3. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Ilgis 23 cm ± 0,3 mm; 2. Diametras 5 mm; 3. Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 0,1 mm; 4. Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm; 5. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą; 6. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos; 7. Darbinė dalis rotuojama 3500; 8. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 9. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm; 10. Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi "Valleylab FT10".
125 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
126. | Kasetės su integruotu peiliu, skirtos darbui su siūlomu endoskopiniu mechaniniu siuvimo aparatu:
126.1. | Kasetės su integruotu peiliu | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Kasetėje 6 eilės kabučių, kurios pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 3 padėčių (0°, 20 - 25° ir 45°); 3. Kasetės ilgis 45 mm arba 60 mm pasirinktinai, atidarytų kabučių aukštis pasirinktinai 2,5 mm ± 0,1 mm arba 3,5 mm ± 0,1 mm, uždarytų kabučių aukštis: 1 mm ± 0,1 mm arba 1,5 mm ± 0,05 mm.
126.2. | Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Vienkartinis laparoskopinis siuvimo - pjovimo aparatas, suderinamas su siūlomomis kasetėmis; 2. Aparatas gali būti užtaisytas / “iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus; 3. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 6, 16 arba 26 cm. Pasuka kasetę iki 45° į abi puses; 4. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°; 5. Kasetė uždaroma / atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant / pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas / uždarymas prieš šovimą; 6. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio / kabučių aukščio / pasisukančias / tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį.
126 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
127. | Dormia tipo krepšeliai:
127.1. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 8 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
127.2. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
127.3. | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba nanalogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; 4. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 5 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
127.4. | Litotriptinė rankena, Dormia tipo krepšeliui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Rankena turi tikti 120.3 pozicijos krepšeliams.
127 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
128. | OTSC klipavimo rinkinys:
128.1. | OTSC klipai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Nitinolinio lydinio klipas; 2. Aštriais, mažais dantukais; 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; 4. Sterilūs, vienkartiniai.
128.2. | Inkarinis instrumentas defektui suimti | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; 3. Sterilus, vienkartinis.
128 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
129. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojami šviesolaidžiai
129.1. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis | vnt. | 48 | [6 empty] | 270 µm
129.2. | Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis | vnt. | 96 | [6 empty] | 400 µm
129 pirkimo dalis iš viso:
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą (Eur su PVM) padauginus iš 0,1 koeficiento. "Maksimali pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos (Eur su PVM) pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 11550,00 Eur su PVM (11000,00 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 10500,00 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 1050,00 Eur su PVM.
Šalių parašai ir rekvizitai.:
PIRKĖJAS | [9 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [9 empty] | UAB „OrtoGrupė“
Direktorius
____________________________________ | [9 empty] | ____________________________________
Dr. Narimantas Markevičius |  | A.V. | [8 empty] | A.V.