1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL FRAKCIONUOTO VAKUUMO GARO STERILIZATORIAUS PIRKIMO

2015.07.17

Vilniaus m.

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas | UAB ANMEDA TECHNA |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Baltupio g. 91-1, LT-08308 Vilnius |
| Įmonės kodas | 301232595 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003608316 |
| Banko rekvizitai | A.s. LT577300010109259733, AB bankas SWEDBANK, B.k. 73000 A.s.LT887044060006187793, AB SEB, B/k 70440 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė |
| Telefono numeris | 8 5 2796055 |
| Fakso numeris | 8 5 2796055 |
| El. Pašto adresas | info@anmeda.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; Pirkimas 234836.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | HS33+, Getinge AB, Švedija | 1 | Vnt. | 37.416,00 | 45.273,36 | 45.273,36 |
|  | Bendra preliminari kaina Eur su PVM: |  | x | x | x | x | 45.273,36 |

Bendra pasiūlymo kaina viso, 45.273,36 Eur. (keturiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys Eurai, 36ct.), tame tarpe PVM, kuris sudaro 7.857,36 Eur (septynis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt septynis Eurus, 36ct.).

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Specialieji reikalavimai gariniam sterilizatoriui – 1 vnt.

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frakcionuoto vakuumo sterilizatorius | Būtina | HS33+, Getinge AB, Švedija |
|  | Reikalavimai kamerai: | - Pakrovimas 1 ciklui - ≥ 1.5 sterilizacijos vienetai; - Stačiakampė, poliruota, pagaminta iš nerūdijančio 316L/Ti tipo arba lygiaverčio plieno; - Garantija kameros vientisumui ≥ 35 000 ciklų. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 1 psl. ; „Specifikacija užpildyta.pdf“ 1 psl. ; Pridedama laikmena“50000 ciklu sertifikatas.pdf“ 2psl. |
|  | Gamykloje instaliuotos ir patvirtintos darbui pagal LST EN 285:2006 + A2:2009 arba lygiavertį standartą , šios standartinės sterilizacijos ir patikros programos | - Frakcionuoto vakuumo, 134C temperatūros sterilizacijos programa įpakuotiems instrumentams ir tekstilei; - Frakcionuoto vakuumo, 121C temperatūros sterilizacijos programa įpakuotiems instrumentams; - Speciali 134C temperatūros sterilizacijos programa greitai greitai instrumentų sterilizacijai - Prionų sterilizacijos programa - Automatinis kameros sandarumo testas; - Bowie-Dick testo programa - Galimybė įdiegti papildomas programas pagal vartotojo poreikį. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 2,3 psl. ; |
|  | Ciklo trukmė įpakuotiems instrumentams standartinėje 134C temperatūroje su oro pašalinimu, sterilizacija ir džiovinimu. | ≤ 30 min. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 1 psl. ; |
|  | Maksimali leistina įkrova procesui į 1 sterilizacijos vienetą. | Ne mažiau 15 kg supakuotų instrumentų arba 7,5kg tekstilės | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 20 psl. ; |
|  | Vienos vertikaliai slankiojančios, durys su mechanizmu durų blokavimui ciklo metu (arba lygiavertės). | Būtina | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 5 psl. ; |
|  | Sumontuoto sterilizatoriaus išoriniai matmenys (aukštis x plotis x gylis) | Ne didesni kaip 1700 mm x 600 mm x 1250 mm | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 15, 20 psl. ; 1575x595x1250mm |
|  | Sterilizatoriaus sterilizavimo kameros vidiniai matmenys (aukštis x plotis x gylis) | Ne mažesni kaip 320 mm x 320 mm x 950 mm | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 20 psl. ; 320x320x971mm |
|  | Durų tarpinė | Nereikalaujanti tepimo ar specialios priežiūros eksploatacijos laikotarpiu. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „9 punktas.pdf“ |
|  | Reikalavimai garų generatoriui: | 1.Integruotas į sterilizatoriaus vidų 2.Temperatūrine apsauga nuo perkaitimo. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 6, 8 psl. ; |
|  | Bendras sterilizatoriaus galingumas | Ne daugiau 8 kW | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „HS33_BROCHU_2283_REVA_EN_NONUS“ 7 psl. ; 6kW |
|  | Elektros energijos suvartojimas su standartine įkrova | Ne daugiau 1,75kWh | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 21psl. ; 1,75kWh |
|  | Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime | Ne daugiau 0,8kWh | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 21psl. ; 0,77kWh |
|  | Dviguba temperatūros ir slėgio kontrolė | Būtina | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 7psl. ; |
|  | Vakuumo siurblys | Būtina |  |
|  | Sterilizatoriaus valdymas | Mikroprocesorinis valdymas su automatine sterilizacijos proceso parametrų kontrolės sistema | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 7psl. ; |
|  | Lietimams jautrus spalvotas ne mažiau 8,5“ valdymo monitorius, monitoriuje matoma informacija: | - Pasirinkta sterilizavimo programa ir visi jos parametrai; - Laikas iki ciklo pabaigos bei grafinė diagrama ciklo eigos stebėjimui; - Garsinis ir vizualinis perspėjimas įvykus gedimui ar nutrūkus ciklui; - Temperatūros ir slėgio kitimo grafikas. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Ekranas 8,5 angl.pdf“; „Specifikacija užpildyta.pdf“ 7psl. ; „17 punktas.pdf“ (iš naudotojo instrukcijos) |
|  | Sterilizatoriaus kontrolė ir stebėsena | - Automatinė visų sterilizacijos procesų kontrolė; - Automatinis ciklo stabdymas viršijus kritinius rodiklius; - Galimybė kaupti sterilizacijos ciklų duomenis išoriniuose įrenginiuose. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 7psl. ; |
|  | Integruotas terminis spausdintuvas, spausdinantis ciklo duomenų ataskaitas: | - Data; - Sterilizacijos ciklo numeris; - Sterilizacijos temperatūra ir laikas; - Slėgis kameroje; - Pranešimai apie gedimus. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 9psl. ; |
|  | Integruota vandens taupymo sistema vandens suvartojamas ciklui | Ne daugiau 120 ltr. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 1, 21psl. ; |
|  | Garso lygis | Ne daugiau 60 dB(A) | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 21psl. ; |
|  | Sterilizatorius su integruota RO ir demineralizavimo vandens valymo sistema, atitinkančia įrenginio pajėgumus. | Būtina | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 14psl. ; |
|  | Vandens kokybės matavimo prietaisas ir klaidos pranešimas kai vandens kokybė netinkama | Būtina | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 6psl. ; |
|  | Papildoma komplektacija (su sterilizatoriumi pateikiami priedai): | - Išvažiuojantis pakrovimo rėmas, pakraunamas ne mažiau kaip 3 lygiuose - 1 vnt. - Perforuoti lengvo lydinio sterilizacijos padėklai atitinkantys kameros ilgį –3 vnt. - Transportavimo-pakrovimo vežimėlis - 1 vnt. | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 13,14 psl. ; |
|  | Sterilizatorius atitinka LST EN 285:2006+A2:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Būtina | Taip, pridadama atikties deklaracija. |
|  | Sterilizatorius privalo turėti išorinius pajungimo taškus validacijai pagal LST EN ISO 17665, slėgiminių indų direktyvą 97/23/EC ar lygiavertį standartą. | Būtina | Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Specifikacija užpildyta.pdf“ 5 psl. ; |
|  | Sterilizatoriaus atitikimas LST EN 285:2006 + A2:2009, LST EN ISO 17665-1:2006, LST EN 61010 , medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC arba lygiaverčiams. | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) | Taip, pridadama atikties deklaracija ir sertifikatai. |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija ir atliekami mokymai | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; - Personalo apmokymai po įrangos instaliavimo. | Taip |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | Taip, 36mėn. |

4 lentelė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Įmonės duomenys | 1psl. |
|  | Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos | 3psl. |
|  | Jungtinė registrų centro pažyma | 2psl. |
|  | Tiekėjo deklaracija | 1psl. |
|  | Įmonės paskutinių finansinių metų balansas | 2psl. |
|  | Gamintojo įgaliojimas su vertimu į lietuvių kalbą | 2psl. |
|  | Gaminio atitikties deklaracijos ir sertifikatai su vertimu į lietuvių kalbą | 6psl. |
|  | Serviso inžinierių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai | 16psl. |
|  | Siūlomų prekių aprašai ir bukletai originalo ir lietuvių kalbomis | Žiūr prisegtuke. |

| Generalinė direktorė |  |  |  | Neringa Korotajevienė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |