Perkamų hemodializės procedūrų priemonių sąrašas 



PRIEDAS NR. 2
B.Braun Avitum
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto dalies pavadinimas, jos sudedamosios dalys,

specialieji reikalavimai
	Orientacinis poreikis

metams
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas %
	Vnt. kaina Eur (su PVM)
	Viso kaina Eur (su PVM)
	Gamintojas

	
	Priemonės hemodializei
	
	
	
	
	
	

	1.
	Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 1,7±0,05 m²;

· UF koeficientas ≥12,5;

· klirensai , kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0):
šlapalo ≥ 260 ml/min;

kreatinino ≥ 230 ml/min;

fosfatų  ≥ 195 ml/min;

vit. D12  ≥ 110 ml/min.
	Iki 150 vnt.


	
	
	
	
	

	2.
	Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 2,1±0,05 m²;

· UF koeficientas  ≥ 15;

· klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): 
šlapalo ≥ 270 ml/min;

kreatinino ≥ 245 ml/min ;

fosfatų ≥ 215 ml/min;

vit. D12 ≥ 130 ml/min.
	Iki 300 vnt.


	
	
	
	
	

	3.
	Vidutinio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 1,7±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 50;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min, (UF=0): 
šlapalo  ≥ 250 ml/min, 
kreatinino ≥ 220 ml/min, 
fosfatų ≥ 185 ml/min, 
vit. B12 ≥ 120 ml/min.
	Iki 10 vnt.


	
	
	
	
	

	4.
	Didelio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 2,15 ±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 60; 
· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min , (UF =0): 
šlapalo  ≥ 260 ml/min,
kreatinino ≥ 230 ml/min, 
fosfatų ≥ 200 ml/min, 
vit. B12 ≥ 140 ml/min.
	Iki 30 vnt.


	
	
	
	
	

	5.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei su galimybe stebėti paciento hematokrito kitimą hemodializės metu:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm
· arterinė - su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis, su kalibruotu intarpu hematokrito stebėjimo sistemai ( BVS);

· veninė - su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 400 vnt.


	
	
	
	
	

	6. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 

· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm,

· arterinė – su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 150 vnt.


	Dialine A/V for Gambro, Fresenius, Dialog
	5%
	3,15
	472,50
	B.Braun, Vokietija

	7.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra; kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 
· sterilizuotas beta spinduliais 

· arterinės kraujo pompos segmento vidinis diametras  Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 245-275 mm, veninės kraujo pompos segmento vidinis diametras  Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12 mm,  segmento ilgis 245-275 mm.
· ant veninės ir arterinės kraujo linijų turi būti po papildomą kamerą kraujo tūrio išsiplėtimui;
· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 l, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 5 vnt.


	
	
	
	
	

	8. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog; magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm;

· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· veninės su oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 2 vnt.


	 
	
	 
	
	

	9.
	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei:

· vienkartinis, sterilus; be ftalatų (be DEHP)
· dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis, su spaustukais;

· sujungimai luer-lock tipo;

· galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.
	Iki 20 vnt.


	
	
	
	
	

	10.
	Intarpas vienos adatos vieno siurblio dializei.

· sterilus, su rezervuaru ir užspaudžiama magistrale kraujo lygio reguliavimui; 

· papildoma kraujo išsiplėtimo kamera pajungimui tarp dializatoriaus ir arterinės kraujo magistralės.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	11.
	Fistulinės arterinės ir veninės adatos: 

· aprūpintos įtraukiama į apsauginį korpuso vamzdelį, užsirakinančia apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo; 
· adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC, 
· vienkartinės, apirogeniškos,  sterilizuotos gama spinduliais;
· 20-25 mm ilgio; lankstūs pailginimo ir pajungimo 15-20 cm ilgio vamzdeliai, apsaugantys nuo galimo užsilenkimo, su spaustukais ir „luer-lock“ tipo jungtimis; 
· su besisukančiais apie savo ašį sparneliais; 
· su adatos galiuko nuopjovos padėties pažymėjimu
11.1. 15G arterinės – 1,8 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;
11.2. 16G arterinės – 1,6 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;
11.3. 17G arterinės – 1,5 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio.
11.4. 15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

11.5. 16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

11.6. 17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio.
	Iki 100 vnt.

Iki 350 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 100 vnt.

Iki 350 vnt.

Iki 10 vnt.
	Diacan S 15G A

Diacan S 16G A

Diacan S 17G A

Diacan S 15G V

Diacan S 16G V

Diacan S 17G V
	5%
	0,462

0,462

0,462

0,462

0,462

0,462
	46,20

161,70

4,62

46,20

161,70

4,62
	B.Braun

	
	Viso 11 pozicija
	
	
	
	
	425,04
	

	12.
	Adatos vienos adatos hemodializei: 

· vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais;

· adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute;
· adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; 

· besisukantys sparneliai;

· tinka prijungti A/V magistrales.
12.1. 15G adata vienos adatos hemodializei;
12.2. 16G adata vienos adatos hemodializei.
	Iki 10 vnt.
Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Viso 12 pozicija
	
	
	
	
	
	

	13.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· su šoninėmis kraujo paėmimo-grąžinimo skylutėmis

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13,5-14 F , 15 cm ilgio, Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· 70 cm J formos pravedėjas;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· 2 skirtingo diametro audinių dilatatoriai.
	Iki 20 vnt.


	
	
	
	
	

	14.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· su šoninėmis kraujo paėmimo-grąžinimo skylutėmis

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13,5-14 F , 20 cm ilgio, Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· 70 cm J formos pravedėjas;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· 2 skirtingo diametro audinių dilatatoriai.
	Iki 20 vnt.


	
	
	
	
	

	15.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su antimikrobine danga su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· rentgenokontrastinis poliuretano kateteris,  diametras 13-14 F, 20 cm ilgio, padengtas antimikrobine danga, antimikrobinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos neišsiskiria į kraują;
· J formos kalibruotas pravedėjas;

· punkcinė adata;

· su audinių dilatatoriumi (1-2 vnt.);

· skaidrios Luer-lock tipo jungtys kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, su kamšteliais.
	Iki 5 vnt.


	
	
	
	
	

	16.


	Dvikanalis ilgalaikis didelės tėkmės tuneliuotas kateteris su mova skirtas hemodializei atlikti su įvedimo rinkiniu:

· Skerspjūvis – 15 Fr, implantuojamas ilgis 150-300 mm
· pagaminti iš poliuretano, arba silikono, atsparus perlinkimui; 

· kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais, 
· su „Luer lock“ tipo injekcijų kamštelias kateterio galams;

· punkcinė adata;

· „J“ tipo kalibruotas pravedėjas;

· kraujagyslės dilatatorius storesnis nei 12 Fr; 

· skečiamosios įvorės dilatatorius storesnis nei 15,5 Fr;

· trokaras; tvarsčiai.
	Iki 3 vnt.


	
	
	
	
	

	17.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· Sterilus (etileno oksidu ), apirogeninis, 
· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12-13 F, 15-16 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, kamšteliais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 40 vnt.


	Haemocat Signo
	5%
	27,30
	1092,00
	B.Braun

	18.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 

· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 – 13 F, 20 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 40 vnt.


	
	
	
	
	

	19.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;
· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13 F, 20 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	20.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13 F, 15 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	21.
	Hemodializės ir hemodiafiltracijos sistemų užpildymo skiedinys:

· sterilus,

· natrio chlorido 0,9% ,

· kamštelis pritaikytas hemodializės ir hemodiafiltracijos magistralių užpildymo adatoms. 
	Iki 500 vnt.
	
	
	
	
	

	22.
	Spaudžiamasis hemostazinis pleistras arterioveninei fistulei: 

· vienkartinis, 

· sterilus, 

· su hemostazine kempinėle iš natūralios celiuliozės; 
· pleistro dydis 30±3mm x 72±3mm. Kempinėlės dydis 14±2 mm x 20±2mm.
	Iki 400 vnt.

	
	
	
	
	

	23.
	Vidinės arterioveninės jungties užspaudėjas:

· pagamintas iš plastiko, tinkamo dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui;

· turi 2 menteles jungties užspaudimui;

· lengvai valdomas – gali būti uždedamas viena ranka.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	24.
	Tirpalas dializės kateteriui užpildyti:

· antimikrobinis, antikoaguliantas; 

· neleidžiantis susidaryti kateteryje bioplėvelei;

· trinatrio citrato koncentracija ≥ 46,7%;

· nesukeliantis  heparino sukeliamo kraujavimo;

· sumažina kraujo infekavimosi MRSA riziką;

· saugus pacientams su heparino sukelta trombocitopenija.
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	25.
	Tvarsčių rinkinys hemodializės procedūrai:

· sterilus;

· nepersigeriantys paklotėliai apsiklojimui;

· tvarstukai;

· pincetas;

· pleistriukai adatų ir tvarstukų fiksacijai.
	Iki 200 vnt.
	
	
	
	
	

	26.
	Sterilus HD procedūros rinkinys CV kateteriui.
Supakuotas viename įpakavime ir krepuoto popieriaus lape.

Sudėtis:

    paklotas 50x60cm ±2cm – 1vnt

    T formos paklotas 50x60cm ±2cm – 1vnt

    indelis skysčiams – 1vnt

    marlinis tamponas – 5vnt

    vienkartinis pincetas – 1vnt

    pleistras kateterio fiksacijai T formos 9x12cm ±1cm – 1 vnt.
	Iki 200 vnt
	
	
	
	
	

	
	Priemonės hemodiafiltracijai atlikti
	
	
	
	
	
	

	27.
	Vidutinio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais 

· membranos plotas 1,7 ±0,1  m² ploto; 

· UF koeficientas ≥ 70 (nustatytas in vitro su krauju).  
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
urea - ≥  270ml/min ,    
kreatininui  ≥  240ml/min, 
fosfatams  ≥  230ml/min, 
vit. B12  ≥  160ml/min, 
inulinui  ≥  110 ml/min. (nustatyti in vitro).
	Iki 50 vnt.


	
	
	
	
	

	28.
	Didelio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;
· sterilizacija garais;  

· membranos plotas 2,1±0,1 m²; 

· UF koeficientas ≥ 85 (nustatytas in vitro su krauju). 
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
šlapalui ≥ 280ml/min ,    
kreatininui  ≥ 255 ml/min, 
fosfatams  ≥  245ml/min, 
vit. B12 ≥  180ml/min, 
inulinui   ≥  130 ml/min  (nustatyti in vitro).
	Iki 100 vnt.


	
	
	
	
	

	29.
	Kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba (on-line) HDF aparatui Gambro AK 200 S Ultra:

· vienkartinės, elastingos, apirogeniškos, sterilizuotos beta spinduliais; 

· kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP); be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm.  

· arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; kalibruotas intarpas hematokrito stebėjimui ( BVS), tinkantis hemodializės aparato AK200 S Ultra hematokrito stebėjimo sistemai;
· yra atšakos prie- ir post-diliucijai, 

· veninės magistralės konusinė ampulė Ø  22 mm, korpuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje 2,0 mm;

· slėgių matavimo linijų jutiklių apsaugos su dviguba membrana, matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas;
· magistralės su intarpu siurbliui pakaitinio tirpalo infercijai iš apirogeninio tirpalo;

· vaistų suleidimo ar mėginių paėmimo angos su daugkartinio pradūrimo švirkšto adata kamšteliais arterinėje ir veninėje magistralėse.
· „luer-lock“ tipo jungtys; užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 150 vnt.


	
	
	
	
	

	30.
	 Vienkartinis apirogeninis ultrafiltravimo rinkinys  valytam dializatui:

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra, hemodiafiltracijai ir hemofiltracijai, dirbantys „on-line“ režimu ir skirti paskutinei sterilaus pakaitinio tirpalo gamybos stadijai;
· ultrafiltro kapiliarai ir vamzdelių linijos be latekso, DEHP, apirogeniški, sterilizuoti gama spinduliais;

· dializuojamo tirpalo debitas ne mažesnis kaip 500 ml/min.

· su skysčio įleidimo anga, infuzijos siurblio segmentu, filtrato išleidimo anga, mėginio išleidimo anga,  oro išleidimo anga, papildomu steriliu „luer“ dangteliu.       
	Iki 150 vnt.
	 
	
	
	
	

	31.
	Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojamčiam ir pakaitiniam tirpalui;

· membrana pagaminta iš poliariletersulfono;
· membranos plotas 2,00±0,2 m²;
· maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600 mm/Hg;
· skirtas ne daugiau 100 HD procedūrų atlikti;
	Iki 30 vnt.


	
	
	
	
	

	
	Koncentratai
	
	
	
	
	
	

	32.
	Rūgštiniai koncentratai bikarbonatinei dializei:

pakuotė 10 l
32.1 K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.2 K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.3.K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.4 K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.5 K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.6 K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.7 K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l

32.8 K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l

32.9 K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l
	Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 30 vnt.

Iki 30 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.                                                                             
	
	
	
	
	

	
	Viso 32 pozicija
	
	
	
	
	
	

	33.
	Bikarbonatinis koncentratas dializei:

NaHCO3 tirpalas bikarbonatinei dializei 8,4%;
pakuotė 10 l 
	Iki 100 vnt.


	8,4%bicarbonate-10L
	5%
	6,30
	630,00
	B.Braun

	34.
	Mažos sausos sodos kolonėlės: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· ne mažiau 720 g; 

· viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius.
	Iki 300 vnt.
	Solcart 760g
	5%
	1,89
	567,00
	B.Braun

	35.
	Komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui.

Tinkantys aparatams Gambro AK 200 S Ultra ir darbui su sausų druskų mišiniais.

Rinkinyje yra: 

natrio bikarbonato kolonėlė (720±10g), 

natrio chlorido kolonėlė (1200±70g),

elektrolitų tirpalo maišelis (1000±10ml), skiedimo santykis 1:200. Turi būti galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos: 

35.1 Ca-1,50 mmol/l, K-1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.2 Ca-1,50 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.3 Ca-1,50 mmol/l, K-3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l

35.4 Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.5 Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l
	Iki 30 vnt.

Iki 60 vnt.

Iki 60 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Viso 35 pozicija
	
	
	
	
	
	

	36.
	Rinkiniai ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms: 
	
	
	
	
	
	

	36.1
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 0,9 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 75-400 ml/min;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	36.2
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 100-450 ml/min;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 20 vnt.


	
	
	
	
	

	36.3
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,0 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	36.4
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	36.5 
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui.

· sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; 

· pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis;

· membranos darbinis plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris rinkinyje 189 ml;
· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba  stora plastikine adata;

· komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas;

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	36.6
	Nuotėkų surinkimo maišai:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams:

· vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 

· 8 - 10 l talpos;

· viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu;

· apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	36.7
	Kraujo magistralės pailgintojas :

· vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; 

· prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; 

· tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms;

· į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	36.8 
	Kalcio reinfuzijos magistralė:

· ilgis 2500 mm; vidinis diametras 0,59 mm;

· su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku;

· abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.
	Iki 30 vnt.
	
	
	
	
	

	36.9
	Citratinis tirpalas-antikoaguliantas: 

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos.

Sudėtis: 
elektrolitų
mmol/l

Citrato

18

Citrinos rūgšties

0

Natrio Na+
140,0

Chloro

86

                     
	Iki 100 vnt.
	
	
	
	
	

	36.10
	Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai:

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· be kalcio.

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
sudėtis: 
elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
0

Magnio Mg2+
0,75

Chlorido Cl-
120,5

bikarbonato

22,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3


	Iki 100 vnt.
	
	
	
	
	

	36.11.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
2,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
111,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	36.12.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
113,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 150 vnt.
	
	
	
	
	

	36.13.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,25

Magnio Mg2+
0,6

Vandenilio fosfatas HPO42-
1,20

Chlorido Cl-
115,9

Hidrokarbonato HCO3-
30,0

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	36.14
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
109,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

0

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Viso 36 pozicija
	
	
	
	
	
	

	
	Dezinfekcinės medžiagos
	
	
	
	
	
	

	37.
	Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 100 ltr.


	
	
	
	
	

	38.
	Citrinos rūgšties tirpalas 50%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 100 ltr.


	Citric acid 50%-10L
	21%
	3,63
	363,00
	B.Braun

	39.
	Dezinfektantas hipochlorito pagrindu:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 20 ltr.


	TIUTOL KF 5Ltr
	21%
	7,26
	145,20
	B.Braun

	40.
	Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: 

· dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;

· išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g+-3 g.

· skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;

· tinkama „Gambro“ hemodializės aparatams.
	Iki 170 vnt.


	
	
	
	
	

	41.
	Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė:
· dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;

· išfasuota specialiose ampulėse 32g ± 5g;

· tinkama „Gambro“ hemodializės aparatams.
	Iki 300 vnt.


	
	
	
	
	

	42.
	Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas:

· peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas;

· peracto rūgštis 0,9%;

· skaidrus, bespalvis;

· tankis, esant +20oC: apyt. 1,1 

· Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3

· 3 % tirpalo pH vertė: apyt. 3,5

· Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Antimikobakterinis aktyvumas  atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;

· Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui;

· ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;

· PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai;

· Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 ( Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai. 
	Iki 10 vnt.


	
	
	
	
	

	
	Priemonės dezinfekcijos ir valyto vandens kokybės kontrolei
	
	
	
	
	
	

	43.
	Peroksido testo juostelių standartinė pakuotė: 

· naudojama liekamojo peroksido dializato vandenyje ir dializato linijose koncentracijos nustatymui, atliekant dezinfekciją peroksidu, peracetine rūgštimi;

· nustato virš 1 mg/l liekamąją  peroksido koncentraciją dializato vandenyje ir dializato linijose, spalvinis indikatorius;

· kiekybinis testas.
	Iki 2 vnt.


	
	
	
	
	

	44.
	Chloro testo juostelių standartinė pakuotė:

· naudojama chloro (tame tarpe chloramino, bei laisvo chloro) koncentracijos nustatymui dializato gaminimui skirtame vandenyje, taip pat praplovimo vandenyje;

· nustato koncentraciją virš 0¸1 mg/l, spalvinis indikatorius;

· nenaudojama čiaupo vandens testavimui.
	Iki 2 vnt.


	
	
	
	
	

	45.
	Vandens kietumo testo juostelių standartinė pakuotė:

· vandens kietumo nustatymui po vandens minkštinimo fazės;

· turi spalvinius indikatorius prie 0, 5, 10, 20 mg/l vandens kietumo, išreikšto CaCO3  konc. 
	Iki 2 vnt.


	
	
	
	
	




